## 예시
[6 empty] | 0.95(%) | 신뢰구간 (하한) | 신뢰구간 (상한)
[6 empty] | 기존 문헌 | 0.906 | 0.975
[6 empty] | 동의한 범위 | 0.8607 | 1.0237
30 | 피험자간 데이터
Subjects | Sensor | CardiVu | Mean (Sensor & CardiVu) | Difference (Sensor & CardiVu) | CardiVu Accuracy (%) | 상관계수 | 신뢰구간 (하한) | 신뢰구간 (상한) | 95% 일치한계 상한값 (upper LOA) | 95% 일치한계 하한값 (lower LOA)
M | 77.6891 | 76.3081 | 76.9986 | 1.3809 | 97.98% | 0.97455 | 0.94665 | 0.98795 | 5.2496 | -2.4877
SD | 8.0177 | 7.0986 | 7.5101 | 1.9344 | 1.824%
SE | 1.4638 | 1.296 | 1.3711 | 0.35317 | 0.333%
MIN | 64.2519 | 64.1077 | 64.1798 | -1.8169 | 92.25%
MAX | 95.7056 | 89.1326 | 92.4191 | 7.0919 | 99.83%
S1 | 64.2519 | 64.1077 | 64.1798 | 0.14418 | 99.78%
S2 | 81.6941 | 82.7319 | 82.213 | -1.0379 | 98.73%
S3 | 69.3783 | 67.9044 | 68.6414 | 1.4739 | 97.88%
S4 | 74.0128 | 72.1651 | 73.089 | 1.8477 | 97.5%
S5 | 82.4919 | 81.1458 | 81.8188 | 1.3461 | 98.37%
S6 | 89.9856 | 88.813 | 89.3993 | 1.1725 | 98.7%
S7 | 69.1674 | 69.2945 | 69.2309 | -0.12708 | 99.82%
S8 | 88.4583 | 84.4288 | 86.4436 | 4.0296 | 95.44%
S9 | 70.8444 | 70.4276 | 70.636 | 0.41674 | 99.41%
S10 | 78.719 | 78.9651 | 78.842 | -0.24604 | 99.69%
S11 | 70.4358 | 69.9887 | 70.2122 | 0.44705 | 99.37%
S12 | 82.7747 | 84.5916 | 83.6831 | -1.8169 | 97.8%
S13 | 72.2981 | 71.0585 | 71.6783 | 1.2396 | 98.29%
S14 | 73.3867 | 71.2916 | 72.3392 | 2.0951 | 97.15%
S15 | 95.7056 | 89.1326 | 92.4191 | 6.573 | 93.13%
S16 | 84.2011 | 83.0319 | 83.6165 | 1.1692 | 98.61%
S17 | 71.4794 | 71.2425 | 71.361 | 0.23691 | 99.67%
S18 | 81.2061 | 79.7912 | 80.4987 | 1.4149 | 98.26%
S19 | 71.9691 | 70.3888 | 71.179 | 1.5803 | 97.8%
S20 | 82.4119 | 81.2178 | 81.8149 | 1.1941 | 98.55%
S21 | 69.8511 | 70.8032 | 70.3271 | -0.95204 | 98.64%
S22 | 76.5223 | 74.6951 | 75.6087 | 1.8273 | 97.61%
S23 | 74.0908 | 72.2287 | 73.1597 | 1.862 | 97.49%
S24 | 91.5468 | 84.4549 | 88.0009 | 7.0919 | 92.25%
S25 | 72.6102 | 72.4869 | 72.5486 | 0.12335 | 99.83%
S26 | 80.6461 | 77.7198 | 79.183 | 2.9264 | 96.37%
S27 | 67.4357 | 66.7588 | 67.0972 | 0.67695 | 99%
S28 | 86.7505 | 83.4955 | 85.123 | 3.255 | 96.25%
S29 | 71.6448 | 70.3336 | 70.9892 | 1.3113 | 98.17%
S30 | 84.7017 | 84.5485 | 84.6251 | 0.15326 | 99.82%
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59
S60
S61
S62
S63
S64
S65
S66
S67
S68
S69
S70
S71
S72
S73
S74
S75
S76
S77
S78
S79
S80
S81
S82
S83
S84
S85
S86
S87
S88
S89
S90
S91
S92
S93
S94
S95
S96
S97
S98
S99
S100

## 임상_High(90이상)
피험자간 데이터
Subjects | Sensor | CardiVu | Mean (Sensor & CardiVu) | Difference (Sensor & CardiVu) | ¦Difference¦ (Sensor & CardiVu) | Standard error (of the Estimate) | CardiVu Accuracy (%) | 상관계수 | 신뢰구간 (하한) | 신뢰구간 (상한) | 95% 일치한계 상한값 (upper LOA) | 95% 일치한계 하한값 (lower LOA)
M | 99.4437 | 98.8225 | 99.1331 | 0.62124 | 3.6941 | 4.552 | 96.27% | 0.8438 | 0.80177 | 0.87752 | 9.4792 | -8.2367
SD | 7.7519 | 8.3068 | 7.7099 | 4.5194 | 2.6656 |  | 2.705%
SE | 0.51338 | 0.55013 | 0.5106 | 0.2993 | 0.17653 |  | 0.1792%
MIN | 90 | 82.887 | 87.2268 | -11.7619 | 0.0029384 |  | 84.47%
MAX | 125 | 121.4971 | 123.2391 | 16.2828 | 16.2828 |  | 100%
S1 | 117 | 117.0663 | 117.0332 | -0.06633 | 0.06633 | 0.0043997 | 99.94%
S2 | 119 | 118.9331 | 118.9665 | 0.066925 | 0.066925 | 0.004479 | 99.94%
S3 | 117 | 116.9265 | 116.9633 | 0.07347 | 0.07347 | 0.0053978 | 99.94%
S4 | 117 | 117.0812 | 117.0406 | -0.0812 | 0.0812 | 0.0065934 | 99.93%
S5 | 112 | 109.7336 | 110.8668 | 2.2664 | 2.2664 | 5.1364 | 97.98%
S6 | 112 | 109.7336 | 110.8668 | 2.2664 | 2.2664 | 5.1364 | 97.98%
S7 | 117 | 114.7326 | 115.8663 | 2.2674 | 2.2674 | 5.1411 | 98.06%
S8 | 115 | 112.7325 | 113.8662 | 2.2675 | 2.2675 | 5.1417 | 98.03%
S9 | 118 | 115.7296 | 116.8648 | 2.2704 | 2.2704 | 5.1548 | 98.08%
S10 | 113 | 109.5121 | 111.2561 | 3.4879 | 3.4879 | 12.1654 | 96.91%
S11 | 115 | 111.5117 | 113.2558 | 3.4883 | 3.4883 | 12.1685 | 96.97%
S12 | 116 | 112.5097 | 114.2548 | 3.4903 | 3.4903 | 12.1824 | 96.99%
S13 | 114.6 | 111.1068 | 112.8534 | 3.4932 | 3.4932 | 12.2027 | 96.95%
S14 | 118 | 121.4971 | 119.7485 | -3.4971 | 3.4971 | 12.2294 | 97.04%
S15 | 122.4 | 118.9022 | 120.6511 | 3.4978 | 3.4978 | 12.2343 | 97.14%
S16 | 115 | 118.5005 | 116.7502 | -3.5005 | 3.5005 | 12.2535 | 96.96%
S17 | 115 | 118.5005 | 116.7502 | -3.5005 | 3.5005 | 12.2535 | 96.96%
S18 | 114 | 110.4928 | 112.2464 | 3.5072 | 3.5072 | 12.3005 | 96.92%
S19 | 119 | 115.4843 | 117.2421 | 3.5157 | 3.5157 | 12.3603 | 97.05%
S20 | 114 | 117.5201 | 115.7601 | -3.5201 | 3.5201 | 12.3912 | 96.91%
S21 | 125 | 121.4782 | 123.2391 | 3.5218 | 3.5218 | 12.4034 | 97.18%
S22 | 117 | 112.7533 | 114.8766 | 4.2467 | 4.2467 | 18.0345 | 96.37%
S23 | 116.4 | 112.1447 | 114.2724 | 4.2553 | 4.2553 | 18.1076 | 96.34%
S24 | 115 | 119.2724 | 117.1362 | -4.2724 | 4.2724 | 18.2536 | 96.28%
S25 | 116 | 120.277 | 118.1385 | -4.277 | 4.277 | 18.2926 | 96.31%
S26 | 117.4 | 113.1222 | 115.2611 | 4.2778 | 4.2778 | 18.2992 | 96.36%
S27 | 113 | 108.7052 | 110.8526 | 4.2948 | 4.2948 | 18.4453 | 96.2%
S28 | 116 | 120.3059 | 118.1529 | -4.3059 | 4.3059 | 18.5404 | 96.29%
S29 | 115 | 110.6751 | 112.8376 | 4.3249 | 4.3249 | 18.7047 | 96.24%
S30 | 112 | 116.3281 | 114.164 | -4.3281 | 4.3281 | 18.7321 | 96.14%
S31 | 103.8333 | 96.0874 | 99.9604 | 7.746 | 7.746 | 59.9998 | 92.54%
S32 | 104.8333 | 88.5505 | 96.6919 | 16.2828 | 16.2828 | 265.1292 | 84.47%
S33 | 103.8667 | 95.4046 | 99.6356 | 8.4621 | 8.4621 | 71.6074 | 91.85%
S34 | 106.303 | 98.0334 | 102.1682 | 8.2697 | 8.2697 | 68.3871 | 92.22%
S35 | 104.9394 | 98.7375 | 101.8384 | 6.2019 | 6.2019 | 38.4639 | 94.09%
S36 | 103.697 | 103.6303 | 103.6636 | 0.06668 | 0.06668 | 0.0044462 | 99.94%
S37 | 103.7 | 105.613 | 104.6565 | -1.913 | 1.913 | 3.6595 | 98.16%
S38 | 103.3667 | 99.0658 | 101.2162 | 4.3009 | 4.3009 | 18.4978 | 95.84%
S39 | 103.1935 | 101.8096 | 102.5016 | 1.384 | 1.384 | 1.9153 | 98.66%
S40 | 104.7097 | 95.6798 | 100.1947 | 9.0299 | 9.0299 | 81.5395 | 91.38%
S41 | 105.8065 | 106.6005 | 106.2035 | -0.79405 | 0.79405 | 0.63051 | 99.25%
S42 | 104.5667 | 107.5988 | 106.0827 | -3.0321 | 3.0321 | 9.1936 | 97.1%
S43 | 104.0938 | 104.8667 | 104.4802 | -0.77296 | 0.77296 | 0.59747 | 99.26%
S44 | 103.8667 | 106.0467 | 104.9567 | -2.18 | 2.18 | 4.7525 | 97.9%
S45 | 103.6452 | 110.4914 | 107.0683 | -6.8462 | 6.8462 | 46.871 | 93.39%
S46 | 104.5484 | 108.9187 | 106.7335 | -4.3703 | 4.3703 | 19.0995 | 95.82%
S47 | 103.7097 | 106.4032 | 105.0564 | -2.6935 | 2.6935 | 7.2551 | 97.4%
S48 | 103.1429 | 98.2263 | 100.6846 | 4.9165 | 4.9165 | 24.1723 | 95.23%
S49 | 104.6562 | 106.7464 | 105.7013 | -2.0901 | 2.0901 | 4.3686 | 98%
S50 | 105.2258 | 105.6645 | 105.4452 | -0.4387 | 0.4387 | 0.19246 | 99.58%
S51 | 105.5946 | 101.0747 | 103.3346 | 4.5199 | 4.5199 | 20.4297 | 95.72%
S52 | 100.1 | 103.8528 | 101.9764 | -3.7528 | 3.7528 | 14.0838 | 96.25%
S53 | 98 | 101.6947 | 99.8473 | -3.6947 | 3.6947 | 13.6506 | 96.23%
S54 | 98.1667 | 102.8289 | 100.4978 | -4.6622 | 4.6622 | 21.736 | 95.25%
S55 | 98.8333 | 106.0526 | 102.443 | -7.2193 | 7.2193 | 52.1182 | 92.7%
S56 | 98.3333 | 104.1599 | 101.2466 | -5.8266 | 5.8266 | 33.9493 | 94.07%
S57 | 98.6 | 105.5031 | 102.0516 | -6.9031 | 6.9031 | 47.6531 | 93%
S58 | 99.0667 | 98.7918 | 98.9292 | 0.27484 | 0.27484 | 0.075538 | 99.72%
S59 | 99.8333 | 98.1266 | 98.9799 | 1.7068 | 1.7068 | 2.9131 | 98.29%
S60 | 99.4 | 95.5563 | 97.4781 | 3.8437 | 3.8437 | 14.7743 | 96.13%
S61 | 99.4667 | 95.6544 | 97.5605 | 3.8122 | 3.8122 | 14.5331 | 96.17%
S62 | 99.6 | 95.2104 | 97.4052 | 4.3896 | 4.3896 | 19.2689 | 95.59%
S63 | 101.0333 | 93.8237 | 97.4285 | 7.2097 | 7.2097 | 51.9795 | 92.86%
S64 | 101.2667 | 96.4506 | 98.8587 | 4.816 | 4.816 | 23.194 | 95.24%
S65 | 101.9333 | 98.263 | 100.0982 | 3.6704 | 3.6704 | 13.4716 | 96.4%
S66 | 101.0323 | 99.2244 | 100.1283 | 1.8079 | 1.8079 | 3.2685 | 98.21%
S67 | 101.0968 | 106.6477 | 103.8722 | -5.5509 | 5.5509 | 30.8123 | 94.51%
S68 | 101.2581 | 98.6782 | 99.9681 | 2.5799 | 2.5799 | 6.6559 | 97.45%
S69 | 102.4 | 91.5963 | 96.9982 | 10.8037 | 10.8037 | 116.7191 | 89.45%
S70 | 102.9333 | 99.1933 | 101.0633 | 3.74 | 3.74 | 13.9879 | 96.37%
S71 | 102.3333 | 102.7776 | 102.5554 | -0.44423 | 0.44423 | 0.19734 | 99.57%
S72 | 95.6 | 99.4909 | 97.5454 | -3.8909 | 3.8909 | 15.1389 | 95.93%
S73 | 95.6333 | 97.9086 | 96.771 | -2.2753 | 2.2753 | 5.177 | 97.62%
S74 | 96.4 | 102.7865 | 99.5933 | -6.3865 | 6.3865 | 40.7879 | 93.37%
S75 | 97 | 103.0393 | 100.0197 | -6.0393 | 6.0393 | 36.4737 | 93.77%
S76 | 97.3333 | 102.3865 | 99.8599 | -5.0532 | 5.0532 | 25.535 | 94.81%
S77 | 97.8 | 102.1444 | 99.9722 | -4.3444 | 4.3444 | 18.8736 | 95.56%
S78 | 96.0333 | 101.363 | 98.6982 | -5.3297 | 5.3297 | 28.4058 | 94.45%
S79 | 96.9 | 108.6619 | 102.781 | -11.7619 | 11.7619 | 138.3432 | 87.86%
S80 | 96.4667 | 104.7923 | 100.6295 | -8.3256 | 8.3256 | 69.3162 | 91.37%
S81 | 95.4 | 96.6969 | 96.0485 | -1.2969 | 1.2969 | 1.682 | 98.64%
S82 | 96.4 | 95.5134 | 95.9567 | 0.88665 | 0.88665 | 0.78615 | 99.08%
S83 | 97.1 | 101.9467 | 99.5233 | -4.8467 | 4.8467 | 23.49 | 95.01%
S84 | 95.1333 | 99.9054 | 97.5194 | -4.7721 | 4.7721 | 22.7726 | 94.98%
S85 | 96.2 | 98.3906 | 97.2953 | -2.1906 | 2.1906 | 4.7987 | 97.72%
S86 | 96.1333 | 100.4371 | 98.2852 | -4.3038 | 4.3038 | 18.5224 | 95.52%
S87 | 99.4333 | 102.6006 | 101.017 | -3.1672 | 3.1672 | 10.0314 | 96.81%
S88 | 98.7667 | 96.2076 | 97.4871 | 2.559 | 2.559 | 6.5487 | 97.41%
S89 | 98.9333 | 94.1414 | 96.5373 | 4.792 | 4.792 | 22.9631 | 95.16%
S90 | 99.1667 | 94.6458 | 96.9062 | 4.5209 | 4.5209 | 20.4383 | 95.44%
S91 | 99.6333 | 90.7205 | 95.1769 | 8.9129 | 8.9129 | 79.4393 | 91.05%
S92 | 99.4333 | 93.3416 | 96.3875 | 6.0917 | 6.0917 | 37.1091 | 93.87%
S93 | 99.2 | 93.115 | 96.1575 | 6.085 | 6.085 | 37.0269 | 93.87%
S94 | 99.4333 | 97.195 | 98.3142 | 2.2383 | 2.2383 | 5.0099 | 97.75%
S95 | 98.7667 | 95.6194 | 97.193 | 3.1473 | 3.1473 | 9.9055 | 96.81%
S96 | 98.5 | 97.2979 | 97.899 | 1.2021 | 1.2021 | 1.445 | 98.78%
S97 | 97.5667 | 99.093 | 98.3298 | -1.5264 | 1.5264 | 2.3298 | 98.44%
S98 | 99.0667 | 101.7298 | 100.3982 | -2.6631 | 2.6631 | 7.0921 | 97.31%
S99 | 99.4082 | 98.7195 | 99.0638 | 0.68863 | 0.68863 | 0.47422 | 99.31%
S100 | 99.8333 | 101.4251 | 100.6292 | -1.5918 | 1.5918 | 2.5338 | 98.41%
S101 | 98.9024 | 99.5987 | 99.2506 | -0.69628 | 0.69628 | 0.48481 | 99.3%
S102 | 100.3514 | 100.0817 | 100.2165 | 0.26962 | 0.26962 | 0.072696 | 99.73%
S103 | 100.2258 | 99.4066 | 99.8162 | 0.81923 | 0.81923 | 0.67113 | 99.18%
S104 | 101.2424 | 96.3348 | 98.7886 | 4.9076 | 4.9076 | 24.0846 | 95.15%
S105 | 101.8049 | 97.0955 | 99.4502 | 4.7094 | 4.7094 | 22.1785 | 95.37%
S106 | 101.35 | 102.3773 | 101.8637 | -1.0273 | 1.0273 | 1.0554 | 98.99%
S107 | 100.359 | 102.6767 | 101.5178 | -2.3177 | 2.3177 | 5.3719 | 97.69%
S108 | 99.7667 | 95.6596 | 97.7132 | 4.107 | 4.107 | 16.8676 | 95.88%
S109 | 99.9355 | 97.513 | 98.7242 | 2.4225 | 2.4225 | 5.8687 | 97.58%
S110 | 101.625 | 94.0066 | 97.8158 | 7.6184 | 7.6184 | 58.0398 | 92.5%
S111 | 102.125 | 95.8817 | 99.0033 | 6.2433 | 6.2433 | 38.9788 | 93.89%
S112 | 102.9062 | 100.1045 | 101.5054 | 2.8018 | 2.8018 | 7.8499 | 97.28%
S113 | 101.4062 | 98.9323 | 100.1693 | 2.4739 | 2.4739 | 6.1204 | 97.56%
S114 | 101.6222 | 99.4699 | 100.5461 | 2.1523 | 2.1523 | 4.6325 | 97.88%
S115 | 101.5333 | 98.6773 | 100.1053 | 2.856 | 2.856 | 8.1569 | 97.19%
S116 | 101.6 | 98.1693 | 99.8846 | 3.4307 | 3.4307 | 11.77 | 96.62%
S117 | 102.2 | 98.5653 | 100.3826 | 3.6347 | 3.6347 | 13.2114 | 96.44%
S118 | 100.0625 | 98.5105 | 99.2865 | 1.552 | 1.552 | 2.4087 | 98.45%
S119 | 99.7879 | 101.2868 | 100.5374 | -1.499 | 1.499 | 2.2469 | 98.5%
S120 | 99.3333 | 110.3658 | 104.8496 | -11.0325 | 11.0325 | 121.7151 | 88.89%
S121 | 99.8387 | 110.2255 | 105.0321 | -10.3868 | 10.3868 | 107.886 | 89.6%
S122 | 97.9333 | 103.924 | 100.9287 | -5.9907 | 5.9907 | 35.8886 | 93.88%
S123 | 99.1613 | 98.8167 | 98.989 | 0.34457 | 0.34457 | 0.11873 | 99.65%
S124 | 99.9375 | 97.5712 | 98.7544 | 2.3663 | 2.3663 | 5.5992 | 97.63%
S125 | 100.5 | 97.2314 | 98.8657 | 3.2686 | 3.2686 | 10.6835 | 96.75%
S126 | 101.8788 | 91.9377 | 96.9083 | 9.941 | 9.941 | 98.8244 | 90.24%
S127 | 100.8182 | 92.4583 | 96.6382 | 8.3599 | 8.3599 | 69.8881 | 91.71%
S128 | 98.7 | 90.801 | 94.7505 | 7.899 | 7.899 | 62.3945 | 92%
S129 | 98.8667 | 91.6915 | 95.2791 | 7.1752 | 7.1752 | 51.4836 | 92.74%
S130 | 99.3 | 93.5946 | 96.4473 | 5.7054 | 5.7054 | 32.5517 | 94.25%
S131 | 99.5 | 98.4862 | 98.9931 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0277 | 98.98%
S132 | 100.3333 | 94.0619 | 97.1976 | 6.2714 | 6.2714 | 39.3308 | 93.75%
S133 | 98.2162 | 91.5089 | 94.8626 | 6.7073 | 6.7073 | 44.9877 | 93.17%
S134 | 95.3 | 98.3036 | 96.8018 | -3.0036 | 3.0036 | 9.0218 | 96.85%
S135 | 100.7419 | 97.9841 | 99.363 | 2.7579 | 2.7579 | 7.6058 | 97.26%
S136 | 95.3 | 99.6053 | 97.4526 | -4.3053 | 4.3053 | 18.5355 | 95.48%
S137 | 99.8065 | 105.9438 | 102.8751 | -6.1373 | 6.1373 | 37.6665 | 93.85%
S138 | 100.75 | 92.3975 | 96.5737 | 8.3525 | 8.3525 | 69.7651 | 91.71%
S139 | 97.1892 | 93.037 | 95.1131 | 4.1522 | 4.1522 | 17.2407 | 95.73%
S140 | 95.5152 | 99.6516 | 97.5834 | -4.1364 | 4.1364 | 17.1099 | 95.67%
S141 | 95.575 | 95.1807 | 95.3779 | 0.39429 | 0.39429 | 0.15546 | 99.59%
S142 | 97.45 | 95.7327 | 96.5914 | 1.7173 | 1.7173 | 2.949 | 98.24%
S143 | 97.3784 | 97.3274 | 97.3529 | 0.050978 | 0.050978 | 0.0025988 | 99.95%
S144 | 95.1622 | 104.6086 | 99.8854 | -9.4464 | 9.4464 | 89.2353 | 90.07%
S145 | 95.5106 | 103.7991 | 99.6549 | -8.2885 | 8.2885 | 68.6989 | 91.32%
S146 | 97.8605 | 97.0887 | 97.4746 | 0.77181 | 0.77181 | 0.59568 | 99.21%
S147 | 95.9394 | 99.1783 | 97.5589 | -3.2389 | 3.2389 | 10.4908 | 96.62%
S148 | 94.2333 | 90.6421 | 92.4377 | 3.5912 | 3.5912 | 12.8967 | 96.19%
S149 | 93.3333 | 93.1806 | 93.257 | 0.1527 | 0.1527 | 0.023318 | 99.84%
S150 | 94.1667 | 90.6224 | 92.3946 | 3.5442 | 3.5442 | 12.5615 | 96.24%
S151 | 92.1 | 93.2523 | 92.6761 | -1.1523 | 1.1523 | 1.3277 | 98.75%
S152 | 92.1667 | 91.5921 | 91.8794 | 0.57457 | 0.57457 | 0.33013 | 99.38%
S153 | 90.3 | 89.8278 | 90.0639 | 0.47218 | 0.47218 | 0.22295 | 99.48%
S154 | 91.5667 | 82.887 | 87.2268 | 8.6797 | 8.6797 | 75.3364 | 90.52%
S155 | 90.1333 | 91.4319 | 90.7826 | -1.2985 | 1.2985 | 1.6862 | 98.56%
S156 | 90.1333 | 92.39 | 91.2617 | -2.2567 | 2.2567 | 5.0925 | 97.5%
S157 | 90 | 93.4066 | 91.7033 | -3.4066 | 3.4066 | 11.6051 | 96.21%
S158 | 91.1667 | 94.7614 | 92.964 | -3.5948 | 3.5948 | 12.9223 | 96.06%
S159 | 91.1667 | 91.9566 | 91.5616 | -0.78989 | 0.78989 | 0.62393 | 99.13%
S160 | 91.6333 | 93.0012 | 92.3173 | -1.3679 | 1.3679 | 1.8711 | 98.51%
S161 | 90.3333 | 95.9244 | 93.1289 | -5.5911 | 5.5911 | 31.26 | 93.81%
S162 | 90.2667 | 99.9616 | 95.1141 | -9.6949 | 9.6949 | 93.9915 | 89.26%
S163 | 92.7742 | 91.8428 | 92.3085 | 0.93141 | 0.93141 | 0.86753 | 99%
S164 | 92.0323 | 95.1907 | 93.6115 | -3.1584 | 3.1584 | 9.9756 | 96.57%
S165 | 90.5667 | 90.2887 | 90.4277 | 0.27796 | 0.27796 | 0.07726 | 99.69%
S166 | 93.1 | 86.3095 | 89.7048 | 6.7905 | 6.7905 | 46.1105 | 92.71%
S167 | 90.1 | 89.2106 | 89.6553 | 0.8894 | 0.8894 | 0.79103 | 99.01%
S168 | 91.2667 | 99.453 | 95.3598 | -8.1864 | 8.1864 | 67.0164 | 91.03%
S169 | 92.2667 | 91.1662 | 91.7164 | 1.1005 | 1.1005 | 1.211 | 98.81%
S170 | 90.9667 | 88.7957 | 89.8812 | 2.171 | 2.171 | 4.7132 | 97.61%
S171 | 90.2333 | 86.8145 | 88.5239 | 3.4189 | 3.4189 | 11.6887 | 96.21%
S172 | 90.0667 | 97.0728 | 93.5697 | -7.0062 | 7.0062 | 49.0862 | 92.22%
S173 | 91.6333 | 93.7112 | 92.6723 | -2.0779 | 2.0779 | 4.3177 | 97.73%
S174 | 90.6333 | 88.1959 | 89.4146 | 2.4375 | 2.4375 | 5.9413 | 97.31%
S175 | 92.0667 | 96.0244 | 94.0456 | -3.9578 | 3.9578 | 15.664 | 95.7%
S176 | 91.6333 | 96.7079 | 94.1706 | -5.0746 | 5.0746 | 25.7517 | 94.46%
S177 | 91.8 | 94.6232 | 93.2116 | -2.8232 | 2.8232 | 7.9705 | 96.92%
S178 | 93.5 | 91.2709 | 92.3855 | 2.2291 | 2.2291 | 4.9689 | 97.62%
S179 | 94.0667 | 93.5733 | 93.82 | 0.49337 | 0.49337 | 0.24341 | 99.48%
S180 | 90.5333 | 96.5722 | 93.5528 | -6.0389 | 6.0389 | 36.4679 | 93.33%
S181 | 94.0323 | 90.0957 | 92.064 | 3.9366 | 3.9366 | 15.4968 | 95.81%
S182 | 93.5 | 97.0314 | 95.2657 | -3.5314 | 3.5314 | 12.4707 | 96.22%
S183 | 93.1 | 92.0977 | 92.5989 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0046 | 98.92%
S184 | 93.9355 | 94.0305 | 93.983 | -0.094976 | 0.094976 | 0.0090205 | 99.9%
S185 | 94.8065 | 94.8094 | 94.8079 | -0.0029384 | 0.0029384 | 8.6341e-06 | 100%
S186 | 94.8387 | 93.8687 | 94.3537 | 0.97006 | 0.97006 | 0.94102 | 98.98%
S187 | 94.4333 | 93.4197 | 93.9265 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0275 | 98.93%
S188 | 94.2333 | 90.2318 | 92.2326 | 4.0015 | 4.0015 | 16.0123 | 95.75%
S189 | 94.4667 | 93.4474 | 93.957 | 1.0193 | 1.0193 | 1.039 | 98.92%
S190 | 94.8 | 91.6527 | 93.2264 | 3.1473 | 3.1473 | 9.9053 | 96.68%
S191 | 94.9667 | 91.5901 | 93.2784 | 3.3766 | 3.3766 | 11.4014 | 96.44%
S192 | 90.6 | 90.4134 | 90.5067 | 0.18656 | 0.18656 | 0.034805 | 99.79%
S193 | 90.2 | 88.1819 | 89.1909 | 2.0181 | 2.0181 | 4.0728 | 97.76%
S194 | 93.3871 | 98.4817 | 95.9344 | -5.0946 | 5.0946 | 25.9547 | 94.54%
S195 | 92.8333 | 90.0425 | 91.4379 | 2.7909 | 2.7909 | 7.7889 | 96.99%
S196 | 90.9 | 93.271 | 92.0855 | -2.371 | 2.371 | 5.6217 | 97.39%
S197 | 91.7333 | 91.8893 | 91.8113 | -0.15596 | 0.15596 | 0.024322 | 99.83%
S198 | 90.9 | 92.5149 | 91.7074 | -1.6149 | 1.6149 | 2.6079 | 98.22%
S199 | 91.3333 | 91.7069 | 91.5201 | -0.37359 | 0.37359 | 0.13957 | 99.59%
S200 | 93.1 | 88.3754 | 90.7377 | 4.7246 | 4.7246 | 22.3219 | 94.93%
S201 | 93.8 | 88.5016 | 91.1508 | 5.2984 | 5.2984 | 28.0728 | 94.35%
S202 | 94.3667 | 92.6358 | 93.5012 | 1.7308 | 1.7308 | 2.9958 | 98.17%
S203 | 94.7 | 86.7153 | 90.7077 | 7.9847 | 7.9847 | 63.7548 | 91.57%
S204 | 94.4333 | 89.7342 | 92.0838 | 4.6991 | 4.6991 | 22.0819 | 95.02%
S205 | 93.2273 | 95.3282 | 94.2777 | -2.101 | 2.101 | 4.414 | 97.75%
S206 | 92.8158 | 97.3571 | 95.0864 | -4.5413 | 4.5413 | 20.6235 | 95.11%
S207 | 93.4516 | 86.1228 | 89.7872 | 7.3288 | 7.3288 | 53.7114 | 92.16%
S208 | 91.5333 | 86.0245 | 88.7789 | 5.5089 | 5.5089 | 30.3477 | 93.98%
S209 | 93.5667 | 89.5224 | 91.5446 | 4.0442 | 4.0442 | 16.3558 | 95.68%
S210 | 94.6061 | 90.8549 | 92.7305 | 3.7511 | 3.7511 | 14.0709 | 96.04%
S211 | 93 | 91.5906 | 92.2953 | 1.4094 | 1.4094 | 1.9863 | 98.48%
S212 | 93.7273 | 86.6343 | 90.1808 | 7.093 | 7.093 | 50.3109 | 92.43%
S213 | 93.8571 | 86.0313 | 89.9442 | 7.8259 | 7.8259 | 61.2444 | 91.66%
S214 | 94.4412 | 92.6705 | 93.5559 | 1.7706 | 1.7706 | 3.1352 | 98.13%
S215 | 94.8667 | 93.6718 | 94.2692 | 1.1948 | 1.1948 | 1.4276 | 98.74%
S216 | 93.1 | 95.0979 | 94.099 | -1.9979 | 1.9979 | 3.9917 | 97.85%
S217 | 93 | 94.8605 | 93.9303 | -1.8605 | 1.8605 | 3.4616 | 98%
S218 | 94.1778 | 88.3286 | 91.2532 | 5.8491 | 5.8491 | 34.2125 | 93.79%
S219 | 90.6667 | 93.4892 | 92.0779 | -2.8225 | 2.8225 | 7.9667 | 96.89%
S220 | 91.2667 | 92.5078 | 91.8872 | -1.2411 | 1.2411 | 1.5404 | 98.64%
S221 | 92.3333 | 89.9587 | 91.146 | 2.3746 | 2.3746 | 5.6389 | 97.43%
S222 | 91.3 | 89.9516 | 90.6258 | 1.3484 | 1.3484 | 1.8182 | 98.52%
S223 | 92.8387 | 89.525 | 91.1819 | 3.3137 | 3.3137 | 10.9805 | 96.43%
S224 | 93.6129 | 93.8662 | 93.7395 | -0.25328 | 0.25328 | 0.064149 | 99.73%
S225 | 93.129 | 94.3576 | 93.7433 | -1.2285 | 1.2285 | 1.5093 | 98.68%
S226 | 92.2667 | 87.8678 | 90.0672 | 4.3989 | 4.3989 | 19.3504 | 95.23%
S227 | 90.3871 | 93.0785 | 91.7328 | -2.6914 | 2.6914 | 7.2435 | 97.02%
S228 | 90.5938 | 95.6454 | 93.1196 | -5.0516 | 5.0516 | 25.5187 | 94.42%

## 임상_Mid(65이상 90미만)
피험자간 데이터
Subjects | Sensor | CardiVu | Mean (Sensor & CardiVu) | Difference (Sensor & CardiVu) | ¦Difference¦ (Sensor & CardiVu) | Standard error (of the Estimate) | CardiVu Accuracy (%) | 상관계수 | 신뢰구간 (하한) | 신뢰구간 (상한) | 95% 일치한계 상한값 (upper LOA) | 95% 일치한계 하한값 (lower LOA)
M | 77.7848 | 74.9007 | 76.3428 | 2.884 | 4.2585 | 5.0966 | 0.94407 | 0.8961 | 0.87989 | 0.91022 | 11.1264 | -5.3583
SD | 5.9487 | 8.6037 | 7.0911 | 4.2053 | 2.8022 |  | 0.037896
SE | 0.23244 | 0.33617 | 0.27707 | 0.16431 | 0.10949 |  | 0.0014807
MIN | 65.2333 | 58.2628 | 62.0648 | -12.7576 | 0.000656 |  | 0.82831
MAX | 89.9667 | 101.6577 | 95.2788 | 12.4016 | 12.7576 |  | 0.99999
S1 | 89.8667 | 97.8731 | 93.8699 | -8.0065 | 8.0065 | 64.1035 | 0.91091
S2 | 89.5 | 96.2858 | 92.8929 | -6.7858 | 6.7858 | 46.0478 | 0.92418
S3 | 89.9667 | 93.4732 | 91.7199 | -3.5065 | 3.5065 | 12.2958 | 0.96102
S4 | 89.3667 | 97.0428 | 93.2047 | -7.6761 | 7.6761 | 58.923 | 0.91411
S5 | 89.6667 | 95.7245 | 92.6956 | -6.0579 | 6.0579 | 36.6976 | 0.93244
S6 | 88.6667 | 87.5425 | 88.1046 | 1.1241 | 1.1241 | 1.2637 | 0.98732
S7 | 88.9667 | 85.6355 | 87.3011 | 3.3312 | 3.3312 | 11.0967 | 0.96256
S8 | 89.0333 | 84.6069 | 86.8201 | 4.4264 | 4.4264 | 19.5929 | 0.95028
S9 | 89.0667 | 94.6143 | 91.8405 | -5.5476 | 5.5476 | 30.7762 | 0.93771
S10 | 89.2667 | 94.4551 | 91.8609 | -5.1885 | 5.1885 | 26.92 | 0.94188
S11 | 89.0667 | 92.5946 | 90.8306 | -3.5279 | 3.5279 | 12.4461 | 0.96039
S12 | 89.3 | 98.4474 | 93.8737 | -9.1474 | 9.1474 | 83.674 | 0.89757
S13 | 89.0333 | 95.1459 | 92.0896 | -6.1126 | 6.1126 | 37.3641 | 0.93134
S14 | 89.2333 | 88.782 | 89.0077 | 0.45134 | 0.45134 | 0.20371 | 0.99494
S15 | 89.6 | 91.4368 | 90.5184 | -1.8368 | 1.8368 | 3.3739 | 0.9795
S16 | 89.8 | 91.3764 | 90.5882 | -1.5764 | 1.5764 | 2.4852 | 0.98244
S17 | 88.9667 | 96.3479 | 92.6573 | -7.3813 | 7.3813 | 54.4829 | 0.91703
S18 | 88.9 | 101.6577 | 95.2788 | -12.7576 | 12.7576 | 162.7576 | 0.85649
S19 | 89.2 | 89.1597 | 89.1799 | 0.04026 | 0.04026 | 0.0016209 | 0.99955
S20 | 89.7667 | 95.5783 | 92.6725 | -5.8117 | 5.8117 | 33.7754 | 0.93526
S21 | 89.9 | 89.7038 | 89.8019 | 0.19618 | 0.19618 | 0.038487 | 0.99782
S22 | 88.6552 | 94.7923 | 91.7237 | -6.1371 | 6.1371 | 37.664 | 0.93078
S23 | 88.5667 | 87.8353 | 88.201 | 0.73138 | 0.73138 | 0.53491 | 0.99174
S24 | 89.1613 | 93.9007 | 91.531 | -4.7394 | 4.7394 | 22.4618 | 0.94684
S25 | 89.6 | 92.5407 | 91.0704 | -2.9407 | 2.9407 | 8.6478 | 0.96718
S26 | 88.9667 | 88.1853 | 88.576 | 0.78134 | 0.78134 | 0.61049 | 0.99122
S27 | 89.5333 | 90.6486 | 90.091 | -1.1153 | 1.1153 | 1.2439 | 0.98754
S28 | 88.8 | 87.8111 | 88.3055 | 0.98892 | 0.98892 | 0.97796 | 0.98886
S29 | 88.5161 | 95.3489 | 91.9325 | -6.8328 | 6.8328 | 46.6865 | 0.92281
S30 | 89.8 | 96.6604 | 93.2302 | -6.8604 | 6.8604 | 47.0653 | 0.9236
S31 | 87 | 87.8645 | 87.4323 | -0.8645 | 0.8645 | 0.74736 | 0.99006
S32 | 87.7 | 86.8672 | 87.2836 | 0.83284 | 0.83284 | 0.69362 | 0.9905
S33 | 87.8 | 87.2094 | 87.5047 | 0.5906 | 0.5906 | 0.34881 | 0.99327
S34 | 83.9333 | 79.7737 | 81.8535 | 4.1596 | 4.1596 | 17.3023 | 0.95044
S35 | 84.1 | 74.8436 | 79.4718 | 9.2564 | 9.2564 | 85.6808 | 0.88994
S36 | 84.0333 | 79.4365 | 81.7349 | 4.5968 | 4.5968 | 21.1309 | 0.9453
S37 | 84.1667 | 82.9169 | 83.5418 | 1.2498 | 1.2498 | 1.562 | 0.98515
S38 | 84.6129 | 79.1806 | 81.8968 | 5.4323 | 5.4323 | 29.5096 | 0.9358
S39 | 86.4194 | 79.989 | 83.2042 | 6.4303 | 6.4303 | 41.3494 | 0.92559
S40 | 87.6667 | 75.4373 | 81.552 | 12.2294 | 12.2294 | 149.5577 | 0.8605
S41 | 87.3 | 82.1971 | 84.7485 | 5.1029 | 5.1029 | 26.0397 | 0.94155
S42 | 86.9667 | 87.88 | 87.4233 | -0.9133 | 0.9133 | 0.83412 | 0.9895
S43 | 86.4333 | 85.7878 | 86.1106 | 0.64549 | 0.64549 | 0.41666 | 0.99253
S44 | 85.7 | 88.4397 | 87.0698 | -2.7397 | 2.7397 | 7.5058 | 0.96803
S45 | 87.9 | 83.6701 | 85.785 | 4.2299 | 4.2299 | 17.8922 | 0.95188
S46 | 88.3333 | 82.7749 | 85.5541 | 5.5584 | 5.5584 | 30.896 | 0.93707
S47 | 87.6 | 84.7137 | 86.1568 | 2.8863 | 2.8863 | 8.3308 | 0.96705
S48 | 84.5135 | 85.6024 | 85.058 | -1.0889 | 1.0889 | 1.1857 | 0.98712
S49 | 83.8 | 85.0291 | 84.4146 | -1.2291 | 1.2291 | 1.5107 | 0.98533
S50 | 84.6333 | 84.9854 | 84.8094 | -0.3521 | 0.3521 | 0.12398 | 0.99584
S51 | 83.2 | 89.27 | 86.235 | -6.07 | 6.07 | 36.8453 | 0.92704
S52 | 84.0968 | 85.0721 | 84.5844 | -0.9753 | 0.9753 | 0.95121 | 0.9884
S53 | 84.2333 | 85.4856 | 84.8595 | -1.2523 | 1.2523 | 1.5682 | 0.98513
S54 | 83.5333 | 86.9319 | 85.2326 | -3.3986 | 3.3986 | 11.5502 | 0.95931
S55 | 84.5667 | 87.2073 | 85.887 | -2.6406 | 2.6406 | 6.9728 | 0.96877
S56 | 85.9 | 85.7643 | 85.8322 | 0.1357 | 0.1357 | 0.018414 | 0.99842
S57 | 85.1333 | 87.2223 | 86.1778 | -2.089 | 2.089 | 4.3638 | 0.97546
S58 | 83.0333 | 85.1938 | 84.1136 | -2.1604 | 2.1604 | 4.6675 | 0.97398
S59 | 85 | 86.572 | 85.786 | -1.572 | 1.572 | 2.4712 | 0.98151
S60 | 88.4 | 87.9981 | 88.1991 | 0.40185 | 0.40185 | 0.16148 | 0.99545
S61 | 87.5 | 85.0357 | 86.2679 | 2.4643 | 2.4643 | 6.0727 | 0.97184
S62 | 83.5455 | 83.7607 | 83.6531 | -0.21522 | 0.21522 | 0.046318 | 0.99742
S63 | 83.6286 | 87.9336 | 85.7811 | -4.305 | 4.305 | 18.5331 | 0.94852
S64 | 83.3611 | 82.6748 | 83.0179 | 0.68634 | 0.68634 | 0.47106 | 0.99177
S65 | 84.4688 | 82.7192 | 83.594 | 1.7495 | 1.7495 | 3.0609 | 0.97929
S66 | 86.0667 | 86.1771 | 86.1219 | -0.11046 | 0.11046 | 0.012201 | 0.99872
S67 | 85.7812 | 88.1564 | 86.9688 | -2.3752 | 2.3752 | 5.6415 | 0.97231
S68 | 86.1667 | 85.0461 | 85.6064 | 1.1205 | 1.1205 | 1.2556 | 0.987
S69 | 86.1333 | 83.0766 | 84.605 | 3.0567 | 3.0567 | 9.3437 | 0.96451
S70 | 88.4333 | 79.8158 | 84.1246 | 8.6176 | 8.6176 | 74.2624 | 0.90255
S71 | 84.8 | 86.1051 | 85.4526 | -1.3051 | 1.3051 | 1.7034 | 0.98461
S72 | 86.5667 | 90.7125 | 88.6396 | -4.1459 | 4.1459 | 17.1881 | 0.95211
S73 | 87.9333 | 87.2961 | 87.6147 | 0.63721 | 0.63721 | 0.40604 | 0.99275
S74 | 88.4667 | 84.4034 | 86.435 | 4.0633 | 4.0633 | 16.5105 | 0.95407
S75 | 87.2 | 83.5564 | 85.3782 | 3.6436 | 3.6436 | 13.2759 | 0.95822
S76 | 85.5333 | 89.6597 | 87.5965 | -4.1264 | 4.1264 | 17.0269 | 0.95176
S77 | 83.9 | 85.9543 | 84.9271 | -2.0543 | 2.0543 | 4.22 | 0.97552
S78 | 85.6667 | 83.7319 | 84.6993 | 1.9347 | 1.9347 | 3.7432 | 0.97742
S79 | 86.7 | 85.5253 | 86.1126 | 1.1747 | 1.1747 | 1.38 | 0.98645
S80 | 85.8667 | 84.4239 | 85.1453 | 1.4427 | 1.4427 | 2.0815 | 0.9832
S81 | 85.5 | 81.0746 | 83.2873 | 4.4254 | 4.4254 | 19.5843 | 0.94824
S82 | 86.9667 | 82.9809 | 84.9738 | 3.9858 | 3.9858 | 15.8863 | 0.95417
S83 | 86.4 | 85.2757 | 85.8379 | 1.1243 | 1.1243 | 1.264 | 0.98699
S84 | 88.4 | 89.0961 | 88.7481 | -0.69611 | 0.69611 | 0.48458 | 0.99213
S85 | 83.1 | 85.8683 | 84.4841 | -2.7683 | 2.7683 | 7.6632 | 0.96669
S86 | 85.6667 | 85.7494 | 85.708 | -0.082763 | 0.082763 | 0.0068498 | 0.99903
S87 | 87.9 | 86.1681 | 87.0341 | 1.7319 | 1.7319 | 2.9993 | 0.9803
S88 | 88.4667 | 85.2753 | 86.871 | 3.1913 | 3.1913 | 10.1846 | 0.96393
S89 | 87.6667 | 87.4239 | 87.5453 | 0.24282 | 0.24282 | 0.05896 | 0.99723
S90 | 88.4138 | 85.0656 | 86.7397 | 3.3482 | 3.3482 | 11.2104 | 0.96213
S91 | 86.7 | 84.314 | 85.507 | 2.386 | 2.386 | 5.6929 | 0.97248
S92 | 83.7931 | 84.9323 | 84.3627 | -1.1392 | 1.1392 | 1.2978 | 0.9864
S93 | 86.2667 | 82.6331 | 84.4499 | 3.6336 | 3.6336 | 13.2031 | 0.95788
S94 | 88.4667 | 86.1366 | 87.3017 | 2.33 | 2.33 | 5.429 | 0.97366
S95 | 88.4839 | 80.958 | 84.7209 | 7.5259 | 7.5259 | 56.6393 | 0.91495
S96 | 87.9032 | 84.8213 | 86.3622 | 3.082 | 3.082 | 9.4985 | 0.96494
S97 | 87.0667 | 89.3461 | 88.2064 | -2.2794 | 2.2794 | 5.1957 | 0.97382
S98 | 85.9667 | 85.8756 | 85.9212 | 0.091017 | 0.091017 | 0.008284 | 0.99894
S99 | 85.7333 | 88.7743 | 87.2538 | -3.041 | 3.041 | 9.2476 | 0.96453
S100 | 84.1333 | 90.4523 | 87.2928 | -6.3189 | 6.3189 | 39.9287 | 0.92489
S101 | 83.5667 | 85.0412 | 84.3039 | -1.4745 | 1.4745 | 2.1741 | 0.98236
S102 | 85.1 | 87.886 | 86.493 | -2.786 | 2.786 | 7.7619 | 0.96726
S103 | 87.7667 | 85.9277 | 86.8472 | 1.8389 | 1.8389 | 3.3817 | 0.97905
S104 | 88 | 79.9147 | 83.9573 | 8.0853 | 8.0853 | 65.3721 | 0.90812
S105 | 83.1 | 87.4739 | 85.2869 | -4.3739 | 4.3739 | 19.1309 | 0.94737
S106 | 87.8667 | 87.0824 | 87.4745 | 0.78428 | 0.78428 | 0.61509 | 0.99107
S107 | 85.8333 | 87.4072 | 86.6203 | -1.5739 | 1.5739 | 2.4772 | 0.98166
S108 | 88.3333 | 84.0428 | 86.1881 | 4.2905 | 4.2905 | 18.4085 | 0.95143
S109 | 86.9 | 84.7697 | 85.8348 | 2.1303 | 2.1303 | 4.5382 | 0.97549
S110 | 85.9667 | 88.9152 | 87.4409 | -2.9486 | 2.9486 | 8.694 | 0.9657
S111 | 84.3 | 86.8576 | 85.5788 | -2.5576 | 2.5576 | 6.5412 | 0.96966
S112 | 85.5333 | 85.5302 | 85.5318 | 0.0030833 | 0.0030833 | 9.5069e-06 | 0.99996
S113 | 87.5667 | 86.625 | 87.0958 | 0.94171 | 0.94171 | 0.88681 | 0.98925
S114 | 85.3667 | 85.9304 | 85.6486 | -0.56378 | 0.56378 | 0.31785 | 0.9934
S115 | 85.6 | 84.8824 | 85.2412 | 0.71764 | 0.71764 | 0.51501 | 0.99162
S116 | 88.2667 | 86.6253 | 87.446 | 1.6413 | 1.6413 | 2.694 | 0.9814
S117 | 87 | 86.51 | 86.755 | 0.48997 | 0.48997 | 0.24007 | 0.99437
S118 | 85.4333 | 82.7314 | 84.0824 | 2.7019 | 2.7019 | 7.3003 | 0.96837
S119 | 88.4333 | 85.1702 | 86.8017 | 3.2632 | 3.2632 | 10.6483 | 0.9631
S120 | 87.4667 | 87.0927 | 87.2797 | 0.37394 | 0.37394 | 0.13983 | 0.99572
S121 | 86 | 85.3901 | 85.695 | 0.60995 | 0.60995 | 0.37204 | 0.99291
S122 | 84.2667 | 79.0921 | 81.6794 | 5.1746 | 5.1746 | 26.776 | 0.93859
S123 | 84.6 | 81.1489 | 82.8744 | 3.4511 | 3.4511 | 11.9101 | 0.95921
S124 | 86.3 | 82.9831 | 84.6416 | 3.3169 | 3.3169 | 11.0016 | 0.96157
S125 | 86.9333 | 87.0619 | 86.9976 | -0.1286 | 0.1286 | 0.016537 | 0.99852
S126 | 84.1667 | 87.7796 | 85.9731 | -3.613 | 3.613 | 13.0534 | 0.95707
S127 | 83.2667 | 84.7342 | 84.0004 | -1.4675 | 1.4675 | 2.1536 | 0.98238
S128 | 88.2 | 84.159 | 86.1795 | 4.041 | 4.041 | 16.3294 | 0.95418
S129 | 87.0667 | 86.7388 | 86.9027 | 0.32791 | 0.32791 | 0.10752 | 0.99623
S130 | 85.9333 | 82.3412 | 84.1373 | 3.5921 | 3.5921 | 12.9032 | 0.9582
S131 | 86.8333 | 84.1568 | 85.4951 | 2.6765 | 2.6765 | 7.1639 | 0.96918
S132 | 88.2333 | 85.419 | 86.8262 | 2.8143 | 2.8143 | 7.9204 | 0.9681
S133 | 83.7 | 83.593 | 83.6465 | 0.10698 | 0.10698 | 0.011444 | 0.99872
S134 | 84.1 | 87.0865 | 85.5932 | -2.9865 | 2.9865 | 8.919 | 0.96449
S135 | 85.5 | 88.7813 | 87.1406 | -3.2813 | 3.2813 | 10.7667 | 0.96162
S136 | 83.8621 | 86.2989 | 85.0805 | -2.4368 | 2.4368 | 5.938 | 0.97094
S137 | 83.3793 | 84.6913 | 84.0353 | -1.312 | 1.312 | 1.7212 | 0.98427
S138 | 84.2667 | 88.6007 | 86.4337 | -4.334 | 4.334 | 18.7837 | 0.94857
S139 | 83.7 | 83.5229 | 83.6115 | 0.17707 | 0.17707 | 0.031352 | 0.99788
S140 | 84.1667 | 85.5807 | 84.8737 | -1.4141 | 1.4141 | 1.9996 | 0.9832
S141 | 84.1935 | 85.2739 | 84.7337 | -1.0804 | 1.0804 | 1.1672 | 0.98717
S142 | 83.8667 | 88.0048 | 85.9357 | -4.1381 | 4.1381 | 17.1239 | 0.95066
S143 | 83.3667 | 91.011 | 87.1888 | -7.6443 | 7.6443 | 58.4357 | 0.9083
S144 | 84.6333 | 88.069 | 86.3512 | -3.4357 | 3.4357 | 11.8039 | 0.95941
S145 | 85.5667 | 85.7806 | 85.6736 | -0.21392 | 0.21392 | 0.045763 | 0.9975
S146 | 84.5667 | 81.6697 | 83.1182 | 2.8969 | 2.8969 | 8.3923 | 0.96574
S147 | 85 | 84.6657 | 84.8329 | 0.33426 | 0.33426 | 0.11173 | 0.99607
S148 | 85.3333 | 93.6546 | 89.494 | -8.3213 | 8.3213 | 69.2441 | 0.90248
S149 | 85.5667 | 86.6572 | 86.1119 | -1.0905 | 1.0905 | 1.1893 | 0.98726
S150 | 84.4667 | 84.5516 | 84.5091 | -0.084938 | 0.084938 | 0.0072145 | 0.99899
S151 | 83.7333 | 84.1675 | 83.9504 | -0.43413 | 0.43413 | 0.18847 | 0.99482
S152 | 86 | 81.776 | 83.888 | 4.224 | 4.224 | 17.842 | 0.95088
S153 | 85.5938 | 88.2541 | 86.9239 | -2.6603 | 2.6603 | 7.0774 | 0.96892
S154 | 85.4571 | 86.1446 | 85.8009 | -0.68747 | 0.68747 | 0.47262 | 0.99196
S155 | 86.3143 | 87.5334 | 86.9239 | -1.2191 | 1.2191 | 1.4863 | 0.98588
S156 | 85.4286 | 83.8631 | 84.6459 | 1.5654 | 1.5654 | 2.4506 | 0.98168
S157 | 79.2759 | 80.706 | 79.9909 | -1.4301 | 1.4301 | 2.0452 | 0.98196
S158 | 79.7667 | 77.1665 | 78.4666 | 2.6002 | 2.6002 | 6.7608 | 0.9674
S159 | 79.7333 | 77.3857 | 78.5595 | 2.3477 | 2.3477 | 5.5115 | 0.97056
S160 | 78.7333 | 80.6726 | 79.703 | -1.9393 | 1.9393 | 3.7608 | 0.97537
S161 | 79 | 78.8519 | 78.926 | 0.14807 | 0.14807 | 0.021925 | 0.99813
S162 | 78.6333 | 78.7255 | 78.6794 | -0.092177 | 0.092177 | 0.0084965 | 0.99883
S163 | 78.9394 | 78.9763 | 78.9578 | -0.036866 | 0.036866 | 0.0013591 | 0.99953
S164 | 78.5 | 82.3928 | 80.4464 | -3.8928 | 3.8928 | 15.154 | 0.95041
S165 | 78.5625 | 83.6194 | 81.0909 | -5.0569 | 5.0569 | 25.5718 | 0.93563
S166 | 79.0938 | 77.8007 | 78.4472 | 1.293 | 1.293 | 1.672 | 0.98365
S167 | 78.5484 | 78.7683 | 78.6583 | -0.21991 | 0.21991 | 0.048362 | 0.9972
S168 | 79.0645 | 78.6361 | 78.8503 | 0.42842 | 0.42842 | 0.18354 | 0.99458
S169 | 79.4 | 80.0482 | 79.7241 | -0.64817 | 0.64817 | 0.42012 | 0.99184
S170 | 79.6333 | 79.4856 | 79.5594 | 0.14778 | 0.14778 | 0.02184 | 0.99814
S171 | 79.9355 | 78.816 | 79.3758 | 1.1195 | 1.1195 | 1.2532 | 0.986
S172 | 78.8667 | 83.4346 | 81.1506 | -4.5679 | 4.5679 | 20.8659 | 0.94208
S173 | 79.8 | 83.2677 | 81.5338 | -3.4677 | 3.4677 | 12.0249 | 0.95655
S174 | 79.9032 | 80.3005 | 80.1019 | -0.39731 | 0.39731 | 0.15786 | 0.99503
S175 | 78.9355 | 77.6437 | 78.2896 | 1.2918 | 1.2918 | 1.6688 | 0.98363
S176 | 78.9667 | 77.601 | 78.2838 | 1.3656 | 1.3656 | 1.865 | 0.98271
S177 | 79.4 | 83.4079 | 81.404 | -4.0079 | 4.0079 | 16.0633 | 0.94952
S178 | 79.9333 | 77.4895 | 78.7114 | 2.4438 | 2.4438 | 5.9724 | 0.96943
S179 | 79.6562 | 79.0026 | 79.3294 | 0.65366 | 0.65366 | 0.42727 | 0.99179
S180 | 79.1515 | 74.9179 | 77.0347 | 4.2336 | 4.2336 | 17.9234 | 0.94651
S181 | 78.6 | 79.0709 | 78.8355 | -0.47092 | 0.47092 | 0.22176 | 0.99401
S182 | 79.0667 | 80.0261 | 79.5464 | -0.95943 | 0.95943 | 0.92051 | 0.98787
S183 | 78.8065 | 81.9136 | 80.36 | -3.1071 | 3.1071 | 9.6544 | 0.96057
S184 | 79.2 | 77.6855 | 78.4428 | 1.5145 | 1.5145 | 2.2936 | 0.98088
S185 | 79.7097 | 78.4749 | 79.0923 | 1.2348 | 1.2348 | 1.5248 | 0.98451
S186 | 79.4333 | 76.7322 | 78.0828 | 2.7011 | 2.7011 | 7.2962 | 0.96599
S187 | 79.4667 | 82.629 | 81.0478 | -3.1623 | 3.1623 | 10.0003 | 0.96021
S188 | 79.6667 | 75.4245 | 77.5456 | 4.2421 | 4.2421 | 17.9956 | 0.94675
S189 | 79.5938 | 79.9175 | 79.7556 | -0.32372 | 0.32372 | 0.10479 | 0.99593
S190 | 78.7692 | 81.4036 | 80.0864 | -2.6343 | 2.6343 | 6.9398 | 0.96656
S191 | 78.5312 | 81.4071 | 79.9692 | -2.8759 | 2.8759 | 8.2706 | 0.96338
S192 | 78.5333 | 84.3485 | 81.4409 | -5.8152 | 5.8152 | 33.8162 | 0.92595
S193 | 79.4839 | 79.6233 | 79.5536 | -0.13943 | 0.13943 | 0.01944 | 0.99825
S194 | 79.9333 | 80.5661 | 80.2497 | -0.63272 | 0.63272 | 0.40034 | 0.99208
S195 | 79.4333 | 79.0435 | 79.2384 | 0.38983 | 0.38983 | 0.15197 | 0.99509
S196 | 79.3667 | 76.5934 | 77.98 | 2.7733 | 2.7733 | 7.6912 | 0.96506
S197 | 82.2333 | 79.3874 | 80.8104 | 2.8459 | 2.8459 | 8.0993 | 0.96539
S198 | 80.9 | 82.1922 | 81.5461 | -1.2922 | 1.2922 | 1.6699 | 0.98403
S199 | 80.7419 | 81.1447 | 80.9433 | -0.40276 | 0.40276 | 0.16222 | 0.99501
S200 | 82.1935 | 81.6991 | 81.9463 | 0.49445 | 0.49445 | 0.24448 | 0.99398
S201 | 80.1667 | 85.4788 | 82.8227 | -5.3121 | 5.3121 | 28.2183 | 0.93374
S202 | 80.1 | 76.6963 | 78.3982 | 3.4037 | 3.4037 | 11.5851 | 0.95751
S203 | 81.5333 | 79.1037 | 80.3185 | 2.4296 | 2.4296 | 5.9029 | 0.9702
S204 | 82.9333 | 78.7456 | 80.8394 | 4.1878 | 4.1878 | 17.5374 | 0.9495
S205 | 81.2581 | 80.4084 | 80.8332 | 0.84968 | 0.84968 | 0.72196 | 0.98954
S206 | 82.25 | 82.7265 | 82.4882 | -0.4765 | 0.4765 | 0.22705 | 0.99421
S207 | 82.973 | 80.8248 | 81.8989 | 2.1482 | 2.1482 | 4.6147 | 0.97411
S208 | 82.6 | 78.9485 | 80.7742 | 3.6515 | 3.6515 | 13.3338 | 0.95579
S209 | 82.2667 | 76.4928 | 79.3797 | 5.7739 | 5.7739 | 33.3379 | 0.92981
S210 | 82.4 | 80.8595 | 81.6298 | 1.5405 | 1.5405 | 2.373 | 0.9813
S211 | 81.6 | 80.8195 | 81.2098 | 0.78047 | 0.78047 | 0.60913 | 0.99044
S212 | 81.2258 | 77.3527 | 79.2893 | 3.8731 | 3.8731 | 15.0009 | 0.95232
S213 | 81.8065 | 77.6744 | 79.7404 | 4.1321 | 4.1321 | 17.0743 | 0.94949
S214 | 80.4194 | 80.8469 | 80.6331 | -0.42751 | 0.42751 | 0.18276 | 0.99468
S215 | 80.5 | 80.5007 | 80.5003 | -0.000656 | 0.000656 | 4.3034e-07 | 0.99999
S216 | 81.5 | 79.1582 | 80.3291 | 2.3418 | 2.3418 | 5.4841 | 0.97127
S217 | 80.4667 | 83.0382 | 81.7524 | -2.5715 | 2.5715 | 6.6125 | 0.96804
S218 | 81 | 79.3917 | 80.1958 | 1.6083 | 1.6083 | 2.5868 | 0.98014
S219 | 80.3667 | 76.0167 | 78.1917 | 4.3499 | 4.3499 | 18.9219 | 0.94587
S220 | 81.5625 | 78.9659 | 80.2642 | 2.5966 | 2.5966 | 6.7425 | 0.96816
S221 | 80.625 | 80.2961 | 80.4606 | 0.32886 | 0.32886 | 0.10815 | 0.99592
S222 | 80.8667 | 76.0984 | 78.4826 | 4.7682 | 4.7682 | 22.736 | 0.94104
S223 | 81.5667 | 77.9915 | 79.7791 | 3.5752 | 3.5752 | 12.7817 | 0.95617
S224 | 81.1 | 77.2605 | 79.1803 | 3.8394 | 3.8394 | 14.7414 | 0.95266
S225 | 80.3 | 78.9984 | 79.6492 | 1.3016 | 1.3016 | 1.6942 | 0.98379
S226 | 82.1667 | 76.9029 | 79.5348 | 5.2637 | 5.2637 | 27.707 | 0.93594
S227 | 80.8 | 78.1892 | 79.4946 | 2.6108 | 2.6108 | 6.8164 | 0.96769
S228 | 80.3667 | 80.6781 | 80.5224 | -0.31139 | 0.31139 | 0.096966 | 0.99613
S229 | 82.6333 | 82.3662 | 82.4998 | 0.26716 | 0.26716 | 0.071376 | 99.68%
S230 | 82.3448 | 78.1835 | 80.2641 | 4.1614 | 4.1614 | 17.3169 | 94.95%
S231 | 81.5667 | 78.5446 | 80.0556 | 3.0221 | 3.0221 | 9.133 | 96.29%
S232 | 82.3 | 79.9091 | 81.1046 | 2.3909 | 2.3909 | 5.7162 | 97.09%
S233 | 82.6333 | 80.3768 | 81.5051 | 2.2565 | 2.2565 | 5.092 | 97.27%
S234 | 82.871 | 79.2347 | 81.0529 | 3.6362 | 3.6362 | 13.2222 | 95.61%
S235 | 82.2258 | 82.7098 | 82.4678 | -0.48397 | 0.48397 | 0.23423 | 99.41%
S236 | 82.8667 | 85.8804 | 84.3736 | -3.0138 | 3.0138 | 9.0829 | 96.36%
S237 | 82.9 | 83.3955 | 83.1478 | -0.49551 | 0.49551 | 0.24553 | 99.4%
S238 | 82.7667 | 79.9245 | 81.3456 | 2.8421 | 2.8421 | 8.0777 | 96.57%
S239 | 82.7333 | 83.5061 | 83.1197 | -0.77274 | 0.77274 | 0.59712 | 99.07%
S240 | 80.1333 | 74.5154 | 77.3243 | 5.618 | 5.618 | 31.5616 | 92.99%
S241 | 81.2333 | 78.8915 | 80.0624 | 2.3418 | 2.3418 | 5.484 | 97.12%
S242 | 75.0667 | 72.4074 | 73.737 | 2.6593 | 2.6593 | 7.0716 | 96.46%
S243 | 73.7 | 74.8084 | 74.2542 | -1.1084 | 1.1084 | 1.2286 | 98.5%
S244 | 74 | 74.5697 | 74.2848 | -0.56966 | 0.56966 | 0.32451 | 99.23%
S245 | 77.5 | 71.8513 | 74.6756 | 5.6487 | 5.6487 | 31.9079 | 92.71%
S246 | 78.1333 | 71.9816 | 75.0575 | 6.1517 | 6.1517 | 37.8434 | 92.13%
S247 | 77.5333 | 70.825 | 74.1792 | 6.7083 | 6.7083 | 45.0015 | 91.35%
S248 | 74.8065 | 71.9123 | 73.3594 | 2.8941 | 2.8941 | 8.3761 | 96.13%
S249 | 74.2903 | 68.9175 | 71.6039 | 5.3728 | 5.3728 | 28.8669 | 92.77%
S250 | 75.2581 | 72.2181 | 73.7381 | 3.04 | 3.04 | 9.2416 | 95.96%
S251 | 74.6 | 72.3199 | 73.46 | 2.2801 | 2.2801 | 5.1988 | 96.94%
S252 | 73.4667 | 75.1353 | 74.301 | -1.6687 | 1.6687 | 2.7845 | 97.73%
S253 | 73.1 | 72.8185 | 72.9592 | 0.28151 | 0.28151 | 0.079248 | 99.61%
S254 | 73.9667 | 75.4083 | 74.6875 | -1.4417 | 1.4417 | 2.0784 | 98.05%
S255 | 75.6 | 76.976 | 76.288 | -1.376 | 1.376 | 1.8933 | 98.18%
S256 | 77.1333 | 70.2756 | 73.7044 | 6.8578 | 6.8578 | 47.0291 | 91.11%
S257 | 77.25 | 72.5805 | 74.9153 | 4.6695 | 4.6695 | 21.8042 | 93.96%
S258 | 77.6875 | 74.6194 | 76.1535 | 3.0681 | 3.0681 | 9.4131 | 96.05%
S259 | 78.0312 | 75.4146 | 76.7229 | 2.6167 | 2.6167 | 6.8469 | 96.65%
S260 | 77.7879 | 75.4062 | 76.5971 | 2.3816 | 2.3816 | 5.6722 | 96.94%
S261 | 76.5758 | 75.6973 | 76.1365 | 0.87846 | 0.87846 | 0.77169 | 98.85%
S262 | 76 | 73.3579 | 74.679 | 2.6421 | 2.6421 | 6.9807 | 96.52%
S263 | 76.6452 | 70.9782 | 73.8117 | 5.667 | 5.667 | 32.1146 | 92.61%
S264 | 77.4667 | 72.5985 | 75.0326 | 4.8681 | 4.8681 | 23.6988 | 93.72%
S265 | 77.2667 | 72.689 | 74.9778 | 4.5777 | 4.5777 | 20.9554 | 94.08%
S266 | 77.9032 | 73.7091 | 75.8062 | 4.1941 | 4.1941 | 17.5904 | 94.62%
S267 | 76.4412 | 70.3616 | 73.4014 | 6.0796 | 6.0796 | 36.9615 | 92.05%
S268 | 76.6562 | 70.4049 | 73.5306 | 6.2513 | 6.2513 | 39.0788 | 91.85%
S269 | 77.0938 | 69.6584 | 73.3761 | 7.4354 | 7.4354 | 55.2847 | 90.36%
S270 | 76.7 | 69.887 | 73.2935 | 6.813 | 6.813 | 46.4164 | 91.12%
S271 | 75.7 | 76.635 | 76.1675 | -0.93502 | 0.93502 | 0.87426 | 98.76%
S272 | 75.375 | 73.3676 | 74.3713 | 2.0074 | 2.0074 | 4.0296 | 97.34%
S273 | 76.8125 | 72.3507 | 74.5816 | 4.4618 | 4.4618 | 19.9075 | 94.19%
S274 | 78.2903 | 75.6376 | 76.964 | 2.6527 | 2.6527 | 7.037 | 96.61%
S275 | 76.4839 | 76.7623 | 76.6231 | -0.27843 | 0.27843 | 0.077523 | 99.64%
S276 | 75.9355 | 74.1868 | 75.0611 | 1.7487 | 1.7487 | 3.0579 | 97.7%
S277 | 76.2 | 74.0759 | 75.138 | 2.1241 | 2.1241 | 4.5118 | 97.21%
S278 | 76.6875 | 72.7469 | 74.7172 | 3.9406 | 3.9406 | 15.5282 | 94.86%
S279 | 77.1818 | 74.2557 | 75.7187 | 2.9261 | 2.9261 | 8.5623 | 96.21%
S280 | 77.5152 | 72.7048 | 75.11 | 4.8104 | 4.8104 | 23.1399 | 93.79%
S281 | 77.0833 | 70.3078 | 73.6956 | 6.7756 | 6.7756 | 45.9083 | 91.21%
S282 | 74.7188 | 72.3535 | 73.5361 | 2.3652 | 2.3652 | 5.5942 | 96.83%
S283 | 74.5161 | 68.7686 | 71.6424 | 5.7475 | 5.7475 | 33.0343 | 92.29%
S284 | 77.7188 | 69.2913 | 73.505 | 8.4275 | 8.4275 | 71.0226 | 89.16%
S285 | 77.1212 | 70.8448 | 73.983 | 6.2764 | 6.2764 | 39.3928 | 91.86%
S286 | 73.7647 | 71.1372 | 72.451 | 2.6275 | 2.6275 | 6.9036 | 96.44%
S287 | 72.5 | 69.0174 | 70.7587 | 3.4826 | 3.4826 | 12.1287 | 95.2%
S288 | 76.7667 | 71.452 | 74.1094 | 5.3146 | 5.3146 | 28.2453 | 93.08%
S289 | 75.2667 | 70.1029 | 72.6848 | 5.1638 | 5.1638 | 26.6644 | 93.14%
S290 | 73.3438 | 69.9942 | 71.669 | 3.3496 | 3.3496 | 11.2196 | 95.43%
S291 | 73.0294 | 71.1312 | 72.0803 | 1.8982 | 1.8982 | 3.6032 | 97.4%
S292 | 75.0625 | 72.0649 | 73.5637 | 2.9976 | 2.9976 | 8.9854 | 96.01%
S293 | 75.0968 | 71.5844 | 73.3406 | 3.5124 | 3.5124 | 12.3371 | 95.32%
S294 | 73.9688 | 69.1922 | 71.5805 | 4.7765 | 4.7765 | 22.815 | 93.54%
S295 | 73.7273 | 68.1429 | 70.9351 | 5.5843 | 5.5843 | 31.1849 | 92.43%
S296 | 73.7368 | 63.6707 | 68.7038 | 10.0661 | 10.0661 | 101.3267 | 86.35%
S297 | 73.0278 | 65.5502 | 69.289 | 7.4776 | 7.4776 | 55.9148 | 89.76%
S298 | 75.6111 | 67.064 | 71.3375 | 8.5471 | 8.5471 | 73.0536 | 88.7%
S299 | 76.3548 | 72.6347 | 74.4948 | 3.7201 | 3.7201 | 13.8392 | 95.13%
S300 | 74.1935 | 71.0713 | 72.6324 | 3.1222 | 3.1222 | 9.7483 | 95.79%
S301 | 74.1 | 68.6255 | 71.3628 | 5.4745 | 5.4745 | 29.97 | 92.61%
S302 | 73.3333 | 70.5696 | 71.9515 | 2.7637 | 2.7637 | 7.6381 | 96.23%
S303 | 78.3103 | 71.7749 | 75.0426 | 6.5355 | 6.5355 | 42.7122 | 91.65%
S304 | 78.4839 | 70.9161 | 74.7 | 7.5678 | 7.5678 | 57.2709 | 90.36%
S305 | 78.1613 | 73.161 | 75.6611 | 5.0003 | 5.0003 | 25.003 | 93.6%
S306 | 78.4839 | 71.9209 | 75.2024 | 6.563 | 6.563 | 43.0731 | 91.64%
S307 | 77.5667 | 71.4101 | 74.4884 | 6.1565 | 6.1565 | 37.9029 | 92.06%
S308 | 76.75 | 73.7674 | 75.2587 | 2.9826 | 2.9826 | 8.8961 | 96.11%
S309 | 77 | 73.4122 | 75.2061 | 3.5878 | 3.5878 | 12.8724 | 95.34%
S310 | 75.7955 | 70.2227 | 73.0091 | 5.5727 | 5.5727 | 31.0551 | 92.65%
S311 | 75.8696 | 74.9648 | 75.4172 | 0.90473 | 0.90473 | 0.81853 | 98.81%
S312 | 74.5577 | 71.9282 | 73.243 | 2.6294 | 2.6294 | 6.914 | 96.47%
S313 | 74.4 | 74.489 | 74.4445 | -0.08903 | 0.08903 | 0.0079263 | 99.88%
S314 | 74.2273 | 73.75 | 73.9886 | 0.47725 | 0.47725 | 0.22777 | 99.36%
S315 | 75.125 | 72.5655 | 73.8453 | 2.5595 | 2.5595 | 6.5508 | 96.59%
S316 | 75.6129 | 71.8891 | 73.751 | 3.7238 | 3.7238 | 13.8669 | 95.08%
S317 | 77.5667 | 66.7779 | 72.1723 | 10.7888 | 10.7888 | 116.3973 | 86.09%
S318 | 75.8667 | 73.8081 | 74.8374 | 2.0585 | 2.0585 | 4.2375 | 97.29%
S319 | 73.4118 | 70.5859 | 71.9988 | 2.8258 | 2.8258 | 7.9854 | 96.15%
S320 | 73.9286 | 70.7139 | 72.3212 | 3.2147 | 3.2147 | 10.334 | 95.65%
S321 | 73.175 | 70.8846 | 72.0298 | 2.2904 | 2.2904 | 5.2457 | 96.87%
S322 | 73.6286 | 69.8504 | 71.7395 | 3.7782 | 3.7782 | 14.275 | 94.87%
S323 | 74.1562 | 70.5559 | 72.3561 | 3.6003 | 3.6003 | 12.9624 | 95.14%
S324 | 76.1333 | 70.4365 | 73.2849 | 5.6969 | 5.6969 | 32.4541 | 92.52%
S325 | 74.5938 | 71.5995 | 73.0966 | 2.9942 | 2.9942 | 8.9655 | 95.99%
S326 | 74.5625 | 72.3152 | 73.4388 | 2.2473 | 2.2473 | 5.0506 | 96.99%
S327 | 74.1 | 69.8443 | 71.9721 | 4.2557 | 4.2557 | 18.1113 | 94.26%
S328 | 74.25 | 70.3553 | 72.3026 | 3.8947 | 3.8947 | 15.1687 | 94.75%
S329 | 75.5 | 71.0971 | 73.2986 | 4.4029 | 4.4029 | 19.3852 | 94.17%
S330 | 76.4375 | 72.1797 | 74.3086 | 4.2578 | 4.2578 | 18.1288 | 94.43%
S331 | 75.4242 | 73.2263 | 74.3253 | 2.1979 | 2.1979 | 4.8309 | 97.09%
S332 | 73.2258 | 73.5058 | 73.3658 | -0.27994 | 0.27994 | 0.078368 | 99.62%
S333 | 72.6333 | 72.038 | 72.3357 | 0.59533 | 0.59533 | 0.35442 | 99.18%
S334 | 75.9767 | 65.1159 | 70.5463 | 10.8609 | 10.8609 | 117.9588 | 85.7%
S335 | 74.8667 | 68.3946 | 71.6306 | 6.472 | 6.472 | 41.8874 | 91.36%
S336 | 74.6875 | 66.3953 | 70.5414 | 8.2922 | 8.2922 | 68.7611 | 88.9%
S337 | 75.4062 | 73.3848 | 74.3955 | 2.0215 | 2.0215 | 4.0863 | 97.32%
S338 | 75.1515 | 70.7843 | 72.9679 | 4.3673 | 4.3673 | 19.0729 | 94.19%
S339 | 74.9032 | 73.0612 | 73.9822 | 1.842 | 1.842 | 3.3931 | 97.54%
S340 | 73.7742 | 68.3104 | 71.0423 | 5.4638 | 5.4638 | 29.8535 | 92.59%
S341 | 72.9333 | 67.6315 | 70.2824 | 5.3018 | 5.3018 | 28.1094 | 92.73%
S342 | 73.4 | 65.6475 | 69.5238 | 7.7525 | 7.7525 | 60.101 | 89.44%
S343 | 74 | 67.8444 | 70.9222 | 6.1556 | 6.1556 | 37.8918 | 91.68%
S344 | 74.9667 | 67.8514 | 71.409 | 7.1153 | 7.1153 | 50.6269 | 90.51%
S345 | 75.7667 | 66.8876 | 71.3271 | 8.8791 | 8.8791 | 78.838 | 88.28%
S346 | 76.2667 | 69.8281 | 73.0474 | 6.4386 | 6.4386 | 41.4552 | 91.56%
S347 | 75.8667 | 69.31 | 72.5884 | 6.5566 | 6.5566 | 42.9894 | 91.36%
S348 | 75.1 | 69.6656 | 72.3828 | 5.4344 | 5.4344 | 29.5323 | 92.76%
S349 | 75.3 | 68.1634 | 71.7317 | 7.1366 | 7.1366 | 50.9311 | 90.52%
S350 | 74.8684 | 69.072 | 71.9702 | 5.7965 | 5.7965 | 33.5988 | 92.26%
S351 | 77.4516 | 68.6358 | 73.0437 | 8.8158 | 8.8158 | 77.7181 | 88.62%
S352 | 78.4333 | 69.2719 | 73.8526 | 9.1615 | 9.1615 | 83.9326 | 88.32%
S353 | 78.2667 | 72.1549 | 75.2108 | 6.1117 | 6.1117 | 37.3531 | 92.19%
S354 | 77.8667 | 71.2308 | 74.5487 | 6.6359 | 6.6359 | 44.0349 | 91.48%
S355 | 76.4333 | 68.9253 | 72.6793 | 7.508 | 7.508 | 56.3708 | 90.18%
S356 | 73.0667 | 69.2769 | 71.1718 | 3.7898 | 3.7898 | 14.3624 | 94.81%
S357 | 72.7333 | 67.0982 | 69.9158 | 5.6351 | 5.6351 | 31.7543 | 92.25%
S358 | 73.2333 | 66.9867 | 70.11 | 6.2466 | 6.2466 | 39.0206 | 91.47%
S359 | 75.7667 | 70.9792 | 73.3729 | 4.7875 | 4.7875 | 22.9202 | 93.68%
S360 | 76.5 | 68.0012 | 72.2506 | 8.4988 | 8.4988 | 72.2294 | 88.89%
S361 | 75.4194 | 70.936 | 73.1777 | 4.4834 | 4.4834 | 20.1007 | 94.06%
S362 | 74.6333 | 68.9666 | 71.8 | 5.6667 | 5.6667 | 32.112 | 92.41%
S363 | 72.7 | 70.8678 | 71.7839 | 1.8322 | 1.8322 | 3.3569 | 97.48%
S364 | 73.0667 | 68.6797 | 70.8732 | 4.387 | 4.387 | 19.2457 | 94%
S365 | 73.7333 | 71.3083 | 72.5208 | 2.425 | 2.425 | 5.8806 | 96.71%
S366 | 76.3226 | 75.2429 | 75.7828 | 1.0796 | 1.0796 | 1.1656 | 98.59%
S367 | 73.5161 | 76.535 | 75.0255 | -3.0188 | 3.0188 | 9.1134 | 95.89%
S368 | 74.3871 | 70.1135 | 72.2503 | 4.2736 | 4.2736 | 18.2637 | 94.25%
S369 | 74.8387 | 71.3344 | 73.0866 | 3.5043 | 3.5043 | 12.2799 | 95.32%
S370 | 77.0645 | 70.6073 | 73.8359 | 6.4572 | 6.4572 | 41.6954 | 91.62%
S371 | 75.4194 | 67.5309 | 71.4751 | 7.8884 | 7.8884 | 62.2271 | 89.54%
S372 | 74.5312 | 69.7919 | 72.1616 | 4.7394 | 4.7394 | 22.4619 | 93.64%
S373 | 74.2353 | 73.8065 | 74.0209 | 0.42877 | 0.42877 | 0.18384 | 99.42%
S374 | 72.5862 | 72.5188 | 72.5525 | 0.067362 | 0.067362 | 0.0045376 | 99.91%
S375 | 73.2143 | 71.5182 | 72.3662 | 1.6961 | 1.6961 | 2.8767 | 97.68%
S376 | 73.9286 | 75.6457 | 74.7871 | -1.7171 | 1.7171 | 2.9484 | 97.68%
S377 | 74.069 | 71.1552 | 72.6121 | 2.9138 | 2.9138 | 8.4903 | 96.07%
S378 | 75.3448 | 71.8878 | 73.6163 | 3.4571 | 3.4571 | 11.9512 | 95.41%
S379 | 75.4333 | 70.6949 | 73.0641 | 4.7385 | 4.7385 | 22.4531 | 93.72%
S380 | 75.5714 | 74.0952 | 74.8333 | 1.4763 | 1.4763 | 2.1794 | 98.05%
S381 | 74.3448 | 72.593 | 73.4689 | 1.7519 | 1.7519 | 3.069 | 97.64%
S382 | 73.8571 | 71.5683 | 72.7127 | 2.2888 | 2.2888 | 5.2386 | 96.9%
S383 | 73.7931 | 74.4684 | 74.1307 | -0.67528 | 0.67528 | 0.456 | 99.08%
S384 | 75.8065 | 70.145 | 72.9757 | 5.6615 | 5.6615 | 32.0524 | 92.53%
S385 | 76.871 | 70.9313 | 73.9011 | 5.9397 | 5.9397 | 35.2795 | 92.27%
S386 | 77.4516 | 68.0067 | 72.7292 | 9.4449 | 9.4449 | 89.2061 | 87.81%
S387 | 77.3 | 68.4331 | 72.8665 | 8.8669 | 8.8669 | 78.6219 | 88.53%
S388 | 76 | 69.9692 | 72.9846 | 6.0308 | 6.0308 | 36.3703 | 92.06%
S389 | 77.931 | 70.1531 | 74.0421 | 7.7779 | 7.7779 | 60.4963 | 90.02%
S390 | 78.0345 | 69.9606 | 73.9975 | 8.0739 | 8.0739 | 65.1882 | 89.65%
S391 | 77.6207 | 72.1678 | 74.8942 | 5.4529 | 5.4529 | 29.7341 | 92.97%
S392 | 76.7 | 69.9728 | 73.3364 | 6.7272 | 6.7272 | 45.2555 | 91.23%
S393 | 77.5 | 71.5289 | 74.5144 | 5.9711 | 5.9711 | 35.6544 | 92.3%
S394 | 76.7667 | 68.7611 | 72.7639 | 8.0056 | 8.0056 | 64.0893 | 89.57%
S395 | 76.9677 | 70.9978 | 73.9828 | 5.97 | 5.97 | 35.6404 | 92.24%
S396 | 75.1935 | 70.8135 | 73.0035 | 4.38 | 4.38 | 19.1847 | 94.17%
S397 | 75.8 | 68.2092 | 72.0046 | 7.5908 | 7.5908 | 57.6205 | 89.99%
S398 | 77.7667 | 67.5588 | 72.6627 | 10.2079 | 10.2079 | 104.2005 | 86.87%
S399 | 77.6667 | 77.9788 | 77.8227 | -0.31214 | 0.31214 | 0.097433 | 99.6%
S400 | 76.9 | 80.7061 | 78.8031 | -3.8061 | 3.8061 | 14.4866 | 95.05%
S401 | 78.4 | 70.3016 | 74.3508 | 8.0984 | 8.0984 | 65.5841 | 89.67%
S402 | 75.0882 | 69.1798 | 72.134 | 5.9084 | 5.9084 | 34.9096 | 92.13%
S403 | 73.2424 | 67.7879 | 70.5152 | 5.4545 | 5.4545 | 29.7519 | 92.55%
S404 | 73.1935 | 68.3359 | 70.7647 | 4.8576 | 4.8576 | 23.5967 | 93.36%
S405 | 74.4333 | 70.7425 | 72.5879 | 3.6908 | 3.6908 | 13.622 | 95.04%
S406 | 75.7576 | 74.4915 | 75.1245 | 1.2661 | 1.2661 | 1.6029 | 98.33%
S407 | 77.9697 | 72.9344 | 75.4521 | 5.0353 | 5.0353 | 25.354 | 93.54%
S408 | 77.9394 | 70.466 | 74.2027 | 7.4734 | 7.4734 | 55.8524 | 90.41%
S409 | 76.9 | 69.7793 | 73.3397 | 7.1207 | 7.1207 | 50.7039 | 90.74%
S410 | 74.1935 | 68.7173 | 71.4554 | 5.4763 | 5.4763 | 29.9897 | 92.62%
S411 | 73.7742 | 71.0642 | 72.4192 | 2.71 | 2.71 | 7.3439 | 96.33%
S412 | 73.75 | 72.3928 | 73.0714 | 1.3572 | 1.3572 | 1.8419 | 98.16%
S413 | 74.4194 | 71.4142 | 72.9168 | 3.0051 | 3.0051 | 9.0307 | 95.96%
S414 | 74.4839 | 72.0994 | 73.2916 | 2.3845 | 2.3845 | 5.6858 | 96.8%
S415 | 74.6667 | 71.1285 | 72.8976 | 3.5381 | 3.5381 | 12.5185 | 95.26%
S416 | 73.8 | 69.6864 | 71.7432 | 4.1136 | 4.1136 | 16.9221 | 94.43%
S417 | 73.4 | 67.4202 | 70.4101 | 5.9798 | 5.9798 | 35.7586 | 91.85%
S418 | 72.5333 | 75.1651 | 73.8492 | -2.6318 | 2.6318 | 6.9264 | 96.37%
S419 | 75.1667 | 71.8642 | 73.5154 | 3.3024 | 3.3024 | 10.9061 | 95.61%
S420 | 78.0667 | 70.2292 | 74.1479 | 7.8375 | 7.8375 | 61.4267 | 89.96%
S421 | 77.3125 | 68.2151 | 72.7638 | 9.0974 | 9.0974 | 82.7625 | 88.23%
S422 | 76.2258 | 69.0618 | 72.6438 | 7.164 | 7.164 | 51.3227 | 90.6%
S423 | 76.4667 | 66.9757 | 71.7212 | 9.491 | 9.491 | 90.0786 | 87.59%
S424 | 77.6333 | 71.0907 | 74.362 | 6.5426 | 6.5426 | 42.8057 | 91.57%
S425 | 77.5667 | 70.1102 | 73.8384 | 7.4565 | 7.4565 | 55.5993 | 90.39%
S426 | 76.8667 | 70.5216 | 73.6941 | 6.3451 | 6.3451 | 40.26 | 91.75%
S427 | 78.3 | 69.5807 | 73.9404 | 8.7193 | 8.7193 | 76.0256 | 88.86%
S428 | 76.7 | 66.473 | 71.5865 | 10.227 | 10.227 | 104.5913 | 86.67%
S429 | 78.4333 | 70.0933 | 74.2633 | 8.34 | 8.34 | 69.5557 | 89.37%
S430 | 77.4333 | 71.4136 | 74.4235 | 6.0197 | 6.0197 | 36.2372 | 92.23%
S431 | 77.1333 | 70.7669 | 73.9501 | 6.3665 | 6.3665 | 40.532 | 91.75%
S432 | 76.1333 | 73.6801 | 74.9067 | 2.4533 | 2.4533 | 6.0185 | 96.78%
S433 | 76.7 | 72.141 | 74.4205 | 4.559 | 4.559 | 20.7847 | 94.06%
S434 | 77.5 | 72.4989 | 74.9994 | 5.0011 | 5.0011 | 25.0111 | 93.55%
S435 | 78.129 | 69.0543 | 73.5917 | 9.0748 | 9.0748 | 82.3512 | 88.38%
S436 | 77.6667 | 73.7666 | 75.7166 | 3.9001 | 3.9001 | 15.2106 | 94.98%
S437 | 77.6333 | 74.6588 | 76.1461 | 2.9745 | 2.9745 | 8.8477 | 96.17%
S438 | 74.4848 | 76.8075 | 75.6462 | -2.3226 | 2.3226 | 5.3947 | 96.88%
S439 | 75.6757 | 79.1091 | 77.3924 | -3.4335 | 3.4335 | 11.7886 | 95.46%
S440 | 74.8378 | 76.5667 | 75.7023 | -1.7289 | 1.7289 | 2.9889 | 97.69%
S441 | 72.5938 | 77.0585 | 74.8261 | -4.4647 | 4.4647 | 19.9339 | 93.85%
S442 | 73.9667 | 77.3072 | 75.637 | -3.3406 | 3.3406 | 11.1595 | 95.48%
S443 | 76 | 75.8386 | 75.9193 | 0.16137 | 0.16137 | 0.02604 | 99.79%
S444 | 76.3667 | 75.072 | 75.7193 | 1.2947 | 1.2947 | 1.6762 | 98.3%
S445 | 75.9667 | 74.3439 | 75.1553 | 1.6227 | 1.6227 | 2.6332 | 97.86%
S446 | 74.9333 | 75.3436 | 75.1384 | -0.41023 | 0.41023 | 0.16829 | 99.45%
S447 | 72.931 | 80.851 | 76.891 | -7.92 | 7.92 | 62.7265 | 89.14%
S448 | 73.5333 | 80.4654 | 76.9993 | -6.932 | 6.932 | 48.0529 | 90.57%
S449 | 72.9333 | 81.9866 | 77.46 | -9.0532 | 9.0532 | 81.9613 | 87.59%
S450 | 72.7667 | 79.8475 | 76.3071 | -7.0808 | 7.0808 | 50.1377 | 90.27%
S451 | 73.1613 | 83.8844 | 78.5229 | -10.7231 | 10.7231 | 114.9854 | 85.34%
S452 | 74.5312 | 80.9893 | 77.7603 | -6.4581 | 6.4581 | 41.7068 | 91.34%
S453 | 75.0312 | 78.7174 | 76.8743 | -3.6862 | 3.6862 | 13.5879 | 95.09%
S454 | 74.2258 | 76.4573 | 75.3415 | -2.2315 | 2.2315 | 4.9794 | 96.99%
S455 | 73.1 | 76.7165 | 74.9083 | -3.6165 | 3.6165 | 13.0791 | 95.05%
S456 | 72.5333 | 80.2752 | 76.4043 | -7.7418 | 7.7418 | 59.9362 | 89.33%
S457 | 74.7333 | 70.9506 | 72.842 | 3.7827 | 3.7827 | 14.3089 | 94.94%
S458 | 77.1 | 72.9062 | 75.0031 | 4.1938 | 4.1938 | 17.5877 | 94.56%
S459 | 76.8667 | 70.6695 | 73.7681 | 6.1971 | 6.1971 | 38.4045 | 91.94%
S460 | 74.7667 | 69.7856 | 72.2761 | 4.9811 | 4.9811 | 24.8113 | 93.34%
S461 | 74.5333 | 69.6703 | 72.1018 | 4.863 | 4.863 | 23.6489 | 93.48%
S462 | 78.1 | 69.2116 | 73.6558 | 8.8884 | 8.8884 | 79.0039 | 88.62%
S463 | 77.1613 | 70.2739 | 73.7176 | 6.8874 | 6.8874 | 47.4358 | 91.07%
S464 | 78.2258 | 69.1344 | 73.6801 | 9.0914 | 9.0914 | 82.6529 | 88.38%
S465 | 77.0333 | 74.9135 | 75.9734 | 2.1199 | 2.1199 | 4.4939 | 97.25%
S466 | 77.3667 | 69.0867 | 73.2267 | 8.28 | 8.28 | 68.5581 | 89.3%
S467 | 74.9333 | 69.3673 | 72.1503 | 5.566 | 5.566 | 30.9806 | 92.57%
S468 | 75.9667 | 70.3309 | 73.1488 | 5.6358 | 5.6358 | 31.7623 | 92.58%
S469 | 76.5667 | 71.8722 | 74.2194 | 4.6945 | 4.6945 | 22.0382 | 93.87%
S470 | 76.1 | 73.6973 | 74.8986 | 2.4027 | 2.4027 | 5.773 | 96.84%
S471 | 74.3 | 71.0144 | 72.6572 | 3.2856 | 3.2856 | 10.7951 | 95.58%
S472 | 75.4 | 68.6084 | 72.0042 | 6.7916 | 6.7916 | 46.1253 | 90.99%
S473 | 75.6333 | 68.2406 | 71.937 | 7.3927 | 7.3927 | 54.6527 | 90.23%
S474 | 78 | 73.6449 | 75.8225 | 4.3551 | 4.3551 | 18.9669 | 94.42%
S475 | 76.7667 | 70.3988 | 73.5827 | 6.3679 | 6.3679 | 40.5499 | 91.7%
S476 | 74.4333 | 65.8589 | 70.1461 | 8.5744 | 8.5744 | 73.5211 | 88.48%
S477 | 74.4667 | 66.7918 | 70.6292 | 7.6749 | 7.6749 | 58.9034 | 89.69%
S478 | 74.6667 | 65.7954 | 70.231 | 8.8713 | 8.8713 | 78.6992 | 88.12%
S479 | 75.5 | 66.2144 | 70.8572 | 9.2856 | 9.2856 | 86.2232 | 87.7%
S480 | 76.4333 | 70.0263 | 73.2298 | 6.407 | 6.407 | 41.0498 | 91.62%
S481 | 78.2667 | 69.8152 | 74.0409 | 8.4515 | 8.4515 | 71.4273 | 89.2%
S482 | 72.5946 | 77.6647 | 75.1296 | -5.0701 | 5.0701 | 25.7059 | 93.02%
S483 | 77.2667 | 74.3311 | 75.7989 | 2.9355 | 2.9355 | 8.6173 | 96.2%
S484 | 77.2333 | 73.478 | 75.3557 | 3.7553 | 3.7553 | 14.1025 | 95.14%
S485 | 76.9375 | 74.3069 | 75.6222 | 2.6306 | 2.6306 | 6.9202 | 96.58%
S486 | 76.3438 | 75.8424 | 76.0931 | 0.50139 | 0.50139 | 0.25139 | 99.34%
S487 | 75.2812 | 73.0436 | 74.1624 | 2.2377 | 2.2377 | 5.0071 | 97.03%
S488 | 74.9333 | 69.972 | 72.4527 | 4.9613 | 4.9613 | 24.6147 | 93.38%
S489 | 75.3333 | 68.9209 | 72.1271 | 6.4124 | 6.4124 | 41.1194 | 91.49%
S490 | 75.5667 | 69.8175 | 72.6921 | 5.7492 | 5.7492 | 33.0533 | 92.39%
S491 | 75.6667 | 67.8924 | 71.7796 | 7.7742 | 7.7742 | 60.4386 | 89.73%
S492 | 75.4333 | 69.2973 | 72.3653 | 6.1361 | 6.1361 | 37.6514 | 91.87%
S493 | 72.5 | 68.6929 | 70.5965 | 3.8071 | 3.8071 | 14.4938 | 94.75%
S494 | 73.2667 | 68.889 | 71.0778 | 4.3776 | 4.3776 | 19.1637 | 94.03%
S495 | 75.7667 | 68.4304 | 72.0985 | 7.3362 | 7.3362 | 53.8205 | 90.32%
S496 | 77.6667 | 70.4444 | 74.0555 | 7.2223 | 7.2223 | 52.1613 | 90.7%
S497 | 78.4 | 69.6732 | 74.0366 | 8.7268 | 8.7268 | 76.1569 | 88.87%
S498 | 74.8667 | 70.2128 | 72.5397 | 4.6539 | 4.6539 | 21.6585 | 93.78%
S499 | 76.3667 | 72.1816 | 74.2742 | 4.185 | 4.185 | 17.5144 | 94.52%
S500 | 78.2 | 73.721 | 75.9605 | 4.479 | 4.479 | 20.0616 | 94.27%
S501 | 76.7812 | 71.5346 | 74.1579 | 5.2466 | 5.2466 | 27.5269 | 93.17%
S502 | 76.75 | 72.1014 | 74.4257 | 4.6486 | 4.6486 | 21.6099 | 93.94%
S503 | 78.0645 | 72.4744 | 75.2695 | 5.5901 | 5.5901 | 31.2492 | 92.84%
S504 | 78.027 | 74.8268 | 76.4269 | 3.2002 | 3.2002 | 10.2412 | 95.9%
S505 | 77.7179 | 71.7993 | 74.7586 | 5.9186 | 5.9186 | 35.0302 | 92.38%
S506 | 77.2424 | 71.595 | 74.4187 | 5.6474 | 5.6474 | 31.8934 | 92.69%
S507 | 77.6333 | 71.5014 | 74.5674 | 6.132 | 6.132 | 37.6009 | 92.1%
S508 | 76.8065 | 68.2239 | 72.5152 | 8.5826 | 8.5826 | 73.661 | 88.83%
S509 | 77.2188 | 67.2531 | 72.2359 | 9.9656 | 9.9656 | 99.3135 | 87.09%
S510 | 78.1875 | 72.0246 | 75.106 | 6.1629 | 6.1629 | 37.9818 | 92.12%
S511 | 73.3333 | 75.7308 | 74.5321 | -2.3975 | 2.3975 | 5.7479 | 96.73%
S512 | 75.3 | 70.1208 | 72.7104 | 5.1792 | 5.1792 | 26.8245 | 93.12%
S513 | 75.4516 | 68.8771 | 72.1644 | 6.5745 | 6.5745 | 43.2237 | 91.29%
S514 | 74.5 | 69.6436 | 72.0718 | 4.8564 | 4.8564 | 23.5845 | 93.48%
S515 | 75.8333 | 70.53 | 73.1817 | 5.3033 | 5.3033 | 28.1252 | 93.01%
S516 | 75.1613 | 68.1614 | 71.6614 | 6.9999 | 6.9999 | 48.9983 | 90.69%
S517 | 73.2258 | 67.7927 | 70.5093 | 5.4331 | 5.4331 | 29.5187 | 92.58%
S518 | 72.6774 | 70.1394 | 71.4084 | 2.538 | 2.538 | 6.4413 | 96.51%
S519 | 73.3 | 69.4818 | 71.3909 | 3.8182 | 3.8182 | 14.5788 | 94.79%
S520 | 75.9667 | 72.2173 | 74.092 | 3.7493 | 3.7493 | 14.0576 | 95.06%
S521 | 75.8667 | 70.7676 | 73.3171 | 5.099 | 5.099 | 26.0002 | 93.28%
S522 | 74.5 | 70.0421 | 72.271 | 4.4579 | 4.4579 | 19.8732 | 94.02%
S523 | 72.5 | 70.0884 | 71.2942 | 2.4116 | 2.4116 | 5.8158 | 96.67%
S524 | 72.5667 | 71.9732 | 72.27 | 0.59343 | 0.59343 | 0.35216 | 99.18%
S525 | 75 | 74.5436 | 74.7718 | 0.45641 | 0.45641 | 0.20831 | 99.39%
S526 | 76.1333 | 70.8828 | 73.5081 | 5.2506 | 5.2506 | 27.5684 | 93.1%
S527 | 76.2 | 72.3498 | 74.2749 | 3.8502 | 3.8502 | 14.824 | 94.95%
S528 | 76.6667 | 69.8337 | 73.2502 | 6.8329 | 6.8329 | 46.6891 | 91.09%
S529 | 75.7812 | 71.6214 | 73.7013 | 4.1599 | 4.1599 | 17.3044 | 94.51%
S530 | 74.4516 | 72.2152 | 73.3334 | 2.2364 | 2.2364 | 5.0017 | 97%
S531 | 73.5161 | 69.476 | 71.4961 | 4.0401 | 4.0401 | 16.3224 | 94.5%
S532 | 72.9333 | 71.7246 | 72.329 | 1.2087 | 1.2087 | 1.461 | 98.34%
S533 | 72.7333 | 66.7965 | 69.7649 | 5.9368 | 5.9368 | 35.2455 | 91.84%
S534 | 73.1333 | 70.1458 | 71.6396 | 2.9875 | 2.9875 | 8.9254 | 95.91%
S535 | 74.2667 | 67.793 | 71.0298 | 6.4737 | 6.4737 | 41.909 | 91.28%
S536 | 75.0667 | 69.6471 | 72.3569 | 5.4196 | 5.4196 | 29.3719 | 92.78%
S537 | 77.4333 | 71.0737 | 74.2535 | 6.3597 | 6.3597 | 40.4455 | 91.79%
S538 | 71.9667 | 66.2195 | 69.0931 | 5.7471 | 5.7471 | 33.0295 | 92.01%
S539 | 72.2333 | 66.5242 | 69.3788 | 5.7091 | 5.7091 | 32.5937 | 92.1%
S540 | 65.5 | 60.529 | 63.0145 | 4.971 | 4.971 | 24.7103 | 92.41%
S541 | 66.5 | 60.6822 | 63.5911 | 5.8178 | 5.8178 | 33.8473 | 91.25%
S542 | 67.3333 | 60.6716 | 64.0024 | 6.6618 | 6.6618 | 44.3791 | 90.11%
S543 | 66.5 | 58.8914 | 62.6957 | 7.6086 | 7.6086 | 57.8906 | 88.56%
S544 | 66 | 60.8975 | 63.4487 | 5.1025 | 5.1025 | 26.0358 | 92.27%
S545 | 65.4186 | 58.7182 | 62.0684 | 6.7004 | 6.7004 | 44.8957 | 89.76%
S546 | 65.8667 | 58.2628 | 62.0648 | 7.6038 | 7.6038 | 57.8182 | 88.46%
S547 | 65.6585 | 61.06 | 63.3593 | 4.5985 | 4.5985 | 21.1464 | 93%
S548 | 65.8 | 63.1356 | 64.4678 | 2.6644 | 2.6644 | 7.0991 | 95.95%
S549 | 67.2333 | 63.0374 | 65.1354 | 4.1959 | 4.1959 | 17.6056 | 93.76%
S550 | 68.4333 | 63.6976 | 66.0654 | 4.7358 | 4.7358 | 22.4276 | 93.08%
S551 | 70.875 | 59.0431 | 64.959 | 11.8319 | 11.8319 | 139.9943 | 83.31%
S552 | 71.1515 | 63.1978 | 67.1747 | 7.9537 | 7.9537 | 63.2611 | 88.82%
S553 | 70.3333 | 60.6315 | 65.4824 | 9.7019 | 9.7019 | 94.1265 | 86.21%
S554 | 72.4333 | 66.3827 | 69.408 | 6.0507 | 6.0507 | 36.6105 | 91.65%
S555 | 70.3871 | 63.4714 | 66.9293 | 6.9157 | 6.9157 | 47.8268 | 90.17%
S556 | 68.6452 | 61.4328 | 65.039 | 7.2123 | 7.2123 | 52.0176 | 89.49%
S557 | 68.7333 | 67.8098 | 68.2716 | 0.92352 | 0.92352 | 0.85289 | 98.66%
S558 | 70.8 | 66.6869 | 68.7435 | 4.1131 | 4.1131 | 16.9173 | 94.19%
S559 | 71.2667 | 60.8364 | 66.0515 | 10.4303 | 10.4303 | 108.7912 | 85.36%
S560 | 69.0333 | 62.1031 | 65.5682 | 6.9302 | 6.9302 | 48.0281 | 89.96%
S561 | 72.0286 | 63.1942 | 67.6114 | 8.8344 | 8.8344 | 78.0464 | 87.73%
S562 | 72.0333 | 65.9625 | 68.9979 | 6.0709 | 6.0709 | 36.8555 | 91.57%
S563 | 71.8621 | 67.3543 | 69.6082 | 4.5078 | 4.5078 | 20.32 | 93.73%
S564 | 71.7931 | 60.6609 | 66.227 | 11.1322 | 11.1322 | 123.9259 | 84.49%
S565 | 72.2069 | 60.9806 | 66.5938 | 11.2262 | 11.2262 | 126.0286 | 84.45%
S566 | 72.0333 | 64.0153 | 68.0243 | 8.018 | 8.018 | 64.2881 | 88.87%
S567 | 72.3 | 62.8337 | 67.5669 | 9.4663 | 9.4663 | 89.6102 | 86.91%
S568 | 72.4359 | 70.4709 | 71.4534 | 1.965 | 1.965 | 3.8612 | 97.29%
S569 | 72.3947 | 67.2198 | 69.8073 | 5.1749 | 5.1749 | 26.7798 | 92.85%
S570 | 71.7931 | 66.1591 | 68.9761 | 5.634 | 5.634 | 31.7424 | 92.15%
S571 | 67.7931 | 63.669 | 65.7311 | 4.1241 | 4.1241 | 17.0082 | 93.92%
S572 | 68.5357 | 64.2458 | 66.3908 | 4.2899 | 4.2899 | 18.4035 | 93.74%
S573 | 69 | 68.6954 | 68.8477 | 0.30464 | 0.30464 | 0.092806 | 99.56%
S574 | 69.5357 | 68.0638 | 68.7997 | 1.472 | 1.472 | 2.1666 | 97.88%
S575 | 70.2414 | 65.3722 | 67.8068 | 4.8692 | 4.8692 | 23.7091 | 93.07%
S576 | 71.25 | 64.8569 | 68.0535 | 6.3931 | 6.3931 | 40.8715 | 91.03%
S577 | 72.0357 | 64.6851 | 68.3604 | 7.3506 | 7.3506 | 54.0309 | 89.8%
S578 | 71.8571 | 64.7048 | 68.281 | 7.1523 | 7.1523 | 51.1556 | 90.05%
S579 | 70.8571 | 65.6885 | 68.2728 | 5.1687 | 5.1687 | 26.7153 | 92.71%
S580 | 69.75 | 64.295 | 67.0225 | 5.455 | 5.455 | 29.7573 | 92.18%
S581 | 69.5312 | 62.2661 | 65.8987 | 7.2652 | 7.2652 | 52.7831 | 89.55%
S582 | 70.3 | 63.9691 | 67.1345 | 6.3309 | 6.3309 | 40.0805 | 90.99%
S583 | 69.1 | 65.261 | 67.1805 | 3.839 | 3.839 | 14.7377 | 94.44%
S584 | 69.3 | 63.9116 | 66.6058 | 5.3884 | 5.3884 | 29.0351 | 92.22%
S585 | 68.2333 | 62.7537 | 65.4935 | 5.4796 | 5.4796 | 30.0264 | 91.97%
S586 | 68.8333 | 61.0851 | 64.9592 | 7.7483 | 7.7483 | 60.0357 | 88.74%
S587 | 69.1 | 63.2627 | 66.1814 | 5.8373 | 5.8373 | 34.0735 | 91.55%
S588 | 72.2333 | 59.8317 | 66.0325 | 12.4016 | 12.4016 | 153.8009 | 82.83%
S589 | 71.5 | 61.9723 | 66.7361 | 9.5277 | 9.5277 | 90.7774 | 86.67%
S590 | 71.0303 | 64.4553 | 67.7428 | 6.575 | 6.575 | 43.2301 | 90.74%
S591 | 70.8571 | 64.9222 | 67.8897 | 5.935 | 5.935 | 35.2237 | 91.62%
S592 | 67.4167 | 64.7477 | 66.0822 | 2.669 | 2.669 | 7.1235 | 96.04%
S593 | 65.2333 | 61.4497 | 63.3415 | 3.7837 | 3.7837 | 14.3162 | 94.2%
S594 | 65.5667 | 62.4037 | 63.9852 | 3.1629 | 3.1629 | 10.0042 | 95.18%
S595 | 65.8 | 64.941 | 65.3705 | 0.85904 | 0.85904 | 0.73796 | 98.69%
S596 | 69.9 | 73.2848 | 71.5924 | -3.3848 | 3.3848 | 11.4571 | 95.16%
S597 | 71.8 | 77.8145 | 74.8072 | -6.0145 | 6.0145 | 36.174 | 91.62%
S598 | 70.8 | 69.5165 | 70.1582 | 1.2835 | 1.2835 | 1.6474 | 98.19%
S599 | 71.7 | 72.5168 | 72.1084 | -0.81675 | 0.81675 | 0.66709 | 98.86%
S600 | 72.4667 | 68.7808 | 70.6238 | 3.6858 | 3.6858 | 13.5853 | 94.91%
S601 | 72.4 | 70.7635 | 71.5818 | 1.6365 | 1.6365 | 2.6781 | 97.74%
S602 | 70.1667 | 62.9114 | 66.539 | 7.2553 | 7.2553 | 52.6391 | 89.66%
S603 | 70.4667 | 63.6208 | 67.0437 | 6.8458 | 6.8458 | 46.8655 | 90.28%
S604 | 70.3548 | 61.0315 | 65.6932 | 9.3234 | 9.3234 | 86.925 | 86.75%
S605 | 68.871 | 63.0743 | 65.9726 | 5.7967 | 5.7967 | 33.6014 | 91.58%
S606 | 67.8387 | 63.3671 | 65.6029 | 4.4716 | 4.4716 | 19.995 | 93.41%
S607 | 67.3226 | 69.421 | 68.3718 | -2.0984 | 2.0984 | 4.4034 | 96.88%
S608 | 67.8065 | 65.4586 | 66.6325 | 2.3478 | 2.3478 | 5.5124 | 96.54%
S609 | 68.4194 | 64.0145 | 66.2169 | 4.4048 | 4.4048 | 19.4026 | 93.56%
S610 | 69.3 | 62.2013 | 65.7507 | 7.0987 | 7.0987 | 50.3912 | 89.76%
S611 | 69.0333 | 63.2169 | 66.1251 | 5.8164 | 5.8164 | 33.8308 | 91.57%
S612 | 68.4 | 62.1306 | 65.2653 | 6.2694 | 6.2694 | 39.3057 | 90.83%
S613 | 67.8667 | 62.7561 | 65.3114 | 5.1106 | 5.1106 | 26.1183 | 92.47%
S614 | 68.6 | 61.0118 | 64.8059 | 7.5882 | 7.5882 | 57.5805 | 88.94%
S615 | 69.3333 | 61.2238 | 65.2786 | 8.1095 | 8.1095 | 65.7643 | 88.3%
S616 | 70.1667 | 61.375 | 65.7708 | 8.7917 | 8.7917 | 77.2939 | 87.47%
S617 | 69.8333 | 63.3192 | 66.5763 | 6.5142 | 6.5142 | 42.4343 | 90.67%
S618 | 71.1667 | 59.6076 | 65.3871 | 11.559 | 11.559 | 133.6115 | 83.76%
S619 | 71.3 | 59.2818 | 65.2909 | 12.0182 | 12.0182 | 144.4362 | 83.14%
S620 | 72.4333 | 63.3359 | 67.8846 | 9.0974 | 9.0974 | 82.763 | 87.44%
S621 | 70.1 | 60.4429 | 65.2715 | 9.6571 | 9.6571 | 93.2589 | 86.22%
S622 | 71.9667 | 60.3034 | 66.135 | 11.6633 | 11.6633 | 136.0316 | 83.79%
S623 | 70.5588 | 70.2388 | 70.3988 | 0.32004 | 0.32004 | 0.10243 | 99.55%
S624 | 70.1 | 71.5998 | 70.8499 | -1.4998 | 1.4998 | 2.2495 | 97.86%
S625 | 69.9677 | 72.5163 | 71.242 | -2.5485 | 2.5485 | 6.4951 | 96.36%
S626 | 70.7576 | 76.1758 | 73.4667 | -5.4182 | 5.4182 | 29.3573 | 92.34%
S627 | 71.0625 | 74.5352 | 72.7988 | -3.4727 | 3.4727 | 12.0595 | 95.11%
S628 | 71.9412 | 74.9176 | 73.4294 | -2.9764 | 2.9764 | 8.8592 | 95.86%
S629 | 71.5 | 71.5628 | 71.5314 | -0.0628 | 0.0628 | 0.0039438 | 99.91%
S630 | 71.7097 | 66.9721 | 69.3409 | 4.7375 | 4.7375 | 22.4444 | 93.39%
S631 | 71.8 | 65.5187 | 68.6594 | 6.2813 | 6.2813 | 39.4542 | 91.25%
S632 | 72.2333 | 64.0113 | 68.1223 | 8.222 | 8.222 | 67.6013 | 88.62%
S633 | 71.8667 | 61.7356 | 66.8011 | 10.1311 | 10.1311 | 102.6394 | 85.9%
S634 | 71.3333 | 60.3577 | 65.8455 | 10.9756 | 10.9756 | 120.4644 | 84.61%
S635 | 71.1667 | 61.3492 | 66.2579 | 9.8175 | 9.8175 | 96.3823 | 86.2%
S636 | 70.8333 | 63.8382 | 67.3358 | 6.9951 | 6.9951 | 48.9318 | 90.12%
S637 | 70.1667 | 63.3954 | 66.781 | 6.7713 | 6.7713 | 45.8505 | 90.35%
S638 | 69.3 | 65.0948 | 67.1974 | 4.2052 | 4.2052 | 17.6835 | 93.93%
S639 | 66.4194 | 63.8781 | 65.1487 | 2.5413 | 2.5413 | 6.4581 | 96.17%
S640 | 65.871 | 62.6187 | 64.2448 | 3.2523 | 3.2523 | 10.5771 | 95.06%
S641 | 69.5333 | 62.3597 | 65.9465 | 7.1736 | 7.1736 | 51.4606 | 89.68%
S642 | 68.6667 | 61.6183 | 65.1425 | 7.0484 | 7.0484 | 49.68 | 89.74%
S643 | 67.8065 | 59.1836 | 63.495 | 8.6228 | 8.6228 | 74.3531 | 87.28%
S644 | 70.1515 | 71.9111 | 71.0313 | -1.7595 | 1.7595 | 3.096 | 97.49%
S645 | 72.2581 | 67.8093 | 70.0337 | 4.4488 | 4.4488 | 19.7915 | 93.84%
S646 | 70.1613 | 61.5945 | 65.8779 | 8.5668 | 8.5668 | 73.3902 | 87.79%
S647 | 71.6774 | 61.7702 | 66.7238 | 9.9072 | 9.9072 | 98.1526 | 86.18%
S648 | 72.4062 | 61.5712 | 66.9887 | 10.8351 | 10.8351 | 117.3985 | 85.04%
S649 | 72.4 | 64.4731 | 68.4366 | 7.9269 | 7.9269 | 62.8354 | 89.05%
S650 | 72 | 59.648 | 65.824 | 12.352 | 12.352 | 152.5725 | 82.84%
S651 | 71.9333 | 64.3407 | 68.137 | 7.5927 | 7.5927 | 57.6487 | 89.44%
S652 | 69.1667 | 64.4923 | 66.8295 | 4.6744 | 4.6744 | 21.8499 | 93.24%
S653 | 71.6667 | 66.374 | 69.0203 | 5.2927 | 5.2927 | 28.0125 | 92.61%
S654 | 71.1 | 64.7157 | 67.9078 | 6.3843 | 6.3843 | 40.7595 | 91.02%
S655 | 72.1333 | 64.139 | 68.1361 | 7.9944 | 7.9944 | 63.9101 | 88.92%

## 임상_Low(65미만)
피험자간 데이터
Subjects | Sensor | CardiVu | Mean (Sensor & CardiVu) | Difference (Sensor & CardiVu) | ¦Difference¦ (Sensor & CardiVu) | Standard error (of the Estimate) | CardiVu Accuracy (%) | 상관계수 | 신뢰구간 (하한) | 신뢰구간 (상한) | 95% 일치한계 상한값 (upper LOA) | 95% 일치한계 하한값 (lower LOA)
M | 54.583 | 52.8678 | 53.7254 | 1.7152 | 3.5872 | 4.3187 | 93.25% | 0.85626 | 0.80212 | 0.89643 | 9.5139 | -6.0835
SD | 6.6479 | 7.7023 | 6.9139 | 3.9789 | 2.4143 |  | 4.653%
SE | 0.58532 | 0.67815 | 0.60873 | 0.35033 | 0.21256 |  | 0.4096%
MIN | 44 | 40.1602 | 42.6155 | -7.5873 | 0.001274 |  | 83.23%
MAX | 64.8571 | 67.1317 | 64.7433 | 8.6463 | 8.6463 |  | 100%
S1 | 63.2903 | 63.2934 | 63.2919 | -0.0031274 | 0.0031274 | 9.7808e-06 | 0.99995
S2 | 64.5238 | 64.5105 | 64.5172 | 0.01331 | 0.01331 | 0.00017714 | 0.99979
S3 | 62.875 | 62.7055 | 62.7902 | 0.16954 | 0.16954 | 0.028743 | 0.9973
S4 | 63.1935 | 63.0163 | 63.1049 | 0.17721 | 0.17721 | 0.031405 | 0.9972
S5 | 63.2069 | 63.3942 | 63.3005 | -0.18728 | 0.18728 | 0.035074 | 0.99704
S6 | 63.7755 | 64.0596 | 63.9176 | -0.28412 | 0.28412 | 0.080724 | 0.99555
S7 | 63.2034 | 62.6123 | 62.9079 | 0.59104 | 0.59104 | 0.34933 | 0.99065
S8 | 62.7 | 63.3833 | 63.0417 | -0.6833 | 0.6833 | 0.46691 | 0.9891
S9 | 64.6667 | 63.9035 | 64.2851 | 0.76321 | 0.76321 | 0.58248 | 0.9882
S10 | 63.7959 | 62.9937 | 63.3948 | 0.80224 | 0.80224 | 0.64358 | 0.98742
S11 | 62.8548 | 63.7557 | 63.3053 | -0.90088 | 0.90088 | 0.81159 | 0.98567
S12 | 64.5 | 63.5596 | 64.0298 | 0.94035 | 0.94035 | 0.88426 | 0.98542
S13 | 63.8485 | 62.6234 | 63.2359 | 1.2251 | 1.2251 | 1.5009 | 0.98081
S14 | 61.7097 | 63.0187 | 62.3642 | -1.309 | 1.309 | 1.7135 | 0.97879
S15 | 63.1 | 64.4557 | 63.7779 | -1.3557 | 1.3557 | 1.838 | 0.97851
S16 | 63.5161 | 62.0385 | 62.7773 | 1.4776 | 1.4776 | 2.1833 | 0.97674
S17 | 63.6452 | 65.1612 | 64.4032 | -1.516 | 1.516 | 2.2984 | 0.97618
S18 | 62.5333 | 64.1798 | 63.3566 | -1.6464 | 1.6464 | 2.7108 | 0.97367
S19 | 60.7812 | 62.5001 | 61.6407 | -1.7189 | 1.7189 | 2.9545 | 0.97172
S20 | 63.7551 | 61.9095 | 62.8323 | 1.8456 | 1.8456 | 3.4062 | 0.97105
S21 | 63.2059 | 65.1449 | 64.1754 | -1.939 | 1.939 | 3.7597 | 0.96932
S22 | 63.5882 | 65.7913 | 64.6897 | -2.203 | 2.203 | 4.8533 | 0.96535
S23 | 62.4333 | 64.6374 | 63.5354 | -2.2041 | 2.2041 | 4.8581 | 0.9647
S24 | 61.8065 | 64.0501 | 62.9283 | -2.2436 | 2.2436 | 5.0339 | 0.9637
S25 | 64.0588 | 61.7948 | 62.9268 | 2.264 | 2.264 | 5.1256 | 0.96466
S26 | 62.2333 | 64.5288 | 63.3811 | -2.2955 | 2.2955 | 5.2693 | 0.96311
S27 | 63.1 | 65.4857 | 64.2928 | -2.3857 | 2.3857 | 5.6915 | 0.96219
S28 | 61.7667 | 64.2606 | 63.0136 | -2.4939 | 2.4939 | 6.2196 | 0.95962
S29 | 63.2 | 65.7501 | 64.475 | -2.5501 | 2.5501 | 6.5029 | 0.95965
S30 | 63.1579 | 60.5945 | 61.8762 | 2.5634 | 2.5634 | 6.5708 | 0.95941
S31 | 64.75 | 62.1649 | 63.4574 | 2.5851 | 2.5851 | 6.6829 | 0.96008
S32 | 63.1944 | 60.5975 | 61.896 | 2.597 | 2.597 | 6.7443 | 0.9589
S33 | 62.7 | 65.5512 | 64.1256 | -2.8512 | 2.8512 | 8.1294 | 0.95453
S34 | 64.8571 | 61.951 | 63.4041 | 2.9061 | 2.9061 | 8.4454 | 0.95519
S35 | 61.1562 | 64.0868 | 62.6215 | -2.9306 | 2.9306 | 8.5884 | 0.95208
S36 | 61.9677 | 65.2694 | 63.6186 | -3.3017 | 3.3017 | 10.9012 | 0.94672
S37 | 62 | 65.524 | 63.762 | -3.524 | 3.524 | 12.4184 | 0.94316
S38 | 62.3548 | 67.1317 | 64.7433 | -4.7769 | 4.7769 | 22.8186 | 0.92339
S39 | 54 | 54.0013 | 54.0006 | -0.001274 | 0.001274 | 1.6231e-06 | 0.99998
S40 | 53.6 | 53.603 | 53.6015 | -0.003024 | 0.003024 | 9.1446e-06 | 0.99994
S41 | 53.2 | 53.2123 | 53.2062 | -0.012326 | 0.012326 | 0.00015193 | 0.99977
S42 | 52 | 52.0164 | 52.0082 | -0.016407 | 0.016407 | 0.00026919 | 0.99968
S43 | 51 | 51.0172 | 51.0086 | -0.01722 | 0.01722 | 0.00029653 | 0.99966
S44 | 55 | 51.1568 | 53.0784 | 3.8432 | 3.8432 | 14.7698 | 0.93012
S45 | 55 | 51.1552 | 53.0776 | 3.8448 | 3.8448 | 14.7828 | 0.93009
S46 | 54 | 50.1514 | 52.0757 | 3.8486 | 3.8486 | 14.812 | 0.92873
S47 | 55 | 51.1474 | 53.0737 | 3.8526 | 3.8526 | 14.8424 | 0.92995
S48 | 54 | 50.137 | 52.0685 | 3.863 | 3.863 | 14.9226 | 0.92846
S49 | 55 | 50.1979 | 52.5989 | 4.8021 | 4.8021 | 23.0606 | 0.91269
S50 | 55 | 50.1807 | 52.5904 | 4.8193 | 4.8193 | 23.2256 | 0.91238
S51 | 56 | 51.1398 | 53.5699 | 4.8602 | 4.8602 | 23.6213 | 0.91321
S52 | 53 | 48.1382 | 50.5691 | 4.8618 | 4.8618 | 23.637 | 0.90827
S53 | 54 | 49.135 | 51.5675 | 4.865 | 4.865 | 23.6687 | 0.90991
S54 | 54 | 49.1315 | 51.5658 | 4.8685 | 4.8685 | 23.7021 | 0.90984
S55 | 56.7 | 51.1476 | 53.9238 | 5.5524 | 5.5524 | 30.8291 | 0.90207
S56 | 55 | 49.4424 | 52.2212 | 5.5576 | 5.5576 | 30.8867 | 0.89895
S57 | 56.4 | 50.8183 | 53.6091 | 5.5817 | 5.5817 | 31.1559 | 0.90103
S58 | 56 | 50.3897 | 53.1948 | 5.6103 | 5.6103 | 31.476 | 0.89982
S59 | 54.2 | 48.579 | 51.3895 | 5.621 | 5.621 | 31.5961 | 0.89629
S60 | 56 | 50.363 | 53.1815 | 5.637 | 5.637 | 31.7755 | 0.89934
S61 | 55.6 | 49.9609 | 52.7804 | 5.6391 | 5.6391 | 31.7999 | 0.89858
S62 | 56 | 50.3597 | 53.1799 | 5.6403 | 5.6403 | 31.8125 | 0.89928
S63 | 50 | 55.641 | 52.8205 | -5.641 | 5.641 | 31.8208 | 0.88718
S64 | 57 | 51.353 | 54.1765 | 5.647 | 5.647 | 31.8889 | 0.90093
S65 | 57 | 51.3025 | 54.1512 | 5.6975 | 5.6975 | 32.462 | 0.90004
S66 | 56 | 50.2921 | 53.146 | 5.7079 | 5.7079 | 32.5807 | 0.89807
S67 | 56 | 49.5524 | 52.7762 | 6.4476 | 6.4476 | 41.5721 | 0.88486
S68 | 57 | 50.5381 | 53.7691 | 6.4619 | 6.4619 | 41.7558 | 0.88663
S69 | 56 | 49.5254 | 52.7627 | 6.4746 | 6.4746 | 41.9209 | 0.88438
S70 | 56 | 49.5155 | 52.7577 | 6.4845 | 6.4845 | 42.0493 | 0.8842
S71 | 55.5 | 48.9976 | 52.2488 | 6.5024 | 6.5024 | 42.281 | 0.88284
S72 | 54.1 | 47.5542 | 50.8271 | 6.5458 | 6.5458 | 42.8472 | 0.87901
S73 | 57 | 50.4099 | 53.705 | 6.5901 | 6.5901 | 43.429 | 0.88438
S74 | 57 | 50.2995 | 53.6498 | 6.7005 | 6.7005 | 44.8962 | 0.88245
S75 | 56 | 49.217 | 52.6085 | 6.783 | 6.783 | 46.0089 | 0.87888
S76 | 57 | 49.8176 | 53.4088 | 7.1824 | 7.1824 | 51.5868 | 0.87399
S77 | 55.8 | 48.566 | 52.183 | 7.234 | 7.234 | 52.3315 | 0.87036
S78 | 56 | 48.7113 | 52.3557 | 7.2887 | 7.2887 | 53.125 | 0.86984
S79 | 57 | 49.5819 | 53.291 | 7.4181 | 7.4181 | 55.028 | 0.86986
S80 | 56 | 48.5467 | 52.2734 | 7.4533 | 7.4533 | 55.551 | 0.86691
S81 | 56 | 48.293 | 52.1465 | 7.707 | 7.707 | 59.3977 | 0.86238
S82 | 56 | 47.9228 | 51.9614 | 8.0772 | 8.0772 | 65.2405 | 0.85576
S83 | 56 | 47.3537 | 51.6769 | 8.6463 | 8.6463 | 74.7582 | 0.8456
S84 | 47 | 44.7749 | 45.8874 | 2.2251 | 2.2251 | 4.9511 | 0.95266
S85 | 49 | 49.5068 | 49.2534 | -0.50678 | 0.50678 | 0.25683 | 0.98966
S86 | 46 | 52.3969 | 49.1984 | -6.3969 | 6.3969 | 40.92 | 0.86094
S87 | 48 | 50.8276 | 49.4138 | -2.8276 | 2.8276 | 7.9954 | 0.94109
S88 | 47.4 | 52.2358 | 49.8179 | -4.8358 | 4.8358 | 23.3854 | 0.89798
S89 | 46 | 43.2003 | 44.6002 | 2.7997 | 2.7997 | 7.8381 | 0.93914
S90 | 45 | 41.6254 | 43.3127 | 3.3746 | 3.3746 | 11.3881 | 0.92501
S91 | 47 | 50.4494 | 48.7247 | -3.4494 | 3.4494 | 11.8982 | 0.92661
S92 | 46.5 | 46.163 | 46.3315 | 0.33702 | 0.33702 | 0.11358 | 0.99275
S93 | 48 | 45.6074 | 46.8037 | 2.3926 | 2.3926 | 5.7244 | 0.95015
S94 | 48 | 55.5873 | 51.7936 | -7.5873 | 7.5873 | 57.5668 | 0.84193
S95 | 48 | 53.9618 | 50.9809 | -5.9618 | 5.9618 | 35.5432 | 0.8758
S96 | 47 | 53.0857 | 50.0428 | -6.0857 | 6.0857 | 37.0351 | 0.87052
S97 | 46 | 46.4793 | 46.2397 | -0.47931 | 0.47931 | 0.22974 | 0.98958
S98 | 48 | 44.8379 | 46.4189 | 3.1621 | 3.1621 | 9.999 | 0.93412
S99 | 49 | 49.7466 | 49.3733 | -0.74661 | 0.74661 | 0.55743 | 0.98476
S100 | 44 | 48.8283 | 46.4141 | -4.8283 | 4.8283 | 23.3122 | 0.89027
S101 | 46 | 40.6473 | 43.3236 | 5.3527 | 5.3527 | 28.6519 | 0.88364
S102 | 47 | 43.9962 | 45.4981 | 3.0038 | 3.0038 | 9.0226 | 0.93609
S103 | 48 | 40.7426 | 44.3713 | 7.2574 | 7.2574 | 52.6693 | 0.8488
S104 | 48 | 40.1602 | 44.0801 | 7.8398 | 7.8398 | 61.463 | 0.83667
S105 | 48 | 44.1843 | 46.0921 | 3.8157 | 3.8157 | 14.5599 | 0.92051
S106 | 47 | 52.5861 | 49.793 | -5.5861 | 5.5861 | 31.2045 | 0.88115
S107 | 48 | 44.1104 | 46.0552 | 3.8896 | 3.8896 | 15.1286 | 0.91897
S108 | 44 | 41.231 | 42.6155 | 2.769 | 2.769 | 7.6671 | 0.93707
S109 | 46.7 | 47.3306 | 47.0153 | -0.63062 | 0.63062 | 0.39768 | 0.9865
S110 | 46 | 47.3561 | 46.6781 | -1.3561 | 1.3561 | 1.839 | 0.97052
S111 | 47 | 42.4003 | 44.7001 | 4.5997 | 4.5997 | 21.1576 | 0.90213
S112 | 47 | 50.9296 | 48.9648 | -3.9296 | 3.9296 | 15.4418 | 0.91639
S113 | 47 | 44.5563 | 45.7781 | 2.4437 | 2.4437 | 5.9718 | 0.94801
S114 | 49 | 40.7836 | 44.8918 | 8.2164 | 8.2164 | 67.5098 | 0.83232
S115 | 47 | 44.4259 | 45.7129 | 2.5741 | 2.5741 | 6.6261 | 0.94523
S116 | 48 | 41.2946 | 44.6473 | 6.7054 | 6.7054 | 44.9628 | 0.8603
S117 | 48 | 41.6517 | 44.8259 | 6.3483 | 6.3483 | 40.3003 | 0.86774
S118 | 48 | 46.2451 | 47.1226 | 1.7549 | 1.7549 | 3.0796 | 0.96344
S119 | 47 | 49.9935 | 48.4968 | -2.9935 | 2.9935 | 8.9611 | 0.93631
S120 | 48 | 46.1316 | 47.0658 | 1.8684 | 1.8684 | 3.491 | 0.96107
S121 | 45 | 48.2512 | 46.6256 | -3.2512 | 3.2512 | 10.5703 | 0.92775
S122 | 46.4 | 48.4067 | 47.4033 | -2.0067 | 2.0067 | 4.0267 | 0.95675
S123 | 47 | 40.9999 | 44 | 6.0001 | 6.0001 | 36.0007 | 0.87234
S124 | 45.1 | 45.9561 | 45.528 | -0.85608 | 0.85608 | 0.73287 | 0.98102
S125 | 47 | 46.2664 | 46.6332 | 0.73359 | 0.73359 | 0.53816 | 0.98439
S126 | 44 | 48.8393 | 46.4196 | -4.8393 | 4.8393 | 23.4187 | 0.89002
S127 | 45 | 44.8102 | 44.9051 | 0.18977 | 0.18977 | 0.036011 | 0.99578
S128 | 48 | 46.7883 | 47.3942 | 1.2117 | 1.2117 | 1.4682 | 0.97476
S129 | 48 | 48.5899 | 48.2949 | -0.58989 | 0.58989 | 0.34797 | 0.98771

## 임상_전체
피험자간 데이터
Subjects | Sensor | CardiVu | Mean (Sensor & CardiVu) | Difference (Sensor & CardiVu) | ¦Difference¦ (Sensor & CardiVu) | Standard error (of the Estimate) | CardiVu Accuracy (%) | 상관계수 | 신뢰구간 (하한) | 신뢰구간 (상한) | 95% 일치한계 상한값 (upper LOA) | 95% 일치한계 하한값 (lower LOA)
M | 79.7069 | 77.4817 | 78.5943 | 2.2253 | 4.0458 | 4.8845 | 0.9468 | 0.96353 | 0.95884 | 0.9677 | 10.7518 | -6.3013
SD | 14.5864 | 15.9755 | 15.1413 | 4.3503 | 2.7381 |  | 0.038152
SE | 0.45852 | 0.50219 | 0.47596 | 0.13675 | 0.086071 |  | 0.0011993
MIN | 44 | 40.1602 | 42.6155 | -12.7576 | 0.000656 |  | 0.82831
MAX | 125 | 121.4971 | 123.2391 | 16.2828 | 16.2828 |  | 0.99999
S1 | 63.2903 | 63.2934 | 63.2919 | -0.0031274 | 0.0031274 | 9.7808e-06 | 0.99995
S2 | 64.5238 | 64.5105 | 64.5172 | 0.01331 | 0.01331 | 0.00017714 | 0.99979
S3 | 62.875 | 62.7055 | 62.7902 | 0.16954 | 0.16954 | 0.028743 | 0.9973
S4 | 63.1935 | 63.0163 | 63.1049 | 0.17721 | 0.17721 | 0.031405 | 0.9972
S5 | 63.2069 | 63.3942 | 63.3005 | -0.18728 | 0.18728 | 0.035074 | 0.99704
S6 | 63.7755 | 64.0596 | 63.9176 | -0.28412 | 0.28412 | 0.080724 | 0.99555
S7 | 63.2034 | 62.6123 | 62.9079 | 0.59104 | 0.59104 | 0.34933 | 0.99065
S8 | 62.7 | 63.3833 | 63.0417 | -0.6833 | 0.6833 | 0.46691 | 0.9891
S9 | 64.6667 | 63.9035 | 64.2851 | 0.76321 | 0.76321 | 0.58248 | 0.9882
S10 | 63.7959 | 62.9937 | 63.3948 | 0.80224 | 0.80224 | 0.64358 | 0.98742
S11 | 62.8548 | 63.7557 | 63.3053 | -0.90088 | 0.90088 | 0.81159 | 0.98567
S12 | 64.5 | 63.5596 | 64.0298 | 0.94035 | 0.94035 | 0.88426 | 0.98542
S13 | 63.8485 | 62.6234 | 63.2359 | 1.2251 | 1.2251 | 1.5009 | 0.98081
S14 | 61.7097 | 63.0187 | 62.3642 | -1.309 | 1.309 | 1.7135 | 0.97879
S15 | 63.1 | 64.4557 | 63.7779 | -1.3557 | 1.3557 | 1.838 | 0.97851
S16 | 63.5161 | 62.0385 | 62.7773 | 1.4776 | 1.4776 | 2.1833 | 0.97674
S17 | 63.6452 | 65.1612 | 64.4032 | -1.516 | 1.516 | 2.2984 | 0.97618
S18 | 62.5333 | 64.1798 | 63.3566 | -1.6464 | 1.6464 | 2.7108 | 0.97367
S19 | 60.7812 | 62.5001 | 61.6407 | -1.7189 | 1.7189 | 2.9545 | 0.97172
S20 | 63.7551 | 61.9095 | 62.8323 | 1.8456 | 1.8456 | 3.4062 | 0.97105
S21 | 63.2059 | 65.1449 | 64.1754 | -1.939 | 1.939 | 3.7597 | 0.96932
S22 | 63.5882 | 65.7913 | 64.6897 | -2.203 | 2.203 | 4.8533 | 0.96535
S23 | 62.4333 | 64.6374 | 63.5354 | -2.2041 | 2.2041 | 4.8581 | 0.9647
S24 | 61.8065 | 64.0501 | 62.9283 | -2.2436 | 2.2436 | 5.0339 | 0.9637
S25 | 64.0588 | 61.7948 | 62.9268 | 2.264 | 2.264 | 5.1256 | 0.96466
S26 | 62.2333 | 64.5288 | 63.3811 | -2.2955 | 2.2955 | 5.2693 | 0.96311
S27 | 63.1 | 65.4857 | 64.2928 | -2.3857 | 2.3857 | 5.6915 | 0.96219
S28 | 61.7667 | 64.2606 | 63.0136 | -2.4939 | 2.4939 | 6.2196 | 0.95962
S29 | 63.2 | 65.7501 | 64.475 | -2.5501 | 2.5501 | 6.5029 | 0.95965
S30 | 63.1579 | 60.5945 | 61.8762 | 2.5634 | 2.5634 | 6.5708 | 0.95941
S31 | 64.75 | 62.1649 | 63.4574 | 2.5851 | 2.5851 | 6.6829 | 0.96008
S32 | 63.1944 | 60.5975 | 61.896 | 2.597 | 2.597 | 6.7443 | 0.9589
S33 | 62.7 | 65.5512 | 64.1256 | -2.8512 | 2.8512 | 8.1294 | 0.95453
S34 | 64.8571 | 61.951 | 63.4041 | 2.9061 | 2.9061 | 8.4454 | 0.95519
S35 | 61.1562 | 64.0868 | 62.6215 | -2.9306 | 2.9306 | 8.5884 | 0.95208
S36 | 61.9677 | 65.2694 | 63.6186 | -3.3017 | 3.3017 | 10.9012 | 0.94672
S37 | 62 | 65.524 | 63.762 | -3.524 | 3.524 | 12.4184 | 0.94316
S38 | 62.3548 | 67.1317 | 64.7433 | -4.7769 | 4.7769 | 22.8186 | 0.92339
S39 | 54 | 54.0013 | 54.0006 | -0.001274 | 0.001274 | 1.6231e-06 | 0.99998
S40 | 53.6 | 53.603 | 53.6015 | -0.003024 | 0.003024 | 9.1446e-06 | 0.99994
S41 | 53.2 | 53.2123 | 53.2062 | -0.012326 | 0.012326 | 0.00015193 | 0.99977
S42 | 52 | 52.0164 | 52.0082 | -0.016407 | 0.016407 | 0.00026919 | 0.99968
S43 | 51 | 51.0172 | 51.0086 | -0.01722 | 0.01722 | 0.00029653 | 0.99966
S44 | 55 | 51.1568 | 53.0784 | 3.8432 | 3.8432 | 14.7698 | 0.93012
S45 | 55 | 51.1552 | 53.0776 | 3.8448 | 3.8448 | 14.7828 | 0.93009
S46 | 54 | 50.1514 | 52.0757 | 3.8486 | 3.8486 | 14.812 | 0.92873
S47 | 55 | 51.1474 | 53.0737 | 3.8526 | 3.8526 | 14.8424 | 0.92995
S48 | 54 | 50.137 | 52.0685 | 3.863 | 3.863 | 14.9226 | 0.92846
S49 | 55 | 50.1979 | 52.5989 | 4.8021 | 4.8021 | 23.0606 | 0.91269
S50 | 55 | 50.1807 | 52.5904 | 4.8193 | 4.8193 | 23.2256 | 0.91238
S51 | 56 | 51.1398 | 53.5699 | 4.8602 | 4.8602 | 23.6213 | 0.91321
S52 | 53 | 48.1382 | 50.5691 | 4.8618 | 4.8618 | 23.637 | 0.90827
S53 | 54 | 49.135 | 51.5675 | 4.865 | 4.865 | 23.6687 | 0.90991
S54 | 54 | 49.1315 | 51.5658 | 4.8685 | 4.8685 | 23.7021 | 0.90984
S55 | 56.7 | 51.1476 | 53.9238 | 5.5524 | 5.5524 | 30.8291 | 0.90207
S56 | 55 | 49.4424 | 52.2212 | 5.5576 | 5.5576 | 30.8867 | 0.89895
S57 | 56.4 | 50.8183 | 53.6091 | 5.5817 | 5.5817 | 31.1559 | 0.90103
S58 | 56 | 50.3897 | 53.1948 | 5.6103 | 5.6103 | 31.476 | 0.89982
S59 | 54.2 | 48.579 | 51.3895 | 5.621 | 5.621 | 31.5961 | 0.89629
S60 | 56 | 50.363 | 53.1815 | 5.637 | 5.637 | 31.7755 | 0.89934
S61 | 55.6 | 49.9609 | 52.7804 | 5.6391 | 5.6391 | 31.7999 | 0.89858
S62 | 56 | 50.3597 | 53.1799 | 5.6403 | 5.6403 | 31.8125 | 0.89928
S63 | 50 | 55.641 | 52.8205 | -5.641 | 5.641 | 31.8208 | 0.88718
S64 | 57 | 51.353 | 54.1765 | 5.647 | 5.647 | 31.8889 | 0.90093
S65 | 57 | 51.3025 | 54.1512 | 5.6975 | 5.6975 | 32.462 | 0.90004
S66 | 56 | 50.2921 | 53.146 | 5.7079 | 5.7079 | 32.5807 | 0.89807
S67 | 56 | 49.5524 | 52.7762 | 6.4476 | 6.4476 | 41.5721 | 0.88486
S68 | 57 | 50.5381 | 53.7691 | 6.4619 | 6.4619 | 41.7558 | 0.88663
S69 | 56 | 49.5254 | 52.7627 | 6.4746 | 6.4746 | 41.9209 | 0.88438
S70 | 56 | 49.5155 | 52.7577 | 6.4845 | 6.4845 | 42.0493 | 0.8842
S71 | 55.5 | 48.9976 | 52.2488 | 6.5024 | 6.5024 | 42.281 | 0.88284
S72 | 54.1 | 47.5542 | 50.8271 | 6.5458 | 6.5458 | 42.8472 | 0.87901
S73 | 57 | 50.4099 | 53.705 | 6.5901 | 6.5901 | 43.429 | 0.88438
S74 | 57 | 50.2995 | 53.6498 | 6.7005 | 6.7005 | 44.8962 | 0.88245
S75 | 56 | 49.217 | 52.6085 | 6.783 | 6.783 | 46.0089 | 0.87888
S76 | 57 | 49.8176 | 53.4088 | 7.1824 | 7.1824 | 51.5868 | 0.87399
S77 | 55.8 | 48.566 | 52.183 | 7.234 | 7.234 | 52.3315 | 0.87036
S78 | 56 | 48.7113 | 52.3557 | 7.2887 | 7.2887 | 53.125 | 0.86984
S79 | 57 | 49.5819 | 53.291 | 7.4181 | 7.4181 | 55.028 | 0.86986
S80 | 56 | 48.5467 | 52.2734 | 7.4533 | 7.4533 | 55.551 | 0.86691
S81 | 56 | 48.293 | 52.1465 | 7.707 | 7.707 | 59.3977 | 0.86238
S82 | 56 | 47.9228 | 51.9614 | 8.0772 | 8.0772 | 65.2405 | 0.85576
S83 | 56 | 47.3537 | 51.6769 | 8.6463 | 8.6463 | 74.7582 | 0.8456
S84 | 47 | 44.7749 | 45.8874 | 2.2251 | 2.2251 | 4.9511 | 0.95266
S85 | 49 | 49.5068 | 49.2534 | -0.50678 | 0.50678 | 0.25683 | 0.98966
S86 | 46 | 52.3969 | 49.1984 | -6.3969 | 6.3969 | 40.92 | 0.86094
S87 | 48 | 50.8276 | 49.4138 | -2.8276 | 2.8276 | 7.9954 | 0.94109
S88 | 47.4 | 52.2358 | 49.8179 | -4.8358 | 4.8358 | 23.3854 | 0.89798
S89 | 46 | 43.2003 | 44.6002 | 2.7997 | 2.7997 | 7.8381 | 0.93914
S90 | 45 | 41.6254 | 43.3127 | 3.3746 | 3.3746 | 11.3881 | 0.92501
S91 | 47 | 50.4494 | 48.7247 | -3.4494 | 3.4494 | 11.8982 | 0.92661
S92 | 46.5 | 46.163 | 46.3315 | 0.33702 | 0.33702 | 0.11358 | 0.99275
S93 | 48 | 45.6074 | 46.8037 | 2.3926 | 2.3926 | 5.7244 | 0.95015
S94 | 48 | 55.5873 | 51.7936 | -7.5873 | 7.5873 | 57.5668 | 0.84193
S95 | 48 | 53.9618 | 50.9809 | -5.9618 | 5.9618 | 35.5432 | 0.8758
S96 | 47 | 53.0857 | 50.0428 | -6.0857 | 6.0857 | 37.0351 | 0.87052
S97 | 46 | 46.4793 | 46.2397 | -0.47931 | 0.47931 | 0.22974 | 0.98958
S98 | 48 | 44.8379 | 46.4189 | 3.1621 | 3.1621 | 9.999 | 0.93412
S99 | 49 | 49.7466 | 49.3733 | -0.74661 | 0.74661 | 0.55743 | 0.98476
S100 | 44 | 48.8283 | 46.4141 | -4.8283 | 4.8283 | 23.3122 | 0.89027
S101 | 46 | 40.6473 | 43.3236 | 5.3527 | 5.3527 | 28.6519 | 0.88364
S102 | 47 | 43.9962 | 45.4981 | 3.0038 | 3.0038 | 9.0226 | 0.93609
S103 | 48 | 40.7426 | 44.3713 | 7.2574 | 7.2574 | 52.6693 | 0.8488
S104 | 48 | 40.1602 | 44.0801 | 7.8398 | 7.8398 | 61.463 | 0.83667
S105 | 48 | 44.1843 | 46.0921 | 3.8157 | 3.8157 | 14.5599 | 0.92051
S106 | 47 | 52.5861 | 49.793 | -5.5861 | 5.5861 | 31.2045 | 0.88115
S107 | 48 | 44.1104 | 46.0552 | 3.8896 | 3.8896 | 15.1286 | 0.91897
S108 | 44 | 41.231 | 42.6155 | 2.769 | 2.769 | 7.6671 | 0.93707
S109 | 46.7 | 47.3306 | 47.0153 | -0.63062 | 0.63062 | 0.39768 | 0.9865
S110 | 46 | 47.3561 | 46.6781 | -1.3561 | 1.3561 | 1.839 | 0.97052
S111 | 47 | 42.4003 | 44.7001 | 4.5997 | 4.5997 | 21.1576 | 0.90213
S112 | 47 | 50.9296 | 48.9648 | -3.9296 | 3.9296 | 15.4418 | 0.91639
S113 | 47 | 44.5563 | 45.7781 | 2.4437 | 2.4437 | 5.9718 | 0.94801
S114 | 49 | 40.7836 | 44.8918 | 8.2164 | 8.2164 | 67.5098 | 0.83232
S115 | 47 | 44.4259 | 45.7129 | 2.5741 | 2.5741 | 6.6261 | 0.94523
S116 | 48 | 41.2946 | 44.6473 | 6.7054 | 6.7054 | 44.9628 | 0.8603
S117 | 48 | 41.6517 | 44.8259 | 6.3483 | 6.3483 | 40.3003 | 0.86774
S118 | 48 | 46.2451 | 47.1226 | 1.7549 | 1.7549 | 3.0796 | 0.96344
S119 | 47 | 49.9935 | 48.4968 | -2.9935 | 2.9935 | 8.9611 | 0.93631
S120 | 48 | 46.1316 | 47.0658 | 1.8684 | 1.8684 | 3.491 | 0.96107
S121 | 45 | 48.2512 | 46.6256 | -3.2512 | 3.2512 | 10.5703 | 0.92775
S122 | 46.4 | 48.4067 | 47.4033 | -2.0067 | 2.0067 | 4.0267 | 0.95675
S123 | 47 | 40.9999 | 44 | 6.0001 | 6.0001 | 36.0007 | 0.87234
S124 | 45.1 | 45.9561 | 45.528 | -0.85608 | 0.85608 | 0.73287 | 0.98102
S125 | 47 | 46.2664 | 46.6332 | 0.73359 | 0.73359 | 0.53816 | 0.98439
S126 | 44 | 48.8393 | 46.4196 | -4.8393 | 4.8393 | 23.4187 | 0.89002
S127 | 45 | 44.8102 | 44.9051 | 0.18977 | 0.18977 | 0.036011 | 0.99578
S128 | 48 | 46.7883 | 47.3942 | 1.2117 | 1.2117 | 1.4682 | 0.97476
S129 | 48 | 48.5899 | 48.2949 | -0.58989 | 0.58989 | 0.34797 | 0.98771
S130 | 89.8667 | 97.8731 | 93.8699 | -8.0065 | 8.0065 | 64.1035 | 0.91091
S131 | 89.5 | 96.2858 | 92.8929 | -6.7858 | 6.7858 | 46.0478 | 0.92418
S132 | 89.9667 | 93.4732 | 91.7199 | -3.5065 | 3.5065 | 12.2958 | 0.96102
S133 | 89.3667 | 97.0428 | 93.2047 | -7.6761 | 7.6761 | 58.923 | 0.91411
S134 | 89.6667 | 95.7245 | 92.6956 | -6.0579 | 6.0579 | 36.6976 | 0.93244
S135 | 88.6667 | 87.5425 | 88.1046 | 1.1241 | 1.1241 | 1.2637 | 0.98732
S136 | 88.9667 | 85.6355 | 87.3011 | 3.3312 | 3.3312 | 11.0967 | 0.96256
S137 | 89.0333 | 84.6069 | 86.8201 | 4.4264 | 4.4264 | 19.5929 | 0.95028
S138 | 89.0667 | 94.6143 | 91.8405 | -5.5476 | 5.5476 | 30.7762 | 0.93771
S139 | 89.2667 | 94.4551 | 91.8609 | -5.1885 | 5.1885 | 26.92 | 0.94188
S140 | 89.0667 | 92.5946 | 90.8306 | -3.5279 | 3.5279 | 12.4461 | 0.96039
S141 | 89.3 | 98.4474 | 93.8737 | -9.1474 | 9.1474 | 83.674 | 0.89757
S142 | 89.0333 | 95.1459 | 92.0896 | -6.1126 | 6.1126 | 37.3641 | 0.93134
S143 | 89.2333 | 88.782 | 89.0077 | 0.45134 | 0.45134 | 0.20371 | 0.99494
S144 | 89.6 | 91.4368 | 90.5184 | -1.8368 | 1.8368 | 3.3739 | 0.9795
S145 | 89.8 | 91.3764 | 90.5882 | -1.5764 | 1.5764 | 2.4852 | 0.98244
S146 | 88.9667 | 96.3479 | 92.6573 | -7.3813 | 7.3813 | 54.4829 | 0.91703
S147 | 88.9 | 101.6577 | 95.2788 | -12.7576 | 12.7576 | 162.7576 | 0.85649
S148 | 89.2 | 89.1597 | 89.1799 | 0.04026 | 0.04026 | 0.0016209 | 0.99955
S149 | 89.7667 | 95.5783 | 92.6725 | -5.8117 | 5.8117 | 33.7754 | 0.93526
S150 | 89.9 | 89.7038 | 89.8019 | 0.19618 | 0.19618 | 0.038487 | 0.99782
S151 | 88.6552 | 94.7923 | 91.7237 | -6.1371 | 6.1371 | 37.664 | 0.93078
S152 | 88.5667 | 87.8353 | 88.201 | 0.73138 | 0.73138 | 0.53491 | 0.99174
S153 | 89.1613 | 93.9007 | 91.531 | -4.7394 | 4.7394 | 22.4618 | 0.94684
S154 | 89.6 | 92.5407 | 91.0704 | -2.9407 | 2.9407 | 8.6478 | 0.96718
S155 | 88.9667 | 88.1853 | 88.576 | 0.78134 | 0.78134 | 0.61049 | 0.99122
S156 | 89.5333 | 90.6486 | 90.091 | -1.1153 | 1.1153 | 1.2439 | 0.98754
S157 | 88.8 | 87.8111 | 88.3055 | 0.98892 | 0.98892 | 0.97796 | 0.98886
S158 | 88.5161 | 95.3489 | 91.9325 | -6.8328 | 6.8328 | 46.6865 | 0.92281
S159 | 89.8 | 96.6604 | 93.2302 | -6.8604 | 6.8604 | 47.0653 | 0.9236
S160 | 87 | 87.8645 | 87.4323 | -0.8645 | 0.8645 | 0.74736 | 0.99006
S161 | 87.7 | 86.8672 | 87.2836 | 0.83284 | 0.83284 | 0.69362 | 0.9905
S162 | 87.8 | 87.2094 | 87.5047 | 0.5906 | 0.5906 | 0.34881 | 0.99327
S163 | 83.9333 | 79.7737 | 81.8535 | 4.1596 | 4.1596 | 17.3023 | 0.95044
S164 | 84.1 | 74.8436 | 79.4718 | 9.2564 | 9.2564 | 85.6808 | 0.88994
S165 | 84.0333 | 79.4365 | 81.7349 | 4.5968 | 4.5968 | 21.1309 | 0.9453
S166 | 84.1667 | 82.9169 | 83.5418 | 1.2498 | 1.2498 | 1.562 | 0.98515
S167 | 84.6129 | 79.1806 | 81.8968 | 5.4323 | 5.4323 | 29.5096 | 0.9358
S168 | 86.4194 | 79.989 | 83.2042 | 6.4303 | 6.4303 | 41.3494 | 0.92559
S169 | 87.6667 | 75.4373 | 81.552 | 12.2294 | 12.2294 | 149.5577 | 0.8605
S170 | 87.3 | 82.1971 | 84.7485 | 5.1029 | 5.1029 | 26.0397 | 0.94155
S171 | 86.9667 | 87.88 | 87.4233 | -0.9133 | 0.9133 | 0.83412 | 0.9895
S172 | 86.4333 | 85.7878 | 86.1106 | 0.64549 | 0.64549 | 0.41666 | 0.99253
S173 | 85.7 | 88.4397 | 87.0698 | -2.7397 | 2.7397 | 7.5058 | 0.96803
S174 | 87.9 | 83.6701 | 85.785 | 4.2299 | 4.2299 | 17.8922 | 0.95188
S175 | 88.3333 | 82.7749 | 85.5541 | 5.5584 | 5.5584 | 30.896 | 0.93707
S176 | 87.6 | 84.7137 | 86.1568 | 2.8863 | 2.8863 | 8.3308 | 0.96705
S177 | 84.5135 | 85.6024 | 85.058 | -1.0889 | 1.0889 | 1.1857 | 0.98712
S178 | 83.8 | 85.0291 | 84.4146 | -1.2291 | 1.2291 | 1.5107 | 0.98533
S179 | 84.6333 | 84.9854 | 84.8094 | -0.3521 | 0.3521 | 0.12398 | 0.99584
S180 | 83.2 | 89.27 | 86.235 | -6.07 | 6.07 | 36.8453 | 0.92704
S181 | 84.0968 | 85.0721 | 84.5844 | -0.9753 | 0.9753 | 0.95121 | 0.9884
S182 | 84.2333 | 85.4856 | 84.8595 | -1.2523 | 1.2523 | 1.5682 | 0.98513
S183 | 83.5333 | 86.9319 | 85.2326 | -3.3986 | 3.3986 | 11.5502 | 0.95931
S184 | 84.5667 | 87.2073 | 85.887 | -2.6406 | 2.6406 | 6.9728 | 0.96877
S185 | 85.9 | 85.7643 | 85.8322 | 0.1357 | 0.1357 | 0.018414 | 0.99842
S186 | 85.1333 | 87.2223 | 86.1778 | -2.089 | 2.089 | 4.3638 | 0.97546
S187 | 83.0333 | 85.1938 | 84.1136 | -2.1604 | 2.1604 | 4.6675 | 0.97398
S188 | 85 | 86.572 | 85.786 | -1.572 | 1.572 | 2.4712 | 0.98151
S189 | 88.4 | 87.9981 | 88.1991 | 0.40185 | 0.40185 | 0.16148 | 0.99545
S190 | 87.5 | 85.0357 | 86.2679 | 2.4643 | 2.4643 | 6.0727 | 0.97184
S191 | 83.5455 | 83.7607 | 83.6531 | -0.21522 | 0.21522 | 0.046318 | 0.99742
S192 | 83.6286 | 87.9336 | 85.7811 | -4.305 | 4.305 | 18.5331 | 0.94852
S193 | 83.3611 | 82.6748 | 83.0179 | 0.68634 | 0.68634 | 0.47106 | 0.99177
S194 | 84.4688 | 82.7192 | 83.594 | 1.7495 | 1.7495 | 3.0609 | 0.97929
S195 | 86.0667 | 86.1771 | 86.1219 | -0.11046 | 0.11046 | 0.012201 | 0.99872
S196 | 85.7812 | 88.1564 | 86.9688 | -2.3752 | 2.3752 | 5.6415 | 0.97231
S197 | 86.1667 | 85.0461 | 85.6064 | 1.1205 | 1.1205 | 1.2556 | 0.987
S198 | 86.1333 | 83.0766 | 84.605 | 3.0567 | 3.0567 | 9.3437 | 0.96451
S199 | 88.4333 | 79.8158 | 84.1246 | 8.6176 | 8.6176 | 74.2624 | 0.90255
S200 | 84.8 | 86.1051 | 85.4526 | -1.3051 | 1.3051 | 1.7034 | 0.98461
S201 | 86.5667 | 90.7125 | 88.6396 | -4.1459 | 4.1459 | 17.1881 | 0.95211
S202 | 87.9333 | 87.2961 | 87.6147 | 0.63721 | 0.63721 | 0.40604 | 0.99275
S203 | 88.4667 | 84.4034 | 86.435 | 4.0633 | 4.0633 | 16.5105 | 0.95407
S204 | 87.2 | 83.5564 | 85.3782 | 3.6436 | 3.6436 | 13.2759 | 0.95822
S205 | 85.5333 | 89.6597 | 87.5965 | -4.1264 | 4.1264 | 17.0269 | 0.95176
S206 | 83.9 | 85.9543 | 84.9271 | -2.0543 | 2.0543 | 4.22 | 0.97552
S207 | 85.6667 | 83.7319 | 84.6993 | 1.9347 | 1.9347 | 3.7432 | 0.97742
S208 | 86.7 | 85.5253 | 86.1126 | 1.1747 | 1.1747 | 1.38 | 0.98645
S209 | 85.8667 | 84.4239 | 85.1453 | 1.4427 | 1.4427 | 2.0815 | 0.9832
S210 | 85.5 | 81.0746 | 83.2873 | 4.4254 | 4.4254 | 19.5843 | 0.94824
S211 | 86.9667 | 82.9809 | 84.9738 | 3.9858 | 3.9858 | 15.8863 | 0.95417
S212 | 86.4 | 85.2757 | 85.8379 | 1.1243 | 1.1243 | 1.264 | 0.98699
S213 | 88.4 | 89.0961 | 88.7481 | -0.69611 | 0.69611 | 0.48458 | 0.99213
S214 | 83.1 | 85.8683 | 84.4841 | -2.7683 | 2.7683 | 7.6632 | 0.96669
S215 | 85.6667 | 85.7494 | 85.708 | -0.082763 | 0.082763 | 0.0068498 | 0.99903
S216 | 87.9 | 86.1681 | 87.0341 | 1.7319 | 1.7319 | 2.9993 | 0.9803
S217 | 88.4667 | 85.2753 | 86.871 | 3.1913 | 3.1913 | 10.1846 | 0.96393
S218 | 87.6667 | 87.4239 | 87.5453 | 0.24282 | 0.24282 | 0.05896 | 0.99723
S219 | 88.4138 | 85.0656 | 86.7397 | 3.3482 | 3.3482 | 11.2104 | 0.96213
S220 | 86.7 | 84.314 | 85.507 | 2.386 | 2.386 | 5.6929 | 0.97248
S221 | 83.7931 | 84.9323 | 84.3627 | -1.1392 | 1.1392 | 1.2978 | 0.9864
S222 | 86.2667 | 82.6331 | 84.4499 | 3.6336 | 3.6336 | 13.2031 | 0.95788
S223 | 88.4667 | 86.1366 | 87.3017 | 2.33 | 2.33 | 5.429 | 0.97366
S224 | 88.4839 | 80.958 | 84.7209 | 7.5259 | 7.5259 | 56.6393 | 0.91495
S225 | 87.9032 | 84.8213 | 86.3622 | 3.082 | 3.082 | 9.4985 | 0.96494
S226 | 87.0667 | 89.3461 | 88.2064 | -2.2794 | 2.2794 | 5.1957 | 0.97382
S227 | 85.9667 | 85.8756 | 85.9212 | 0.091017 | 0.091017 | 0.008284 | 0.99894
S228 | 85.7333 | 88.7743 | 87.2538 | -3.041 | 3.041 | 9.2476 | 0.96453
S229 | 84.1333 | 90.4523 | 87.2928 | -6.3189 | 6.3189 | 39.9287 | 92.49%
S230 | 83.5667 | 85.0412 | 84.3039 | -1.4745 | 1.4745 | 2.1741 | 98.24%
S231 | 85.1 | 87.886 | 86.493 | -2.786 | 2.786 | 7.7619 | 96.73%
S232 | 87.7667 | 85.9277 | 86.8472 | 1.8389 | 1.8389 | 3.3817 | 97.9%
S233 | 88 | 79.9147 | 83.9573 | 8.0853 | 8.0853 | 65.3721 | 90.81%
S234 | 83.1 | 87.4739 | 85.2869 | -4.3739 | 4.3739 | 19.1309 | 94.74%
S235 | 87.8667 | 87.0824 | 87.4745 | 0.78428 | 0.78428 | 0.61509 | 99.11%
S236 | 85.8333 | 87.4072 | 86.6203 | -1.5739 | 1.5739 | 2.4772 | 98.17%
S237 | 88.3333 | 84.0428 | 86.1881 | 4.2905 | 4.2905 | 18.4085 | 95.14%
S238 | 86.9 | 84.7697 | 85.8348 | 2.1303 | 2.1303 | 4.5382 | 97.55%
S239 | 85.9667 | 88.9152 | 87.4409 | -2.9486 | 2.9486 | 8.694 | 96.57%
S240 | 84.3 | 86.8576 | 85.5788 | -2.5576 | 2.5576 | 6.5412 | 96.97%
S241 | 85.5333 | 85.5302 | 85.5318 | 0.0030833 | 0.0030833 | 9.5069e-06 | 100%
S242 | 87.5667 | 86.625 | 87.0958 | 0.94171 | 0.94171 | 0.88681 | 98.92%
S243 | 85.3667 | 85.9304 | 85.6486 | -0.56378 | 0.56378 | 0.31785 | 99.34%
S244 | 85.6 | 84.8824 | 85.2412 | 0.71764 | 0.71764 | 0.51501 | 99.16%
S245 | 88.2667 | 86.6253 | 87.446 | 1.6413 | 1.6413 | 2.694 | 98.14%
S246 | 87 | 86.51 | 86.755 | 0.48997 | 0.48997 | 0.24007 | 99.44%
S247 | 85.4333 | 82.7314 | 84.0824 | 2.7019 | 2.7019 | 7.3003 | 96.84%
S248 | 88.4333 | 85.1702 | 86.8017 | 3.2632 | 3.2632 | 10.6483 | 96.31%
S249 | 87.4667 | 87.0927 | 87.2797 | 0.37394 | 0.37394 | 0.13983 | 99.57%
S250 | 86 | 85.3901 | 85.695 | 0.60995 | 0.60995 | 0.37204 | 99.29%
S251 | 84.2667 | 79.0921 | 81.6794 | 5.1746 | 5.1746 | 26.776 | 93.86%
S252 | 84.6 | 81.1489 | 82.8744 | 3.4511 | 3.4511 | 11.9101 | 95.92%
S253 | 86.3 | 82.9831 | 84.6416 | 3.3169 | 3.3169 | 11.0016 | 96.16%
S254 | 86.9333 | 87.0619 | 86.9976 | -0.1286 | 0.1286 | 0.016537 | 99.85%
S255 | 84.1667 | 87.7796 | 85.9731 | -3.613 | 3.613 | 13.0534 | 95.71%
S256 | 83.2667 | 84.7342 | 84.0004 | -1.4675 | 1.4675 | 2.1536 | 98.24%
S257 | 88.2 | 84.159 | 86.1795 | 4.041 | 4.041 | 16.3294 | 95.42%
S258 | 87.0667 | 86.7388 | 86.9027 | 0.32791 | 0.32791 | 0.10752 | 99.62%
S259 | 85.9333 | 82.3412 | 84.1373 | 3.5921 | 3.5921 | 12.9032 | 95.82%
S260 | 86.8333 | 84.1568 | 85.4951 | 2.6765 | 2.6765 | 7.1639 | 96.92%
S261 | 88.2333 | 85.419 | 86.8262 | 2.8143 | 2.8143 | 7.9204 | 96.81%
S262 | 83.7 | 83.593 | 83.6465 | 0.10698 | 0.10698 | 0.011444 | 99.87%
S263 | 84.1 | 87.0865 | 85.5932 | -2.9865 | 2.9865 | 8.919 | 96.45%
S264 | 85.5 | 88.7813 | 87.1406 | -3.2813 | 3.2813 | 10.7667 | 96.16%
S265 | 83.8621 | 86.2989 | 85.0805 | -2.4368 | 2.4368 | 5.938 | 97.09%
S266 | 83.3793 | 84.6913 | 84.0353 | -1.312 | 1.312 | 1.7212 | 98.43%
S267 | 84.2667 | 88.6007 | 86.4337 | -4.334 | 4.334 | 18.7837 | 94.86%
S268 | 83.7 | 83.5229 | 83.6115 | 0.17707 | 0.17707 | 0.031352 | 99.79%
S269 | 84.1667 | 85.5807 | 84.8737 | -1.4141 | 1.4141 | 1.9996 | 98.32%
S270 | 84.1935 | 85.2739 | 84.7337 | -1.0804 | 1.0804 | 1.1672 | 98.72%
S271 | 83.8667 | 88.0048 | 85.9357 | -4.1381 | 4.1381 | 17.1239 | 95.07%
S272 | 83.3667 | 91.011 | 87.1888 | -7.6443 | 7.6443 | 58.4357 | 90.83%
S273 | 84.6333 | 88.069 | 86.3512 | -3.4357 | 3.4357 | 11.8039 | 95.94%
S274 | 85.5667 | 85.7806 | 85.6736 | -0.21392 | 0.21392 | 0.045763 | 99.75%
S275 | 84.5667 | 81.6697 | 83.1182 | 2.8969 | 2.8969 | 8.3923 | 96.57%
S276 | 85 | 84.6657 | 84.8329 | 0.33426 | 0.33426 | 0.11173 | 99.61%
S277 | 85.3333 | 93.6546 | 89.494 | -8.3213 | 8.3213 | 69.2441 | 90.25%
S278 | 85.5667 | 86.6572 | 86.1119 | -1.0905 | 1.0905 | 1.1893 | 98.73%
S279 | 84.4667 | 84.5516 | 84.5091 | -0.084938 | 0.084938 | 0.0072145 | 99.9%
S280 | 83.7333 | 84.1675 | 83.9504 | -0.43413 | 0.43413 | 0.18847 | 99.48%
S281 | 86 | 81.776 | 83.888 | 4.224 | 4.224 | 17.842 | 95.09%
S282 | 85.5938 | 88.2541 | 86.9239 | -2.6603 | 2.6603 | 7.0774 | 96.89%
S283 | 85.4571 | 86.1446 | 85.8009 | -0.68747 | 0.68747 | 0.47262 | 99.2%
S284 | 86.3143 | 87.5334 | 86.9239 | -1.2191 | 1.2191 | 1.4863 | 98.59%
S285 | 85.4286 | 83.8631 | 84.6459 | 1.5654 | 1.5654 | 2.4506 | 98.17%
S286 | 79.2759 | 80.706 | 79.9909 | -1.4301 | 1.4301 | 2.0452 | 98.2%
S287 | 79.7667 | 77.1665 | 78.4666 | 2.6002 | 2.6002 | 6.7608 | 96.74%
S288 | 79.7333 | 77.3857 | 78.5595 | 2.3477 | 2.3477 | 5.5115 | 97.06%
S289 | 78.7333 | 80.6726 | 79.703 | -1.9393 | 1.9393 | 3.7608 | 97.54%
S290 | 79 | 78.8519 | 78.926 | 0.14807 | 0.14807 | 0.021925 | 99.81%
S291 | 78.6333 | 78.7255 | 78.6794 | -0.092177 | 0.092177 | 0.0084965 | 99.88%
S292 | 78.9394 | 78.9763 | 78.9578 | -0.036866 | 0.036866 | 0.0013591 | 99.95%
S293 | 78.5 | 82.3928 | 80.4464 | -3.8928 | 3.8928 | 15.154 | 95.04%
S294 | 78.5625 | 83.6194 | 81.0909 | -5.0569 | 5.0569 | 25.5718 | 93.56%
S295 | 79.0938 | 77.8007 | 78.4472 | 1.293 | 1.293 | 1.672 | 98.37%
S296 | 78.5484 | 78.7683 | 78.6583 | -0.21991 | 0.21991 | 0.048362 | 99.72%
S297 | 79.0645 | 78.6361 | 78.8503 | 0.42842 | 0.42842 | 0.18354 | 99.46%
S298 | 79.4 | 80.0482 | 79.7241 | -0.64817 | 0.64817 | 0.42012 | 99.18%
S299 | 79.6333 | 79.4856 | 79.5594 | 0.14778 | 0.14778 | 0.02184 | 99.81%
S300 | 79.9355 | 78.816 | 79.3758 | 1.1195 | 1.1195 | 1.2532 | 98.6%
S301 | 78.8667 | 83.4346 | 81.1506 | -4.5679 | 4.5679 | 20.8659 | 94.21%
S302 | 79.8 | 83.2677 | 81.5338 | -3.4677 | 3.4677 | 12.0249 | 95.65%
S303 | 79.9032 | 80.3005 | 80.1019 | -0.39731 | 0.39731 | 0.15786 | 99.5%
S304 | 78.9355 | 77.6437 | 78.2896 | 1.2918 | 1.2918 | 1.6688 | 98.36%
S305 | 78.9667 | 77.601 | 78.2838 | 1.3656 | 1.3656 | 1.865 | 98.27%
S306 | 79.4 | 83.4079 | 81.404 | -4.0079 | 4.0079 | 16.0633 | 94.95%
S307 | 79.9333 | 77.4895 | 78.7114 | 2.4438 | 2.4438 | 5.9724 | 96.94%
S308 | 79.6562 | 79.0026 | 79.3294 | 0.65366 | 0.65366 | 0.42727 | 99.18%
S309 | 79.1515 | 74.9179 | 77.0347 | 4.2336 | 4.2336 | 17.9234 | 94.65%
S310 | 78.6 | 79.0709 | 78.8355 | -0.47092 | 0.47092 | 0.22176 | 99.4%
S311 | 79.0667 | 80.0261 | 79.5464 | -0.95943 | 0.95943 | 0.92051 | 98.79%
S312 | 78.8065 | 81.9136 | 80.36 | -3.1071 | 3.1071 | 9.6544 | 96.06%
S313 | 79.2 | 77.6855 | 78.4428 | 1.5145 | 1.5145 | 2.2936 | 98.09%
S314 | 79.7097 | 78.4749 | 79.0923 | 1.2348 | 1.2348 | 1.5248 | 98.45%
S315 | 79.4333 | 76.7322 | 78.0828 | 2.7011 | 2.7011 | 7.2962 | 96.6%
S316 | 79.4667 | 82.629 | 81.0478 | -3.1623 | 3.1623 | 10.0003 | 96.02%
S317 | 79.6667 | 75.4245 | 77.5456 | 4.2421 | 4.2421 | 17.9956 | 94.68%
S318 | 79.5938 | 79.9175 | 79.7556 | -0.32372 | 0.32372 | 0.10479 | 99.59%
S319 | 78.7692 | 81.4036 | 80.0864 | -2.6343 | 2.6343 | 6.9398 | 96.66%
S320 | 78.5312 | 81.4071 | 79.9692 | -2.8759 | 2.8759 | 8.2706 | 96.34%
S321 | 78.5333 | 84.3485 | 81.4409 | -5.8152 | 5.8152 | 33.8162 | 92.6%
S322 | 79.4839 | 79.6233 | 79.5536 | -0.13943 | 0.13943 | 0.01944 | 99.82%
S323 | 79.9333 | 80.5661 | 80.2497 | -0.63272 | 0.63272 | 0.40034 | 99.21%
S324 | 79.4333 | 79.0435 | 79.2384 | 0.38983 | 0.38983 | 0.15197 | 99.51%
S325 | 79.3667 | 76.5934 | 77.98 | 2.7733 | 2.7733 | 7.6912 | 96.51%
S326 | 82.2333 | 79.3874 | 80.8104 | 2.8459 | 2.8459 | 8.0993 | 96.54%
S327 | 80.9 | 82.1922 | 81.5461 | -1.2922 | 1.2922 | 1.6699 | 98.4%
S328 | 80.7419 | 81.1447 | 80.9433 | -0.40276 | 0.40276 | 0.16222 | 99.5%
S329 | 82.1935 | 81.6991 | 81.9463 | 0.49445 | 0.49445 | 0.24448 | 99.4%
S330 | 80.1667 | 85.4788 | 82.8227 | -5.3121 | 5.3121 | 28.2183 | 93.37%
S331 | 80.1 | 76.6963 | 78.3982 | 3.4037 | 3.4037 | 11.5851 | 95.75%
S332 | 81.5333 | 79.1037 | 80.3185 | 2.4296 | 2.4296 | 5.9029 | 97.02%
S333 | 82.9333 | 78.7456 | 80.8394 | 4.1878 | 4.1878 | 17.5374 | 94.95%
S334 | 81.2581 | 80.4084 | 80.8332 | 0.84968 | 0.84968 | 0.72196 | 98.95%
S335 | 82.25 | 82.7265 | 82.4882 | -0.4765 | 0.4765 | 0.22705 | 99.42%
S336 | 82.973 | 80.8248 | 81.8989 | 2.1482 | 2.1482 | 4.6147 | 97.41%
S337 | 82.6 | 78.9485 | 80.7742 | 3.6515 | 3.6515 | 13.3338 | 95.58%
S338 | 82.2667 | 76.4928 | 79.3797 | 5.7739 | 5.7739 | 33.3379 | 92.98%
S339 | 82.4 | 80.8595 | 81.6298 | 1.5405 | 1.5405 | 2.373 | 98.13%
S340 | 81.6 | 80.8195 | 81.2098 | 0.78047 | 0.78047 | 0.60913 | 99.04%
S341 | 81.2258 | 77.3527 | 79.2893 | 3.8731 | 3.8731 | 15.0009 | 95.23%
S342 | 81.8065 | 77.6744 | 79.7404 | 4.1321 | 4.1321 | 17.0743 | 94.95%
S343 | 80.4194 | 80.8469 | 80.6331 | -0.42751 | 0.42751 | 0.18276 | 99.47%
S344 | 80.5 | 80.5007 | 80.5003 | -0.000656 | 0.000656 | 4.3034e-07 | 100%
S345 | 81.5 | 79.1582 | 80.3291 | 2.3418 | 2.3418 | 5.4841 | 97.13%
S346 | 80.4667 | 83.0382 | 81.7524 | -2.5715 | 2.5715 | 6.6125 | 96.8%
S347 | 81 | 79.3917 | 80.1958 | 1.6083 | 1.6083 | 2.5868 | 98.01%
S348 | 80.3667 | 76.0167 | 78.1917 | 4.3499 | 4.3499 | 18.9219 | 94.59%
S349 | 81.5625 | 78.9659 | 80.2642 | 2.5966 | 2.5966 | 6.7425 | 96.82%
S350 | 80.625 | 80.2961 | 80.4606 | 0.32886 | 0.32886 | 0.10815 | 99.59%
S351 | 80.8667 | 76.0984 | 78.4826 | 4.7682 | 4.7682 | 22.736 | 94.1%
S352 | 81.5667 | 77.9915 | 79.7791 | 3.5752 | 3.5752 | 12.7817 | 95.62%
S353 | 81.1 | 77.2605 | 79.1803 | 3.8394 | 3.8394 | 14.7414 | 95.27%
S354 | 80.3 | 78.9984 | 79.6492 | 1.3016 | 1.3016 | 1.6942 | 98.38%
S355 | 82.1667 | 76.9029 | 79.5348 | 5.2637 | 5.2637 | 27.707 | 93.59%
S356 | 80.8 | 78.1892 | 79.4946 | 2.6108 | 2.6108 | 6.8164 | 96.77%
S357 | 80.3667 | 80.6781 | 80.5224 | -0.31139 | 0.31139 | 0.096966 | 99.61%
S358 | 82.6333 | 82.3662 | 82.4998 | 0.26716 | 0.26716 | 0.071376 | 99.68%
S359 | 82.3448 | 78.1835 | 80.2641 | 4.1614 | 4.1614 | 17.3169 | 94.95%
S360 | 81.5667 | 78.5446 | 80.0556 | 3.0221 | 3.0221 | 9.133 | 96.29%
S361 | 82.3 | 79.9091 | 81.1046 | 2.3909 | 2.3909 | 5.7162 | 97.09%
S362 | 82.6333 | 80.3768 | 81.5051 | 2.2565 | 2.2565 | 5.092 | 97.27%
S363 | 82.871 | 79.2347 | 81.0529 | 3.6362 | 3.6362 | 13.2222 | 95.61%
S364 | 82.2258 | 82.7098 | 82.4678 | -0.48397 | 0.48397 | 0.23423 | 99.41%
S365 | 82.8667 | 85.8804 | 84.3736 | -3.0138 | 3.0138 | 9.0829 | 96.36%
S366 | 82.9 | 83.3955 | 83.1478 | -0.49551 | 0.49551 | 0.24553 | 99.4%
S367 | 82.7667 | 79.9245 | 81.3456 | 2.8421 | 2.8421 | 8.0777 | 96.57%
S368 | 82.7333 | 83.5061 | 83.1197 | -0.77274 | 0.77274 | 0.59712 | 99.07%
S369 | 80.1333 | 74.5154 | 77.3243 | 5.618 | 5.618 | 31.5616 | 92.99%
S370 | 81.2333 | 78.8915 | 80.0624 | 2.3418 | 2.3418 | 5.484 | 97.12%
S371 | 75.0667 | 72.4074 | 73.737 | 2.6593 | 2.6593 | 7.0716 | 96.46%
S372 | 73.7 | 74.8084 | 74.2542 | -1.1084 | 1.1084 | 1.2286 | 98.5%
S373 | 74 | 74.5697 | 74.2848 | -0.56966 | 0.56966 | 0.32451 | 99.23%
S374 | 77.5 | 71.8513 | 74.6756 | 5.6487 | 5.6487 | 31.9079 | 92.71%
S375 | 78.1333 | 71.9816 | 75.0575 | 6.1517 | 6.1517 | 37.8434 | 92.13%
S376 | 77.5333 | 70.825 | 74.1792 | 6.7083 | 6.7083 | 45.0015 | 91.35%
S377 | 74.8065 | 71.9123 | 73.3594 | 2.8941 | 2.8941 | 8.3761 | 96.13%
S378 | 74.2903 | 68.9175 | 71.6039 | 5.3728 | 5.3728 | 28.8669 | 92.77%
S379 | 75.2581 | 72.2181 | 73.7381 | 3.04 | 3.04 | 9.2416 | 95.96%
S380 | 74.6 | 72.3199 | 73.46 | 2.2801 | 2.2801 | 5.1988 | 96.94%
S381 | 73.4667 | 75.1353 | 74.301 | -1.6687 | 1.6687 | 2.7845 | 97.73%
S382 | 73.1 | 72.8185 | 72.9592 | 0.28151 | 0.28151 | 0.079248 | 99.61%
S383 | 73.9667 | 75.4083 | 74.6875 | -1.4417 | 1.4417 | 2.0784 | 98.05%
S384 | 75.6 | 76.976 | 76.288 | -1.376 | 1.376 | 1.8933 | 98.18%
S385 | 77.1333 | 70.2756 | 73.7044 | 6.8578 | 6.8578 | 47.0291 | 91.11%
S386 | 77.25 | 72.5805 | 74.9153 | 4.6695 | 4.6695 | 21.8042 | 93.96%
S387 | 77.6875 | 74.6194 | 76.1535 | 3.0681 | 3.0681 | 9.4131 | 96.05%
S388 | 78.0312 | 75.4146 | 76.7229 | 2.6167 | 2.6167 | 6.8469 | 96.65%
S389 | 77.7879 | 75.4062 | 76.5971 | 2.3816 | 2.3816 | 5.6722 | 96.94%
S390 | 76.5758 | 75.6973 | 76.1365 | 0.87846 | 0.87846 | 0.77169 | 98.85%
S391 | 76 | 73.3579 | 74.679 | 2.6421 | 2.6421 | 6.9807 | 96.52%
S392 | 76.6452 | 70.9782 | 73.8117 | 5.667 | 5.667 | 32.1146 | 92.61%
S393 | 77.4667 | 72.5985 | 75.0326 | 4.8681 | 4.8681 | 23.6988 | 93.72%
S394 | 77.2667 | 72.689 | 74.9778 | 4.5777 | 4.5777 | 20.9554 | 94.08%
S395 | 77.9032 | 73.7091 | 75.8062 | 4.1941 | 4.1941 | 17.5904 | 94.62%
S396 | 76.4412 | 70.3616 | 73.4014 | 6.0796 | 6.0796 | 36.9615 | 92.05%
S397 | 76.6562 | 70.4049 | 73.5306 | 6.2513 | 6.2513 | 39.0788 | 91.85%
S398 | 77.0938 | 69.6584 | 73.3761 | 7.4354 | 7.4354 | 55.2847 | 90.36%
S399 | 76.7 | 69.887 | 73.2935 | 6.813 | 6.813 | 46.4164 | 91.12%
S400 | 75.7 | 76.635 | 76.1675 | -0.93502 | 0.93502 | 0.87426 | 98.76%
S401 | 75.375 | 73.3676 | 74.3713 | 2.0074 | 2.0074 | 4.0296 | 97.34%
S402 | 76.8125 | 72.3507 | 74.5816 | 4.4618 | 4.4618 | 19.9075 | 94.19%
S403 | 78.2903 | 75.6376 | 76.964 | 2.6527 | 2.6527 | 7.037 | 96.61%
S404 | 76.4839 | 76.7623 | 76.6231 | -0.27843 | 0.27843 | 0.077523 | 99.64%
S405 | 75.9355 | 74.1868 | 75.0611 | 1.7487 | 1.7487 | 3.0579 | 97.7%
S406 | 76.2 | 74.0759 | 75.138 | 2.1241 | 2.1241 | 4.5118 | 97.21%
S407 | 76.6875 | 72.7469 | 74.7172 | 3.9406 | 3.9406 | 15.5282 | 94.86%
S408 | 77.1818 | 74.2557 | 75.7187 | 2.9261 | 2.9261 | 8.5623 | 96.21%
S409 | 77.5152 | 72.7048 | 75.11 | 4.8104 | 4.8104 | 23.1399 | 93.79%
S410 | 77.0833 | 70.3078 | 73.6956 | 6.7756 | 6.7756 | 45.9083 | 91.21%
S411 | 74.7188 | 72.3535 | 73.5361 | 2.3652 | 2.3652 | 5.5942 | 96.83%
S412 | 74.5161 | 68.7686 | 71.6424 | 5.7475 | 5.7475 | 33.0343 | 92.29%
S413 | 77.7188 | 69.2913 | 73.505 | 8.4275 | 8.4275 | 71.0226 | 89.16%
S414 | 77.1212 | 70.8448 | 73.983 | 6.2764 | 6.2764 | 39.3928 | 91.86%
S415 | 73.7647 | 71.1372 | 72.451 | 2.6275 | 2.6275 | 6.9036 | 96.44%
S416 | 72.5 | 69.0174 | 70.7587 | 3.4826 | 3.4826 | 12.1287 | 95.2%
S417 | 76.7667 | 71.452 | 74.1094 | 5.3146 | 5.3146 | 28.2453 | 93.08%
S418 | 75.2667 | 70.1029 | 72.6848 | 5.1638 | 5.1638 | 26.6644 | 93.14%
S419 | 73.3438 | 69.9942 | 71.669 | 3.3496 | 3.3496 | 11.2196 | 95.43%
S420 | 73.0294 | 71.1312 | 72.0803 | 1.8982 | 1.8982 | 3.6032 | 97.4%
S421 | 75.0625 | 72.0649 | 73.5637 | 2.9976 | 2.9976 | 8.9854 | 96.01%
S422 | 75.0968 | 71.5844 | 73.3406 | 3.5124 | 3.5124 | 12.3371 | 95.32%
S423 | 73.9688 | 69.1922 | 71.5805 | 4.7765 | 4.7765 | 22.815 | 93.54%
S424 | 73.7273 | 68.1429 | 70.9351 | 5.5843 | 5.5843 | 31.1849 | 92.43%
S425 | 73.7368 | 63.6707 | 68.7038 | 10.0661 | 10.0661 | 101.3267 | 86.35%
S426 | 73.0278 | 65.5502 | 69.289 | 7.4776 | 7.4776 | 55.9148 | 89.76%
S427 | 75.6111 | 67.064 | 71.3375 | 8.5471 | 8.5471 | 73.0536 | 88.7%
S428 | 76.3548 | 72.6347 | 74.4948 | 3.7201 | 3.7201 | 13.8392 | 95.13%
S429 | 74.1935 | 71.0713 | 72.6324 | 3.1222 | 3.1222 | 9.7483 | 95.79%
S430 | 74.1 | 68.6255 | 71.3628 | 5.4745 | 5.4745 | 29.97 | 92.61%
S431 | 73.3333 | 70.5696 | 71.9515 | 2.7637 | 2.7637 | 7.6381 | 96.23%
S432 | 78.3103 | 71.7749 | 75.0426 | 6.5355 | 6.5355 | 42.7122 | 91.65%
S433 | 78.4839 | 70.9161 | 74.7 | 7.5678 | 7.5678 | 57.2709 | 90.36%
S434 | 78.1613 | 73.161 | 75.6611 | 5.0003 | 5.0003 | 25.003 | 93.6%
S435 | 78.4839 | 71.9209 | 75.2024 | 6.563 | 6.563 | 43.0731 | 91.64%
S436 | 77.5667 | 71.4101 | 74.4884 | 6.1565 | 6.1565 | 37.9029 | 92.06%
S437 | 76.75 | 73.7674 | 75.2587 | 2.9826 | 2.9826 | 8.8961 | 96.11%
S438 | 77 | 73.4122 | 75.2061 | 3.5878 | 3.5878 | 12.8724 | 95.34%
S439 | 75.7955 | 70.2227 | 73.0091 | 5.5727 | 5.5727 | 31.0551 | 92.65%
S440 | 75.8696 | 74.9648 | 75.4172 | 0.90473 | 0.90473 | 0.81853 | 98.81%
S441 | 74.5577 | 71.9282 | 73.243 | 2.6294 | 2.6294 | 6.914 | 96.47%
S442 | 74.4 | 74.489 | 74.4445 | -0.08903 | 0.08903 | 0.0079263 | 99.88%
S443 | 74.2273 | 73.75 | 73.9886 | 0.47725 | 0.47725 | 0.22777 | 99.36%
S444 | 75.125 | 72.5655 | 73.8453 | 2.5595 | 2.5595 | 6.5508 | 96.59%
S445 | 75.6129 | 71.8891 | 73.751 | 3.7238 | 3.7238 | 13.8669 | 95.08%
S446 | 77.5667 | 66.7779 | 72.1723 | 10.7888 | 10.7888 | 116.3973 | 86.09%
S447 | 75.8667 | 73.8081 | 74.8374 | 2.0585 | 2.0585 | 4.2375 | 97.29%
S448 | 73.4118 | 70.5859 | 71.9988 | 2.8258 | 2.8258 | 7.9854 | 96.15%
S449 | 73.9286 | 70.7139 | 72.3212 | 3.2147 | 3.2147 | 10.334 | 95.65%
S450 | 73.175 | 70.8846 | 72.0298 | 2.2904 | 2.2904 | 5.2457 | 96.87%
S451 | 73.6286 | 69.8504 | 71.7395 | 3.7782 | 3.7782 | 14.275 | 94.87%
S452 | 74.1562 | 70.5559 | 72.3561 | 3.6003 | 3.6003 | 12.9624 | 95.14%
S453 | 76.1333 | 70.4365 | 73.2849 | 5.6969 | 5.6969 | 32.4541 | 92.52%
S454 | 74.5938 | 71.5995 | 73.0966 | 2.9942 | 2.9942 | 8.9655 | 95.99%
S455 | 74.5625 | 72.3152 | 73.4388 | 2.2473 | 2.2473 | 5.0506 | 96.99%
S456 | 74.1 | 69.8443 | 71.9721 | 4.2557 | 4.2557 | 18.1113 | 94.26%
S457 | 74.25 | 70.3553 | 72.3026 | 3.8947 | 3.8947 | 15.1687 | 94.75%
S458 | 75.5 | 71.0971 | 73.2986 | 4.4029 | 4.4029 | 19.3852 | 94.17%
S459 | 76.4375 | 72.1797 | 74.3086 | 4.2578 | 4.2578 | 18.1288 | 94.43%
S460 | 75.4242 | 73.2263 | 74.3253 | 2.1979 | 2.1979 | 4.8309 | 97.09%
S461 | 73.2258 | 73.5058 | 73.3658 | -0.27994 | 0.27994 | 0.078368 | 99.62%
S462 | 72.6333 | 72.038 | 72.3357 | 0.59533 | 0.59533 | 0.35442 | 99.18%
S463 | 75.9767 | 65.1159 | 70.5463 | 10.8609 | 10.8609 | 117.9588 | 85.7%
S464 | 74.8667 | 68.3946 | 71.6306 | 6.472 | 6.472 | 41.8874 | 91.36%
S465 | 74.6875 | 66.3953 | 70.5414 | 8.2922 | 8.2922 | 68.7611 | 88.9%
S466 | 75.4062 | 73.3848 | 74.3955 | 2.0215 | 2.0215 | 4.0863 | 97.32%
S467 | 75.1515 | 70.7843 | 72.9679 | 4.3673 | 4.3673 | 19.0729 | 94.19%
S468 | 74.9032 | 73.0612 | 73.9822 | 1.842 | 1.842 | 3.3931 | 97.54%
S469 | 73.7742 | 68.3104 | 71.0423 | 5.4638 | 5.4638 | 29.8535 | 92.59%
S470 | 72.9333 | 67.6315 | 70.2824 | 5.3018 | 5.3018 | 28.1094 | 92.73%
S471 | 73.4 | 65.6475 | 69.5238 | 7.7525 | 7.7525 | 60.101 | 89.44%
S472 | 74 | 67.8444 | 70.9222 | 6.1556 | 6.1556 | 37.8918 | 91.68%
S473 | 74.9667 | 67.8514 | 71.409 | 7.1153 | 7.1153 | 50.6269 | 90.51%
S474 | 75.7667 | 66.8876 | 71.3271 | 8.8791 | 8.8791 | 78.838 | 88.28%
S475 | 76.2667 | 69.8281 | 73.0474 | 6.4386 | 6.4386 | 41.4552 | 91.56%
S476 | 75.8667 | 69.31 | 72.5884 | 6.5566 | 6.5566 | 42.9894 | 91.36%
S477 | 75.1 | 69.6656 | 72.3828 | 5.4344 | 5.4344 | 29.5323 | 92.76%
S478 | 75.3 | 68.1634 | 71.7317 | 7.1366 | 7.1366 | 50.9311 | 90.52%
S479 | 74.8684 | 69.072 | 71.9702 | 5.7965 | 5.7965 | 33.5988 | 92.26%
S480 | 77.4516 | 68.6358 | 73.0437 | 8.8158 | 8.8158 | 77.7181 | 88.62%
S481 | 78.4333 | 69.2719 | 73.8526 | 9.1615 | 9.1615 | 83.9326 | 88.32%
S482 | 78.2667 | 72.1549 | 75.2108 | 6.1117 | 6.1117 | 37.3531 | 92.19%
S483 | 77.8667 | 71.2308 | 74.5487 | 6.6359 | 6.6359 | 44.0349 | 91.48%
S484 | 76.4333 | 68.9253 | 72.6793 | 7.508 | 7.508 | 56.3708 | 90.18%
S485 | 73.0667 | 69.2769 | 71.1718 | 3.7898 | 3.7898 | 14.3624 | 94.81%
S486 | 72.7333 | 67.0982 | 69.9158 | 5.6351 | 5.6351 | 31.7543 | 92.25%
S487 | 73.2333 | 66.9867 | 70.11 | 6.2466 | 6.2466 | 39.0206 | 91.47%
S488 | 75.7667 | 70.9792 | 73.3729 | 4.7875 | 4.7875 | 22.9202 | 93.68%
S489 | 76.5 | 68.0012 | 72.2506 | 8.4988 | 8.4988 | 72.2294 | 88.89%
S490 | 75.4194 | 70.936 | 73.1777 | 4.4834 | 4.4834 | 20.1007 | 94.06%
S491 | 74.6333 | 68.9666 | 71.8 | 5.6667 | 5.6667 | 32.112 | 92.41%
S492 | 72.7 | 70.8678 | 71.7839 | 1.8322 | 1.8322 | 3.3569 | 97.48%
S493 | 73.0667 | 68.6797 | 70.8732 | 4.387 | 4.387 | 19.2457 | 94%
S494 | 73.7333 | 71.3083 | 72.5208 | 2.425 | 2.425 | 5.8806 | 96.71%
S495 | 76.3226 | 75.2429 | 75.7828 | 1.0796 | 1.0796 | 1.1656 | 98.59%
S496 | 73.5161 | 76.535 | 75.0255 | -3.0188 | 3.0188 | 9.1134 | 95.89%
S497 | 74.3871 | 70.1135 | 72.2503 | 4.2736 | 4.2736 | 18.2637 | 94.25%
S498 | 74.8387 | 71.3344 | 73.0866 | 3.5043 | 3.5043 | 12.2799 | 95.32%
S499 | 77.0645 | 70.6073 | 73.8359 | 6.4572 | 6.4572 | 41.6954 | 91.62%
S500 | 75.4194 | 67.5309 | 71.4751 | 7.8884 | 7.8884 | 62.2271 | 89.54%
S501 | 74.5312 | 69.7919 | 72.1616 | 4.7394 | 4.7394 | 22.4619 | 93.64%
S502 | 74.2353 | 73.8065 | 74.0209 | 0.42877 | 0.42877 | 0.18384 | 99.42%
S503 | 72.5862 | 72.5188 | 72.5525 | 0.067362 | 0.067362 | 0.0045376 | 99.91%
S504 | 73.2143 | 71.5182 | 72.3662 | 1.6961 | 1.6961 | 2.8767 | 97.68%
S505 | 73.9286 | 75.6457 | 74.7871 | -1.7171 | 1.7171 | 2.9484 | 97.68%
S506 | 74.069 | 71.1552 | 72.6121 | 2.9138 | 2.9138 | 8.4903 | 96.07%
S507 | 75.3448 | 71.8878 | 73.6163 | 3.4571 | 3.4571 | 11.9512 | 95.41%
S508 | 75.4333 | 70.6949 | 73.0641 | 4.7385 | 4.7385 | 22.4531 | 93.72%
S509 | 75.5714 | 74.0952 | 74.8333 | 1.4763 | 1.4763 | 2.1794 | 98.05%
S510 | 74.3448 | 72.593 | 73.4689 | 1.7519 | 1.7519 | 3.069 | 97.64%
S511 | 73.8571 | 71.5683 | 72.7127 | 2.2888 | 2.2888 | 5.2386 | 96.9%
S512 | 73.7931 | 74.4684 | 74.1307 | -0.67528 | 0.67528 | 0.456 | 99.08%
S513 | 75.8065 | 70.145 | 72.9757 | 5.6615 | 5.6615 | 32.0524 | 92.53%
S514 | 76.871 | 70.9313 | 73.9011 | 5.9397 | 5.9397 | 35.2795 | 92.27%
S515 | 77.4516 | 68.0067 | 72.7292 | 9.4449 | 9.4449 | 89.2061 | 87.81%
S516 | 77.3 | 68.4331 | 72.8665 | 8.8669 | 8.8669 | 78.6219 | 88.53%
S517 | 76 | 69.9692 | 72.9846 | 6.0308 | 6.0308 | 36.3703 | 92.06%
S518 | 77.931 | 70.1531 | 74.0421 | 7.7779 | 7.7779 | 60.4963 | 90.02%
S519 | 78.0345 | 69.9606 | 73.9975 | 8.0739 | 8.0739 | 65.1882 | 89.65%
S520 | 77.6207 | 72.1678 | 74.8942 | 5.4529 | 5.4529 | 29.7341 | 92.97%
S521 | 76.7 | 69.9728 | 73.3364 | 6.7272 | 6.7272 | 45.2555 | 91.23%
S522 | 77.5 | 71.5289 | 74.5144 | 5.9711 | 5.9711 | 35.6544 | 92.3%
S523 | 76.7667 | 68.7611 | 72.7639 | 8.0056 | 8.0056 | 64.0893 | 89.57%
S524 | 76.9677 | 70.9978 | 73.9828 | 5.97 | 5.97 | 35.6404 | 92.24%
S525 | 75.1935 | 70.8135 | 73.0035 | 4.38 | 4.38 | 19.1847 | 94.17%
S526 | 75.8 | 68.2092 | 72.0046 | 7.5908 | 7.5908 | 57.6205 | 89.99%
S527 | 77.7667 | 67.5588 | 72.6627 | 10.2079 | 10.2079 | 104.2005 | 86.87%
S528 | 77.6667 | 77.9788 | 77.8227 | -0.31214 | 0.31214 | 0.097433 | 99.6%
S529 | 76.9 | 80.7061 | 78.8031 | -3.8061 | 3.8061 | 14.4866 | 95.05%
S530 | 78.4 | 70.3016 | 74.3508 | 8.0984 | 8.0984 | 65.5841 | 89.67%
S531 | 75.0882 | 69.1798 | 72.134 | 5.9084 | 5.9084 | 34.9096 | 92.13%
S532 | 73.2424 | 67.7879 | 70.5152 | 5.4545 | 5.4545 | 29.7519 | 92.55%
S533 | 73.1935 | 68.3359 | 70.7647 | 4.8576 | 4.8576 | 23.5967 | 93.36%
S534 | 74.4333 | 70.7425 | 72.5879 | 3.6908 | 3.6908 | 13.622 | 95.04%
S535 | 75.7576 | 74.4915 | 75.1245 | 1.2661 | 1.2661 | 1.6029 | 98.33%
S536 | 77.9697 | 72.9344 | 75.4521 | 5.0353 | 5.0353 | 25.354 | 93.54%
S537 | 77.9394 | 70.466 | 74.2027 | 7.4734 | 7.4734 | 55.8524 | 90.41%
S538 | 76.9 | 69.7793 | 73.3397 | 7.1207 | 7.1207 | 50.7039 | 90.74%
S539 | 74.1935 | 68.7173 | 71.4554 | 5.4763 | 5.4763 | 29.9897 | 92.62%
S540 | 73.7742 | 71.0642 | 72.4192 | 2.71 | 2.71 | 7.3439 | 96.33%
S541 | 73.75 | 72.3928 | 73.0714 | 1.3572 | 1.3572 | 1.8419 | 98.16%
S542 | 74.4194 | 71.4142 | 72.9168 | 3.0051 | 3.0051 | 9.0307 | 95.96%
S543 | 74.4839 | 72.0994 | 73.2916 | 2.3845 | 2.3845 | 5.6858 | 96.8%
S544 | 74.6667 | 71.1285 | 72.8976 | 3.5381 | 3.5381 | 12.5185 | 95.26%
S545 | 73.8 | 69.6864 | 71.7432 | 4.1136 | 4.1136 | 16.9221 | 94.43%
S546 | 73.4 | 67.4202 | 70.4101 | 5.9798 | 5.9798 | 35.7586 | 91.85%
S547 | 72.5333 | 75.1651 | 73.8492 | -2.6318 | 2.6318 | 6.9264 | 96.37%
S548 | 75.1667 | 71.8642 | 73.5154 | 3.3024 | 3.3024 | 10.9061 | 95.61%
S549 | 78.0667 | 70.2292 | 74.1479 | 7.8375 | 7.8375 | 61.4267 | 89.96%
S550 | 77.3125 | 68.2151 | 72.7638 | 9.0974 | 9.0974 | 82.7625 | 88.23%
S551 | 76.2258 | 69.0618 | 72.6438 | 7.164 | 7.164 | 51.3227 | 90.6%
S552 | 76.4667 | 66.9757 | 71.7212 | 9.491 | 9.491 | 90.0786 | 87.59%
S553 | 77.6333 | 71.0907 | 74.362 | 6.5426 | 6.5426 | 42.8057 | 91.57%
S554 | 77.5667 | 70.1102 | 73.8384 | 7.4565 | 7.4565 | 55.5993 | 90.39%
S555 | 76.8667 | 70.5216 | 73.6941 | 6.3451 | 6.3451 | 40.26 | 91.75%
S556 | 78.3 | 69.5807 | 73.9404 | 8.7193 | 8.7193 | 76.0256 | 88.86%
S557 | 76.7 | 66.473 | 71.5865 | 10.227 | 10.227 | 104.5913 | 86.67%
S558 | 78.4333 | 70.0933 | 74.2633 | 8.34 | 8.34 | 69.5557 | 89.37%
S559 | 77.4333 | 71.4136 | 74.4235 | 6.0197 | 6.0197 | 36.2372 | 92.23%
S560 | 77.1333 | 70.7669 | 73.9501 | 6.3665 | 6.3665 | 40.532 | 91.75%
S561 | 76.1333 | 73.6801 | 74.9067 | 2.4533 | 2.4533 | 6.0185 | 96.78%
S562 | 76.7 | 72.141 | 74.4205 | 4.559 | 4.559 | 20.7847 | 94.06%
S563 | 77.5 | 72.4989 | 74.9994 | 5.0011 | 5.0011 | 25.0111 | 93.55%
S564 | 78.129 | 69.0543 | 73.5917 | 9.0748 | 9.0748 | 82.3512 | 88.38%
S565 | 77.6667 | 73.7666 | 75.7166 | 3.9001 | 3.9001 | 15.2106 | 94.98%
S566 | 77.6333 | 74.6588 | 76.1461 | 2.9745 | 2.9745 | 8.8477 | 96.17%
S567 | 74.4848 | 76.8075 | 75.6462 | -2.3226 | 2.3226 | 5.3947 | 96.88%
S568 | 75.6757 | 79.1091 | 77.3924 | -3.4335 | 3.4335 | 11.7886 | 95.46%
S569 | 74.8378 | 76.5667 | 75.7023 | -1.7289 | 1.7289 | 2.9889 | 97.69%
S570 | 72.5938 | 77.0585 | 74.8261 | -4.4647 | 4.4647 | 19.9339 | 93.85%
S571 | 73.9667 | 77.3072 | 75.637 | -3.3406 | 3.3406 | 11.1595 | 95.48%
S572 | 76 | 75.8386 | 75.9193 | 0.16137 | 0.16137 | 0.02604 | 99.79%
S573 | 76.3667 | 75.072 | 75.7193 | 1.2947 | 1.2947 | 1.6762 | 98.3%
S574 | 75.9667 | 74.3439 | 75.1553 | 1.6227 | 1.6227 | 2.6332 | 97.86%
S575 | 74.9333 | 75.3436 | 75.1384 | -0.41023 | 0.41023 | 0.16829 | 99.45%
S576 | 72.931 | 80.851 | 76.891 | -7.92 | 7.92 | 62.7265 | 89.14%
S577 | 73.5333 | 80.4654 | 76.9993 | -6.932 | 6.932 | 48.0529 | 90.57%
S578 | 72.9333 | 81.9866 | 77.46 | -9.0532 | 9.0532 | 81.9613 | 87.59%
S579 | 72.7667 | 79.8475 | 76.3071 | -7.0808 | 7.0808 | 50.1377 | 90.27%
S580 | 73.1613 | 83.8844 | 78.5229 | -10.7231 | 10.7231 | 114.9854 | 85.34%
S581 | 74.5312 | 80.9893 | 77.7603 | -6.4581 | 6.4581 | 41.7068 | 91.34%
S582 | 75.0312 | 78.7174 | 76.8743 | -3.6862 | 3.6862 | 13.5879 | 95.09%
S583 | 74.2258 | 76.4573 | 75.3415 | -2.2315 | 2.2315 | 4.9794 | 96.99%
S584 | 73.1 | 76.7165 | 74.9083 | -3.6165 | 3.6165 | 13.0791 | 95.05%
S585 | 72.5333 | 80.2752 | 76.4043 | -7.7418 | 7.7418 | 59.9362 | 89.33%
S586 | 74.7333 | 70.9506 | 72.842 | 3.7827 | 3.7827 | 14.3089 | 94.94%
S587 | 77.1 | 72.9062 | 75.0031 | 4.1938 | 4.1938 | 17.5877 | 94.56%
S588 | 76.8667 | 70.6695 | 73.7681 | 6.1971 | 6.1971 | 38.4045 | 91.94%
S589 | 74.7667 | 69.7856 | 72.2761 | 4.9811 | 4.9811 | 24.8113 | 93.34%
S590 | 74.5333 | 69.6703 | 72.1018 | 4.863 | 4.863 | 23.6489 | 93.48%
S591 | 78.1 | 69.2116 | 73.6558 | 8.8884 | 8.8884 | 79.0039 | 88.62%
S592 | 77.1613 | 70.2739 | 73.7176 | 6.8874 | 6.8874 | 47.4358 | 91.07%
S593 | 78.2258 | 69.1344 | 73.6801 | 9.0914 | 9.0914 | 82.6529 | 88.38%
S594 | 77.0333 | 74.9135 | 75.9734 | 2.1199 | 2.1199 | 4.4939 | 97.25%
S595 | 77.3667 | 69.0867 | 73.2267 | 8.28 | 8.28 | 68.5581 | 89.3%
S596 | 74.9333 | 69.3673 | 72.1503 | 5.566 | 5.566 | 30.9806 | 92.57%
S597 | 75.9667 | 70.3309 | 73.1488 | 5.6358 | 5.6358 | 31.7623 | 92.58%
S598 | 76.5667 | 71.8722 | 74.2194 | 4.6945 | 4.6945 | 22.0382 | 93.87%
S599 | 76.1 | 73.6973 | 74.8986 | 2.4027 | 2.4027 | 5.773 | 96.84%
S600 | 74.3 | 71.0144 | 72.6572 | 3.2856 | 3.2856 | 10.7951 | 95.58%
S601 | 75.4 | 68.6084 | 72.0042 | 6.7916 | 6.7916 | 46.1253 | 90.99%
S602 | 75.6333 | 68.2406 | 71.937 | 7.3927 | 7.3927 | 54.6527 | 90.23%
S603 | 78 | 73.6449 | 75.8225 | 4.3551 | 4.3551 | 18.9669 | 94.42%
S604 | 76.7667 | 70.3988 | 73.5827 | 6.3679 | 6.3679 | 40.5499 | 91.7%
S605 | 74.4333 | 65.8589 | 70.1461 | 8.5744 | 8.5744 | 73.5211 | 88.48%
S606 | 74.4667 | 66.7918 | 70.6292 | 7.6749 | 7.6749 | 58.9034 | 89.69%
S607 | 74.6667 | 65.7954 | 70.231 | 8.8713 | 8.8713 | 78.6992 | 88.12%
S608 | 75.5 | 66.2144 | 70.8572 | 9.2856 | 9.2856 | 86.2232 | 87.7%
S609 | 76.4333 | 70.0263 | 73.2298 | 6.407 | 6.407 | 41.0498 | 91.62%
S610 | 78.2667 | 69.8152 | 74.0409 | 8.4515 | 8.4515 | 71.4273 | 89.2%
S611 | 72.5946 | 77.6647 | 75.1296 | -5.0701 | 5.0701 | 25.7059 | 93.02%
S612 | 77.2667 | 74.3311 | 75.7989 | 2.9355 | 2.9355 | 8.6173 | 96.2%
S613 | 77.2333 | 73.478 | 75.3557 | 3.7553 | 3.7553 | 14.1025 | 95.14%
S614 | 76.9375 | 74.3069 | 75.6222 | 2.6306 | 2.6306 | 6.9202 | 96.58%
S615 | 76.3438 | 75.8424 | 76.0931 | 0.50139 | 0.50139 | 0.25139 | 99.34%
S616 | 75.2812 | 73.0436 | 74.1624 | 2.2377 | 2.2377 | 5.0071 | 97.03%
S617 | 74.9333 | 69.972 | 72.4527 | 4.9613 | 4.9613 | 24.6147 | 93.38%
S618 | 75.3333 | 68.9209 | 72.1271 | 6.4124 | 6.4124 | 41.1194 | 91.49%
S619 | 75.5667 | 69.8175 | 72.6921 | 5.7492 | 5.7492 | 33.0533 | 92.39%
S620 | 75.6667 | 67.8924 | 71.7796 | 7.7742 | 7.7742 | 60.4386 | 89.73%
S621 | 75.4333 | 69.2973 | 72.3653 | 6.1361 | 6.1361 | 37.6514 | 91.87%
S622 | 72.5 | 68.6929 | 70.5965 | 3.8071 | 3.8071 | 14.4938 | 94.75%
S623 | 73.2667 | 68.889 | 71.0778 | 4.3776 | 4.3776 | 19.1637 | 94.03%
S624 | 75.7667 | 68.4304 | 72.0985 | 7.3362 | 7.3362 | 53.8205 | 90.32%
S625 | 77.6667 | 70.4444 | 74.0555 | 7.2223 | 7.2223 | 52.1613 | 90.7%
S626 | 78.4 | 69.6732 | 74.0366 | 8.7268 | 8.7268 | 76.1569 | 88.87%
S627 | 74.8667 | 70.2128 | 72.5397 | 4.6539 | 4.6539 | 21.6585 | 93.78%
S628 | 76.3667 | 72.1816 | 74.2742 | 4.185 | 4.185 | 17.5144 | 94.52%
S629 | 78.2 | 73.721 | 75.9605 | 4.479 | 4.479 | 20.0616 | 94.27%
S630 | 76.7812 | 71.5346 | 74.1579 | 5.2466 | 5.2466 | 27.5269 | 93.17%
S631 | 76.75 | 72.1014 | 74.4257 | 4.6486 | 4.6486 | 21.6099 | 93.94%
S632 | 78.0645 | 72.4744 | 75.2695 | 5.5901 | 5.5901 | 31.2492 | 92.84%
S633 | 78.027 | 74.8268 | 76.4269 | 3.2002 | 3.2002 | 10.2412 | 95.9%
S634 | 77.7179 | 71.7993 | 74.7586 | 5.9186 | 5.9186 | 35.0302 | 92.38%
S635 | 77.2424 | 71.595 | 74.4187 | 5.6474 | 5.6474 | 31.8934 | 92.69%
S636 | 77.6333 | 71.5014 | 74.5674 | 6.132 | 6.132 | 37.6009 | 92.1%
S637 | 76.8065 | 68.2239 | 72.5152 | 8.5826 | 8.5826 | 73.661 | 88.83%
S638 | 77.2188 | 67.2531 | 72.2359 | 9.9656 | 9.9656 | 99.3135 | 87.09%
S639 | 78.1875 | 72.0246 | 75.106 | 6.1629 | 6.1629 | 37.9818 | 92.12%
S640 | 73.3333 | 75.7308 | 74.5321 | -2.3975 | 2.3975 | 5.7479 | 96.73%
S641 | 75.3 | 70.1208 | 72.7104 | 5.1792 | 5.1792 | 26.8245 | 93.12%
S642 | 75.4516 | 68.8771 | 72.1644 | 6.5745 | 6.5745 | 43.2237 | 91.29%
S643 | 74.5 | 69.6436 | 72.0718 | 4.8564 | 4.8564 | 23.5845 | 93.48%
S644 | 75.8333 | 70.53 | 73.1817 | 5.3033 | 5.3033 | 28.1252 | 93.01%
S645 | 75.1613 | 68.1614 | 71.6614 | 6.9999 | 6.9999 | 48.9983 | 90.69%
S646 | 73.2258 | 67.7927 | 70.5093 | 5.4331 | 5.4331 | 29.5187 | 92.58%
S647 | 72.6774 | 70.1394 | 71.4084 | 2.538 | 2.538 | 6.4413 | 96.51%
S648 | 73.3 | 69.4818 | 71.3909 | 3.8182 | 3.8182 | 14.5788 | 94.79%
S649 | 75.9667 | 72.2173 | 74.092 | 3.7493 | 3.7493 | 14.0576 | 95.06%
S650 | 75.8667 | 70.7676 | 73.3171 | 5.099 | 5.099 | 26.0002 | 93.28%
S651 | 74.5 | 70.0421 | 72.271 | 4.4579 | 4.4579 | 19.8732 | 94.02%
S652 | 72.5 | 70.0884 | 71.2942 | 2.4116 | 2.4116 | 5.8158 | 96.67%
S653 | 72.5667 | 71.9732 | 72.27 | 0.59343 | 0.59343 | 0.35216 | 99.18%
S654 | 75 | 74.5436 | 74.7718 | 0.45641 | 0.45641 | 0.20831 | 99.39%
S655 | 76.1333 | 70.8828 | 73.5081 | 5.2506 | 5.2506 | 27.5684 | 93.1%
S656 | 76.2 | 72.3498 | 74.2749 | 3.8502 | 3.8502 | 14.824 | 94.95%
S657 | 76.6667 | 69.8337 | 73.2502 | 6.8329 | 6.8329 | 46.6891 | 91.09%
S658 | 75.7812 | 71.6214 | 73.7013 | 4.1599 | 4.1599 | 17.3044 | 94.51%
S659 | 74.4516 | 72.2152 | 73.3334 | 2.2364 | 2.2364 | 5.0017 | 97%
S660 | 73.5161 | 69.476 | 71.4961 | 4.0401 | 4.0401 | 16.3224 | 94.5%
S661 | 72.9333 | 71.7246 | 72.329 | 1.2087 | 1.2087 | 1.461 | 98.34%
S662 | 72.7333 | 66.7965 | 69.7649 | 5.9368 | 5.9368 | 35.2455 | 91.84%
S663 | 73.1333 | 70.1458 | 71.6396 | 2.9875 | 2.9875 | 8.9254 | 95.91%
S664 | 74.2667 | 67.793 | 71.0298 | 6.4737 | 6.4737 | 41.909 | 91.28%
S665 | 75.0667 | 69.6471 | 72.3569 | 5.4196 | 5.4196 | 29.3719 | 92.78%
S666 | 77.4333 | 71.0737 | 74.2535 | 6.3597 | 6.3597 | 40.4455 | 91.79%
S667 | 71.9667 | 66.2195 | 69.0931 | 5.7471 | 5.7471 | 33.0295 | 92.01%
S668 | 72.2333 | 66.5242 | 69.3788 | 5.7091 | 5.7091 | 32.5937 | 92.1%
S669 | 65.5 | 60.529 | 63.0145 | 4.971 | 4.971 | 24.7103 | 92.41%
S670 | 66.5 | 60.6822 | 63.5911 | 5.8178 | 5.8178 | 33.8473 | 91.25%
S671 | 67.3333 | 60.6716 | 64.0024 | 6.6618 | 6.6618 | 44.3791 | 90.11%
S672 | 66.5 | 58.8914 | 62.6957 | 7.6086 | 7.6086 | 57.8906 | 88.56%
S673 | 66 | 60.8975 | 63.4487 | 5.1025 | 5.1025 | 26.0358 | 92.27%
S674 | 65.4186 | 58.7182 | 62.0684 | 6.7004 | 6.7004 | 44.8957 | 89.76%
S675 | 65.8667 | 58.2628 | 62.0648 | 7.6038 | 7.6038 | 57.8182 | 88.46%
S676 | 65.6585 | 61.06 | 63.3593 | 4.5985 | 4.5985 | 21.1464 | 93%
S677 | 65.8 | 63.1356 | 64.4678 | 2.6644 | 2.6644 | 7.0991 | 95.95%
S678 | 67.2333 | 63.0374 | 65.1354 | 4.1959 | 4.1959 | 17.6056 | 93.76%
S679 | 68.4333 | 63.6976 | 66.0654 | 4.7358 | 4.7358 | 22.4276 | 93.08%
S680 | 70.875 | 59.0431 | 64.959 | 11.8319 | 11.8319 | 139.9943 | 83.31%
S681 | 71.1515 | 63.1978 | 67.1747 | 7.9537 | 7.9537 | 63.2611 | 88.82%
S682 | 70.3333 | 60.6315 | 65.4824 | 9.7019 | 9.7019 | 94.1265 | 86.21%
S683 | 72.4333 | 66.3827 | 69.408 | 6.0507 | 6.0507 | 36.6105 | 91.65%
S684 | 70.3871 | 63.4714 | 66.9293 | 6.9157 | 6.9157 | 47.8268 | 90.17%
S685 | 68.6452 | 61.4328 | 65.039 | 7.2123 | 7.2123 | 52.0176 | 89.49%
S686 | 68.7333 | 67.8098 | 68.2716 | 0.92352 | 0.92352 | 0.85289 | 98.66%
S687 | 70.8 | 66.6869 | 68.7435 | 4.1131 | 4.1131 | 16.9173 | 94.19%
S688 | 71.2667 | 60.8364 | 66.0515 | 10.4303 | 10.4303 | 108.7912 | 85.36%
S689 | 69.0333 | 62.1031 | 65.5682 | 6.9302 | 6.9302 | 48.0281 | 89.96%
S690 | 72.0286 | 63.1942 | 67.6114 | 8.8344 | 8.8344 | 78.0464 | 87.73%
S691 | 72.0333 | 65.9625 | 68.9979 | 6.0709 | 6.0709 | 36.8555 | 91.57%
S692 | 71.8621 | 67.3543 | 69.6082 | 4.5078 | 4.5078 | 20.32 | 93.73%
S693 | 71.7931 | 60.6609 | 66.227 | 11.1322 | 11.1322 | 123.9259 | 84.49%
S694 | 72.2069 | 60.9806 | 66.5938 | 11.2262 | 11.2262 | 126.0286 | 84.45%
S695 | 72.0333 | 64.0153 | 68.0243 | 8.018 | 8.018 | 64.2881 | 88.87%
S696 | 72.3 | 62.8337 | 67.5669 | 9.4663 | 9.4663 | 89.6102 | 86.91%
S697 | 72.4359 | 70.4709 | 71.4534 | 1.965 | 1.965 | 3.8612 | 97.29%
S698 | 72.3947 | 67.2198 | 69.8073 | 5.1749 | 5.1749 | 26.7798 | 92.85%
S699 | 71.7931 | 66.1591 | 68.9761 | 5.634 | 5.634 | 31.7424 | 92.15%
S700 | 67.7931 | 63.669 | 65.7311 | 4.1241 | 4.1241 | 17.0082 | 93.92%
S701 | 68.5357 | 64.2458 | 66.3908 | 4.2899 | 4.2899 | 18.4035 | 93.74%
S702 | 69 | 68.6954 | 68.8477 | 0.30464 | 0.30464 | 0.092806 | 99.56%
S703 | 69.5357 | 68.0638 | 68.7997 | 1.472 | 1.472 | 2.1666 | 97.88%
S704 | 70.2414 | 65.3722 | 67.8068 | 4.8692 | 4.8692 | 23.7091 | 93.07%
S705 | 71.25 | 64.8569 | 68.0535 | 6.3931 | 6.3931 | 40.8715 | 91.03%
S706 | 72.0357 | 64.6851 | 68.3604 | 7.3506 | 7.3506 | 54.0309 | 89.8%
S707 | 71.8571 | 64.7048 | 68.281 | 7.1523 | 7.1523 | 51.1556 | 90.05%
S708 | 70.8571 | 65.6885 | 68.2728 | 5.1687 | 5.1687 | 26.7153 | 92.71%
S709 | 69.75 | 64.295 | 67.0225 | 5.455 | 5.455 | 29.7573 | 92.18%
S710 | 69.5312 | 62.2661 | 65.8987 | 7.2652 | 7.2652 | 52.7831 | 89.55%
S711 | 70.3 | 63.9691 | 67.1345 | 6.3309 | 6.3309 | 40.0805 | 90.99%
S712 | 69.1 | 65.261 | 67.1805 | 3.839 | 3.839 | 14.7377 | 94.44%
S713 | 69.3 | 63.9116 | 66.6058 | 5.3884 | 5.3884 | 29.0351 | 92.22%
S714 | 68.2333 | 62.7537 | 65.4935 | 5.4796 | 5.4796 | 30.0264 | 91.97%
S715 | 68.8333 | 61.0851 | 64.9592 | 7.7483 | 7.7483 | 60.0357 | 88.74%
S716 | 69.1 | 63.2627 | 66.1814 | 5.8373 | 5.8373 | 34.0735 | 91.55%
S717 | 72.2333 | 59.8317 | 66.0325 | 12.4016 | 12.4016 | 153.8009 | 82.83%
S718 | 71.5 | 61.9723 | 66.7361 | 9.5277 | 9.5277 | 90.7774 | 86.67%
S719 | 71.0303 | 64.4553 | 67.7428 | 6.575 | 6.575 | 43.2301 | 90.74%
S720 | 70.8571 | 64.9222 | 67.8897 | 5.935 | 5.935 | 35.2237 | 91.62%
S721 | 67.4167 | 64.7477 | 66.0822 | 2.669 | 2.669 | 7.1235 | 96.04%
S722 | 65.2333 | 61.4497 | 63.3415 | 3.7837 | 3.7837 | 14.3162 | 94.2%
S723 | 65.5667 | 62.4037 | 63.9852 | 3.1629 | 3.1629 | 10.0042 | 95.18%
S724 | 65.8 | 64.941 | 65.3705 | 0.85904 | 0.85904 | 0.73796 | 98.69%
S725 | 69.9 | 73.2848 | 71.5924 | -3.3848 | 3.3848 | 11.4571 | 95.16%
S726 | 71.8 | 77.8145 | 74.8072 | -6.0145 | 6.0145 | 36.174 | 91.62%
S727 | 70.8 | 69.5165 | 70.1582 | 1.2835 | 1.2835 | 1.6474 | 98.19%
S728 | 71.7 | 72.5168 | 72.1084 | -0.81675 | 0.81675 | 0.66709 | 98.86%
S729 | 72.4667 | 68.7808 | 70.6238 | 3.6858 | 3.6858 | 13.5853 | 94.91%
S730 | 72.4 | 70.7635 | 71.5818 | 1.6365 | 1.6365 | 2.6781 | 97.74%
S731 | 70.1667 | 62.9114 | 66.539 | 7.2553 | 7.2553 | 52.6391 | 89.66%
S732 | 70.4667 | 63.6208 | 67.0437 | 6.8458 | 6.8458 | 46.8655 | 90.28%
S733 | 70.3548 | 61.0315 | 65.6932 | 9.3234 | 9.3234 | 86.925 | 86.75%
S734 | 68.871 | 63.0743 | 65.9726 | 5.7967 | 5.7967 | 33.6014 | 91.58%
S735 | 67.8387 | 63.3671 | 65.6029 | 4.4716 | 4.4716 | 19.995 | 93.41%
S736 | 67.3226 | 69.421 | 68.3718 | -2.0984 | 2.0984 | 4.4034 | 96.88%
S737 | 67.8065 | 65.4586 | 66.6325 | 2.3478 | 2.3478 | 5.5124 | 96.54%
S738 | 68.4194 | 64.0145 | 66.2169 | 4.4048 | 4.4048 | 19.4026 | 93.56%
S739 | 69.3 | 62.2013 | 65.7507 | 7.0987 | 7.0987 | 50.3912 | 89.76%
S740 | 69.0333 | 63.2169 | 66.1251 | 5.8164 | 5.8164 | 33.8308 | 91.57%
S741 | 68.4 | 62.1306 | 65.2653 | 6.2694 | 6.2694 | 39.3057 | 90.83%
S742 | 67.8667 | 62.7561 | 65.3114 | 5.1106 | 5.1106 | 26.1183 | 92.47%
S743 | 68.6 | 61.0118 | 64.8059 | 7.5882 | 7.5882 | 57.5805 | 88.94%
S744 | 69.3333 | 61.2238 | 65.2786 | 8.1095 | 8.1095 | 65.7643 | 88.3%
S745 | 70.1667 | 61.375 | 65.7708 | 8.7917 | 8.7917 | 77.2939 | 87.47%
S746 | 69.8333 | 63.3192 | 66.5763 | 6.5142 | 6.5142 | 42.4343 | 90.67%
S747 | 71.1667 | 59.6076 | 65.3871 | 11.559 | 11.559 | 133.6115 | 83.76%
S748 | 71.3 | 59.2818 | 65.2909 | 12.0182 | 12.0182 | 144.4362 | 83.14%
S749 | 72.4333 | 63.3359 | 67.8846 | 9.0974 | 9.0974 | 82.763 | 87.44%
S750 | 70.1 | 60.4429 | 65.2715 | 9.6571 | 9.6571 | 93.2589 | 86.22%
S751 | 71.9667 | 60.3034 | 66.135 | 11.6633 | 11.6633 | 136.0316 | 83.79%
S752 | 70.5588 | 70.2388 | 70.3988 | 0.32004 | 0.32004 | 0.10243 | 99.55%
S753 | 70.1 | 71.5998 | 70.8499 | -1.4998 | 1.4998 | 2.2495 | 97.86%
S754 | 69.9677 | 72.5163 | 71.242 | -2.5485 | 2.5485 | 6.4951 | 96.36%
S755 | 70.7576 | 76.1758 | 73.4667 | -5.4182 | 5.4182 | 29.3573 | 92.34%
S756 | 71.0625 | 74.5352 | 72.7988 | -3.4727 | 3.4727 | 12.0595 | 95.11%
S757 | 71.9412 | 74.9176 | 73.4294 | -2.9764 | 2.9764 | 8.8592 | 95.86%
S758 | 71.5 | 71.5628 | 71.5314 | -0.0628 | 0.0628 | 0.0039438 | 99.91%
S759 | 71.7097 | 66.9721 | 69.3409 | 4.7375 | 4.7375 | 22.4444 | 93.39%
S760 | 71.8 | 65.5187 | 68.6594 | 6.2813 | 6.2813 | 39.4542 | 91.25%
S761 | 72.2333 | 64.0113 | 68.1223 | 8.222 | 8.222 | 67.6013 | 88.62%
S762 | 71.8667 | 61.7356 | 66.8011 | 10.1311 | 10.1311 | 102.6394 | 85.9%
S763 | 71.3333 | 60.3577 | 65.8455 | 10.9756 | 10.9756 | 120.4644 | 84.61%
S764 | 71.1667 | 61.3492 | 66.2579 | 9.8175 | 9.8175 | 96.3823 | 86.2%
S765 | 70.8333 | 63.8382 | 67.3358 | 6.9951 | 6.9951 | 48.9318 | 90.12%
S766 | 70.1667 | 63.3954 | 66.781 | 6.7713 | 6.7713 | 45.8505 | 90.35%
S767 | 69.3 | 65.0948 | 67.1974 | 4.2052 | 4.2052 | 17.6835 | 93.93%
S768 | 66.4194 | 63.8781 | 65.1487 | 2.5413 | 2.5413 | 6.4581 | 96.17%
S769 | 65.871 | 62.6187 | 64.2448 | 3.2523 | 3.2523 | 10.5771 | 95.06%
S770 | 69.5333 | 62.3597 | 65.9465 | 7.1736 | 7.1736 | 51.4606 | 89.68%
S771 | 68.6667 | 61.6183 | 65.1425 | 7.0484 | 7.0484 | 49.68 | 89.74%
S772 | 67.8065 | 59.1836 | 63.495 | 8.6228 | 8.6228 | 74.3531 | 87.28%
S773 | 70.1515 | 71.9111 | 71.0313 | -1.7595 | 1.7595 | 3.096 | 97.49%
S774 | 72.2581 | 67.8093 | 70.0337 | 4.4488 | 4.4488 | 19.7915 | 93.84%
S775 | 70.1613 | 61.5945 | 65.8779 | 8.5668 | 8.5668 | 73.3902 | 87.79%
S776 | 71.6774 | 61.7702 | 66.7238 | 9.9072 | 9.9072 | 98.1526 | 86.18%
S777 | 72.4062 | 61.5712 | 66.9887 | 10.8351 | 10.8351 | 117.3985 | 85.04%
S778 | 72.4 | 64.4731 | 68.4366 | 7.9269 | 7.9269 | 62.8354 | 89.05%
S779 | 72 | 59.648 | 65.824 | 12.352 | 12.352 | 152.5725 | 82.84%
S780 | 71.9333 | 64.3407 | 68.137 | 7.5927 | 7.5927 | 57.6487 | 89.44%
S781 | 69.1667 | 64.4923 | 66.8295 | 4.6744 | 4.6744 | 21.8499 | 93.24%
S782 | 71.6667 | 66.374 | 69.0203 | 5.2927 | 5.2927 | 28.0125 | 92.61%
S783 | 71.1 | 64.7157 | 67.9078 | 6.3843 | 6.3843 | 40.7595 | 91.02%
S784 | 72.1333 | 64.139 | 68.1361 | 7.9944 | 7.9944 | 63.9101 | 88.92%
S785 | 117 | 117.0663 | 117.0332 | -0.06633 | 0.06633 | 0.0043997 | 99.94%
S786 | 119 | 118.9331 | 118.9665 | 0.066925 | 0.066925 | 0.004479 | 99.94%
S787 | 117 | 116.9265 | 116.9633 | 0.07347 | 0.07347 | 0.0053978 | 99.94%
S788 | 117 | 117.0812 | 117.0406 | -0.0812 | 0.0812 | 0.0065934 | 99.93%
S789 | 112 | 109.7336 | 110.8668 | 2.2664 | 2.2664 | 5.1364 | 97.98%
S790 | 112 | 109.7336 | 110.8668 | 2.2664 | 2.2664 | 5.1364 | 97.98%
S791 | 117 | 114.7326 | 115.8663 | 2.2674 | 2.2674 | 5.1411 | 98.06%
S792 | 115 | 112.7325 | 113.8662 | 2.2675 | 2.2675 | 5.1417 | 98.03%
S793 | 118 | 115.7296 | 116.8648 | 2.2704 | 2.2704 | 5.1548 | 98.08%
S794 | 113 | 109.5121 | 111.2561 | 3.4879 | 3.4879 | 12.1654 | 96.91%
S795 | 115 | 111.5117 | 113.2558 | 3.4883 | 3.4883 | 12.1685 | 96.97%
S796 | 116 | 112.5097 | 114.2548 | 3.4903 | 3.4903 | 12.1824 | 96.99%
S797 | 114.6 | 111.1068 | 112.8534 | 3.4932 | 3.4932 | 12.2027 | 96.95%
S798 | 118 | 121.4971 | 119.7485 | -3.4971 | 3.4971 | 12.2294 | 97.04%
S799 | 122.4 | 118.9022 | 120.6511 | 3.4978 | 3.4978 | 12.2343 | 97.14%
S800 | 115 | 118.5005 | 116.7502 | -3.5005 | 3.5005 | 12.2535 | 96.96%
S801 | 115 | 118.5005 | 116.7502 | -3.5005 | 3.5005 | 12.2535 | 96.96%
S802 | 114 | 110.4928 | 112.2464 | 3.5072 | 3.5072 | 12.3005 | 96.92%
S803 | 119 | 115.4843 | 117.2421 | 3.5157 | 3.5157 | 12.3603 | 97.05%
S804 | 114 | 117.5201 | 115.7601 | -3.5201 | 3.5201 | 12.3912 | 96.91%
S805 | 125 | 121.4782 | 123.2391 | 3.5218 | 3.5218 | 12.4034 | 97.18%
S806 | 117 | 112.7533 | 114.8766 | 4.2467 | 4.2467 | 18.0345 | 96.37%
S807 | 116.4 | 112.1447 | 114.2724 | 4.2553 | 4.2553 | 18.1076 | 96.34%
S808 | 115 | 119.2724 | 117.1362 | -4.2724 | 4.2724 | 18.2536 | 96.28%
S809 | 116 | 120.277 | 118.1385 | -4.277 | 4.277 | 18.2926 | 96.31%
S810 | 117.4 | 113.1222 | 115.2611 | 4.2778 | 4.2778 | 18.2992 | 96.36%
S811 | 113 | 108.7052 | 110.8526 | 4.2948 | 4.2948 | 18.4453 | 96.2%
S812 | 116 | 120.3059 | 118.1529 | -4.3059 | 4.3059 | 18.5404 | 96.29%
S813 | 115 | 110.6751 | 112.8376 | 4.3249 | 4.3249 | 18.7047 | 96.24%
S814 | 112 | 116.3281 | 114.164 | -4.3281 | 4.3281 | 18.7321 | 96.14%
S815 | 103.8333 | 96.0874 | 99.9604 | 7.746 | 7.746 | 59.9998 | 92.54%
S816 | 104.8333 | 88.5505 | 96.6919 | 16.2828 | 16.2828 | 265.1292 | 84.47%
S817 | 103.8667 | 95.4046 | 99.6356 | 8.4621 | 8.4621 | 71.6074 | 91.85%
S818 | 106.303 | 98.0334 | 102.1682 | 8.2697 | 8.2697 | 68.3871 | 92.22%
S819 | 104.9394 | 98.7375 | 101.8384 | 6.2019 | 6.2019 | 38.4639 | 94.09%
S820 | 103.697 | 103.6303 | 103.6636 | 0.06668 | 0.06668 | 0.0044462 | 99.94%
S821 | 103.7 | 105.613 | 104.6565 | -1.913 | 1.913 | 3.6595 | 98.16%
S822 | 103.3667 | 99.0658 | 101.2162 | 4.3009 | 4.3009 | 18.4978 | 95.84%
S823 | 103.1935 | 101.8096 | 102.5016 | 1.384 | 1.384 | 1.9153 | 98.66%
S824 | 104.7097 | 95.6798 | 100.1947 | 9.0299 | 9.0299 | 81.5395 | 91.38%
S825 | 105.8065 | 106.6005 | 106.2035 | -0.79405 | 0.79405 | 0.63051 | 99.25%
S826 | 104.5667 | 107.5988 | 106.0827 | -3.0321 | 3.0321 | 9.1936 | 97.1%
S827 | 104.0938 | 104.8667 | 104.4802 | -0.77296 | 0.77296 | 0.59747 | 99.26%
S828 | 103.8667 | 106.0467 | 104.9567 | -2.18 | 2.18 | 4.7525 | 97.9%
S829 | 103.6452 | 110.4914 | 107.0683 | -6.8462 | 6.8462 | 46.871 | 93.39%
S830 | 104.5484 | 108.9187 | 106.7335 | -4.3703 | 4.3703 | 19.0995 | 95.82%
S831 | 103.7097 | 106.4032 | 105.0564 | -2.6935 | 2.6935 | 7.2551 | 97.4%
S832 | 103.1429 | 98.2263 | 100.6846 | 4.9165 | 4.9165 | 24.1723 | 95.23%
S833 | 104.6562 | 106.7464 | 105.7013 | -2.0901 | 2.0901 | 4.3686 | 98%
S834 | 105.2258 | 105.6645 | 105.4452 | -0.4387 | 0.4387 | 0.19246 | 99.58%
S835 | 105.5946 | 101.0747 | 103.3346 | 4.5199 | 4.5199 | 20.4297 | 95.72%
S836 | 100.1 | 103.8528 | 101.9764 | -3.7528 | 3.7528 | 14.0838 | 96.25%
S837 | 98 | 101.6947 | 99.8473 | -3.6947 | 3.6947 | 13.6506 | 96.23%
S838 | 98.1667 | 102.8289 | 100.4978 | -4.6622 | 4.6622 | 21.736 | 95.25%
S839 | 98.8333 | 106.0526 | 102.443 | -7.2193 | 7.2193 | 52.1182 | 92.7%
S840 | 98.3333 | 104.1599 | 101.2466 | -5.8266 | 5.8266 | 33.9493 | 94.07%
S841 | 98.6 | 105.5031 | 102.0516 | -6.9031 | 6.9031 | 47.6531 | 93%
S842 | 99.0667 | 98.7918 | 98.9292 | 0.27484 | 0.27484 | 0.075538 | 99.72%
S843 | 99.8333 | 98.1266 | 98.9799 | 1.7068 | 1.7068 | 2.9131 | 98.29%
S844 | 99.4 | 95.5563 | 97.4781 | 3.8437 | 3.8437 | 14.7743 | 96.13%
S845 | 99.4667 | 95.6544 | 97.5605 | 3.8122 | 3.8122 | 14.5331 | 96.17%
S846 | 99.6 | 95.2104 | 97.4052 | 4.3896 | 4.3896 | 19.2689 | 95.59%
S847 | 101.0333 | 93.8237 | 97.4285 | 7.2097 | 7.2097 | 51.9795 | 92.86%
S848 | 101.2667 | 96.4506 | 98.8587 | 4.816 | 4.816 | 23.194 | 95.24%
S849 | 101.9333 | 98.263 | 100.0982 | 3.6704 | 3.6704 | 13.4716 | 96.4%
S850 | 101.0323 | 99.2244 | 100.1283 | 1.8079 | 1.8079 | 3.2685 | 98.21%
S851 | 101.0968 | 106.6477 | 103.8722 | -5.5509 | 5.5509 | 30.8123 | 94.51%
S852 | 101.2581 | 98.6782 | 99.9681 | 2.5799 | 2.5799 | 6.6559 | 97.45%
S853 | 102.4 | 91.5963 | 96.9982 | 10.8037 | 10.8037 | 116.7191 | 89.45%
S854 | 102.9333 | 99.1933 | 101.0633 | 3.74 | 3.74 | 13.9879 | 96.37%
S855 | 102.3333 | 102.7776 | 102.5554 | -0.44423 | 0.44423 | 0.19734 | 99.57%
S856 | 95.6 | 99.4909 | 97.5454 | -3.8909 | 3.8909 | 15.1389 | 95.93%
S857 | 95.6333 | 97.9086 | 96.771 | -2.2753 | 2.2753 | 5.177 | 97.62%
S858 | 96.4 | 102.7865 | 99.5933 | -6.3865 | 6.3865 | 40.7879 | 93.37%
S859 | 97 | 103.0393 | 100.0197 | -6.0393 | 6.0393 | 36.4737 | 93.77%
S860 | 97.3333 | 102.3865 | 99.8599 | -5.0532 | 5.0532 | 25.535 | 94.81%
S861 | 97.8 | 102.1444 | 99.9722 | -4.3444 | 4.3444 | 18.8736 | 95.56%
S862 | 96.0333 | 101.363 | 98.6982 | -5.3297 | 5.3297 | 28.4058 | 94.45%
S863 | 96.9 | 108.6619 | 102.781 | -11.7619 | 11.7619 | 138.3432 | 87.86%
S864 | 96.4667 | 104.7923 | 100.6295 | -8.3256 | 8.3256 | 69.3162 | 91.37%
S865 | 95.4 | 96.6969 | 96.0485 | -1.2969 | 1.2969 | 1.682 | 98.64%
S866 | 96.4 | 95.5134 | 95.9567 | 0.88665 | 0.88665 | 0.78615 | 99.08%
S867 | 97.1 | 101.9467 | 99.5233 | -4.8467 | 4.8467 | 23.49 | 95.01%
S868 | 95.1333 | 99.9054 | 97.5194 | -4.7721 | 4.7721 | 22.7726 | 94.98%
S869 | 96.2 | 98.3906 | 97.2953 | -2.1906 | 2.1906 | 4.7987 | 97.72%
S870 | 96.1333 | 100.4371 | 98.2852 | -4.3038 | 4.3038 | 18.5224 | 95.52%
S871 | 99.4333 | 102.6006 | 101.017 | -3.1672 | 3.1672 | 10.0314 | 96.81%
S872 | 98.7667 | 96.2076 | 97.4871 | 2.559 | 2.559 | 6.5487 | 97.41%
S873 | 98.9333 | 94.1414 | 96.5373 | 4.792 | 4.792 | 22.9631 | 95.16%
S874 | 99.1667 | 94.6458 | 96.9062 | 4.5209 | 4.5209 | 20.4383 | 95.44%
S875 | 99.6333 | 90.7205 | 95.1769 | 8.9129 | 8.9129 | 79.4393 | 91.05%
S876 | 99.4333 | 93.3416 | 96.3875 | 6.0917 | 6.0917 | 37.1091 | 93.87%
S877 | 99.2 | 93.115 | 96.1575 | 6.085 | 6.085 | 37.0269 | 93.87%
S878 | 99.4333 | 97.195 | 98.3142 | 2.2383 | 2.2383 | 5.0099 | 97.75%
S879 | 98.7667 | 95.6194 | 97.193 | 3.1473 | 3.1473 | 9.9055 | 96.81%
S880 | 98.5 | 97.2979 | 97.899 | 1.2021 | 1.2021 | 1.445 | 98.78%
S881 | 97.5667 | 99.093 | 98.3298 | -1.5264 | 1.5264 | 2.3298 | 98.44%
S882 | 99.0667 | 101.7298 | 100.3982 | -2.6631 | 2.6631 | 7.0921 | 97.31%
S883 | 99.4082 | 98.7195 | 99.0638 | 0.68863 | 0.68863 | 0.47422 | 99.31%
S884 | 99.8333 | 101.4251 | 100.6292 | -1.5918 | 1.5918 | 2.5338 | 98.41%
S885 | 98.9024 | 99.5987 | 99.2506 | -0.69628 | 0.69628 | 0.48481 | 99.3%
S886 | 100.3514 | 100.0817 | 100.2165 | 0.26962 | 0.26962 | 0.072696 | 99.73%
S887 | 100.2258 | 99.4066 | 99.8162 | 0.81923 | 0.81923 | 0.67113 | 99.18%
S888 | 101.2424 | 96.3348 | 98.7886 | 4.9076 | 4.9076 | 24.0846 | 95.15%
S889 | 101.8049 | 97.0955 | 99.4502 | 4.7094 | 4.7094 | 22.1785 | 95.37%
S890 | 101.35 | 102.3773 | 101.8637 | -1.0273 | 1.0273 | 1.0554 | 98.99%
S891 | 100.359 | 102.6767 | 101.5178 | -2.3177 | 2.3177 | 5.3719 | 97.69%
S892 | 99.7667 | 95.6596 | 97.7132 | 4.107 | 4.107 | 16.8676 | 95.88%
S893 | 99.9355 | 97.513 | 98.7242 | 2.4225 | 2.4225 | 5.8687 | 97.58%
S894 | 101.625 | 94.0066 | 97.8158 | 7.6184 | 7.6184 | 58.0398 | 92.5%
S895 | 102.125 | 95.8817 | 99.0033 | 6.2433 | 6.2433 | 38.9788 | 93.89%
S896 | 102.9062 | 100.1045 | 101.5054 | 2.8018 | 2.8018 | 7.8499 | 97.28%
S897 | 101.4062 | 98.9323 | 100.1693 | 2.4739 | 2.4739 | 6.1204 | 97.56%
S898 | 101.6222 | 99.4699 | 100.5461 | 2.1523 | 2.1523 | 4.6325 | 97.88%
S899 | 101.5333 | 98.6773 | 100.1053 | 2.856 | 2.856 | 8.1569 | 97.19%
S900 | 101.6 | 98.1693 | 99.8846 | 3.4307 | 3.4307 | 11.77 | 96.62%
S901 | 102.2 | 98.5653 | 100.3826 | 3.6347 | 3.6347 | 13.2114 | 96.44%
S902 | 100.0625 | 98.5105 | 99.2865 | 1.552 | 1.552 | 2.4087 | 98.45%
S903 | 99.7879 | 101.2868 | 100.5374 | -1.499 | 1.499 | 2.2469 | 98.5%
S904 | 99.3333 | 110.3658 | 104.8496 | -11.0325 | 11.0325 | 121.7151 | 88.89%
S905 | 99.8387 | 110.2255 | 105.0321 | -10.3868 | 10.3868 | 107.886 | 89.6%
S906 | 97.9333 | 103.924 | 100.9287 | -5.9907 | 5.9907 | 35.8886 | 93.88%
S907 | 99.1613 | 98.8167 | 98.989 | 0.34457 | 0.34457 | 0.11873 | 99.65%
S908 | 99.9375 | 97.5712 | 98.7544 | 2.3663 | 2.3663 | 5.5992 | 97.63%
S909 | 100.5 | 97.2314 | 98.8657 | 3.2686 | 3.2686 | 10.6835 | 96.75%
S910 | 101.8788 | 91.9377 | 96.9083 | 9.941 | 9.941 | 98.8244 | 90.24%
S911 | 100.8182 | 92.4583 | 96.6382 | 8.3599 | 8.3599 | 69.8881 | 91.71%
S912 | 98.7 | 90.801 | 94.7505 | 7.899 | 7.899 | 62.3945 | 92%
S913 | 98.8667 | 91.6915 | 95.2791 | 7.1752 | 7.1752 | 51.4836 | 92.74%
S914 | 99.3 | 93.5946 | 96.4473 | 5.7054 | 5.7054 | 32.5517 | 94.25%
S915 | 99.5 | 98.4862 | 98.9931 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0277 | 98.98%
S916 | 100.3333 | 94.0619 | 97.1976 | 6.2714 | 6.2714 | 39.3308 | 93.75%
S917 | 98.2162 | 91.5089 | 94.8626 | 6.7073 | 6.7073 | 44.9877 | 93.17%
S918 | 95.3 | 98.3036 | 96.8018 | -3.0036 | 3.0036 | 9.0218 | 96.85%
S919 | 100.7419 | 97.9841 | 99.363 | 2.7579 | 2.7579 | 7.6058 | 97.26%
S920 | 95.3 | 99.6053 | 97.4526 | -4.3053 | 4.3053 | 18.5355 | 95.48%
S921 | 99.8065 | 105.9438 | 102.8751 | -6.1373 | 6.1373 | 37.6665 | 93.85%
S922 | 100.75 | 92.3975 | 96.5737 | 8.3525 | 8.3525 | 69.7651 | 91.71%
S923 | 97.1892 | 93.037 | 95.1131 | 4.1522 | 4.1522 | 17.2407 | 95.73%
S924 | 95.5152 | 99.6516 | 97.5834 | -4.1364 | 4.1364 | 17.1099 | 95.67%
S925 | 95.575 | 95.1807 | 95.3779 | 0.39429 | 0.39429 | 0.15546 | 99.59%
S926 | 97.45 | 95.7327 | 96.5914 | 1.7173 | 1.7173 | 2.949 | 98.24%
S927 | 97.3784 | 97.3274 | 97.3529 | 0.050978 | 0.050978 | 0.0025988 | 99.95%
S928 | 95.1622 | 104.6086 | 99.8854 | -9.4464 | 9.4464 | 89.2353 | 90.07%
S929 | 95.5106 | 103.7991 | 99.6549 | -8.2885 | 8.2885 | 68.6989 | 91.32%
S930 | 97.8605 | 97.0887 | 97.4746 | 0.77181 | 0.77181 | 0.59568 | 99.21%
S931 | 95.9394 | 99.1783 | 97.5589 | -3.2389 | 3.2389 | 10.4908 | 96.62%
S932 | 94.2333 | 90.6421 | 92.4377 | 3.5912 | 3.5912 | 12.8967 | 96.19%
S933 | 93.3333 | 93.1806 | 93.257 | 0.1527 | 0.1527 | 0.023318 | 99.84%
S934 | 94.1667 | 90.6224 | 92.3946 | 3.5442 | 3.5442 | 12.5615 | 96.24%
S935 | 92.1 | 93.2523 | 92.6761 | -1.1523 | 1.1523 | 1.3277 | 98.75%
S936 | 92.1667 | 91.5921 | 91.8794 | 0.57457 | 0.57457 | 0.33013 | 99.38%
S937 | 90.3 | 89.8278 | 90.0639 | 0.47218 | 0.47218 | 0.22295 | 99.48%
S938 | 91.5667 | 82.887 | 87.2268 | 8.6797 | 8.6797 | 75.3364 | 90.52%
S939 | 90.1333 | 91.4319 | 90.7826 | -1.2985 | 1.2985 | 1.6862 | 98.56%
S940 | 90.1333 | 92.39 | 91.2617 | -2.2567 | 2.2567 | 5.0925 | 97.5%
S941 | 90 | 93.4066 | 91.7033 | -3.4066 | 3.4066 | 11.6051 | 96.21%
S942 | 91.1667 | 94.7614 | 92.964 | -3.5948 | 3.5948 | 12.9223 | 96.06%
S943 | 91.1667 | 91.9566 | 91.5616 | -0.78989 | 0.78989 | 0.62393 | 99.13%
S944 | 91.6333 | 93.0012 | 92.3173 | -1.3679 | 1.3679 | 1.8711 | 98.51%
S945 | 90.3333 | 95.9244 | 93.1289 | -5.5911 | 5.5911 | 31.26 | 93.81%
S946 | 90.2667 | 99.9616 | 95.1141 | -9.6949 | 9.6949 | 93.9915 | 89.26%
S947 | 92.7742 | 91.8428 | 92.3085 | 0.93141 | 0.93141 | 0.86753 | 99%
S948 | 92.0323 | 95.1907 | 93.6115 | -3.1584 | 3.1584 | 9.9756 | 96.57%
S949 | 90.5667 | 90.2887 | 90.4277 | 0.27796 | 0.27796 | 0.07726 | 99.69%
S950 | 93.1 | 86.3095 | 89.7048 | 6.7905 | 6.7905 | 46.1105 | 92.71%
S951 | 90.1 | 89.2106 | 89.6553 | 0.8894 | 0.8894 | 0.79103 | 99.01%
S952 | 91.2667 | 99.453 | 95.3598 | -8.1864 | 8.1864 | 67.0164 | 91.03%
S953 | 92.2667 | 91.1662 | 91.7164 | 1.1005 | 1.1005 | 1.211 | 98.81%
S954 | 90.9667 | 88.7957 | 89.8812 | 2.171 | 2.171 | 4.7132 | 97.61%
S955 | 90.2333 | 86.8145 | 88.5239 | 3.4189 | 3.4189 | 11.6887 | 96.21%
S956 | 90.0667 | 97.0728 | 93.5697 | -7.0062 | 7.0062 | 49.0862 | 92.22%
S957 | 91.6333 | 93.7112 | 92.6723 | -2.0779 | 2.0779 | 4.3177 | 97.73%
S958 | 90.6333 | 88.1959 | 89.4146 | 2.4375 | 2.4375 | 5.9413 | 97.31%
S959 | 92.0667 | 96.0244 | 94.0456 | -3.9578 | 3.9578 | 15.664 | 95.7%
S960 | 91.6333 | 96.7079 | 94.1706 | -5.0746 | 5.0746 | 25.7517 | 94.46%
S961 | 91.8 | 94.6232 | 93.2116 | -2.8232 | 2.8232 | 7.9705 | 96.92%
S962 | 93.5 | 91.2709 | 92.3855 | 2.2291 | 2.2291 | 4.9689 | 97.62%
S963 | 94.0667 | 93.5733 | 93.82 | 0.49337 | 0.49337 | 0.24341 | 99.48%
S964 | 90.5333 | 96.5722 | 93.5528 | -6.0389 | 6.0389 | 36.4679 | 93.33%
S965 | 94.0323 | 90.0957 | 92.064 | 3.9366 | 3.9366 | 15.4968 | 95.81%
S966 | 93.5 | 97.0314 | 95.2657 | -3.5314 | 3.5314 | 12.4707 | 96.22%
S967 | 93.1 | 92.0977 | 92.5989 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0046 | 98.92%
S968 | 93.9355 | 94.0305 | 93.983 | -0.094976 | 0.094976 | 0.0090205 | 99.9%
S969 | 94.8065 | 94.8094 | 94.8079 | -0.0029384 | 0.0029384 | 8.6341e-06 | 100%
S970 | 94.8387 | 93.8687 | 94.3537 | 0.97006 | 0.97006 | 0.94102 | 98.98%
S971 | 94.4333 | 93.4197 | 93.9265 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0275 | 98.93%
S972 | 94.2333 | 90.2318 | 92.2326 | 4.0015 | 4.0015 | 16.0123 | 95.75%
S973 | 94.4667 | 93.4474 | 93.957 | 1.0193 | 1.0193 | 1.039 | 98.92%
S974 | 94.8 | 91.6527 | 93.2264 | 3.1473 | 3.1473 | 9.9053 | 96.68%
S975 | 94.9667 | 91.5901 | 93.2784 | 3.3766 | 3.3766 | 11.4014 | 96.44%
S976 | 90.6 | 90.4134 | 90.5067 | 0.18656 | 0.18656 | 0.034805 | 99.79%
S977 | 90.2 | 88.1819 | 89.1909 | 2.0181 | 2.0181 | 4.0728 | 97.76%
S978 | 93.3871 | 98.4817 | 95.9344 | -5.0946 | 5.0946 | 25.9547 | 94.54%
S979 | 92.8333 | 90.0425 | 91.4379 | 2.7909 | 2.7909 | 7.7889 | 96.99%
S980 | 90.9 | 93.271 | 92.0855 | -2.371 | 2.371 | 5.6217 | 97.39%
S981 | 91.7333 | 91.8893 | 91.8113 | -0.15596 | 0.15596 | 0.024322 | 99.83%
S982 | 90.9 | 92.5149 | 91.7074 | -1.6149 | 1.6149 | 2.6079 | 98.22%
S983 | 91.3333 | 91.7069 | 91.5201 | -0.37359 | 0.37359 | 0.13957 | 99.59%
S984 | 93.1 | 88.3754 | 90.7377 | 4.7246 | 4.7246 | 22.3219 | 94.93%
S985 | 93.8 | 88.5016 | 91.1508 | 5.2984 | 5.2984 | 28.0728 | 94.35%
S986 | 94.3667 | 92.6358 | 93.5012 | 1.7308 | 1.7308 | 2.9958 | 98.17%
S987 | 94.7 | 86.7153 | 90.7077 | 7.9847 | 7.9847 | 63.7548 | 91.57%
S988 | 94.4333 | 89.7342 | 92.0838 | 4.6991 | 4.6991 | 22.0819 | 95.02%
S989 | 93.2273 | 95.3282 | 94.2777 | -2.101 | 2.101 | 4.414 | 97.75%
S990 | 92.8158 | 97.3571 | 95.0864 | -4.5413 | 4.5413 | 20.6235 | 95.11%
S991 | 93.4516 | 86.1228 | 89.7872 | 7.3288 | 7.3288 | 53.7114 | 92.16%
S992 | 91.5333 | 86.0245 | 88.7789 | 5.5089 | 5.5089 | 30.3477 | 93.98%
S993 | 93.5667 | 89.5224 | 91.5446 | 4.0442 | 4.0442 | 16.3558 | 95.68%
S994 | 94.6061 | 90.8549 | 92.7305 | 3.7511 | 3.7511 | 14.0709 | 96.04%
S995 | 93 | 91.5906 | 92.2953 | 1.4094 | 1.4094 | 1.9863 | 98.48%
S996 | 93.7273 | 86.6343 | 90.1808 | 7.093 | 7.093 | 50.3109 | 92.43%
S997 | 93.8571 | 86.0313 | 89.9442 | 7.8259 | 7.8259 | 61.2444 | 91.66%
S998 | 94.4412 | 92.6705 | 93.5559 | 1.7706 | 1.7706 | 3.1352 | 98.13%
S999 | 94.8667 | 93.6718 | 94.2692 | 1.1948 | 1.1948 | 1.4276 | 98.74%
S1000 | 93.1 | 95.0979 | 94.099 | -1.9979 | 1.9979 | 3.9917 | 97.85%
S1001 | 93 | 94.8605 | 93.9303 | -1.8605 | 1.8605 | 3.4616 | 98%
S1002 | 94.1778 | 88.3286 | 91.2532 | 5.8491 | 5.8491 | 34.2125 | 93.79%
S1003 | 90.6667 | 93.4892 | 92.0779 | -2.8225 | 2.8225 | 7.9667 | 96.89%
S1004 | 91.2667 | 92.5078 | 91.8872 | -1.2411 | 1.2411 | 1.5404 | 98.64%
S1005 | 92.3333 | 89.9587 | 91.146 | 2.3746 | 2.3746 | 5.6389 | 97.43%
S1006 | 91.3 | 89.9516 | 90.6258 | 1.3484 | 1.3484 | 1.8182 | 98.52%
S1007 | 92.8387 | 89.525 | 91.1819 | 3.3137 | 3.3137 | 10.9805 | 96.43%
S1008 | 93.6129 | 93.8662 | 93.7395 | -0.25328 | 0.25328 | 0.064149 | 99.73%
S1009 | 93.129 | 94.3576 | 93.7433 | -1.2285 | 1.2285 | 1.5093 | 98.68%
S1010 | 92.2667 | 87.8678 | 90.0672 | 4.3989 | 4.3989 | 19.3504 | 95.23%
S1011 | 90.3871 | 93.0785 | 91.7328 | -2.6914 | 2.6914 | 7.2435 | 97.02%
S1012 | 90.5938 | 95.6454 | 93.1196 | -5.0516 | 5.0516 | 25.5187 | 94.42%