## 예시
[6 empty] | 0.95(%) | 신뢰구간 (하한) | 신뢰구간 (상한)
[6 empty] | 기존 문헌 | 0.906 | 0.975
[6 empty] | 동의한 범위 | 0.8607 | 1.0237
30 | 피험자간 데이터
Subjects | Sensor | CardiVu | Mean (Sensor & CardiVu) | Difference (Sensor & CardiVu) | CardiVu Accuracy (%) | 상관계수 | 신뢰구간 (하한) | 신뢰구간 (상한) | 95% 일치한계 상한값 (upper LOA) | 95% 일치한계 하한값 (lower LOA)
M | 77.6891 | 76.3081 | 76.9986 | 1.3809 | 97.98% | 0.97455 | 0.94665 | 0.98795 | 5.2496 | -2.4877
SD | 8.0177 | 7.0986 | 7.5101 | 1.9344 | 1.824%
SE | 1.4638 | 1.296 | 1.3711 | 0.35317 | 0.333%
MIN | 64.2519 | 64.1077 | 64.1798 | -1.8169 | 92.25%
MAX | 95.7056 | 89.1326 | 92.4191 | 7.0919 | 99.83%
S1 | 64.2519 | 64.1077 | 64.1798 | 0.14418 | 99.78%
S2 | 81.6941 | 82.7319 | 82.213 | -1.0379 | 98.73%
S3 | 69.3783 | 67.9044 | 68.6414 | 1.4739 | 97.88%
S4 | 74.0128 | 72.1651 | 73.089 | 1.8477 | 97.5%
S5 | 82.4919 | 81.1458 | 81.8188 | 1.3461 | 98.37%
S6 | 89.9856 | 88.813 | 89.3993 | 1.1725 | 98.7%
S7 | 69.1674 | 69.2945 | 69.2309 | -0.12708 | 99.82%
S8 | 88.4583 | 84.4288 | 86.4436 | 4.0296 | 95.44%
S9 | 70.8444 | 70.4276 | 70.636 | 0.41674 | 99.41%
S10 | 78.719 | 78.9651 | 78.842 | -0.24604 | 99.69%
S11 | 70.4358 | 69.9887 | 70.2122 | 0.44705 | 99.37%
S12 | 82.7747 | 84.5916 | 83.6831 | -1.8169 | 97.8%
S13 | 72.2981 | 71.0585 | 71.6783 | 1.2396 | 98.29%
S14 | 73.3867 | 71.2916 | 72.3392 | 2.0951 | 97.15%
S15 | 95.7056 | 89.1326 | 92.4191 | 6.573 | 93.13%
S16 | 84.2011 | 83.0319 | 83.6165 | 1.1692 | 98.61%
S17 | 71.4794 | 71.2425 | 71.361 | 0.23691 | 99.67%
S18 | 81.2061 | 79.7912 | 80.4987 | 1.4149 | 98.26%
S19 | 71.9691 | 70.3888 | 71.179 | 1.5803 | 97.8%
S20 | 82.4119 | 81.2178 | 81.8149 | 1.1941 | 98.55%
S21 | 69.8511 | 70.8032 | 70.3271 | -0.95204 | 98.64%
S22 | 76.5223 | 74.6951 | 75.6087 | 1.8273 | 97.61%
S23 | 74.0908 | 72.2287 | 73.1597 | 1.862 | 97.49%
S24 | 91.5468 | 84.4549 | 88.0009 | 7.0919 | 92.25%
S25 | 72.6102 | 72.4869 | 72.5486 | 0.12335 | 99.83%
S26 | 80.6461 | 77.7198 | 79.183 | 2.9264 | 96.37%
S27 | 67.4357 | 66.7588 | 67.0972 | 0.67695 | 99%
S28 | 86.7505 | 83.4955 | 85.123 | 3.255 | 96.25%
S29 | 71.6448 | 70.3336 | 70.9892 | 1.3113 | 98.17%
S30 | 84.7017 | 84.5485 | 84.6251 | 0.15326 | 99.82%
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59
S60
S61
S62
S63
S64
S65
S66
S67
S68
S69
S70
S71
S72
S73
S74
S75
S76
S77
S78
S79
S80
S81
S82
S83
S84
S85
S86
S87
S88
S89
S90
S91
S92
S93
S94
S95
S96
S97
S98
S99
S100

## 임상_피험자별_샘플_내부
피험자간 데이터
| Subjects | Sensor | CardiVu | Mean (Sensor & CardiVu) | Difference (Sensor & CardiVu) | ¦Difference¦ (Sensor & CardiVu) | Standard error (of the Estimate) | CardiVu Accuracy (%) | 상관계수 | 신뢰구간 (하한) | 신뢰구간 (상한) | 95% 일치한계 상한값 (upper LOA) | 95% 일치한계 하한값 (lower LOA)
| M | 86.8251 | 85.2888 | 86.0569 | 1.5362 | 3.5204 | 4.4377 | 95.78% | 0.98052 | 0.97853 | 0.98232 | 9.6989 | -6.6265
| SD | 20.057 | 21.0158 | 20.4362 | 4.1646 | 2.7027 |  | 3.379%
| SE | 0.50143 | 0.52539 | 0.5109 | 0.10412 | 0.067568 |  | 0.08448%
피험자ID | MIN | 45 | 42.9544 | 45.0934 | -12.7576 | 0.000656 |  | 80.13%
100명 | MAX | 127 | 125.3312 | 124.6656 | 16.2828 | 16.2828 |  | 100%
P001 | S01 | 73.7 | 74.8084 | 74.2542 | -1.1084 | 1.1084 | 1.2286 | 98.5%
P001 | S02 | 74 | 74.5697 | 74.2848 | -0.56966 | 0.56966 | 0.32451 | 99.23%
P001 | S03 | 75.0667 | 72.4074 | 73.737 | 2.6593 | 2.6593 | 7.0716 | 96.46%
P001 | S04 | 77.5 | 71.8513 | 74.6756 | 5.6487 | 5.6487 | 31.9079 | 92.71%
P001 | S05 | 78.1333 | 71.9816 | 75.0575 | 6.1517 | 6.1517 | 37.8434 | 92.13%
P001 | S06 | 78.5667 | 82.4674 | 80.5171 | -3.9008 | 3.9008 | 15.2161 | 95.04%
P001 | S07 | 78.6774 | 80.9173 | 79.7974 | -2.2399 | 2.2399 | 5.0172 | 97.15%
P001 | S08 | 78.7419 | 82.6911 | 80.7165 | -3.9492 | 3.9492 | 15.5961 | 94.98%
P001 | S09 | 78.8125 | 81.3962 | 80.1044 | -2.5837 | 2.5837 | 6.6756 | 96.72%
P001 | S10 | 79.0882 | 82.107 | 80.5976 | -3.0188 | 3.0188 | 9.1131 | 96.18%
P001 | S11 | 79.3 | 80.0196 | 79.6598 | -0.71962 | 0.71962 | 0.51785 | 99.09%
P001 | S12 | 79.3667 | 79.6255 | 79.4961 | -0.25882 | 0.25882 | 0.06699 | 99.67%
P001 | S13 | 79.8 | 78.657 | 79.2285 | 1.143 | 1.143 | 1.3064 | 98.57%
P001 | S14 | 87 | 87.8645 | 87.4323 | -0.8645 | 0.8645 | 0.74736 | 99.01%
P001 | S15 | 87.7 | 86.8672 | 87.2836 | 0.83284 | 0.83284 | 0.69362 | 99.05%
P001 | S16 | 88.3 | 86.6502 | 87.4751 | 1.6498 | 1.6498 | 2.7218 | 98.13%
P002 | S01 | 79.2759 | 80.706 | 79.9909 | -1.4301 | 1.4301 | 2.0452 | 98.2%
P002 | S02 | 79.5862 | 77.1288 | 78.3575 | 2.4574 | 2.4574 | 6.0387 | 96.91%
P002 | S03 | 83.9333 | 79.7737 | 81.8535 | 4.1596 | 4.1596 | 17.3023 | 95.04%
P002 | S04 | 84.0333 | 79.4365 | 81.7349 | 4.5968 | 4.5968 | 21.1309 | 94.53%
P002 | S05 | 84.1 | 74.8436 | 79.4718 | 9.2564 | 9.2564 | 85.6808 | 88.99%
P002 | S06 | 84.1667 | 82.9169 | 83.5418 | 1.2498 | 1.2498 | 1.562 | 98.52%
P002 | S07 | 84.6129 | 79.1806 | 81.8968 | 5.4323 | 5.4323 | 29.5096 | 93.58%
P002 | S08 | 86.4194 | 79.989 | 83.2042 | 6.4303 | 6.4303 | 41.3494 | 92.56%
P002 | S09 | 87.0968 | 83.1902 | 85.1435 | 3.9066 | 3.9066 | 15.2617 | 95.51%
P002 | S10 | 87.1333 | 84.4291 | 85.7812 | 2.7042 | 2.7042 | 7.3128 | 96.9%
P002 | S11 | 87.6667 | 83.233 | 85.4498 | 4.4337 | 4.4337 | 19.6578 | 94.94%
P002 | S12 | 87.8 | 87.2094 | 87.5047 | 0.5906 | 0.5906 | 0.34881 | 99.33%
P002 | S13 | 87.8667 | 76.2987 | 82.0827 | 11.5679 | 11.5679 | 133.8167 | 86.83%
P002 | S14 | 93.3333 | 93.1806 | 93.257 | 0.1527 | 0.1527 | 0.023318 | 99.84%
P002 | S15 | 94.1667 | 90.6224 | 92.3946 | 3.5442 | 3.5442 | 12.5615 | 96.24%
P002 | S16 | 94.2333 | 90.6421 | 92.4377 | 3.5912 | 3.5912 | 12.8967 | 96.19%
P003 | S01 | 65.3103 | 67.2521 | 66.2812 | -1.9418 | 1.9418 | 3.7704 | 97.03%
P003 | S02 | 65.4186 | 58.7182 | 62.0684 | 6.7004 | 6.7004 | 44.8957 | 89.76%
P003 | S03 | 65.5 | 60.529 | 63.0145 | 4.971 | 4.971 | 24.7103 | 92.41%
P003 | S04 | 65.5714 | 64.7153 | 65.1434 | 0.85612 | 0.85612 | 0.73294 | 98.69%
P003 | S05 | 65.6 | 61.1796 | 63.3898 | 4.4204 | 4.4204 | 19.5397 | 93.26%
P003 | S06 | 65.6585 | 61.06 | 63.3593 | 4.5985 | 4.5985 | 21.1464 | 93%
P003 | S07 | 65.8667 | 58.2628 | 62.0648 | 7.6038 | 7.6038 | 57.8182 | 88.46%
P003 | S08 | 66 | 60.8975 | 63.4487 | 5.1025 | 5.1025 | 26.0358 | 92.27%
P003 | S09 | 66 | 64.9682 | 65.4841 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0645 | 98.44%
P003 | S10 | 66.5 | 60.6822 | 63.5911 | 5.8178 | 5.8178 | 33.8473 | 91.25%
P003 | S11 | 66.5 | 58.8914 | 62.6957 | 7.6086 | 7.6086 | 57.8906 | 88.56%
P003 | S12 | 66.5238 | 62.5475 | 64.5356 | 3.9763 | 3.9763 | 15.8112 | 94.02%
P003 | S13 | 66.7179 | 62.0367 | 64.3773 | 4.6813 | 4.6813 | 21.9144 | 92.98%
P003 | S14 | 67.3333 | 60.6716 | 64.0024 | 6.6618 | 6.6618 | 44.3791 | 90.11%
P003 | S15 | 71.9667 | 66.2195 | 69.0931 | 5.7471 | 5.7471 | 33.0295 | 92.01%
P003 | S16 | 72.2333 | 66.5242 | 69.3788 | 5.7091 | 5.7091 | 32.5937 | 92.1%
P004 | S01 | 65.0333 | 61.1486 | 63.091 | 3.8847 | 3.8847 | 15.0908 | 94.03%
P004 | S02 | 65.5161 | 67.5127 | 66.5144 | -1.9966 | 1.9966 | 3.9864 | 96.95%
P004 | S03 | 65.8 | 63.1356 | 64.4678 | 2.6644 | 2.6644 | 7.0991 | 95.95%
P004 | S04 | 65.8387 | 63.7502 | 64.7945 | 2.0885 | 2.0885 | 4.3617 | 96.83%
P004 | S05 | 66.129 | 62.3586 | 64.2438 | 3.7704 | 3.7704 | 14.2162 | 94.3%
P004 | S06 | 67.2333 | 63.0374 | 65.1354 | 4.1959 | 4.1959 | 17.6056 | 93.76%
P004 | S07 | 68.4333 | 63.6976 | 66.0654 | 4.7358 | 4.7358 | 22.4276 | 93.08%
P004 | S08 | 68.6452 | 61.4328 | 65.039 | 7.2123 | 7.2123 | 52.0176 | 89.49%
P004 | S09 | 68.7333 | 67.8098 | 68.2716 | 0.92352 | 0.92352 | 0.85289 | 98.66%
P004 | S10 | 70.3333 | 60.6315 | 65.4824 | 9.7019 | 9.7019 | 94.1265 | 86.21%
P004 | S11 | 70.3871 | 63.4714 | 66.9293 | 6.9157 | 6.9157 | 47.8268 | 90.17%
P004 | S12 | 70.8 | 66.6869 | 68.7435 | 4.1131 | 4.1131 | 16.9173 | 94.19%
P004 | S13 | 70.875 | 59.0431 | 64.959 | 11.8319 | 11.8319 | 139.9943 | 83.31%
P004 | S14 | 71.1515 | 63.1978 | 67.1747 | 7.9537 | 7.9537 | 63.2611 | 88.82%
P004 | S15 | 71.2667 | 60.8364 | 66.0515 | 10.4303 | 10.4303 | 108.7912 | 85.36%
P004 | S16 | 72.4333 | 66.3827 | 69.408 | 6.0507 | 6.0507 | 36.6105 | 91.65%
P005 | S01 | 62.8548 | 63.7557 | 63.3053 | -0.90088 | 0.90088 | 0.81159 | 98.57%
P005 | S02 | 63.2034 | 62.6123 | 62.9079 | 0.59104 | 0.59104 | 0.34933 | 99.06%
P005 | S03 | 69.0333 | 62.1031 | 65.5682 | 6.9302 | 6.9302 | 48.0281 | 89.96%
P005 | S04 | 71.7931 | 60.6609 | 66.227 | 11.1322 | 11.1322 | 123.9259 | 84.49%
P005 | S05 | 71.7931 | 66.1591 | 68.9761 | 5.634 | 5.634 | 31.7424 | 92.15%
P005 | S06 | 71.8621 | 67.3543 | 69.6082 | 4.5078 | 4.5078 | 20.32 | 93.73%
P005 | S07 | 71.9773 | 69.9216 | 70.9494 | 2.0557 | 2.0557 | 4.2259 | 97.14%
P005 | S08 | 72.0286 | 63.1942 | 67.6114 | 8.8344 | 8.8344 | 78.0464 | 87.73%
P005 | S09 | 72.0333 | 65.9625 | 68.9979 | 6.0709 | 6.0709 | 36.8555 | 91.57%
P005 | S10 | 72.0333 | 64.0153 | 68.0243 | 8.018 | 8.018 | 64.2881 | 88.87%
P005 | S11 | 72.2069 | 60.9806 | 66.5938 | 11.2262 | 11.2262 | 126.0286 | 84.45%
P005 | S12 | 72.3 | 62.8337 | 67.5669 | 9.4663 | 9.4663 | 89.6102 | 86.91%
P005 | S13 | 72.3947 | 67.2198 | 69.8073 | 5.1749 | 5.1749 | 26.7798 | 92.85%
P005 | S14 | 72.4211 | 71.8709 | 72.146 | 0.55019 | 0.55019 | 0.30271 | 99.24%
P005 | S15 | 72.4359 | 70.4709 | 71.4534 | 1.965 | 1.965 | 3.8612 | 97.29%
P005 | S16 | 77.5333 | 70.825 | 74.1792 | 6.7083 | 6.7083 | 45.0015 | 91.35%
P006 | S01 | 66.2222 | 74.297 | 70.2596 | -8.0748 | 8.0748 | 65.202 | 87.81%
P006 | S02 | 66.3929 | 72.7442 | 69.5685 | -6.3514 | 6.3514 | 40.3399 | 90.43%
P006 | S03 | 66.75 | 66.1424 | 66.4462 | 0.60757 | 0.60757 | 0.36915 | 99.09%
P006 | S04 | 67.129 | 71.0917 | 69.1104 | -3.9627 | 3.9627 | 15.7027 | 94.1%
P006 | S05 | 67.1429 | 65.9268 | 66.5348 | 1.216 | 1.216 | 1.4787 | 98.19%
P006 | S06 | 67.75 | 70.1597 | 68.9549 | -2.4097 | 2.4097 | 5.8069 | 96.44%
P006 | S07 | 71.5227 | 65.7396 | 68.6312 | 5.7831 | 5.7831 | 33.4441 | 91.91%
P006 | S08 | 73.1 | 72.8185 | 72.9592 | 0.28151 | 0.28151 | 0.079248 | 99.61%
P006 | S09 | 73.4667 | 75.1353 | 74.301 | -1.6687 | 1.6687 | 2.7845 | 97.73%
P006 | S10 | 73.9667 | 75.4083 | 74.6875 | -1.4417 | 1.4417 | 2.0784 | 98.05%
P006 | S11 | 74.2903 | 68.9175 | 71.6039 | 5.3728 | 5.3728 | 28.8669 | 92.77%
P006 | S12 | 74.6 | 72.3199 | 73.46 | 2.2801 | 2.2801 | 5.1988 | 96.94%
P006 | S13 | 74.8065 | 71.9123 | 73.3594 | 2.8941 | 2.8941 | 8.3761 | 96.13%
P006 | S14 | 75.2581 | 72.2181 | 73.7381 | 3.04 | 3.04 | 9.2416 | 95.96%
P006 | S15 | 75.6 | 76.976 | 76.288 | -1.376 | 1.376 | 1.8933 | 98.18%
P006 | S16 | 77.1333 | 70.2756 | 73.7044 | 6.8578 | 6.8578 | 47.0291 | 91.11%
P007 | S01 | 67.7931 | 63.669 | 65.7311 | 4.1241 | 4.1241 | 17.0082 | 93.92%
P007 | S02 | 68.5357 | 64.2458 | 66.3908 | 4.2899 | 4.2899 | 18.4035 | 93.74%
P007 | S03 | 69 | 68.6954 | 68.8477 | 0.30464 | 0.30464 | 0.092806 | 99.56%
P007 | S04 | 69.5357 | 68.0638 | 68.7997 | 1.472 | 1.472 | 2.1666 | 97.88%
P007 | S05 | 70.2414 | 65.3722 | 67.8068 | 4.8692 | 4.8692 | 23.7091 | 93.07%
P007 | S06 | 71.25 | 64.8569 | 68.0535 | 6.3931 | 6.3931 | 40.8715 | 91.03%
P007 | S07 | 76 | 73.3579 | 74.679 | 2.6421 | 2.6421 | 6.9807 | 96.52%
P007 | S08 | 76.5758 | 75.6973 | 76.1365 | 0.87846 | 0.87846 | 0.77169 | 98.85%
P007 | S09 | 76.6452 | 70.9782 | 73.8117 | 5.667 | 5.667 | 32.1146 | 92.61%
P007 | S10 | 77.25 | 72.5805 | 74.9153 | 4.6695 | 4.6695 | 21.8042 | 93.96%
P007 | S11 | 77.2667 | 72.689 | 74.9778 | 4.5777 | 4.5777 | 20.9554 | 94.08%
P007 | S12 | 77.4667 | 72.5985 | 75.0326 | 4.8681 | 4.8681 | 23.6988 | 93.72%
P007 | S13 | 77.6875 | 74.6194 | 76.1535 | 3.0681 | 3.0681 | 9.4131 | 96.05%
P007 | S14 | 77.7879 | 75.4062 | 76.5971 | 2.3816 | 2.3816 | 5.6722 | 96.94%
P007 | S15 | 78.0312 | 75.4146 | 76.7229 | 2.6167 | 2.6167 | 6.8469 | 96.65%
P007 | S16 | 79.7667 | 77.1665 | 78.4666 | 2.6002 | 2.6002 | 6.7608 | 96.74%
P008 | S01 | 69.75 | 64.295 | 67.0225 | 5.455 | 5.455 | 29.7573 | 92.18%
P008 | S02 | 70.8571 | 65.6885 | 68.2728 | 5.1687 | 5.1687 | 26.7153 | 92.71%
P008 | S03 | 71.8571 | 64.7048 | 68.281 | 7.1523 | 7.1523 | 51.1556 | 90.05%
P008 | S04 | 72.0357 | 64.6851 | 68.3604 | 7.3506 | 7.3506 | 54.0309 | 89.8%
P008 | S05 | 75.375 | 73.3676 | 74.3713 | 2.0074 | 2.0074 | 4.0296 | 97.34%
P008 | S06 | 75.7 | 76.635 | 76.1675 | -0.93502 | 0.93502 | 0.87426 | 98.76%
P008 | S07 | 76.4412 | 70.3616 | 73.4014 | 6.0796 | 6.0796 | 36.9615 | 92.05%
P008 | S08 | 76.6562 | 70.4049 | 73.5306 | 6.2513 | 6.2513 | 39.0788 | 91.85%
P008 | S09 | 76.7 | 69.887 | 73.2935 | 6.813 | 6.813 | 46.4164 | 91.12%
P008 | S10 | 76.8125 | 72.3507 | 74.5816 | 4.4618 | 4.4618 | 19.9075 | 94.19%
P008 | S11 | 77.0938 | 69.6584 | 73.3761 | 7.4354 | 7.4354 | 55.2847 | 90.36%
P008 | S12 | 77.9032 | 73.7091 | 75.8062 | 4.1941 | 4.1941 | 17.5904 | 94.62%
P008 | S13 | 78.2903 | 75.6376 | 76.964 | 2.6527 | 2.6527 | 7.037 | 96.61%
P008 | S14 | 78.7333 | 80.6726 | 79.703 | -1.9393 | 1.9393 | 3.7608 | 97.54%
P008 | S15 | 79 | 78.8519 | 78.926 | 0.14807 | 0.14807 | 0.021925 | 99.81%
P008 | S16 | 79.7333 | 77.3857 | 78.5595 | 2.3477 | 2.3477 | 5.5115 | 97.06%
P009 | S01 | 85.7 | 88.4397 | 87.0698 | -2.7397 | 2.7397 | 7.5058 | 96.8%
P009 | S02 | 86.4333 | 85.7878 | 86.1106 | 0.64549 | 0.64549 | 0.41666 | 99.25%
P009 | S03 | 86.9667 | 87.88 | 87.4233 | -0.9133 | 0.9133 | 0.83412 | 98.95%
P009 | S04 | 87.3 | 82.1971 | 84.7485 | 5.1029 | 5.1029 | 26.0397 | 94.15%
P009 | S05 | 87.6667 | 75.4373 | 81.552 | 12.2294 | 12.2294 | 149.5577 | 86.05%
P009 | S06 | 87.9 | 83.6701 | 85.785 | 4.2299 | 4.2299 | 17.8922 | 95.19%
P009 | S07 | 88.0333 | 74.2795 | 81.1564 | 13.7539 | 13.7539 | 189.1685 | 84.38%
P009 | S08 | 88.6667 | 94.4084 | 91.5375 | -5.7417 | 5.7417 | 32.9674 | 93.52%
P009 | S09 | 88.8667 | 94.0536 | 91.4601 | -5.1869 | 5.1869 | 26.9039 | 94.16%
P009 | S10 | 90 | 93.4066 | 91.7033 | -3.4066 | 3.4066 | 11.6051 | 96.21%
P009 | S11 | 90.1333 | 91.4319 | 90.7826 | -1.2985 | 1.2985 | 1.6862 | 98.56%
P009 | S12 | 90.1333 | 92.39 | 91.2617 | -2.2567 | 2.2567 | 5.0925 | 97.5%
P009 | S13 | 90.3 | 89.8278 | 90.0639 | 0.47218 | 0.47218 | 0.22295 | 99.48%
P009 | S14 | 91.5667 | 82.887 | 87.2268 | 8.6797 | 8.6797 | 75.3364 | 90.52%
P009 | S15 | 92.1 | 93.2523 | 92.6761 | -1.1523 | 1.1523 | 1.3277 | 98.75%
P009 | S16 | 92.1667 | 91.5921 | 91.8794 | 0.57457 | 0.57457 | 0.33013 | 99.38%
P010 | S01 | 83.8 | 85.0291 | 84.4146 | -1.2291 | 1.2291 | 1.5107 | 98.53%
P010 | S02 | 84.5135 | 85.6024 | 85.058 | -1.0889 | 1.0889 | 1.1857 | 98.71%
P010 | S03 | 87.6 | 84.7137 | 86.1568 | 2.8863 | 2.8863 | 8.3308 | 96.71%
P010 | S04 | 88.3333 | 82.7749 | 85.5541 | 5.5584 | 5.5584 | 30.896 | 93.71%
P010 | S05 | 89.3667 | 97.0428 | 93.2047 | -7.6761 | 7.6761 | 58.923 | 91.41%
P010 | S06 | 89.4333 | 92.324 | 90.8787 | -2.8906 | 2.8906 | 8.3558 | 96.77%
P010 | S07 | 89.5 | 96.2858 | 92.8929 | -6.7858 | 6.7858 | 46.0478 | 92.42%
P010 | S08 | 89.8667 | 97.8731 | 93.8699 | -8.0065 | 8.0065 | 64.1035 | 91.09%
P010 | S09 | 89.9667 | 93.4732 | 91.7199 | -3.5065 | 3.5065 | 12.2958 | 96.1%
P010 | S10 | 90.2667 | 99.9616 | 95.1141 | -9.6949 | 9.6949 | 93.9915 | 89.26%
P010 | S11 | 90.3333 | 95.9244 | 93.1289 | -5.5911 | 5.5911 | 31.26 | 93.81%
P010 | S12 | 90.6667 | 92.0073 | 91.337 | -1.3407 | 1.3407 | 1.7974 | 98.52%
P010 | S13 | 90.7 | 91.768 | 91.234 | -1.068 | 1.068 | 1.1406 | 98.82%
P010 | S14 | 91.1667 | 94.7614 | 92.964 | -3.5948 | 3.5948 | 12.9223 | 96.06%
P010 | S15 | 91.1667 | 91.9566 | 91.5616 | -0.78989 | 0.78989 | 0.62393 | 99.13%
P010 | S16 | 91.6333 | 93.0012 | 92.3173 | -1.3679 | 1.3679 | 1.8711 | 98.51%
P011 | S01 | 83.0333 | 85.1938 | 84.1136 | -2.1604 | 2.1604 | 4.6675 | 97.4%
P011 | S02 | 83.2 | 89.27 | 86.235 | -6.07 | 6.07 | 36.8453 | 92.7%
P011 | S03 | 83.5333 | 86.9319 | 85.2326 | -3.3986 | 3.3986 | 11.5502 | 95.93%
P011 | S04 | 83.6333 | 83.5019 | 83.5676 | 0.13142 | 0.13142 | 0.017272 | 99.84%
P011 | S05 | 83.8 | 90.2405 | 87.0202 | -6.4405 | 6.4405 | 41.4795 | 92.31%
P011 | S06 | 84.0968 | 85.0721 | 84.5844 | -0.9753 | 0.9753 | 0.95121 | 98.84%
P011 | S07 | 84.2333 | 85.4856 | 84.8595 | -1.2523 | 1.2523 | 1.5682 | 98.51%
P011 | S08 | 84.5667 | 87.2073 | 85.887 | -2.6406 | 2.6406 | 6.9728 | 96.88%
P011 | S09 | 84.6333 | 84.9854 | 84.8094 | -0.3521 | 0.3521 | 0.12398 | 99.58%
P011 | S10 | 84.8333 | 89.845 | 87.3392 | -5.0117 | 5.0117 | 25.1171 | 94.09%
P011 | S11 | 85.1333 | 87.2223 | 86.1778 | -2.089 | 2.089 | 4.3638 | 97.55%
P011 | S12 | 85.7 | 88.0726 | 86.8863 | -2.3726 | 2.3726 | 5.6293 | 97.23%
P011 | S13 | 85.9 | 85.7643 | 85.8322 | 0.1357 | 0.1357 | 0.018414 | 99.84%
P011 | S14 | 86.2333 | 86.8899 | 86.5616 | -0.65659 | 0.65659 | 0.43111 | 99.24%
P011 | S15 | 88.1667 | 87.3795 | 87.7731 | 0.78718 | 0.78718 | 0.61965 | 99.11%
P011 | S16 | 88.2 | 85.2884 | 86.7442 | 2.9116 | 2.9116 | 8.4772 | 96.7%
P012 | S01 | 85 | 86.572 | 85.786 | -1.572 | 1.572 | 2.4712 | 98.15%
P012 | S02 | 87.5 | 85.0357 | 86.2679 | 2.4643 | 2.4643 | 6.0727 | 97.18%
P012 | S03 | 88.4 | 87.9981 | 88.1991 | 0.40185 | 0.40185 | 0.16148 | 99.55%
P012 | S04 | 88.6667 | 87.5425 | 88.1046 | 1.1241 | 1.1241 | 1.2637 | 98.73%
P012 | S05 | 88.9667 | 85.6355 | 87.3011 | 3.3312 | 3.3312 | 11.0967 | 96.26%
P012 | S06 | 89.0333 | 84.6069 | 86.8201 | 4.4264 | 4.4264 | 19.5929 | 95.03%
P012 | S07 | 89.0667 | 94.6143 | 91.8405 | -5.5476 | 5.5476 | 30.7762 | 93.77%
P012 | S08 | 89.2667 | 94.4551 | 91.8609 | -5.1885 | 5.1885 | 26.92 | 94.19%
P012 | S09 | 89.6667 | 95.7245 | 92.6956 | -6.0579 | 6.0579 | 36.6976 | 93.24%
P012 | S10 | 89.8333 | 89.6181 | 89.7257 | 0.21527 | 0.21527 | 0.04634 | 99.76%
P012 | S11 | 90.1 | 89.2106 | 89.6553 | 0.8894 | 0.8894 | 0.79103 | 99.01%
P012 | S12 | 90.5667 | 90.2887 | 90.4277 | 0.27796 | 0.27796 | 0.07726 | 99.69%
P012 | S13 | 91.2903 | 91.5482 | 91.4192 | -0.25784 | 0.25784 | 0.066482 | 99.72%
P012 | S14 | 92.0323 | 95.1907 | 93.6115 | -3.1584 | 3.1584 | 9.9756 | 96.57%
P012 | S15 | 92.7742 | 91.8428 | 92.3085 | 0.93141 | 0.93141 | 0.86753 | 99%
P012 | S16 | 93.1 | 86.3095 | 89.7048 | 6.7905 | 6.7905 | 46.1105 | 92.71%
P013 | S01 | 69.5 | 67.2552 | 68.3776 | 2.2448 | 2.2448 | 5.039 | 96.77%
P013 | S02 | 71.3889 | 65.7493 | 68.5691 | 5.6396 | 5.6396 | 31.8055 | 92.1%
P013 | S03 | 72.5 | 69.0174 | 70.7587 | 3.4826 | 3.4826 | 12.1287 | 95.2%
P013 | S04 | 73.7647 | 71.1372 | 72.451 | 2.6275 | 2.6275 | 6.9036 | 96.44%
P013 | S05 | 74.5161 | 68.7686 | 71.6424 | 5.7475 | 5.7475 | 33.0343 | 92.29%
P013 | S06 | 74.7188 | 72.3535 | 73.5361 | 2.3652 | 2.3652 | 5.5942 | 96.83%
P013 | S07 | 75.9355 | 74.1868 | 75.0611 | 1.7487 | 1.7487 | 3.0579 | 97.7%
P013 | S08 | 76.2 | 74.0759 | 75.138 | 2.1241 | 2.1241 | 4.5118 | 97.21%
P013 | S09 | 76.4839 | 76.7623 | 76.6231 | -0.27843 | 0.27843 | 0.077523 | 99.64%
P013 | S10 | 76.6875 | 72.7469 | 74.7172 | 3.9406 | 3.9406 | 15.5282 | 94.86%
P013 | S11 | 76.7667 | 71.452 | 74.1094 | 5.3146 | 5.3146 | 28.2453 | 93.08%
P013 | S12 | 77.0833 | 70.3078 | 73.6956 | 6.7756 | 6.7756 | 45.9083 | 91.21%
P013 | S13 | 77.1212 | 70.8448 | 73.983 | 6.2764 | 6.2764 | 39.3928 | 91.86%
P013 | S14 | 77.1818 | 74.2557 | 75.7187 | 2.9261 | 2.9261 | 8.5623 | 96.21%
P013 | S15 | 77.5152 | 72.7048 | 75.11 | 4.8104 | 4.8104 | 23.1399 | 93.79%
P013 | S16 | 77.7188 | 69.2913 | 73.505 | 8.4275 | 8.4275 | 71.0226 | 89.16%
P014 | S01 | 63.1579 | 60.5945 | 61.8762 | 2.5634 | 2.5634 | 6.5708 | 95.94%
P014 | S02 | 63.2069 | 63.3942 | 63.3005 | -0.18728 | 0.18728 | 0.035074 | 99.7%
P014 | S03 | 63.7551 | 61.9095 | 62.8323 | 1.8456 | 1.8456 | 3.4062 | 97.11%
P014 | S04 | 63.7755 | 64.0596 | 63.9176 | -0.28412 | 0.28412 | 0.080724 | 99.55%
P014 | S05 | 63.7959 | 62.9937 | 63.3948 | 0.80224 | 0.80224 | 0.64358 | 98.74%
P014 | S06 | 64.5238 | 64.5105 | 64.5172 | 0.01331 | 0.01331 | 0.00017714 | 99.98%
P014 | S07 | 68.7419 | 62.9612 | 65.8516 | 5.7807 | 5.7807 | 33.4164 | 91.59%
P014 | S08 | 69.1515 | 64.6395 | 66.8955 | 4.512 | 4.512 | 20.358 | 93.48%
P014 | S09 | 69.4375 | 63.8877 | 66.6626 | 5.5498 | 5.5498 | 30.8001 | 92.01%
P014 | S10 | 69.5312 | 62.2661 | 65.8987 | 7.2652 | 7.2652 | 52.7831 | 89.55%
P014 | S11 | 70 | 61.6013 | 65.8006 | 8.3987 | 8.3987 | 70.539 | 88%
P014 | S12 | 70.1667 | 58.9882 | 64.5774 | 11.1785 | 11.1785 | 124.9588 | 84.07%
P014 | S13 | 70.2667 | 66.6877 | 68.4772 | 3.579 | 3.579 | 12.8093 | 94.91%
P014 | S14 | 70.3 | 63.9691 | 67.1345 | 6.3309 | 6.3309 | 40.0805 | 90.99%
P014 | S15 | 70.6667 | 61.8679 | 66.2673 | 8.7988 | 8.7988 | 77.4185 | 87.55%
P014 | S16 | 70.7667 | 58.6025 | 64.6846 | 12.1642 | 12.1642 | 147.9672 | 82.81%
P015 | S01 | 62.4333 | 64.6374 | 63.5354 | -2.2041 | 2.2041 | 4.8581 | 96.47%
P015 | S02 | 62.875 | 62.7055 | 62.7902 | 0.16954 | 0.16954 | 0.028743 | 99.73%
P015 | S03 | 63.1935 | 63.0163 | 63.1049 | 0.17721 | 0.17721 | 0.031405 | 99.72%
P015 | S04 | 63.1944 | 60.5975 | 61.896 | 2.597 | 2.597 | 6.7443 | 95.89%
P015 | S05 | 64.75 | 62.1649 | 63.4574 | 2.5851 | 2.5851 | 6.6829 | 96.01%
P015 | S06 | 65.2333 | 61.4497 | 63.3415 | 3.7837 | 3.7837 | 14.3162 | 94.2%
P015 | S07 | 67.4167 | 64.7477 | 66.0822 | 2.669 | 2.669 | 7.1235 | 96.04%
P015 | S08 | 68.2333 | 62.7537 | 65.4935 | 5.4796 | 5.4796 | 30.0264 | 91.97%
P015 | S09 | 68.8333 | 61.0851 | 64.9592 | 7.7483 | 7.7483 | 60.0357 | 88.74%
P015 | S10 | 69.1 | 65.261 | 67.1805 | 3.839 | 3.839 | 14.7377 | 94.44%
P015 | S11 | 69.1 | 63.2627 | 66.1814 | 5.8373 | 5.8373 | 34.0735 | 91.55%
P015 | S12 | 69.3 | 63.9116 | 66.6058 | 5.3884 | 5.3884 | 29.0351 | 92.22%
P015 | S13 | 70.8571 | 64.9222 | 67.8897 | 5.935 | 5.935 | 35.2237 | 91.62%
P015 | S14 | 71.0303 | 64.4553 | 67.7428 | 6.575 | 6.575 | 43.2301 | 90.74%
P015 | S15 | 71.5 | 61.9723 | 66.7361 | 9.5277 | 9.5277 | 90.7774 | 86.67%
P015 | S16 | 72.2333 | 59.8317 | 66.0325 | 12.4016 | 12.4016 | 153.8009 | 82.83%
P016 | S01 | 73.0278 | 65.5502 | 69.289 | 7.4776 | 7.4776 | 55.9148 | 89.76%
P016 | S02 | 73.0294 | 71.1312 | 72.0803 | 1.8982 | 1.8982 | 3.6032 | 97.4%
P016 | S03 | 73.3438 | 69.9942 | 71.669 | 3.3496 | 3.3496 | 11.2196 | 95.43%
P016 | S04 | 73.7273 | 68.1429 | 70.9351 | 5.5843 | 5.5843 | 31.1849 | 92.43%
P016 | S05 | 73.7368 | 63.6707 | 68.7038 | 10.0661 | 10.0661 | 101.3267 | 86.35%
P016 | S06 | 73.9688 | 69.1922 | 71.5805 | 4.7765 | 4.7765 | 22.815 | 93.54%
P016 | S07 | 75.0625 | 72.0649 | 73.5637 | 2.9976 | 2.9976 | 8.9854 | 96.01%
P016 | S08 | 75.0968 | 71.5844 | 73.3406 | 3.5124 | 3.5124 | 12.3371 | 95.32%
P016 | S09 | 75.2667 | 70.1029 | 72.6848 | 5.1638 | 5.1638 | 26.6644 | 93.14%
P016 | S10 | 75.6111 | 67.064 | 71.3375 | 8.5471 | 8.5471 | 73.0536 | 88.7%
P016 | S11 | 76.3548 | 72.6347 | 74.4948 | 3.7201 | 3.7201 | 13.8392 | 95.13%
P016 | S12 | 78.5 | 82.3928 | 80.4464 | -3.8928 | 3.8928 | 15.154 | 95.04%
P016 | S13 | 78.5625 | 83.6194 | 81.0909 | -5.0569 | 5.0569 | 25.5718 | 93.56%
P016 | S14 | 78.6333 | 78.7255 | 78.6794 | -0.092177 | 0.092177 | 0.0084965 | 99.88%
P016 | S15 | 78.9394 | 78.9763 | 78.9578 | -0.036866 | 0.036866 | 0.0013591 | 99.95%
P016 | S16 | 83.5455 | 83.7607 | 83.6531 | -0.21522 | 0.21522 | 0.046318 | 99.74%
P017 | S01 | 73.3333 | 70.5696 | 71.9515 | 2.7637 | 2.7637 | 7.6381 | 96.23%
P017 | S02 | 74.1 | 68.6255 | 71.3628 | 5.4745 | 5.4745 | 29.97 | 92.61%
P017 | S03 | 74.1935 | 71.0713 | 72.6324 | 3.1222 | 3.1222 | 9.7483 | 95.79%
P017 | S04 | 74.4 | 74.489 | 74.4445 | -0.08903 | 0.08903 | 0.0079263 | 99.88%
P017 | S05 | 74.5577 | 71.9282 | 73.243 | 2.6294 | 2.6294 | 6.914 | 96.47%
P017 | S06 | 75.7955 | 70.2227 | 73.0091 | 5.5727 | 5.5727 | 31.0551 | 92.65%
P017 | S07 | 75.8696 | 74.9648 | 75.4172 | 0.90473 | 0.90473 | 0.81853 | 98.81%
P017 | S08 | 76.75 | 73.7674 | 75.2587 | 2.9826 | 2.9826 | 8.8961 | 96.11%
P017 | S09 | 77 | 73.4122 | 75.2061 | 3.5878 | 3.5878 | 12.8724 | 95.34%
P017 | S10 | 77.5667 | 71.4101 | 74.4884 | 6.1565 | 6.1565 | 37.9029 | 92.06%
P017 | S11 | 78.1613 | 73.161 | 75.6611 | 5.0003 | 5.0003 | 25.003 | 93.6%
P017 | S12 | 78.3103 | 71.7749 | 75.0426 | 6.5355 | 6.5355 | 42.7122 | 91.65%
P017 | S13 | 78.4839 | 70.9161 | 74.7 | 7.5678 | 7.5678 | 57.2709 | 90.36%
P017 | S14 | 78.4839 | 71.9209 | 75.2024 | 6.563 | 6.563 | 43.0731 | 91.64%
P017 | S15 | 78.5484 | 78.7683 | 78.6583 | -0.21991 | 0.21991 | 0.048362 | 99.72%
P017 | S16 | 79.0938 | 77.8007 | 78.4472 | 1.293 | 1.293 | 1.672 | 98.37%
P018 | S01 | 65.5667 | 62.4037 | 63.9852 | 3.1629 | 3.1629 | 10.0042 | 95.18%
P018 | S02 | 65.8 | 64.941 | 65.3705 | 0.85904 | 0.85904 | 0.73796 | 98.69%
P018 | S03 | 67.7742 | 69.9331 | 68.8536 | -2.1589 | 2.1589 | 4.6608 | 96.81%
P018 | S04 | 72.7333 | 74.1177 | 73.4255 | -1.3844 | 1.3844 | 1.9166 | 98.1%
P018 | S05 | 73.1 | 70.6571 | 71.8785 | 2.4429 | 2.4429 | 5.9679 | 96.66%
P018 | S06 | 73.175 | 70.8846 | 72.0298 | 2.2904 | 2.2904 | 5.2457 | 96.87%
P018 | S07 | 73.4118 | 70.5859 | 71.9988 | 2.8258 | 2.8258 | 7.9854 | 96.15%
P018 | S08 | 73.6286 | 69.8504 | 71.7395 | 3.7782 | 3.7782 | 14.275 | 94.87%
P018 | S09 | 73.9286 | 70.7139 | 72.3212 | 3.2147 | 3.2147 | 10.334 | 95.65%
P018 | S10 | 74.1 | 72.1293 | 73.1147 | 1.9707 | 1.9707 | 3.8836 | 97.34%
P018 | S11 | 74.1562 | 70.5559 | 72.3561 | 3.6003 | 3.6003 | 12.9624 | 95.14%
P018 | S12 | 74.2273 | 73.75 | 73.9886 | 0.47725 | 0.47725 | 0.22777 | 99.36%
P018 | S13 | 75.125 | 72.5655 | 73.8453 | 2.5595 | 2.5595 | 6.5508 | 96.59%
P018 | S14 | 75.6129 | 71.8891 | 73.751 | 3.7238 | 3.7238 | 13.8669 | 95.08%
P018 | S15 | 75.8667 | 73.8081 | 74.8374 | 2.0585 | 2.0585 | 4.2375 | 97.29%
P018 | S16 | 77.5667 | 66.7779 | 72.1723 | 10.7888 | 10.7888 | 116.3973 | 86.09%
P019 | S01 | 65.5806 | 69.0232 | 67.3019 | -3.4426 | 3.4426 | 11.8514 | 94.75%
P019 | S02 | 67.5312 | 70.9843 | 69.2578 | -3.4531 | 3.4531 | 11.9237 | 94.89%
P019 | S03 | 68.5 | 68.8365 | 68.6683 | -0.33651 | 0.33651 | 0.11324 | 99.51%
P019 | S04 | 69.6353 | 69.6124 | 69.6238 | 0.022904 | 0.022904 | 0.0005246 | 99.97%
P019 | S05 | 69.8412 | 65.9261 | 67.8837 | 3.915 | 3.915 | 15.3275 | 94.39%
P019 | S06 | 70.2812 | 72.3215 | 71.3014 | -2.0402 | 2.0402 | 4.1625 | 97.1%
P019 | S07 | 70.6364 | 62.9449 | 66.7906 | 7.6915 | 7.6915 | 59.1588 | 89.11%
P019 | S08 | 72.6667 | 74.0024 | 73.3345 | -1.3357 | 1.3357 | 1.7842 | 98.16%
P019 | S09 | 72.9 | 77.5188 | 75.2094 | -4.6188 | 4.6188 | 21.3336 | 93.66%
P019 | S10 | 73.5333 | 72.2454 | 72.8893 | 1.288 | 1.288 | 1.6589 | 98.25%
P019 | S11 | 73.7333 | 71.7875 | 72.7604 | 1.9458 | 1.9458 | 3.7863 | 97.36%
P019 | S12 | 74.4 | 71.7337 | 73.0669 | 2.6663 | 2.6663 | 7.109 | 96.42%
P019 | S13 | 74.5625 | 74.9131 | 74.7378 | -0.35063 | 0.35063 | 0.12294 | 99.53%
P019 | S14 | 74.9375 | 73.1669 | 74.0522 | 1.7706 | 1.7706 | 3.1351 | 97.64%
P019 | S15 | 74.9688 | 75.8829 | 75.4258 | -0.91415 | 0.91415 | 0.83567 | 98.78%
P019 | S16 | 76.1333 | 70.4365 | 73.2849 | 5.6969 | 5.6969 | 32.4541 | 92.52%
P020 | S01 | 62.5333 | 64.1798 | 63.3566 | -1.6464 | 1.6464 | 2.7108 | 97.37%
P020 | S02 | 69.9298 | 64.2024 | 67.0661 | 5.7274 | 5.7274 | 32.8029 | 91.81%
P020 | S03 | 72.6333 | 72.038 | 72.3357 | 0.59533 | 0.59533 | 0.35442 | 99.18%
P020 | S04 | 73.2258 | 73.5058 | 73.3658 | -0.27994 | 0.27994 | 0.078368 | 99.62%
P020 | S05 | 74.1 | 69.8443 | 71.9721 | 4.2557 | 4.2557 | 18.1113 | 94.26%
P020 | S06 | 74.25 | 70.3553 | 72.3026 | 3.8947 | 3.8947 | 15.1687 | 94.75%
P020 | S07 | 74.5625 | 72.3152 | 73.4388 | 2.2473 | 2.2473 | 5.0506 | 96.99%
P020 | S08 | 74.5938 | 71.5995 | 73.0966 | 2.9942 | 2.9942 | 8.9655 | 95.99%
P020 | S09 | 74.6875 | 66.3953 | 70.5414 | 8.2922 | 8.2922 | 68.7611 | 88.9%
P020 | S10 | 74.8667 | 68.3946 | 71.6306 | 6.472 | 6.472 | 41.8874 | 91.36%
P020 | S11 | 75.4242 | 73.2263 | 74.3253 | 2.1979 | 2.1979 | 4.8309 | 97.09%
P020 | S12 | 75.5 | 71.0971 | 73.2986 | 4.4029 | 4.4029 | 19.3852 | 94.17%
P020 | S13 | 75.9767 | 65.1159 | 70.5463 | 10.8609 | 10.8609 | 117.9588 | 85.7%
P020 | S14 | 76.4375 | 72.1797 | 74.3086 | 4.2578 | 4.2578 | 18.1288 | 94.43%
P020 | S15 | 78.7419 | 79.636 | 79.189 | -0.89404 | 0.89404 | 0.79932 | 98.86%
P020 | S16 | 79.0645 | 78.6361 | 78.8503 | 0.42842 | 0.42842 | 0.18354 | 99.46%
P021 | S01 | 71.3143 | 65.3749 | 68.3446 | 5.9394 | 5.9394 | 35.2761 | 91.67%
P021 | S02 | 72.9333 | 67.6315 | 70.2824 | 5.3018 | 5.3018 | 28.1094 | 92.73%
P021 | S03 | 73.4 | 65.6475 | 69.5238 | 7.7525 | 7.7525 | 60.101 | 89.44%
P021 | S04 | 73.7742 | 68.3104 | 71.0423 | 5.4638 | 5.4638 | 29.8535 | 92.59%
P021 | S05 | 74 | 67.8444 | 70.9222 | 6.1556 | 6.1556 | 37.8918 | 91.68%
P021 | S06 | 74.8684 | 69.072 | 71.9702 | 5.7965 | 5.7965 | 33.5988 | 92.26%
P021 | S07 | 74.9032 | 73.0612 | 73.9822 | 1.842 | 1.842 | 3.3931 | 97.54%
P021 | S08 | 74.9667 | 67.8514 | 71.409 | 7.1153 | 7.1153 | 50.6269 | 90.51%
P021 | S09 | 75.1 | 69.6656 | 72.3828 | 5.4344 | 5.4344 | 29.5323 | 92.76%
P021 | S10 | 75.1515 | 70.7843 | 72.9679 | 4.3673 | 4.3673 | 19.0729 | 94.19%
P021 | S11 | 75.3 | 68.1634 | 71.7317 | 7.1366 | 7.1366 | 50.9311 | 90.52%
P021 | S12 | 75.4062 | 73.3848 | 74.3955 | 2.0215 | 2.0215 | 4.0863 | 97.32%
P021 | S13 | 75.7667 | 66.8876 | 71.3271 | 8.8791 | 8.8791 | 78.838 | 88.28%
P021 | S14 | 75.8667 | 69.31 | 72.5884 | 6.5566 | 6.5566 | 42.9894 | 91.36%
P021 | S15 | 76.2667 | 69.8281 | 73.0474 | 6.4386 | 6.4386 | 41.4552 | 91.56%
P021 | S16 | 77.4516 | 68.6358 | 73.0437 | 8.8158 | 8.8158 | 77.7181 | 88.62%
P022 | S01 | 79.2 | 80.5832 | 79.8916 | -1.3832 | 1.3832 | 1.9133 | 98.25%
P022 | S02 | 79.3 | 80.3614 | 79.8307 | -1.0614 | 1.0614 | 1.1265 | 98.66%
P022 | S03 | 79.9091 | 80.5786 | 80.2438 | -0.66949 | 0.66949 | 0.44822 | 99.16%
P022 | S04 | 83.3611 | 82.6748 | 83.0179 | 0.68634 | 0.68634 | 0.47106 | 99.18%
P022 | S05 | 83.6286 | 87.9336 | 85.7811 | -4.305 | 4.305 | 18.5331 | 94.85%
P022 | S06 | 84.4688 | 82.7192 | 83.594 | 1.7495 | 1.7495 | 3.0609 | 97.93%
P022 | S07 | 85.7812 | 88.1564 | 86.9688 | -2.3752 | 2.3752 | 5.6415 | 97.23%
P022 | S08 | 86.0667 | 86.1771 | 86.1219 | -0.11046 | 0.11046 | 0.012201 | 99.87%
P022 | S09 | 89.0333 | 95.1459 | 92.0896 | -6.1126 | 6.1126 | 37.3641 | 93.13%
P022 | S10 | 89.0667 | 92.5946 | 90.8306 | -3.5279 | 3.5279 | 12.4461 | 96.04%
P022 | S11 | 89.3 | 98.4474 | 93.8737 | -9.1474 | 9.1474 | 83.674 | 89.76%
P022 | S12 | 90.2333 | 86.8145 | 88.5239 | 3.4189 | 3.4189 | 11.6887 | 96.21%
P022 | S13 | 90.9667 | 88.7957 | 89.8812 | 2.171 | 2.171 | 4.7132 | 97.61%
P022 | S14 | 91.2667 | 99.453 | 95.3598 | -8.1864 | 8.1864 | 67.0164 | 91.03%
P022 | S15 | 92.2667 | 91.1662 | 91.7164 | 1.1005 | 1.1005 | 1.211 | 98.81%
P022 | S16 | 93.1333 | 93.1503 | 93.1418 | -0.016977 | 0.016977 | 0.00028821 | 99.98%
P023 | S01 | 98 | 101.6947 | 99.8473 | -3.6947 | 3.6947 | 13.6506 | 96.23%
P023 | S02 | 98.1667 | 102.8289 | 100.4978 | -4.6622 | 4.6622 | 21.736 | 95.25%
P023 | S03 | 98.3333 | 104.1599 | 101.2466 | -5.8266 | 5.8266 | 33.9493 | 94.07%
P023 | S04 | 98.6 | 105.5031 | 102.0516 | -6.9031 | 6.9031 | 47.6531 | 93%
P023 | S05 | 98.8333 | 106.0526 | 102.443 | -7.2193 | 7.2193 | 52.1182 | 92.7%
P023 | S06 | 99.0667 | 98.7918 | 98.9292 | 0.27484 | 0.27484 | 0.075538 | 99.72%
P023 | S07 | 99.4 | 95.5563 | 97.4781 | 3.8437 | 3.8437 | 14.7743 | 96.13%
P023 | S08 | 99.4667 | 95.6544 | 97.5605 | 3.8122 | 3.8122 | 14.5331 | 96.17%
P023 | S09 | 99.6 | 95.2104 | 97.4052 | 4.3896 | 4.3896 | 19.2689 | 95.59%
P023 | S10 | 99.8333 | 98.1266 | 98.9799 | 1.7068 | 1.7068 | 2.9131 | 98.29%
P023 | S11 | 100.1 | 103.8528 | 101.9764 | -3.7528 | 3.7528 | 14.0838 | 96.25%
P023 | S12 | 101.0333 | 93.8237 | 97.4285 | 7.2097 | 7.2097 | 51.9795 | 92.86%
P023 | S13 | 101.2667 | 96.4506 | 98.8587 | 4.816 | 4.816 | 23.194 | 95.24%
P023 | S14 | 101.9333 | 98.263 | 100.0982 | 3.6704 | 3.6704 | 13.4716 | 96.4%
P023 | S15 | 103.8333 | 96.0874 | 99.9604 | 7.746 | 7.746 | 59.9998 | 92.54%
P023 | S16 | 104.8333 | 88.5505 | 96.6919 | 16.2828 | 16.2828 | 265.1292 | 84.47%
P024 | S01 | 101.0323 | 99.2244 | 100.1283 | 1.8079 | 1.8079 | 3.2685 | 98.21%
P024 | S02 | 101.0968 | 106.6477 | 103.8722 | -5.5509 | 5.5509 | 30.8123 | 94.51%
P024 | S03 | 101.2581 | 98.6782 | 99.9681 | 2.5799 | 2.5799 | 6.6559 | 97.45%
P024 | S04 | 102.3333 | 102.7776 | 102.5554 | -0.44423 | 0.44423 | 0.19734 | 99.57%
P024 | S05 | 102.4 | 91.5963 | 96.9982 | 10.8037 | 10.8037 | 116.7191 | 89.45%
P024 | S06 | 102.9333 | 99.1933 | 101.0633 | 3.74 | 3.74 | 13.9879 | 96.37%
P024 | S07 | 103.1935 | 101.8096 | 102.5016 | 1.384 | 1.384 | 1.9153 | 98.66%
P024 | S08 | 103.3667 | 99.0658 | 101.2162 | 4.3009 | 4.3009 | 18.4978 | 95.84%
P024 | S09 | 103.697 | 103.6303 | 103.6636 | 0.06668 | 0.06668 | 0.0044462 | 99.94%
P024 | S10 | 103.7 | 105.613 | 104.6565 | -1.913 | 1.913 | 3.6595 | 98.16%
P024 | S11 | 103.8667 | 95.4046 | 99.6356 | 8.4621 | 8.4621 | 71.6074 | 91.85%
P024 | S12 | 104.5667 | 107.5988 | 106.0827 | -3.0321 | 3.0321 | 9.1936 | 97.1%
P024 | S13 | 104.7097 | 95.6798 | 100.1947 | 9.0299 | 9.0299 | 81.5395 | 91.38%
P024 | S14 | 104.9394 | 98.7375 | 101.8384 | 6.2019 | 6.2019 | 38.4639 | 94.09%
P024 | S15 | 105.8065 | 106.6005 | 106.2035 | -0.79405 | 0.79405 | 0.63051 | 99.25%
P024 | S16 | 106.303 | 98.0334 | 102.1682 | 8.2697 | 8.2697 | 68.3871 | 92.22%
P025 | S01 | 68.6765 | 67.4822 | 68.0794 | 1.1942 | 1.1942 | 1.4262 | 98.26%
P025 | S02 | 68.7429 | 69.587 | 69.1649 | -0.84409 | 0.84409 | 0.71249 | 98.77%
P025 | S03 | 68.8108 | 68.9575 | 68.8841 | -0.14666 | 0.14666 | 0.021508 | 99.79%
P025 | S04 | 69 | 66.3951 | 67.6976 | 2.6049 | 2.6049 | 6.7855 | 96.22%
P025 | S05 | 70.6667 | 67.9786 | 69.3226 | 2.6881 | 2.6881 | 7.2256 | 96.2%
P025 | S06 | 72.7333 | 67.0982 | 69.9158 | 5.6351 | 5.6351 | 31.7543 | 92.25%
P025 | S07 | 73.0667 | 69.2769 | 71.1718 | 3.7898 | 3.7898 | 14.3624 | 94.81%
P025 | S08 | 73.2333 | 66.9867 | 70.11 | 6.2466 | 6.2466 | 39.0206 | 91.47%
P025 | S09 | 75.4194 | 70.936 | 73.1777 | 4.4834 | 4.4834 | 20.1007 | 94.06%
P025 | S10 | 75.7667 | 70.9792 | 73.3729 | 4.7875 | 4.7875 | 22.9202 | 93.68%
P025 | S11 | 76.4333 | 68.9253 | 72.6793 | 7.508 | 7.508 | 56.3708 | 90.18%
P025 | S12 | 76.5 | 68.0012 | 72.2506 | 8.4988 | 8.4988 | 72.2294 | 88.89%
P025 | S13 | 77.8667 | 71.2308 | 74.5487 | 6.6359 | 6.6359 | 44.0349 | 91.48%
P025 | S14 | 78.2667 | 72.1549 | 75.2108 | 6.1117 | 6.1117 | 37.3531 | 92.19%
P025 | S15 | 78.4333 | 69.2719 | 73.8526 | 9.1615 | 9.1615 | 83.9326 | 88.32%
P025 | S16 | 79.2 | 81.0493 | 80.1246 | -1.8493 | 1.8493 | 3.4199 | 97.67%
P026 | S01 | 72.5862 | 72.5188 | 72.5525 | 0.067362 | 0.067362 | 0.0045376 | 99.91%
P026 | S02 | 72.7 | 70.8678 | 71.7839 | 1.8322 | 1.8322 | 3.3569 | 97.48%
P026 | S03 | 73.0667 | 68.6797 | 70.8732 | 4.387 | 4.387 | 19.2457 | 94%
P026 | S04 | 73.2143 | 71.5182 | 72.3662 | 1.6961 | 1.6961 | 2.8767 | 97.68%
P026 | S05 | 73.5161 | 76.535 | 75.0255 | -3.0188 | 3.0188 | 9.1134 | 95.89%
P026 | S06 | 73.7333 | 71.3083 | 72.5208 | 2.425 | 2.425 | 5.8806 | 96.71%
P026 | S07 | 73.9286 | 75.6457 | 74.7871 | -1.7171 | 1.7171 | 2.9484 | 97.68%
P026 | S08 | 74.069 | 71.1552 | 72.6121 | 2.9138 | 2.9138 | 8.4903 | 96.07%
P026 | S09 | 74.2353 | 73.8065 | 74.0209 | 0.42877 | 0.42877 | 0.18384 | 99.42%
P026 | S10 | 74.3871 | 70.1135 | 72.2503 | 4.2736 | 4.2736 | 18.2637 | 94.25%
P026 | S11 | 74.5312 | 69.7919 | 72.1616 | 4.7394 | 4.7394 | 22.4619 | 93.64%
P026 | S12 | 74.6333 | 68.9666 | 71.8 | 5.6667 | 5.6667 | 32.112 | 92.41%
P026 | S13 | 74.8387 | 71.3344 | 73.0866 | 3.5043 | 3.5043 | 12.2799 | 95.32%
P026 | S14 | 75.4194 | 67.5309 | 71.4751 | 7.8884 | 7.8884 | 62.2271 | 89.54%
P026 | S15 | 76.3226 | 75.2429 | 75.7828 | 1.0796 | 1.0796 | 1.1656 | 98.59%
P026 | S16 | 77.0645 | 70.6073 | 73.8359 | 6.4572 | 6.4572 | 41.6954 | 91.62%
P027 | S01 | 73.7931 | 74.4684 | 74.1307 | -0.67528 | 0.67528 | 0.456 | 99.08%
P027 | S02 | 73.8571 | 71.5683 | 72.7127 | 2.2888 | 2.2888 | 5.2386 | 96.9%
P027 | S03 | 74.3448 | 72.593 | 73.4689 | 1.7519 | 1.7519 | 3.069 | 97.64%
P027 | S04 | 75.3448 | 71.8878 | 73.6163 | 3.4571 | 3.4571 | 11.9512 | 95.41%
P027 | S05 | 75.4333 | 70.6949 | 73.0641 | 4.7385 | 4.7385 | 22.4531 | 93.72%
P027 | S06 | 75.5714 | 74.0952 | 74.8333 | 1.4763 | 1.4763 | 2.1794 | 98.05%
P027 | S07 | 75.8065 | 70.145 | 72.9757 | 5.6615 | 5.6615 | 32.0524 | 92.53%
P027 | S08 | 76 | 69.9692 | 72.9846 | 6.0308 | 6.0308 | 36.3703 | 92.06%
P027 | S09 | 76.871 | 70.9313 | 73.9011 | 5.9397 | 5.9397 | 35.2795 | 92.27%
P027 | S10 | 77.3 | 68.4331 | 72.8665 | 8.8669 | 8.8669 | 78.6219 | 88.53%
P027 | S11 | 77.4516 | 68.0067 | 72.7292 | 9.4449 | 9.4449 | 89.2061 | 87.81%
P027 | S12 | 78.6333 | 78.312 | 78.4727 | 0.32134 | 0.32134 | 0.10326 | 99.59%
P027 | S13 | 78.8667 | 83.4346 | 81.1506 | -4.5679 | 4.5679 | 20.8659 | 94.21%
P027 | S14 | 79.4 | 80.0482 | 79.7241 | -0.64817 | 0.64817 | 0.42012 | 99.18%
P027 | S15 | 79.6333 | 79.4856 | 79.5594 | 0.14778 | 0.14778 | 0.02184 | 99.81%
P027 | S16 | 79.9355 | 78.816 | 79.3758 | 1.1195 | 1.1195 | 1.2532 | 98.6%
P028 | S01 | 72.9667 | 71.5521 | 72.2594 | 1.4146 | 1.4146 | 2.001 | 98.06%
P028 | S02 | 73.1667 | 71.5492 | 72.3579 | 1.6175 | 1.6175 | 2.6162 | 97.79%
P028 | S03 | 73.5 | 71.9665 | 72.7333 | 1.5335 | 1.5335 | 2.3515 | 97.91%
P028 | S04 | 74.7333 | 70.5813 | 72.6573 | 4.152 | 4.152 | 17.2393 | 94.44%
P028 | S05 | 75.1333 | 71.8142 | 73.4737 | 3.3192 | 3.3192 | 11.0169 | 95.58%
P028 | S06 | 76.7 | 69.9728 | 73.3364 | 6.7272 | 6.7272 | 45.2555 | 91.23%
P028 | S07 | 76.7667 | 68.7611 | 72.7639 | 8.0056 | 8.0056 | 64.0893 | 89.57%
P028 | S08 | 77.5 | 71.5289 | 74.5144 | 5.9711 | 5.9711 | 35.6544 | 92.3%
P028 | S09 | 77.6207 | 72.1678 | 74.8942 | 5.4529 | 5.4529 | 29.7341 | 92.97%
P028 | S10 | 77.931 | 70.1531 | 74.0421 | 7.7779 | 7.7779 | 60.4963 | 90.02%
P028 | S11 | 78.0345 | 69.9606 | 73.9975 | 8.0739 | 8.0739 | 65.1882 | 89.65%
P028 | S12 | 78.2333 | 72.2356 | 75.2345 | 5.9977 | 5.9977 | 35.9729 | 92.33%
P028 | S13 | 78.25 | 70.9739 | 74.612 | 7.2761 | 7.2761 | 52.9412 | 90.7%
P028 | S14 | 78.9355 | 77.6437 | 78.2896 | 1.2918 | 1.2918 | 1.6688 | 98.36%
P028 | S15 | 79.8 | 83.2677 | 81.5338 | -3.4677 | 3.4677 | 12.0249 | 95.65%
P028 | S16 | 79.9032 | 80.3005 | 80.1019 | -0.39731 | 0.39731 | 0.15786 | 99.5%
P029 | S01 | 69.3333 | 68.8493 | 69.0913 | 0.48404 | 0.48404 | 0.2343 | 99.3%
P029 | S02 | 69.4375 | 72.2093 | 70.8234 | -2.7718 | 2.7718 | 7.6828 | 96.01%
P029 | S03 | 69.9 | 73.2848 | 71.5924 | -3.3848 | 3.3848 | 11.4571 | 95.16%
P029 | S04 | 70.8 | 69.5165 | 70.1582 | 1.2835 | 1.2835 | 1.6474 | 98.19%
P029 | S05 | 71.7 | 72.5168 | 72.1084 | -0.81675 | 0.81675 | 0.66709 | 98.86%
P029 | S06 | 71.8 | 77.8145 | 74.8072 | -6.0145 | 6.0145 | 36.174 | 91.62%
P029 | S07 | 73.1935 | 68.3359 | 70.7647 | 4.8576 | 4.8576 | 23.5967 | 93.36%
P029 | S08 | 73.2424 | 67.7879 | 70.5152 | 5.4545 | 5.4545 | 29.7519 | 92.55%
P029 | S09 | 75.0882 | 69.1798 | 72.134 | 5.9084 | 5.9084 | 34.9096 | 92.13%
P029 | S10 | 75.1935 | 70.8135 | 73.0035 | 4.38 | 4.38 | 19.1847 | 94.17%
P029 | S11 | 75.8 | 68.2092 | 72.0046 | 7.5908 | 7.5908 | 57.6205 | 89.99%
P029 | S12 | 76.9 | 80.7061 | 78.8031 | -3.8061 | 3.8061 | 14.4866 | 95.05%
P029 | S13 | 76.9677 | 70.9978 | 73.9828 | 5.97 | 5.97 | 35.6404 | 92.24%
P029 | S14 | 77.6667 | 77.9788 | 77.8227 | -0.31214 | 0.31214 | 0.097433 | 99.6%
P029 | S15 | 77.7667 | 67.5588 | 72.6627 | 10.2079 | 10.2079 | 104.2005 | 86.87%
P029 | S16 | 78.4 | 70.3016 | 74.3508 | 8.0984 | 8.0984 | 65.5841 | 89.67%
P030 | S01 | 67.3226 | 69.421 | 68.3718 | -2.0984 | 2.0984 | 4.4034 | 96.88%
P030 | S02 | 67.8065 | 65.4586 | 66.6325 | 2.3478 | 2.3478 | 5.5124 | 96.54%
P030 | S03 | 67.8387 | 63.3671 | 65.6029 | 4.4716 | 4.4716 | 19.995 | 93.41%
P030 | S04 | 67.8667 | 62.7561 | 65.3114 | 5.1106 | 5.1106 | 26.1183 | 92.47%
P030 | S05 | 68.4 | 62.1306 | 65.2653 | 6.2694 | 6.2694 | 39.3057 | 90.83%
P030 | S06 | 68.4194 | 64.0145 | 66.2169 | 4.4048 | 4.4048 | 19.4026 | 93.56%
P030 | S07 | 68.6 | 61.0118 | 64.8059 | 7.5882 | 7.5882 | 57.5805 | 88.94%
P030 | S08 | 68.871 | 63.0743 | 65.9726 | 5.7967 | 5.7967 | 33.6014 | 91.58%
P030 | S09 | 69.0333 | 63.2169 | 66.1251 | 5.8164 | 5.8164 | 33.8308 | 91.57%
P030 | S10 | 69.3 | 62.2013 | 65.7507 | 7.0987 | 7.0987 | 50.3912 | 89.76%
P030 | S11 | 69.3333 | 61.2238 | 65.2786 | 8.1095 | 8.1095 | 65.7643 | 88.3%
P030 | S12 | 70.1667 | 62.9114 | 66.539 | 7.2553 | 7.2553 | 52.6391 | 89.66%
P030 | S13 | 70.3548 | 61.0315 | 65.6932 | 9.3234 | 9.3234 | 86.925 | 86.75%
P030 | S14 | 70.4667 | 63.6208 | 67.0437 | 6.8458 | 6.8458 | 46.8655 | 90.28%
P030 | S15 | 72.4 | 70.7635 | 71.5818 | 1.6365 | 1.6365 | 2.6781 | 97.74%
P030 | S16 | 72.4667 | 68.7808 | 70.6238 | 3.6858 | 3.6858 | 13.5853 | 94.91%
P031 | S01 | 78.9667 | 77.601 | 78.2838 | 1.3656 | 1.3656 | 1.865 | 98.27%
P031 | S02 | 79.1515 | 74.9179 | 77.0347 | 4.2336 | 4.2336 | 17.9234 | 94.65%
P031 | S03 | 79.4 | 83.4079 | 81.404 | -4.0079 | 4.0079 | 16.0633 | 94.95%
P031 | S04 | 79.6562 | 79.0026 | 79.3294 | 0.65366 | 0.65366 | 0.42727 | 99.18%
P031 | S05 | 79.9333 | 77.4895 | 78.7114 | 2.4438 | 2.4438 | 5.9724 | 96.94%
P031 | S06 | 83.4 | 84.3998 | 83.8999 | -0.99977 | 0.99977 | 0.99954 | 98.8%
P031 | S07 | 84.8 | 86.1051 | 85.4526 | -1.3051 | 1.3051 | 1.7034 | 98.46%
P031 | S08 | 86.1333 | 83.0766 | 84.605 | 3.0567 | 3.0567 | 9.3437 | 96.45%
P031 | S09 | 86.1667 | 85.0461 | 85.6064 | 1.1205 | 1.1205 | 1.2556 | 98.7%
P031 | S10 | 86.4667 | 86.8064 | 86.6365 | -0.3397 | 0.3397 | 0.1154 | 99.61%
P031 | S11 | 86.5667 | 90.7125 | 88.6396 | -4.1459 | 4.1459 | 17.1881 | 95.21%
P031 | S12 | 87.4062 | 89.903 | 88.6546 | -2.4967 | 2.4967 | 6.2336 | 97.14%
P031 | S13 | 87.4333 | 83.6434 | 85.5384 | 3.7899 | 3.7899 | 14.3635 | 95.67%
P031 | S14 | 87.4688 | 86.7431 | 87.1059 | 0.72566 | 0.72566 | 0.52658 | 99.17%
P031 | S15 | 87.5 | 86.31 | 86.905 | 1.19 | 1.19 | 1.4161 | 98.64%
P031 | S16 | 88.4333 | 79.8158 | 84.1246 | 8.6176 | 8.6176 | 74.2624 | 90.26%
P032 | S01 | 83.9 | 85.9543 | 84.9271 | -2.0543 | 2.0543 | 4.22 | 97.55%
P032 | S02 | 85.5333 | 89.6597 | 87.5965 | -4.1264 | 4.1264 | 17.0269 | 95.18%
P032 | S03 | 87.2 | 83.5564 | 85.3782 | 3.6436 | 3.6436 | 13.2759 | 95.82%
P032 | S04 | 87.9333 | 87.2961 | 87.6147 | 0.63721 | 0.63721 | 0.40604 | 99.28%
P032 | S05 | 88.4667 | 84.4034 | 86.435 | 4.0633 | 4.0633 | 16.5105 | 95.41%
P032 | S06 | 88.9 | 101.6577 | 95.2788 | -12.7576 | 12.7576 | 162.7576 | 85.65%
P032 | S07 | 88.9333 | 86.924 | 87.9286 | 2.0094 | 2.0094 | 4.0376 | 97.74%
P032 | S08 | 88.9667 | 96.3479 | 92.6573 | -7.3813 | 7.3813 | 54.4829 | 91.7%
P032 | S09 | 89.1667 | 85.9459 | 87.5563 | 3.2208 | 3.2208 | 10.3734 | 96.39%
P032 | S10 | 89.2 | 89.1597 | 89.1799 | 0.04026 | 0.04026 | 0.0016209 | 99.95%
P032 | S11 | 89.2333 | 88.782 | 89.0077 | 0.45134 | 0.45134 | 0.20371 | 99.49%
P032 | S12 | 89.6 | 91.4368 | 90.5184 | -1.8368 | 1.8368 | 3.3739 | 97.95%
P032 | S13 | 89.8 | 91.3764 | 90.5882 | -1.5764 | 1.5764 | 2.4852 | 98.24%
P032 | S14 | 89.9333 | 87.3398 | 88.6366 | 2.5936 | 2.5936 | 6.7265 | 97.12%
P032 | S15 | 90.0667 | 97.0728 | 93.5697 | -7.0062 | 7.0062 | 49.0862 | 92.22%
P032 | S16 | 91.6333 | 93.7112 | 92.6723 | -2.0779 | 2.0779 | 4.3177 | 97.73%
P033 | S01 | 78.6 | 79.0709 | 78.8355 | -0.47092 | 0.47092 | 0.22176 | 99.4%
P033 | S02 | 85.5 | 81.0746 | 83.2873 | 4.4254 | 4.4254 | 19.5843 | 94.82%
P033 | S03 | 85.6667 | 83.7319 | 84.6993 | 1.9347 | 1.9347 | 3.7432 | 97.74%
P033 | S04 | 85.8667 | 84.4239 | 85.1453 | 1.4427 | 1.4427 | 2.0815 | 98.32%
P033 | S05 | 86.7 | 85.5253 | 86.1126 | 1.1747 | 1.1747 | 1.38 | 98.65%
P033 | S06 | 89.3667 | 91.031 | 90.1988 | -1.6644 | 1.6644 | 2.7701 | 98.14%
P033 | S07 | 89.5333 | 90.0265 | 89.7799 | -0.49321 | 0.49321 | 0.24325 | 99.45%
P033 | S08 | 89.5667 | 96.1808 | 92.8737 | -6.6142 | 6.6142 | 43.747 | 92.62%
P033 | S09 | 89.7667 | 95.5783 | 92.6725 | -5.8117 | 5.8117 | 33.7754 | 93.53%
P033 | S10 | 89.9 | 89.7038 | 89.8019 | 0.19618 | 0.19618 | 0.038487 | 99.78%
P033 | S11 | 90.6333 | 88.1959 | 89.4146 | 2.4375 | 2.4375 | 5.9413 | 97.31%
P033 | S12 | 91.6333 | 96.7079 | 94.1706 | -5.0746 | 5.0746 | 25.7517 | 94.46%
P033 | S13 | 91.8 | 94.6232 | 93.2116 | -2.8232 | 2.8232 | 7.9705 | 96.92%
P033 | S14 | 92.0667 | 96.0244 | 94.0456 | -3.9578 | 3.9578 | 15.664 | 95.7%
P033 | S15 | 93.5 | 91.2709 | 92.3855 | 2.2291 | 2.2291 | 4.9689 | 97.62%
P033 | S16 | 94.0667 | 93.5733 | 93.82 | 0.49337 | 0.49337 | 0.24341 | 99.48%
P034 | S01 | 83.0333 | 87.0582 | 85.0458 | -4.0249 | 4.0249 | 16.1999 | 95.15%
P034 | S02 | 83.1 | 85.8683 | 84.4841 | -2.7683 | 2.7683 | 7.6632 | 96.67%
P034 | S03 | 83.4333 | 88.0624 | 85.7479 | -4.6291 | 4.6291 | 21.4284 | 94.45%
P034 | S04 | 84.1667 | 84.8424 | 84.5046 | -0.67578 | 0.67578 | 0.45668 | 99.2%
P034 | S05 | 85.8 | 88.1032 | 86.9516 | -2.3032 | 2.3032 | 5.3046 | 97.32%
P034 | S06 | 86.4 | 85.2757 | 85.8379 | 1.1243 | 1.1243 | 1.264 | 98.7%
P034 | S07 | 86.9667 | 82.9809 | 84.9738 | 3.9858 | 3.9858 | 15.8863 | 95.42%
P034 | S08 | 87.0667 | 86.8986 | 86.9826 | 0.16806 | 0.16806 | 0.028243 | 99.81%
P034 | S09 | 87.2667 | 86.9573 | 87.112 | 0.30935 | 0.30935 | 0.095695 | 99.65%
P034 | S10 | 88.4 | 89.0961 | 88.7481 | -0.69611 | 0.69611 | 0.48458 | 99.21%
P034 | S11 | 88.5667 | 87.8353 | 88.201 | 0.73138 | 0.73138 | 0.53491 | 99.17%
P034 | S12 | 88.6552 | 94.7923 | 91.7237 | -6.1371 | 6.1371 | 37.664 | 93.08%
P034 | S13 | 89.1613 | 93.9007 | 91.531 | -4.7394 | 4.7394 | 22.4618 | 94.68%
P034 | S14 | 90.5333 | 96.5722 | 93.5528 | -6.0389 | 6.0389 | 36.4679 | 93.33%
P034 | S15 | 93.5 | 97.0314 | 95.2657 | -3.5314 | 3.5314 | 12.4707 | 96.22%
P034 | S16 | 94.0323 | 90.0957 | 92.064 | 3.9366 | 3.9366 | 15.4968 | 95.81%
P035 | S01 | 78.8065 | 81.9136 | 80.36 | -3.1071 | 3.1071 | 9.6544 | 96.06%
P035 | S02 | 79.0667 | 80.0261 | 79.5464 | -0.95943 | 0.95943 | 0.92051 | 98.79%
P035 | S03 | 83.7931 | 84.9323 | 84.3627 | -1.1392 | 1.1392 | 1.2978 | 98.64%
P035 | S04 | 85.6667 | 85.7494 | 85.708 | -0.082763 | 0.082763 | 0.0068498 | 99.9%
P035 | S05 | 86.2667 | 82.6331 | 84.4499 | 3.6336 | 3.6336 | 13.2031 | 95.79%
P035 | S06 | 86.3333 | 86.6819 | 86.5076 | -0.34858 | 0.34858 | 0.12151 | 99.6%
P035 | S07 | 86.7 | 84.314 | 85.507 | 2.386 | 2.386 | 5.6929 | 97.25%
P035 | S08 | 87.6667 | 87.4239 | 87.5453 | 0.24282 | 0.24282 | 0.05896 | 99.72%
P035 | S09 | 87.9 | 86.1681 | 87.0341 | 1.7319 | 1.7319 | 2.9993 | 98.03%
P035 | S10 | 88.4138 | 85.0656 | 86.7397 | 3.3482 | 3.3482 | 11.2104 | 96.21%
P035 | S11 | 88.4667 | 85.2753 | 86.871 | 3.1913 | 3.1913 | 10.1846 | 96.39%
P035 | S12 | 88.4667 | 86.1366 | 87.3017 | 2.33 | 2.33 | 5.429 | 97.37%
P035 | S13 | 88.4839 | 80.958 | 84.7209 | 7.5259 | 7.5259 | 56.6393 | 91.49%
P035 | S14 | 93.1 | 92.0977 | 92.5989 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0046 | 98.92%
P035 | S15 | 93.9355 | 94.0305 | 93.983 | -0.094976 | 0.094976 | 0.0090205 | 99.9%
P035 | S16 | 95.6 | 99.4909 | 97.5454 | -3.8909 | 3.8909 | 15.1389 | 95.93%
P036 | S01 | 83.1 | 87.4739 | 85.2869 | -4.3739 | 4.3739 | 19.1309 | 94.74%
P036 | S02 | 83.5667 | 85.0412 | 84.3039 | -1.4745 | 1.4745 | 2.1741 | 98.24%
P036 | S03 | 84.1333 | 90.4523 | 87.2928 | -6.3189 | 6.3189 | 39.9287 | 92.49%
P036 | S04 | 85.1 | 87.886 | 86.493 | -2.786 | 2.786 | 7.7619 | 96.73%
P036 | S05 | 85.7333 | 88.7743 | 87.2538 | -3.041 | 3.041 | 9.2476 | 96.45%
P036 | S06 | 85.9667 | 85.8756 | 85.9212 | 0.091017 | 0.091017 | 0.008284 | 99.89%
P036 | S07 | 87.0667 | 89.3461 | 88.2064 | -2.2794 | 2.2794 | 5.1957 | 97.38%
P036 | S08 | 87.7667 | 85.9277 | 86.8472 | 1.8389 | 1.8389 | 3.3817 | 97.9%
P036 | S09 | 87.8667 | 87.0824 | 87.4745 | 0.78428 | 0.78428 | 0.61509 | 99.11%
P036 | S10 | 87.9032 | 84.8213 | 86.3622 | 3.082 | 3.082 | 9.4985 | 96.49%
P036 | S11 | 88 | 79.9147 | 83.9573 | 8.0853 | 8.0853 | 65.3721 | 90.81%
P036 | S12 | 94.2333 | 90.2318 | 92.2326 | 4.0015 | 4.0015 | 16.0123 | 95.75%
P036 | S13 | 94.4333 | 93.4197 | 93.9265 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0275 | 98.93%
P036 | S14 | 94.4667 | 93.4474 | 93.957 | 1.0193 | 1.0193 | 1.039 | 98.92%
P036 | S15 | 94.8065 | 94.8094 | 94.8079 | -0.0029384 | 0.0029384 | 8.6341e-06 | 100%
P036 | S16 | 94.8387 | 93.8687 | 94.3537 | 0.97006 | 0.97006 | 0.94102 | 98.98%
P037 | S01 | 88.5161 | 95.3489 | 91.9325 | -6.8328 | 6.8328 | 46.6865 | 92.28%
P037 | S02 | 88.8 | 87.8111 | 88.3055 | 0.98892 | 0.98892 | 0.97796 | 98.89%
P037 | S03 | 88.9667 | 88.1853 | 88.576 | 0.78134 | 0.78134 | 0.61049 | 99.12%
P037 | S04 | 89.5333 | 90.6486 | 90.091 | -1.1153 | 1.1153 | 1.2439 | 98.75%
P037 | S05 | 89.6 | 92.5407 | 91.0704 | -2.9407 | 2.9407 | 8.6478 | 96.72%
P037 | S06 | 90.2 | 88.1819 | 89.1909 | 2.0181 | 2.0181 | 4.0728 | 97.76%
P037 | S07 | 90.6 | 90.4134 | 90.5067 | 0.18656 | 0.18656 | 0.034805 | 99.79%
P037 | S08 | 92.8333 | 90.0425 | 91.4379 | 2.7909 | 2.7909 | 7.7889 | 96.99%
P037 | S09 | 93.3871 | 98.4817 | 95.9344 | -5.0946 | 5.0946 | 25.9547 | 94.54%
P037 | S10 | 94.8 | 91.6527 | 93.2264 | 3.1473 | 3.1473 | 9.9053 | 96.68%
P037 | S11 | 94.9667 | 91.5901 | 93.2784 | 3.3766 | 3.3766 | 11.4014 | 96.44%
P037 | S12 | 95.6333 | 97.9086 | 96.771 | -2.2753 | 2.2753 | 5.177 | 97.62%
P037 | S13 | 96.4 | 102.7865 | 99.5933 | -6.3865 | 6.3865 | 40.7879 | 93.37%
P037 | S14 | 97 | 103.0393 | 100.0197 | -6.0393 | 6.0393 | 36.4737 | 93.77%
P037 | S15 | 97.3333 | 102.3865 | 99.8599 | -5.0532 | 5.0532 | 25.535 | 94.81%
P037 | S16 | 97.8 | 102.1444 | 99.9722 | -4.3444 | 4.3444 | 18.8736 | 95.56%
P038 | S01 | 73.75 | 72.3928 | 73.0714 | 1.3572 | 1.3572 | 1.8419 | 98.16%
P038 | S02 | 73.7742 | 71.0642 | 72.4192 | 2.71 | 2.71 | 7.3439 | 96.33%
P038 | S03 | 74.1935 | 68.7173 | 71.4554 | 5.4763 | 5.4763 | 29.9897 | 92.62%
P038 | S04 | 74.4194 | 71.4142 | 72.9168 | 3.0051 | 3.0051 | 9.0307 | 95.96%
P038 | S05 | 74.4333 | 70.7425 | 72.5879 | 3.6908 | 3.6908 | 13.622 | 95.04%
P038 | S06 | 74.4839 | 72.0994 | 73.2916 | 2.3845 | 2.3845 | 5.6858 | 96.8%
P038 | S07 | 74.6667 | 71.1285 | 72.8976 | 3.5381 | 3.5381 | 12.5185 | 95.26%
P038 | S08 | 75.7576 | 74.4915 | 75.1245 | 1.2661 | 1.2661 | 1.6029 | 98.33%
P038 | S09 | 76.9 | 69.7793 | 73.3397 | 7.1207 | 7.1207 | 50.7039 | 90.74%
P038 | S10 | 77.9394 | 70.466 | 74.2027 | 7.4734 | 7.4734 | 55.8524 | 90.41%
P038 | S11 | 77.9697 | 72.9344 | 75.4521 | 5.0353 | 5.0353 | 25.354 | 93.54%
P038 | S12 | 79.2 | 77.6855 | 78.4428 | 1.5145 | 1.5145 | 2.2936 | 98.09%
P038 | S13 | 79.4333 | 76.7322 | 78.0828 | 2.7011 | 2.7011 | 7.2962 | 96.6%
P038 | S14 | 79.4667 | 82.629 | 81.0478 | -3.1623 | 3.1623 | 10.0003 | 96.02%
P038 | S15 | 79.6667 | 75.4245 | 77.5456 | 4.2421 | 4.2421 | 17.9956 | 94.68%
P038 | S16 | 79.7097 | 78.4749 | 79.0923 | 1.2348 | 1.2348 | 1.5248 | 98.45%
P039 | S01 | 78.5312 | 81.4071 | 79.9692 | -2.8759 | 2.8759 | 8.2706 | 96.34%
P039 | S02 | 78.5333 | 84.3485 | 81.4409 | -5.8152 | 5.8152 | 33.8162 | 92.6%
P039 | S03 | 78.7692 | 81.4036 | 80.0864 | -2.6343 | 2.6343 | 6.9398 | 96.66%
P039 | S04 | 79.3667 | 76.5934 | 77.98 | 2.7733 | 2.7733 | 7.6912 | 96.51%
P039 | S05 | 79.4333 | 79.0435 | 79.2384 | 0.38983 | 0.38983 | 0.15197 | 99.51%
P039 | S06 | 79.4839 | 79.6233 | 79.5536 | -0.13943 | 0.13943 | 0.01944 | 99.82%
P039 | S07 | 79.5938 | 79.9175 | 79.7556 | -0.32372 | 0.32372 | 0.10479 | 99.59%
P039 | S08 | 79.9333 | 80.5661 | 80.2497 | -0.63272 | 0.63272 | 0.40034 | 99.21%
P039 | S09 | 80.9 | 82.1922 | 81.5461 | -1.2922 | 1.2922 | 1.6699 | 98.4%
P039 | S10 | 82.2333 | 79.3874 | 80.8104 | 2.8459 | 2.8459 | 8.0993 | 96.54%
P039 | S11 | 84.8333 | 85.5506 | 85.192 | -0.7173 | 0.7173 | 0.51451 | 99.15%
P039 | S12 | 84.9333 | 83.0511 | 83.9922 | 1.8823 | 1.8823 | 3.5429 | 97.78%
P039 | S13 | 85.8333 | 87.4072 | 86.6203 | -1.5739 | 1.5739 | 2.4772 | 98.17%
P039 | S14 | 86.1 | 82.077 | 84.0885 | 4.023 | 4.023 | 16.1843 | 95.33%
P039 | S15 | 88.2667 | 83.961 | 86.1138 | 4.3056 | 4.3056 | 18.5386 | 95.12%
P039 | S16 | 90.9 | 93.271 | 92.0855 | -2.371 | 2.371 | 5.6217 | 97.39%
P040 | S01 | 69.8333 | 63.3192 | 66.5763 | 6.5142 | 6.5142 | 42.4343 | 90.67%
P040 | S02 | 71.1667 | 59.6076 | 65.3871 | 11.559 | 11.559 | 133.6115 | 83.76%
P040 | S03 | 71.3 | 59.2818 | 65.2909 | 12.0182 | 12.0182 | 144.4362 | 83.14%
P040 | S04 | 72.4333 | 63.3359 | 67.8846 | 9.0974 | 9.0974 | 82.763 | 87.44%
P040 | S05 | 72.5333 | 75.1651 | 73.8492 | -2.6318 | 2.6318 | 6.9264 | 96.37%
P040 | S06 | 73.4 | 67.4202 | 70.4101 | 5.9798 | 5.9798 | 35.7586 | 91.85%
P040 | S07 | 73.8 | 69.6864 | 71.7432 | 4.1136 | 4.1136 | 16.9221 | 94.43%
P040 | S08 | 75.1667 | 71.8642 | 73.5154 | 3.3024 | 3.3024 | 10.9061 | 95.61%
P040 | S09 | 77.3125 | 68.2151 | 72.7638 | 9.0974 | 9.0974 | 82.7625 | 88.23%
P040 | S10 | 78.0667 | 70.2292 | 74.1479 | 7.8375 | 7.8375 | 61.4267 | 89.96%
P040 | S11 | 80.1 | 76.6963 | 78.3982 | 3.4037 | 3.4037 | 11.5851 | 95.75%
P040 | S12 | 80.1667 | 85.4788 | 82.8227 | -5.3121 | 5.3121 | 28.2183 | 93.37%
P040 | S13 | 80.7419 | 81.1447 | 80.9433 | -0.40276 | 0.40276 | 0.16222 | 99.5%
P040 | S14 | 81.5333 | 79.1037 | 80.3185 | 2.4296 | 2.4296 | 5.9029 | 97.02%
P040 | S15 | 82.1935 | 81.6991 | 81.9463 | 0.49445 | 0.49445 | 0.24448 | 99.4%
P040 | S16 | 88.2667 | 85.5266 | 86.8966 | 2.7401 | 2.7401 | 7.5082 | 96.9%
P041 | S01 | 76.2258 | 69.0618 | 72.6438 | 7.164 | 7.164 | 51.3227 | 90.6%
P041 | S02 | 76.4667 | 66.9757 | 71.7212 | 9.491 | 9.491 | 90.0786 | 87.59%
P041 | S03 | 76.7 | 66.473 | 71.5865 | 10.227 | 10.227 | 104.5913 | 86.67%
P041 | S04 | 76.8667 | 70.5216 | 73.6941 | 6.3451 | 6.3451 | 40.26 | 91.75%
P041 | S05 | 77.5667 | 70.1102 | 73.8384 | 7.4565 | 7.4565 | 55.5993 | 90.39%
P041 | S06 | 77.6333 | 71.0907 | 74.362 | 6.5426 | 6.5426 | 42.8057 | 91.57%
P041 | S07 | 78.3 | 69.5807 | 73.9404 | 8.7193 | 8.7193 | 76.0256 | 88.86%
P041 | S08 | 78.4333 | 70.0933 | 74.2633 | 8.34 | 8.34 | 69.5557 | 89.37%
P041 | S09 | 81.2581 | 80.4084 | 80.8332 | 0.84968 | 0.84968 | 0.72196 | 98.95%
P041 | S10 | 81.6 | 80.8195 | 81.2098 | 0.78047 | 0.78047 | 0.60913 | 99.04%
P041 | S11 | 82.25 | 82.7265 | 82.4882 | -0.4765 | 0.4765 | 0.22705 | 99.42%
P041 | S12 | 82.2667 | 76.4928 | 79.3797 | 5.7739 | 5.7739 | 33.3379 | 92.98%
P041 | S13 | 82.4 | 80.8595 | 81.6298 | 1.5405 | 1.5405 | 2.373 | 98.13%
P041 | S14 | 82.6 | 78.9485 | 80.7742 | 3.6515 | 3.6515 | 13.3338 | 95.58%
P041 | S15 | 82.9333 | 78.7456 | 80.8394 | 4.1878 | 4.1878 | 17.5374 | 94.95%
P041 | S16 | 82.973 | 80.8248 | 81.8989 | 2.1482 | 2.1482 | 4.6147 | 97.41%
P042 | S01 | 72.5938 | 77.0585 | 74.8261 | -4.4647 | 4.4647 | 19.9339 | 93.85%
P042 | S02 | 73.9667 | 77.3072 | 75.637 | -3.3406 | 3.3406 | 11.1595 | 95.48%
P042 | S03 | 74.4848 | 76.8075 | 75.6462 | -2.3226 | 2.3226 | 5.3947 | 96.88%
P042 | S04 | 74.8378 | 76.5667 | 75.7023 | -1.7289 | 1.7289 | 2.9889 | 97.69%
P042 | S05 | 75.6757 | 79.1091 | 77.3924 | -3.4335 | 3.4335 | 11.7886 | 95.46%
P042 | S06 | 75.9667 | 74.3439 | 75.1553 | 1.6227 | 1.6227 | 2.6332 | 97.86%
P042 | S07 | 76 | 75.8386 | 75.9193 | 0.16137 | 0.16137 | 0.02604 | 99.79%
P042 | S08 | 76.1333 | 73.6801 | 74.9067 | 2.4533 | 2.4533 | 6.0185 | 96.78%
P042 | S09 | 76.3667 | 75.072 | 75.7193 | 1.2947 | 1.2947 | 1.6762 | 98.3%
P042 | S10 | 76.7 | 72.141 | 74.4205 | 4.559 | 4.559 | 20.7847 | 94.06%
P042 | S11 | 77.1333 | 70.7669 | 73.9501 | 6.3665 | 6.3665 | 40.532 | 91.75%
P042 | S12 | 77.4333 | 71.4136 | 74.4235 | 6.0197 | 6.0197 | 36.2372 | 92.23%
P042 | S13 | 77.5 | 72.4989 | 74.9994 | 5.0011 | 5.0011 | 25.0111 | 93.55%
P042 | S14 | 77.6333 | 74.6588 | 76.1461 | 2.9745 | 2.9745 | 8.8477 | 96.17%
P042 | S15 | 77.6667 | 73.7666 | 75.7166 | 3.9001 | 3.9001 | 15.2106 | 94.98%
P042 | S16 | 78.129 | 69.0543 | 73.5917 | 9.0748 | 9.0748 | 82.3512 | 88.38%
P043 | S01 | 72.7667 | 79.8475 | 76.3071 | -7.0808 | 7.0808 | 50.1377 | 90.27%
P043 | S02 | 72.931 | 80.851 | 76.891 | -7.92 | 7.92 | 62.7265 | 89.14%
P043 | S03 | 72.9333 | 81.9866 | 77.46 | -9.0532 | 9.0532 | 81.9613 | 87.59%
P043 | S04 | 73.1 | 76.7165 | 74.9083 | -3.6165 | 3.6165 | 13.0791 | 95.05%
P043 | S05 | 73.1613 | 83.8844 | 78.5229 | -10.7231 | 10.7231 | 114.9854 | 85.34%
P043 | S06 | 73.5333 | 80.4654 | 76.9993 | -6.932 | 6.932 | 48.0529 | 90.57%
P043 | S07 | 74.2258 | 76.4573 | 75.3415 | -2.2315 | 2.2315 | 4.9794 | 96.99%
P043 | S08 | 74.5312 | 80.9893 | 77.7603 | -6.4581 | 6.4581 | 41.7068 | 91.34%
P043 | S09 | 74.9333 | 75.3436 | 75.1384 | -0.41023 | 0.41023 | 0.16829 | 99.45%
P043 | S10 | 75.0312 | 78.7174 | 76.8743 | -3.6862 | 3.6862 | 13.5879 | 95.09%
P043 | S11 | 80.3667 | 80.2136 | 80.2902 | 0.15303 | 0.15303 | 0.023417 | 99.81%
P043 | S12 | 81.1 | 76.2734 | 78.6867 | 4.8266 | 4.8266 | 23.2961 | 94.05%
P043 | S13 | 81.3667 | 76.9476 | 79.1571 | 4.4191 | 4.4191 | 19.5285 | 94.57%
P043 | S14 | 82.2667 | 79.2137 | 80.7402 | 3.053 | 3.053 | 9.3206 | 96.29%
P043 | S15 | 82.5 | 80.2063 | 81.3531 | 2.2937 | 2.2937 | 5.2612 | 97.22%
P043 | S16 | 82.6667 | 77.3733 | 80.02 | 5.2934 | 5.2934 | 28.0196 | 93.6%
P044 | S01 | 84.3 | 86.8576 | 85.5788 | -2.5576 | 2.5576 | 6.5412 | 96.97%
P044 | S02 | 85.3667 | 85.9304 | 85.6486 | -0.56378 | 0.56378 | 0.31785 | 99.34%
P044 | S03 | 85.4333 | 82.7314 | 84.0824 | 2.7019 | 2.7019 | 7.3003 | 96.84%
P044 | S04 | 85.5333 | 85.5302 | 85.5318 | 0.0030833 | 0.0030833 | 9.5069e-06 | 100%
P044 | S05 | 85.6 | 84.8824 | 85.2412 | 0.71764 | 0.71764 | 0.51501 | 99.16%
P044 | S06 | 85.9667 | 88.9152 | 87.4409 | -2.9486 | 2.9486 | 8.694 | 96.57%
P044 | S07 | 86.9 | 84.7697 | 85.8348 | 2.1303 | 2.1303 | 4.5382 | 97.55%
P044 | S08 | 87 | 86.51 | 86.755 | 0.48997 | 0.48997 | 0.24007 | 99.44%
P044 | S09 | 87.4667 | 87.0927 | 87.2797 | 0.37394 | 0.37394 | 0.13983 | 99.57%
P044 | S10 | 87.5667 | 86.625 | 87.0958 | 0.94171 | 0.94171 | 0.88681 | 98.92%
P044 | S11 | 88.2667 | 86.6253 | 87.446 | 1.6413 | 1.6413 | 2.694 | 98.14%
P044 | S12 | 88.3333 | 84.0428 | 86.1881 | 4.2905 | 4.2905 | 18.4085 | 95.14%
P044 | S13 | 88.4333 | 85.1702 | 86.8017 | 3.2632 | 3.2632 | 10.6483 | 96.31%
P044 | S14 | 89.8 | 96.6604 | 93.2302 | -6.8604 | 6.8604 | 47.0653 | 92.36%
P044 | S15 | 90.9 | 92.5149 | 91.7074 | -1.6149 | 1.6149 | 2.6079 | 98.22%
P044 | S16 | 91.7333 | 91.8893 | 91.8113 | -0.15596 | 0.15596 | 0.024322 | 99.83%
P045 | S01 | 72.5333 | 80.2752 | 76.4043 | -7.7418 | 7.7418 | 59.9362 | 89.33%
P045 | S02 | 74.5333 | 69.6703 | 72.1018 | 4.863 | 4.863 | 23.6489 | 93.48%
P045 | S03 | 74.7333 | 70.9506 | 72.842 | 3.7827 | 3.7827 | 14.3089 | 94.94%
P045 | S04 | 74.7667 | 69.7856 | 72.2761 | 4.9811 | 4.9811 | 24.8113 | 93.34%
P045 | S05 | 76.8667 | 70.6695 | 73.7681 | 6.1971 | 6.1971 | 38.4045 | 91.94%
P045 | S06 | 77.0333 | 74.9135 | 75.9734 | 2.1199 | 2.1199 | 4.4939 | 97.25%
P045 | S07 | 77.1 | 72.9062 | 75.0031 | 4.1938 | 4.1938 | 17.5877 | 94.56%
P045 | S08 | 77.1613 | 70.2739 | 73.7176 | 6.8874 | 6.8874 | 47.4358 | 91.07%
P045 | S09 | 78.1 | 69.2116 | 73.6558 | 8.8884 | 8.8884 | 79.0039 | 88.62%
P045 | S10 | 78.2258 | 69.1344 | 73.6801 | 9.0914 | 9.0914 | 82.6529 | 88.38%
P045 | S11 | 80.3 | 80.5208 | 80.4104 | -0.22081 | 0.22081 | 0.048757 | 99.73%
P045 | S12 | 80.9333 | 76.7524 | 78.8429 | 4.1809 | 4.1809 | 17.4802 | 94.83%
P045 | S13 | 81 | 79.6161 | 80.308 | 1.3839 | 1.3839 | 1.9152 | 98.29%
P045 | S14 | 81.1667 | 74.7885 | 77.9776 | 6.3781 | 6.3781 | 40.6805 | 92.14%
P045 | S15 | 81.7333 | 79.3425 | 80.5379 | 2.3909 | 2.3909 | 5.7163 | 97.07%
P045 | S16 | 81.9 | 78.1688 | 80.0344 | 3.7312 | 3.7312 | 13.922 | 95.44%
P046 | S01 | 63.1 | 65.4857 | 64.2928 | -2.3857 | 2.3857 | 5.6915 | 96.22%
P046 | S02 | 63.2 | 65.7501 | 64.475 | -2.5501 | 2.5501 | 6.5029 | 95.97%
P046 | S03 | 63.6452 | 65.1612 | 64.4032 | -1.516 | 1.516 | 2.2984 | 97.62%
P046 | S04 | 63.8485 | 62.6234 | 63.2359 | 1.2251 | 1.2251 | 1.5009 | 98.08%
P046 | S05 | 64.0588 | 61.7948 | 62.9268 | 2.264 | 2.264 | 5.1256 | 96.47%
P046 | S06 | 64.5 | 63.5596 | 64.0298 | 0.94035 | 0.94035 | 0.88426 | 98.54%
P046 | S07 | 64.6667 | 63.9035 | 64.2851 | 0.76321 | 0.76321 | 0.58248 | 98.82%
P046 | S08 | 64.8571 | 61.951 | 63.4041 | 2.9061 | 2.9061 | 8.4454 | 95.52%
P046 | S09 | 69.9677 | 72.5163 | 71.242 | -2.5485 | 2.5485 | 6.4951 | 96.36%
P046 | S10 | 70.1 | 60.4429 | 65.2715 | 9.6571 | 9.6571 | 93.2589 | 86.22%
P046 | S11 | 70.1 | 71.5998 | 70.8499 | -1.4998 | 1.4998 | 2.2495 | 97.86%
P046 | S12 | 70.5588 | 70.2388 | 70.3988 | 0.32004 | 0.32004 | 0.10243 | 99.55%
P046 | S13 | 70.7576 | 76.1758 | 73.4667 | -5.4182 | 5.4182 | 29.3573 | 92.34%
P046 | S14 | 71.0625 | 74.5352 | 72.7988 | -3.4727 | 3.4727 | 12.0595 | 95.11%
P046 | S15 | 71.9412 | 74.9176 | 73.4294 | -2.9764 | 2.9764 | 8.8592 | 95.86%
P046 | S16 | 71.9667 | 60.3034 | 66.135 | 11.6633 | 11.6633 | 136.0316 | 83.79%
P047 | S01 | 60.7812 | 62.5001 | 61.6407 | -1.7189 | 1.7189 | 2.9545 | 97.17%
P047 | S02 | 61.1562 | 64.0868 | 62.6215 | -2.9306 | 2.9306 | 8.5884 | 95.21%
P047 | S03 | 61.7097 | 63.0187 | 62.3642 | -1.309 | 1.309 | 1.7135 | 97.88%
P047 | S04 | 61.7667 | 64.2606 | 63.0136 | -2.4939 | 2.4939 | 6.2196 | 95.96%
P047 | S05 | 61.8065 | 64.0501 | 62.9283 | -2.2436 | 2.2436 | 5.0339 | 96.37%
P047 | S06 | 61.9677 | 65.2694 | 63.6186 | -3.3017 | 3.3017 | 10.9012 | 94.67%
P047 | S07 | 62 | 65.524 | 63.762 | -3.524 | 3.524 | 12.4184 | 94.32%
P047 | S08 | 62.2333 | 64.5288 | 63.3811 | -2.2955 | 2.2955 | 5.2693 | 96.31%
P047 | S09 | 62.3548 | 67.1317 | 64.7433 | -4.7769 | 4.7769 | 22.8186 | 92.34%
P047 | S10 | 62.7 | 65.5512 | 64.1256 | -2.8512 | 2.8512 | 8.1294 | 95.45%
P047 | S11 | 62.7 | 63.3833 | 63.0417 | -0.6833 | 0.6833 | 0.46691 | 98.91%
P047 | S12 | 63.1 | 64.4557 | 63.7779 | -1.3557 | 1.3557 | 1.838 | 97.85%
P047 | S13 | 63.2059 | 65.1449 | 64.1754 | -1.939 | 1.939 | 3.7597 | 96.93%
P047 | S14 | 63.2903 | 63.2934 | 63.2919 | -0.0031274 | 0.0031274 | 9.7808e-06 | 100%
P047 | S15 | 63.5161 | 62.0385 | 62.7773 | 1.4776 | 1.4776 | 2.1833 | 97.67%
P047 | S16 | 63.5882 | 65.7913 | 64.6897 | -2.203 | 2.203 | 4.8533 | 96.54%
P049 | S01 | 65.3548 | 65.073 | 65.2139 | 0.28189 | 0.28189 | 0.079461 | 99.57%
P049 | S02 | 65.7333 | 61.8959 | 63.8146 | 3.8375 | 3.8375 | 14.7263 | 94.16%
P049 | S03 | 65.7647 | 66.1186 | 65.9417 | -0.35394 | 0.35394 | 0.12527 | 99.46%
P049 | S04 | 66.6452 | 61.8474 | 64.2463 | 4.7977 | 4.7977 | 23.0184 | 92.8%
P049 | S05 | 72.5946 | 77.6647 | 75.1296 | -5.0701 | 5.0701 | 25.7059 | 93.02%
P049 | S06 | 74.4333 | 65.8589 | 70.1461 | 8.5744 | 8.5744 | 73.5211 | 88.48%
P049 | S07 | 74.4667 | 66.7918 | 70.6292 | 7.6749 | 7.6749 | 58.9034 | 89.69%
P049 | S08 | 74.6667 | 65.7954 | 70.231 | 8.8713 | 8.8713 | 78.6992 | 88.12%
P049 | S09 | 75.5 | 66.2144 | 70.8572 | 9.2856 | 9.2856 | 86.2232 | 87.7%
P049 | S10 | 75.9333 | 76.4979 | 76.2156 | -0.56456 | 0.56456 | 0.31873 | 99.26%
P049 | S11 | 76 | 71.007 | 73.5035 | 4.993 | 4.993 | 24.9299 | 93.43%
P049 | S12 | 76 | 72.3015 | 74.1507 | 3.6985 | 3.6985 | 13.679 | 95.13%
P049 | S13 | 76.4 | 78.5116 | 77.4558 | -2.1116 | 2.1116 | 4.4589 | 97.24%
P049 | S14 | 76.4333 | 70.0263 | 73.2298 | 6.407 | 6.407 | 41.0498 | 91.62%
P049 | S15 | 76.7667 | 70.3988 | 73.5827 | 6.3679 | 6.3679 | 40.5499 | 91.7%
P049 | S16 | 78.2667 | 69.8152 | 74.0409 | 8.4515 | 8.4515 | 71.4273 | 89.2%
P050 | S01 | 65.9697 | 63.2181 | 64.5939 | 2.7516 | 2.7516 | 7.5714 | 95.83%
P050 | S02 | 68.2424 | 61.6137 | 64.9281 | 6.6287 | 6.6287 | 43.9401 | 90.29%
P050 | S03 | 72.5 | 68.6929 | 70.5965 | 3.8071 | 3.8071 | 14.4938 | 94.75%
P050 | S04 | 74.9333 | 69.972 | 72.4527 | 4.9613 | 4.9613 | 24.6147 | 93.38%
P050 | S05 | 75.2812 | 73.0436 | 74.1624 | 2.2377 | 2.2377 | 5.0071 | 97.03%
P050 | S06 | 75.3333 | 68.9209 | 72.1271 | 6.4124 | 6.4124 | 41.1194 | 91.49%
P050 | S07 | 75.4333 | 69.2973 | 72.3653 | 6.1361 | 6.1361 | 37.6514 | 91.87%
P050 | S08 | 75.5667 | 69.8175 | 72.6921 | 5.7492 | 5.7492 | 33.0533 | 92.39%
P050 | S09 | 75.6667 | 67.8924 | 71.7796 | 7.7742 | 7.7742 | 60.4386 | 89.73%
P050 | S10 | 76.3438 | 75.8424 | 76.0931 | 0.50139 | 0.50139 | 0.25139 | 99.34%
P050 | S11 | 76.9333 | 75.8412 | 76.3873 | 1.0922 | 1.0922 | 1.1928 | 98.58%
P050 | S12 | 76.9375 | 74.3069 | 75.6222 | 2.6306 | 2.6306 | 6.9202 | 96.58%
P050 | S13 | 77.1667 | 73.3512 | 75.2589 | 3.8155 | 3.8155 | 14.5579 | 95.06%
P050 | S14 | 77.2333 | 73.478 | 75.3557 | 3.7553 | 3.7553 | 14.1025 | 95.14%
P050 | S15 | 77.2667 | 74.3311 | 75.7989 | 2.9355 | 2.9355 | 8.6173 | 96.2%
P050 | S16 | 81.2258 | 77.3527 | 79.2893 | 3.8731 | 3.8731 | 15.0009 | 95.23%
P051 | S01 | 66.4 | 61.2419 | 63.821 | 5.1581 | 5.1581 | 26.6057 | 92.23%
P051 | S02 | 70.1515 | 71.9111 | 71.0313 | -1.7595 | 1.7595 | 3.096 | 97.49%
P051 | S03 | 72.2581 | 67.8093 | 70.0337 | 4.4488 | 4.4488 | 19.7915 | 93.84%
P051 | S04 | 73.2667 | 68.889 | 71.0778 | 4.3776 | 4.3776 | 19.1637 | 94.03%
P051 | S05 | 74.8667 | 70.2128 | 72.5397 | 4.6539 | 4.6539 | 21.6585 | 93.78%
P051 | S06 | 75.7667 | 68.4304 | 72.0985 | 7.3362 | 7.3362 | 53.8205 | 90.32%
P051 | S07 | 76.3667 | 72.1816 | 74.2742 | 4.185 | 4.185 | 17.5144 | 94.52%
P051 | S08 | 76.75 | 72.1014 | 74.4257 | 4.6486 | 4.6486 | 21.6099 | 93.94%
P051 | S09 | 76.7812 | 71.5346 | 74.1579 | 5.2466 | 5.2466 | 27.5269 | 93.17%
P051 | S10 | 77.6667 | 70.4444 | 74.0555 | 7.2223 | 7.2223 | 52.1613 | 90.7%
P051 | S11 | 78.0645 | 72.4744 | 75.2695 | 5.5901 | 5.5901 | 31.2492 | 92.84%
P051 | S12 | 78.2 | 73.721 | 75.9605 | 4.479 | 4.479 | 20.0616 | 94.27%
P051 | S13 | 78.4 | 69.6732 | 74.0366 | 8.7268 | 8.7268 | 76.1569 | 88.87%
P051 | S14 | 80.4194 | 80.8469 | 80.6331 | -0.42751 | 0.42751 | 0.18276 | 99.47%
P051 | S15 | 80.5 | 80.5007 | 80.5003 | -0.000656 | 0.000656 | 4.3034e-07 | 100%
P051 | S16 | 81.8065 | 77.6744 | 79.7404 | 4.1321 | 4.1321 | 17.0743 | 94.95%
P052 | S01 | 68.5 | 67.2431 | 67.8715 | 1.2569 | 1.2569 | 1.5799 | 98.17%
P052 | S02 | 68.9 | 62.7294 | 65.8147 | 6.1706 | 6.1706 | 38.0768 | 91.04%
P052 | S03 | 69.1667 | 64.4923 | 66.8295 | 4.6744 | 4.6744 | 21.8499 | 93.24%
P052 | S04 | 69.4667 | 61.0387 | 65.2527 | 8.428 | 8.428 | 71.0304 | 87.87%
P052 | S05 | 70.1613 | 61.5945 | 65.8779 | 8.5668 | 8.5668 | 73.3902 | 87.79%
P052 | S06 | 70.4667 | 66.2571 | 68.3619 | 4.2095 | 4.2095 | 17.7203 | 94.03%
P052 | S07 | 71.1 | 64.7157 | 67.9078 | 6.3843 | 6.3843 | 40.7595 | 91.02%
P052 | S08 | 71.6667 | 66.374 | 69.0203 | 5.2927 | 5.2927 | 28.0125 | 92.61%
P052 | S09 | 71.6774 | 61.7702 | 66.7238 | 9.9072 | 9.9072 | 98.1526 | 86.18%
P052 | S10 | 71.8333 | 63.8866 | 67.86 | 7.9467 | 7.9467 | 63.1501 | 88.94%
P052 | S11 | 71.9333 | 64.3407 | 68.137 | 7.5927 | 7.5927 | 57.6487 | 89.44%
P052 | S12 | 72 | 59.648 | 65.824 | 12.352 | 12.352 | 152.5725 | 82.84%
P052 | S13 | 72.1333 | 64.139 | 68.1361 | 7.9944 | 7.9944 | 63.9101 | 88.92%
P052 | S14 | 72.4 | 64.4731 | 68.4366 | 7.9269 | 7.9269 | 62.8354 | 89.05%
P052 | S15 | 72.4062 | 61.5712 | 66.9887 | 10.8351 | 10.8351 | 117.3985 | 85.04%
P052 | S16 | 78.2368 | 72.8347 | 75.5358 | 5.4021 | 5.4021 | 29.1828 | 93.1%
P053 | S01 | 75.2333 | 73.1676 | 74.2005 | 2.0657 | 2.0657 | 4.2672 | 97.25%
P053 | S02 | 75.3871 | 72.9334 | 74.1602 | 2.4537 | 2.4537 | 6.0207 | 96.75%
P053 | S03 | 75.9333 | 72.1881 | 74.0607 | 3.7453 | 3.7453 | 14.0271 | 95.07%
P053 | S04 | 76.129 | 73.0304 | 74.5797 | 3.0987 | 3.0987 | 9.6017 | 95.93%
P053 | S05 | 76.4 | 68.489 | 72.4445 | 7.911 | 7.911 | 62.5842 | 89.65%
P053 | S06 | 76.8065 | 68.2239 | 72.5152 | 8.5826 | 8.5826 | 73.661 | 88.83%
P053 | S07 | 76.875 | 68.7259 | 72.8004 | 8.1491 | 8.1491 | 66.4082 | 89.4%
P053 | S08 | 77.2188 | 67.2531 | 72.2359 | 9.9656 | 9.9656 | 99.3135 | 87.09%
P053 | S09 | 77.2424 | 71.595 | 74.4187 | 5.6474 | 5.6474 | 31.8934 | 92.69%
P053 | S10 | 77.5625 | 74.7098 | 76.1361 | 2.8527 | 2.8527 | 8.138 | 96.32%
P053 | S11 | 77.6129 | 73.4909 | 75.5519 | 4.122 | 4.122 | 16.9907 | 94.69%
P053 | S12 | 77.6333 | 71.5014 | 74.5674 | 6.132 | 6.132 | 37.6009 | 92.1%
P053 | S13 | 77.7179 | 71.7993 | 74.7586 | 5.9186 | 5.9186 | 35.0302 | 92.38%
P053 | S14 | 78.027 | 74.8268 | 76.4269 | 3.2002 | 3.2002 | 10.2412 | 95.9%
P053 | S15 | 78.0312 | 66.887 | 72.4591 | 11.1442 | 11.1442 | 124.1936 | 85.72%
P053 | S16 | 78.1875 | 72.0246 | 75.106 | 6.1629 | 6.1629 | 37.9818 | 92.12%
P054 | S01 | 72.6774 | 70.1394 | 71.4084 | 2.538 | 2.538 | 6.4413 | 96.51%
P054 | S02 | 73.2258 | 67.7927 | 70.5093 | 5.4331 | 5.4331 | 29.5187 | 92.58%
P054 | S03 | 73.3333 | 75.7308 | 74.5321 | -2.3975 | 2.3975 | 5.7479 | 96.73%
P054 | S04 | 74.5 | 69.6436 | 72.0718 | 4.8564 | 4.8564 | 23.5845 | 93.48%
P054 | S05 | 75.1613 | 68.1614 | 71.6614 | 6.9999 | 6.9999 | 48.9983 | 90.69%
P054 | S06 | 75.3 | 70.1208 | 72.7104 | 5.1792 | 5.1792 | 26.8245 | 93.12%
P054 | S07 | 75.4516 | 68.8771 | 72.1644 | 6.5745 | 6.5745 | 43.2237 | 91.29%
P054 | S08 | 75.8333 | 70.53 | 73.1817 | 5.3033 | 5.3033 | 28.1252 | 93.01%
P054 | S09 | 80.4667 | 83.0382 | 81.7524 | -2.5715 | 2.5715 | 6.6125 | 96.8%
P054 | S10 | 81 | 79.3917 | 80.1958 | 1.6083 | 1.6083 | 2.5868 | 98.01%
P054 | S11 | 81.5 | 79.1582 | 80.3291 | 2.3418 | 2.3418 | 5.4841 | 97.13%
P054 | S12 | 84.2667 | 79.0921 | 81.6794 | 5.1746 | 5.1746 | 26.776 | 93.86%
P054 | S13 | 84.6 | 81.1489 | 82.8744 | 3.4511 | 3.4511 | 11.9101 | 95.92%
P054 | S14 | 86 | 85.3901 | 85.695 | 0.60995 | 0.60995 | 0.37204 | 99.29%
P054 | S15 | 86.3 | 82.9831 | 84.6416 | 3.3169 | 3.3169 | 11.0016 | 96.16%
P054 | S16 | 86.9333 | 87.0619 | 86.9976 | -0.1286 | 0.1286 | 0.016537 | 99.85%
P055 | S01 | 83.0667 | 84.5266 | 83.7966 | -1.4599 | 1.4599 | 2.1314 | 98.24%
P055 | S02 | 83.1333 | 85.6407 | 84.387 | -2.5074 | 2.5074 | 6.2871 | 96.98%
P055 | S03 | 83.1667 | 89.4149 | 86.2908 | -6.2483 | 6.2483 | 39.0409 | 92.49%
P055 | S04 | 83.2 | 85.7202 | 84.4601 | -2.5202 | 2.5202 | 6.3516 | 96.97%
P055 | S05 | 83.2333 | 86.9804 | 85.1069 | -3.7471 | 3.7471 | 14.0406 | 95.5%
P055 | S06 | 83.2667 | 84.7342 | 84.0004 | -1.4675 | 1.4675 | 2.1536 | 98.24%
P055 | S07 | 83.2667 | 85.222 | 84.2443 | -1.9553 | 1.9553 | 3.8234 | 97.65%
P055 | S08 | 83.75 | 85.5761 | 84.663 | -1.8261 | 1.8261 | 3.3346 | 97.82%
P055 | S09 | 84.1667 | 87.7796 | 85.9731 | -3.613 | 3.613 | 13.0534 | 95.71%
P055 | S10 | 84.5625 | 86.789 | 85.6758 | -2.2265 | 2.2265 | 4.9573 | 97.37%
P055 | S11 | 85.871 | 91.821 | 88.846 | -5.9501 | 5.9501 | 35.4034 | 93.07%
P055 | S12 | 85.9667 | 86.2513 | 86.109 | -0.28465 | 0.28465 | 0.081028 | 99.67%
P055 | S13 | 87.1667 | 86.7437 | 86.9552 | 0.42297 | 0.42297 | 0.1789 | 99.51%
P055 | S14 | 87.6667 | 83.739 | 85.7028 | 3.9277 | 3.9277 | 15.427 | 95.52%
P055 | S15 | 89.5 | 94.4363 | 91.9682 | -4.9363 | 4.9363 | 24.3673 | 94.48%
P055 | S16 | 91.3333 | 91.7069 | 91.5201 | -0.37359 | 0.37359 | 0.13957 | 99.59%
P056 | S01 | 73.3 | 69.4818 | 71.3909 | 3.8182 | 3.8182 | 14.5788 | 94.79%
P056 | S02 | 75.9667 | 72.2173 | 74.092 | 3.7493 | 3.7493 | 14.0576 | 95.06%
P056 | S03 | 80.2333 | 79.3266 | 79.78 | 0.90674 | 0.90674 | 0.82218 | 98.87%
P056 | S04 | 80.2667 | 75.3961 | 77.8314 | 4.8706 | 4.8706 | 23.7224 | 93.93%
P056 | S05 | 80.3667 | 76.0167 | 78.1917 | 4.3499 | 4.3499 | 18.9219 | 94.59%
P056 | S06 | 80.6333 | 79.2334 | 79.9334 | 1.3999 | 1.3999 | 1.9597 | 98.26%
P056 | S07 | 81.1 | 81.0915 | 81.0958 | 0.008485 | 0.008485 | 7.1995e-05 | 99.99%
P056 | S08 | 81.8 | 77.043 | 79.4215 | 4.757 | 4.757 | 22.6286 | 94.18%
P056 | S09 | 81.9333 | 75.6703 | 78.8018 | 6.263 | 6.263 | 39.2256 | 92.36%
P056 | S10 | 82.1667 | 80.3669 | 81.2668 | 1.7998 | 1.7998 | 3.2393 | 97.81%
P056 | S11 | 82.5 | 83.1838 | 82.8419 | -0.68377 | 0.68377 | 0.46754 | 99.17%
P056 | S12 | 82.871 | 78.0891 | 80.48 | 4.7819 | 4.7819 | 22.8662 | 94.23%
P056 | S13 | 87.9333 | 86.4888 | 87.211 | 1.4446 | 1.4446 | 2.0868 | 98.36%
P056 | S14 | 93.1 | 88.3754 | 90.7377 | 4.7246 | 4.7246 | 22.3219 | 94.93%
P056 | S15 | 93.8 | 88.5016 | 91.1508 | 5.2984 | 5.2984 | 28.0728 | 94.35%
P056 | S16 | 94.3667 | 92.6358 | 93.5012 | 1.7308 | 1.7308 | 2.9958 | 98.17%
P057 | S01 | 91.5333 | 86.0245 | 88.7789 | 5.5089 | 5.5089 | 30.3477 | 93.98%
P057 | S02 | 92.8158 | 97.3571 | 95.0864 | -4.5413 | 4.5413 | 20.6235 | 95.11%
P057 | S03 | 93 | 91.5906 | 92.2953 | 1.4094 | 1.4094 | 1.9863 | 98.48%
P057 | S04 | 93.2273 | 95.3282 | 94.2777 | -2.101 | 2.101 | 4.414 | 97.75%
P057 | S05 | 93.4516 | 86.1228 | 89.7872 | 7.3288 | 7.3288 | 53.7114 | 92.16%
P057 | S06 | 93.5667 | 89.5224 | 91.5446 | 4.0442 | 4.0442 | 16.3558 | 95.68%
P057 | S07 | 93.7273 | 86.6343 | 90.1808 | 7.093 | 7.093 | 50.3109 | 92.43%
P057 | S08 | 93.8571 | 86.0313 | 89.9442 | 7.8259 | 7.8259 | 61.2444 | 91.66%
P057 | S09 | 94.4333 | 89.7342 | 92.0838 | 4.6991 | 4.6991 | 22.0819 | 95.02%
P057 | S10 | 94.6061 | 90.8549 | 92.7305 | 3.7511 | 3.7511 | 14.0709 | 96.04%
P057 | S11 | 94.7 | 86.7153 | 90.7077 | 7.9847 | 7.9847 | 63.7548 | 91.57%
P057 | S12 | 95.4 | 96.6969 | 96.0485 | -1.2969 | 1.2969 | 1.682 | 98.64%
P057 | S13 | 96.0333 | 101.363 | 98.6982 | -5.3297 | 5.3297 | 28.4058 | 94.45%
P057 | S14 | 96.4 | 95.5134 | 95.9567 | 0.88665 | 0.88665 | 0.78615 | 99.08%
P057 | S15 | 96.4667 | 104.7923 | 100.6295 | -8.3256 | 8.3256 | 69.3162 | 91.37%
P057 | S16 | 96.9 | 108.6619 | 102.781 | -11.7619 | 11.7619 | 138.3432 | 87.86%
P058 | S01 | 95.1333 | 99.9054 | 97.5194 | -4.7721 | 4.7721 | 22.7726 | 94.98%
P058 | S02 | 96.1333 | 100.4371 | 98.2852 | -4.3038 | 4.3038 | 18.5224 | 95.52%
P058 | S03 | 96.2 | 98.3906 | 97.2953 | -2.1906 | 2.1906 | 4.7987 | 97.72%
P058 | S04 | 97.1 | 101.9467 | 99.5233 | -4.8467 | 4.8467 | 23.49 | 95.01%
P058 | S05 | 97.5667 | 99.093 | 98.3298 | -1.5264 | 1.5264 | 2.3298 | 98.44%
P058 | S06 | 98.5 | 97.2979 | 97.899 | 1.2021 | 1.2021 | 1.445 | 98.78%
P058 | S07 | 98.7667 | 96.2076 | 97.4871 | 2.559 | 2.559 | 6.5487 | 97.41%
P058 | S08 | 98.7667 | 95.6194 | 97.193 | 3.1473 | 3.1473 | 9.9055 | 96.81%
P058 | S09 | 98.9333 | 94.1414 | 96.5373 | 4.792 | 4.792 | 22.9631 | 95.16%
P058 | S10 | 99.0667 | 101.7298 | 100.3982 | -2.6631 | 2.6631 | 7.0921 | 97.31%
P058 | S11 | 99.1667 | 94.6458 | 96.9062 | 4.5209 | 4.5209 | 20.4383 | 95.44%
P058 | S12 | 99.2 | 93.115 | 96.1575 | 6.085 | 6.085 | 37.0269 | 93.87%
P058 | S13 | 99.4333 | 102.6006 | 101.017 | -3.1672 | 3.1672 | 10.0314 | 96.81%
P058 | S14 | 99.4333 | 93.3416 | 96.3875 | 6.0917 | 6.0917 | 37.1091 | 93.87%
P058 | S15 | 99.4333 | 97.195 | 98.3142 | 2.2383 | 2.2383 | 5.0099 | 97.75%
P058 | S16 | 99.6333 | 90.7205 | 95.1769 | 8.9129 | 8.9129 | 79.4393 | 91.05%
P059 | S01 | 98.9024 | 99.5987 | 99.2506 | -0.69628 | 0.69628 | 0.48481 | 99.3%
P059 | S02 | 99.4082 | 98.7195 | 99.0638 | 0.68863 | 0.68863 | 0.47422 | 99.31%
P059 | S03 | 99.7667 | 95.6596 | 97.7132 | 4.107 | 4.107 | 16.8676 | 95.88%
P059 | S04 | 99.8333 | 101.4251 | 100.6292 | -1.5918 | 1.5918 | 2.5338 | 98.41%
P059 | S05 | 99.9355 | 97.513 | 98.7242 | 2.4225 | 2.4225 | 5.8687 | 97.58%
P059 | S06 | 100.2258 | 99.4066 | 99.8162 | 0.81923 | 0.81923 | 0.67113 | 99.18%
P059 | S07 | 100.3514 | 100.0817 | 100.2165 | 0.26962 | 0.26962 | 0.072696 | 99.73%
P059 | S08 | 100.359 | 102.6767 | 101.5178 | -2.3177 | 2.3177 | 5.3719 | 97.69%
P059 | S09 | 101.2424 | 96.3348 | 98.7886 | 4.9076 | 4.9076 | 24.0846 | 95.15%
P059 | S10 | 101.35 | 102.3773 | 101.8637 | -1.0273 | 1.0273 | 1.0554 | 98.99%
P059 | S11 | 101.4062 | 98.9323 | 100.1693 | 2.4739 | 2.4739 | 6.1204 | 97.56%
P059 | S12 | 101.625 | 94.0066 | 97.8158 | 7.6184 | 7.6184 | 58.0398 | 92.5%
P059 | S13 | 101.8049 | 97.0955 | 99.4502 | 4.7094 | 4.7094 | 22.1785 | 95.37%
P059 | S14 | 102.125 | 95.8817 | 99.0033 | 6.2433 | 6.2433 | 38.9788 | 93.89%
P059 | S15 | 102.9062 | 100.1045 | 101.5054 | 2.8018 | 2.8018 | 7.8499 | 97.28%
P059 | S16 | 104.0938 | 104.8667 | 104.4802 | -0.77296 | 0.77296 | 0.59747 | 99.26%
P060 | S01 | 97.9333 | 103.924 | 100.9287 | -5.9907 | 5.9907 | 35.8886 | 93.88%
P060 | S02 | 99.1613 | 98.8167 | 98.989 | 0.34457 | 0.34457 | 0.11873 | 99.65%
P060 | S03 | 99.3333 | 110.3658 | 104.8496 | -11.0325 | 11.0325 | 121.7151 | 88.89%
P060 | S04 | 99.7879 | 101.2868 | 100.5374 | -1.499 | 1.499 | 2.2469 | 98.5%
P060 | S05 | 99.8387 | 110.2255 | 105.0321 | -10.3868 | 10.3868 | 107.886 | 89.6%
P060 | S06 | 99.9375 | 97.5712 | 98.7544 | 2.3663 | 2.3663 | 5.5992 | 97.63%
P060 | S07 | 100.0625 | 98.5105 | 99.2865 | 1.552 | 1.552 | 2.4087 | 98.45%
P060 | S08 | 100.5 | 97.2314 | 98.8657 | 3.2686 | 3.2686 | 10.6835 | 96.75%
P060 | S09 | 101.5333 | 98.6773 | 100.1053 | 2.856 | 2.856 | 8.1569 | 97.19%
P060 | S10 | 101.6 | 98.1693 | 99.8846 | 3.4307 | 3.4307 | 11.77 | 96.62%
P060 | S11 | 101.6222 | 99.4699 | 100.5461 | 2.1523 | 2.1523 | 4.6325 | 97.88%
P060 | S12 | 102.2 | 98.5653 | 100.3826 | 3.6347 | 3.6347 | 13.2114 | 96.44%
P060 | S13 | 103.6452 | 110.4914 | 107.0683 | -6.8462 | 6.8462 | 46.871 | 93.39%
P060 | S14 | 103.7097 | 106.4032 | 105.0564 | -2.6935 | 2.6935 | 7.2551 | 97.4%
P060 | S15 | 103.8667 | 106.0467 | 104.9567 | -2.18 | 2.18 | 4.7525 | 97.9%
P060 | S16 | 104.5484 | 108.9187 | 106.7335 | -4.3703 | 4.3703 | 19.0995 | 95.82%
P061 | S01 | 72.5 | 70.0884 | 71.2942 | 2.4116 | 2.4116 | 5.8158 | 96.67%
P061 | S02 | 72.5667 | 71.9732 | 72.27 | 0.59343 | 0.59343 | 0.35216 | 99.18%
P061 | S03 | 72.7333 | 66.7965 | 69.7649 | 5.9368 | 5.9368 | 35.2455 | 91.84%
P061 | S04 | 72.9333 | 71.7246 | 72.329 | 1.2087 | 1.2087 | 1.461 | 98.34%
P061 | S05 | 73.5161 | 69.476 | 71.4961 | 4.0401 | 4.0401 | 16.3224 | 94.5%
P061 | S06 | 74.4516 | 72.2152 | 73.3334 | 2.2364 | 2.2364 | 5.0017 | 97%
P061 | S07 | 74.5 | 70.0421 | 72.271 | 4.4579 | 4.4579 | 19.8732 | 94.02%
P061 | S08 | 75 | 74.5436 | 74.7718 | 0.45641 | 0.45641 | 0.20831 | 99.39%
P061 | S09 | 75.7812 | 71.6214 | 73.7013 | 4.1599 | 4.1599 | 17.3044 | 94.51%
P061 | S10 | 75.8667 | 70.7676 | 73.3171 | 5.099 | 5.099 | 26.0002 | 93.28%
P061 | S11 | 76.1333 | 70.8828 | 73.5081 | 5.2506 | 5.2506 | 27.5684 | 93.1%
P061 | S12 | 76.2 | 72.3498 | 74.2749 | 3.8502 | 3.8502 | 14.824 | 94.95%
P061 | S13 | 76.6667 | 69.8337 | 73.2502 | 6.8329 | 6.8329 | 46.6891 | 91.09%
P061 | S14 | 80.4 | 79.7713 | 80.0857 | 0.6287 | 0.6287 | 0.39526 | 99.22%
P061 | S15 | 82.1667 | 81.9604 | 82.0635 | 0.20626 | 0.20626 | 0.042542 | 99.75%
P061 | S16 | 82.6333 | 82.4564 | 82.5448 | 0.17697 | 0.17697 | 0.03132 | 99.79%
P062 | S01 | 73.1333 | 70.1458 | 71.6396 | 2.9875 | 2.9875 | 8.9254 | 95.91%
P062 | S02 | 74.2667 | 67.793 | 71.0298 | 6.4737 | 6.4737 | 41.909 | 91.28%
P062 | S03 | 75.0667 | 69.6471 | 72.3569 | 5.4196 | 5.4196 | 29.3719 | 92.78%
P062 | S04 | 77.4333 | 71.0737 | 74.2535 | 6.3597 | 6.3597 | 40.4455 | 91.79%
P062 | S05 | 80.3 | 78.9984 | 79.6492 | 1.3016 | 1.3016 | 1.6942 | 98.38%
P062 | S06 | 80.625 | 80.2961 | 80.4606 | 0.32886 | 0.32886 | 0.10815 | 99.59%
P062 | S07 | 80.8 | 78.1892 | 79.4946 | 2.6108 | 2.6108 | 6.8164 | 96.77%
P062 | S08 | 80.8667 | 76.0984 | 78.4826 | 4.7682 | 4.7682 | 22.736 | 94.1%
P062 | S09 | 81.1 | 77.2605 | 79.1803 | 3.8394 | 3.8394 | 14.7414 | 95.27%
P062 | S10 | 81.125 | 80.741 | 80.933 | 0.38396 | 0.38396 | 0.14743 | 99.53%
P062 | S11 | 81.5625 | 78.9659 | 80.2642 | 2.5966 | 2.5966 | 6.7425 | 96.82%
P062 | S12 | 81.5667 | 77.9915 | 79.7791 | 3.5752 | 3.5752 | 12.7817 | 95.62%
P062 | S13 | 82.1667 | 76.9029 | 79.5348 | 5.2637 | 5.2637 | 27.707 | 93.59%
P062 | S14 | 85.9333 | 82.3412 | 84.1373 | 3.5921 | 3.5921 | 12.9032 | 95.82%
P062 | S15 | 87.0667 | 86.7388 | 86.9027 | 0.32791 | 0.32791 | 0.10752 | 99.62%
P062 | S16 | 88.2 | 84.159 | 86.1795 | 4.041 | 4.041 | 16.3294 | 95.42%
P063 | S01 | 93.1 | 95.0979 | 94.099 | -1.9979 | 1.9979 | 3.9917 | 97.85%
P063 | S02 | 94.4412 | 92.6705 | 93.5559 | 1.7706 | 1.7706 | 3.1352 | 98.13%
P063 | S03 | 94.8667 | 93.6718 | 94.2692 | 1.1948 | 1.1948 | 1.4276 | 98.74%
P063 | S04 | 95.2571 | 95.1925 | 95.2248 | 0.064623 | 0.064623 | 0.0041761 | 99.93%
P063 | S05 | 95.3 | 98.3036 | 96.8018 | -3.0036 | 3.0036 | 9.0218 | 96.85%
P063 | S06 | 95.8065 | 96.6681 | 96.2373 | -0.86163 | 0.86163 | 0.7424 | 99.1%
P063 | S07 | 96.6591 | 96.5569 | 96.608 | 0.10221 | 0.10221 | 0.010447 | 99.89%
P063 | S08 | 97.5 | 97.3534 | 97.4267 | 0.14657 | 0.14657 | 0.021483 | 99.85%
P063 | S09 | 98.2162 | 91.5089 | 94.8626 | 6.7073 | 6.7073 | 44.9877 | 93.17%
P063 | S10 | 98.7 | 90.801 | 94.7505 | 7.899 | 7.899 | 62.3945 | 92%
P063 | S11 | 98.8667 | 91.6915 | 95.2791 | 7.1752 | 7.1752 | 51.4836 | 92.74%
P063 | S12 | 99.3 | 93.5946 | 96.4473 | 5.7054 | 5.7054 | 32.5517 | 94.25%
P063 | S13 | 99.5 | 98.4862 | 98.9931 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0277 | 98.98%
P063 | S14 | 100.3333 | 94.0619 | 97.1976 | 6.2714 | 6.2714 | 39.3308 | 93.75%
P063 | S15 | 100.8182 | 92.4583 | 96.6382 | 8.3599 | 8.3599 | 69.8881 | 91.71%
P063 | S16 | 101.8788 | 91.9377 | 96.9083 | 9.941 | 9.941 | 98.8244 | 90.24%
P064 | S01 | 88.8 | 92.4234 | 90.6117 | -3.6234 | 3.6234 | 13.1291 | 95.92%
P064 | S02 | 88.8667 | 84.0912 | 86.4789 | 4.7754 | 4.7754 | 22.8048 | 94.63%
P064 | S03 | 93 | 94.8605 | 93.9303 | -1.8605 | 1.8605 | 3.4616 | 98%
P064 | S04 | 94.1778 | 88.3286 | 91.2532 | 5.8491 | 5.8491 | 34.2125 | 93.79%
P064 | S05 | 95.3 | 99.6053 | 97.4526 | -4.3053 | 4.3053 | 18.5355 | 95.48%
P064 | S06 | 97.1892 | 93.037 | 95.1131 | 4.1522 | 4.1522 | 17.2407 | 95.73%
P064 | S07 | 97.6857 | 97.836 | 97.7609 | -0.15031 | 0.15031 | 0.022592 | 99.85%
P064 | S08 | 99.4524 | 98.8705 | 99.1615 | 0.58186 | 0.58186 | 0.33856 | 99.41%
P064 | S09 | 99.8065 | 105.9438 | 102.8751 | -6.1373 | 6.1373 | 37.6665 | 93.85%
P064 | S10 | 100.7419 | 97.9841 | 99.363 | 2.7579 | 2.7579 | 7.6058 | 97.26%
P064 | S11 | 100.75 | 92.3975 | 96.5737 | 8.3525 | 8.3525 | 69.7651 | 91.71%
P064 | S12 | 101.2353 | 99.9463 | 100.5908 | 1.289 | 1.289 | 1.6616 | 98.73%
P064 | S13 | 103.1429 | 98.2263 | 100.6846 | 4.9165 | 4.9165 | 24.1723 | 95.23%
P064 | S14 | 104.6562 | 106.7464 | 105.7013 | -2.0901 | 2.0901 | 4.3686 | 98%
P064 | S15 | 105.2258 | 105.6645 | 105.4452 | -0.4387 | 0.4387 | 0.19246 | 99.58%
P064 | S16 | 105.5946 | 101.0747 | 103.3346 | 4.5199 | 4.5199 | 20.4297 | 95.72%
P065 | S01 | 89.8667 | 88.5654 | 89.216 | 1.3012 | 1.3012 | 1.6932 | 98.55%
P065 | S02 | 90.6667 | 93.4892 | 92.0779 | -2.8225 | 2.8225 | 7.9667 | 96.89%
P065 | S03 | 90.9667 | 90.9524 | 90.9596 | 0.014227 | 0.014227 | 0.0002024 | 99.98%
P065 | S04 | 91.2667 | 92.5078 | 91.8872 | -1.2411 | 1.2411 | 1.5404 | 98.64%
P065 | S05 | 91.3 | 89.9516 | 90.6258 | 1.3484 | 1.3484 | 1.8182 | 98.52%
P065 | S06 | 91.8667 | 92.3361 | 92.1014 | -0.46943 | 0.46943 | 0.22037 | 99.49%
P065 | S07 | 92.3333 | 89.9587 | 91.146 | 2.3746 | 2.3746 | 5.6389 | 97.43%
P065 | S08 | 95.1622 | 104.6086 | 99.8854 | -9.4464 | 9.4464 | 89.2353 | 90.07%
P065 | S09 | 95.5106 | 103.7991 | 99.6549 | -8.2885 | 8.2885 | 68.6989 | 91.32%
P065 | S10 | 95.5152 | 99.6516 | 97.5834 | -4.1364 | 4.1364 | 17.1099 | 95.67%
P065 | S11 | 95.575 | 95.1807 | 95.3779 | 0.39429 | 0.39429 | 0.15546 | 99.59%
P065 | S12 | 95.9394 | 99.1783 | 97.5589 | -3.2389 | 3.2389 | 10.4908 | 96.62%
P065 | S13 | 96.8125 | 97.6199 | 97.2162 | -0.80743 | 0.80743 | 0.65195 | 99.17%
P065 | S14 | 97.3784 | 97.3274 | 97.3529 | 0.050978 | 0.050978 | 0.0025988 | 99.95%
P065 | S15 | 97.45 | 95.7327 | 96.5914 | 1.7173 | 1.7173 | 2.949 | 98.24%
P065 | S16 | 97.8605 | 97.0887 | 97.4746 | 0.77181 | 0.77181 | 0.59568 | 99.21%
P066 | S01 | 83.3793 | 84.6913 | 84.0353 | -1.312 | 1.312 | 1.7212 | 98.43%
P066 | S02 | 83.7 | 83.593 | 83.6465 | 0.10698 | 0.10698 | 0.011444 | 99.87%
P066 | S03 | 83.7 | 83.5229 | 83.6115 | 0.17707 | 0.17707 | 0.031352 | 99.79%
P066 | S04 | 83.8621 | 86.2989 | 85.0805 | -2.4368 | 2.4368 | 5.938 | 97.09%
P066 | S05 | 84.1 | 87.0865 | 85.5932 | -2.9865 | 2.9865 | 8.919 | 96.45%
P066 | S06 | 84.2667 | 88.6007 | 86.4337 | -4.334 | 4.334 | 18.7837 | 94.86%
P066 | S07 | 85.5 | 88.7813 | 87.1406 | -3.2813 | 3.2813 | 10.7667 | 96.16%
P066 | S08 | 86.8333 | 84.1568 | 85.4951 | 2.6765 | 2.6765 | 7.1639 | 96.92%
P066 | S09 | 88.2333 | 85.419 | 86.8262 | 2.8143 | 2.8143 | 7.9204 | 96.81%
P066 | S10 | 89.8125 | 92.8095 | 91.311 | -2.997 | 2.997 | 8.9821 | 96.66%
P066 | S11 | 90.3871 | 93.0785 | 91.7328 | -2.6914 | 2.6914 | 7.2435 | 97.02%
P066 | S12 | 90.5938 | 95.6454 | 93.1196 | -5.0516 | 5.0516 | 25.5187 | 94.42%
P066 | S13 | 92.2667 | 87.8678 | 90.0672 | 4.3989 | 4.3989 | 19.3504 | 95.23%
P066 | S14 | 92.8387 | 89.525 | 91.1819 | 3.3137 | 3.3137 | 10.9805 | 96.43%
P066 | S15 | 93.129 | 94.3576 | 93.7433 | -1.2285 | 1.2285 | 1.5093 | 98.68%
P066 | S16 | 93.6129 | 93.8662 | 93.7395 | -0.25328 | 0.25328 | 0.064149 | 99.73%
P067 | S01 | 80.3667 | 80.6781 | 80.5224 | -0.31139 | 0.31139 | 0.096966 | 99.61%
P067 | S02 | 80.7097 | 74.8971 | 77.8034 | 5.8125 | 5.8125 | 33.7856 | 92.8%
P067 | S03 | 80.8 | 79.3799 | 80.0899 | 1.4201 | 1.4201 | 2.0167 | 98.24%
P067 | S04 | 81.3333 | 78.8294 | 80.0814 | 2.5039 | 2.5039 | 6.2697 | 96.92%
P067 | S05 | 81.5333 | 80.761 | 81.1472 | 0.77234 | 0.77234 | 0.59651 | 99.05%
P067 | S06 | 81.5667 | 78.5446 | 80.0556 | 3.0221 | 3.0221 | 9.133 | 96.29%
P067 | S07 | 81.7333 | 82.9825 | 82.3579 | -1.2492 | 1.2492 | 1.5605 | 98.47%
P067 | S08 | 82.3448 | 78.1835 | 80.2641 | 4.1614 | 4.1614 | 17.3169 | 94.95%
P067 | S09 | 82.6333 | 82.3662 | 82.4998 | 0.26716 | 0.26716 | 0.071376 | 99.68%
P067 | S10 | 82.7333 | 80.816 | 81.7747 | 1.9173 | 1.9173 | 3.6761 | 97.68%
P067 | S11 | 83.3667 | 91.011 | 87.1888 | -7.6443 | 7.6443 | 58.4357 | 90.83%
P067 | S12 | 83.8667 | 88.0048 | 85.9357 | -4.1381 | 4.1381 | 17.1239 | 95.07%
P067 | S13 | 84.1 | 85.0516 | 84.5758 | -0.95155 | 0.95155 | 0.90545 | 98.87%
P067 | S14 | 84.1667 | 85.5807 | 84.8737 | -1.4141 | 1.4141 | 1.9996 | 98.32%
P067 | S15 | 84.1935 | 85.2739 | 84.7337 | -1.0804 | 1.0804 | 1.1672 | 98.72%
P067 | S16 | 84.6333 | 88.069 | 86.3512 | -3.4357 | 3.4357 | 11.8039 | 95.94%
P068 | S01 | 80.1333 | 74.5154 | 77.3243 | 5.618 | 5.618 | 31.5616 | 92.99%
P068 | S02 | 81.2333 | 78.8915 | 80.0624 | 2.3418 | 2.3418 | 5.484 | 97.12%
P068 | S03 | 82.2258 | 82.7098 | 82.4678 | -0.48397 | 0.48397 | 0.23423 | 99.41%
P068 | S04 | 82.3 | 79.9091 | 81.1046 | 2.3909 | 2.3909 | 5.7162 | 97.09%
P068 | S05 | 82.6333 | 80.3768 | 81.5051 | 2.2565 | 2.2565 | 5.092 | 97.27%
P068 | S06 | 82.7333 | 83.5061 | 83.1197 | -0.77274 | 0.77274 | 0.59712 | 99.07%
P068 | S07 | 82.7667 | 79.9245 | 81.3456 | 2.8421 | 2.8421 | 8.0777 | 96.57%
P068 | S08 | 82.8667 | 85.8804 | 84.3736 | -3.0138 | 3.0138 | 9.0829 | 96.36%
P068 | S09 | 82.871 | 79.2347 | 81.0529 | 3.6362 | 3.6362 | 13.2222 | 95.61%
P068 | S10 | 82.9 | 83.3955 | 83.1478 | -0.49551 | 0.49551 | 0.24553 | 99.4%
P068 | S11 | 84.8 | 81.7751 | 83.2876 | 3.0249 | 3.0249 | 9.1499 | 96.43%
P068 | S12 | 85.2667 | 85.1708 | 85.2187 | 0.095907 | 0.095907 | 0.0091981 | 99.89%
P068 | S13 | 85.3 | 84.9655 | 85.1328 | 0.33447 | 0.33447 | 0.11187 | 99.61%
P068 | S14 | 86.9 | 85.3479 | 86.1239 | 1.5521 | 1.5521 | 2.409 | 98.21%
P068 | S15 | 87.3333 | 78.3954 | 82.8644 | 8.9379 | 8.9379 | 79.8869 | 89.77%
P068 | S16 | 87.8 | 84.6283 | 86.2142 | 3.1717 | 3.1717 | 10.0596 | 96.39%
P069 | S01 | 83.7333 | 84.1675 | 83.9504 | -0.43413 | 0.43413 | 0.18847 | 99.48%
P069 | S02 | 84.4667 | 84.5516 | 84.5091 | -0.084938 | 0.084938 | 0.0072145 | 99.9%
P069 | S03 | 84.5667 | 81.6697 | 83.1182 | 2.8969 | 2.8969 | 8.3923 | 96.57%
P069 | S04 | 85 | 84.6657 | 84.8329 | 0.33426 | 0.33426 | 0.11173 | 99.61%
P069 | S05 | 85.2333 | 81.2772 | 83.2553 | 3.9561 | 3.9561 | 15.6509 | 95.36%
P069 | S06 | 85.3333 | 93.6546 | 89.494 | -8.3213 | 8.3213 | 69.2441 | 90.25%
P069 | S07 | 85.4286 | 83.8631 | 84.6459 | 1.5654 | 1.5654 | 2.4506 | 98.17%
P069 | S08 | 85.4571 | 86.1446 | 85.8009 | -0.68747 | 0.68747 | 0.47262 | 99.2%
P069 | S09 | 85.5667 | 85.7806 | 85.6736 | -0.21392 | 0.21392 | 0.045763 | 99.75%
P069 | S10 | 85.5667 | 86.6572 | 86.1119 | -1.0905 | 1.0905 | 1.1893 | 98.73%
P069 | S11 | 85.5938 | 88.2541 | 86.9239 | -2.6603 | 2.6603 | 7.0774 | 96.89%
P069 | S12 | 86 | 81.776 | 83.888 | 4.224 | 4.224 | 17.842 | 95.09%
P069 | S13 | 86.129 | 83.6067 | 84.8679 | 2.5224 | 2.5224 | 6.3623 | 97.07%
P069 | S14 | 86.1667 | 81.3168 | 83.7417 | 4.8499 | 4.8499 | 23.5215 | 94.37%
P069 | S15 | 86.3143 | 87.5334 | 86.9239 | -1.2191 | 1.2191 | 1.4863 | 98.59%
P069 | S16 | 86.8333 | 86.5954 | 86.7144 | 0.23794 | 0.23794 | 0.056617 | 99.73%
P070 | S01 | 117 | 117.1771 | 117.0885 | -0.17708 | 0.17708 | 0.031357 | 99.85%
P070 | S02 | 116 | 112.8522 | 114.4261 | 3.1478 | 3.1478 | 9.9084 | 97.29%
P070 | S03 | 118 | 113.8243 | 115.9122 | 4.1757 | 4.1757 | 17.4363 | 96.46%
P070 | S04 | 118.9 | 113.8845 | 116.3922 | 5.0155 | 5.0155 | 25.1555 | 95.78%
P070 | S05 | 117 | 109.2507 | 113.1254 | 7.7493 | 7.7493 | 60.0509 | 93.38%
P070 | S06 | 121 | 115.1154 | 118.0577 | 5.8846 | 5.8846 | 34.6286 | 95.14%
P070 | S07 | 119.9 | 113.9216 | 116.9108 | 5.9784 | 5.9784 | 35.7413 | 95.01%
P070 | S08 | 117 | 117.2546 | 117.1273 | -0.2546 | 0.2546 | 0.064821 | 99.78%
P070 | S09 | 115.8 | 117.8736 | 116.8368 | -2.0736 | 2.0736 | 4.2999 | 98.21%
P070 | S10 | 118 | 115.7388 | 116.8694 | 2.2612 | 2.2612 | 5.1128 | 98.08%
P070 | S11 | 113.6 | 114.0272 | 113.8136 | -0.42722 | 0.42722 | 0.18252 | 99.62%
P070 | S12 | 114 | 110.4928 | 112.2464 | 3.5072 | 3.5072 | 12.3005 | 96.92%
P070 | S13 | 113 | 110.5552 | 111.7776 | 2.4448 | 2.4448 | 5.9772 | 97.84%
P070 | S14 | 117 | 121.812 | 119.406 | -4.812 | 4.812 | 23.1553 | 95.89%
P070 | S15 | 114.8 | 116.4629 | 115.6315 | -1.6629 | 1.6629 | 2.7653 | 98.55%
P070 | S16 | 118 | 120.3645 | 119.1823 | -2.3645 | 2.3645 | 5.5911 | 98%
P072 | S01 | 116 | 117.0897 | 116.5448 | -1.0897 | 1.0897 | 1.1874 | 99.06%
P072 | S02 | 117 | 117.6184 | 117.3092 | -0.61835 | 0.61835 | 0.38236 | 99.47%
P072 | S03 | 117 | 119.3516 | 118.1758 | -2.3516 | 2.3516 | 5.5301 | 97.99%
P072 | S04 | 117 | 118.0242 | 117.5121 | -1.0242 | 1.0242 | 1.0491 | 99.12%
P072 | S05 | 117.5 | 118.1843 | 117.8422 | -0.68431 | 0.68431 | 0.46828 | 99.42%
P072 | S06 | 117.7 | 120.304 | 119.002 | -2.604 | 2.604 | 6.7809 | 97.79%
P072 | S07 | 118 | 108.3109 | 113.1555 | 9.6891 | 9.6891 | 93.8787 | 91.79%
P072 | S08 | 118 | 111.8086 | 114.9043 | 6.1914 | 6.1914 | 38.3338 | 94.75%
P072 | S09 | 119 | 120.3727 | 119.6863 | -1.3727 | 1.3727 | 1.8843 | 98.85%
P072 | S10 | 120 | 112.8302 | 116.4151 | 7.1698 | 7.1698 | 51.4054 | 94.03%
P072 | S11 | 120 | 116.7334 | 118.3667 | 3.2666 | 3.2666 | 10.671 | 97.28%
P072 | S12 | 120.7 | 115.75 | 118.225 | 4.95 | 4.95 | 24.5026 | 95.9%
P072 | S13 | 121 | 118.1303 | 119.5651 | 2.8697 | 2.8697 | 8.2355 | 97.63%
P072 | S14 | 122 | 116.4301 | 119.2151 | 5.5699 | 5.5699 | 31.0236 | 95.43%
P072 | S15 | 123 | 115.8295 | 119.4147 | 7.1705 | 7.1705 | 51.4166 | 94.17%
P072 | S16 | 123 | 117.2364 | 120.1182 | 5.7636 | 5.7636 | 33.2186 | 95.31%
P073 | S01 | 112 | 111.7658 | 111.8829 | 0.23418 | 0.23418 | 0.054842 | 99.79%
P073 | S02 | 112 | 112.8431 | 112.4216 | -0.84312 | 0.84312 | 0.71086 | 99.25%
P073 | S03 | 113 | 116.9902 | 114.9951 | -3.9902 | 3.9902 | 15.9215 | 96.47%
P073 | S04 | 113 | 113.004 | 113.002 | -0.00395 | 0.00395 | 1.5603e-05 | 100%
P073 | S05 | 113 | 111.5176 | 112.2588 | 1.4824 | 1.4824 | 2.1975 | 98.69%
P073 | S06 | 113 | 123.5674 | 118.2837 | -10.5674 | 10.5674 | 111.6689 | 90.65%
P073 | S07 | 113 | 122.3632 | 117.6816 | -9.3632 | 9.3632 | 87.6702 | 91.71%
P073 | S08 | 113 | 121.1985 | 117.0992 | -8.1985 | 8.1985 | 67.2151 | 92.74%
P073 | S09 | 113 | 114.8885 | 113.9442 | -1.8885 | 1.8885 | 3.5663 | 98.33%
P073 | S10 | 113 | 115.7661 | 114.3831 | -2.7661 | 2.7661 | 7.6516 | 97.55%
P073 | S11 | 114 | 117.144 | 115.572 | -3.144 | 3.144 | 9.8851 | 97.24%
P073 | S12 | 115 | 119.7158 | 117.3579 | -4.7158 | 4.7158 | 22.2389 | 95.9%
P073 | S13 | 115 | 116.0611 | 115.5306 | -1.0611 | 1.0611 | 1.126 | 99.08%
P073 | S14 | 115 | 119.9905 | 117.4952 | -4.9905 | 4.9905 | 24.905 | 95.66%
P073 | S15 | 115 | 114.7505 | 114.8752 | 0.24951 | 0.24951 | 0.062255 | 99.78%
P073 | S16 | 116 | 115.7829 | 115.8914 | 0.21713 | 0.21713 | 0.047145 | 99.81%
P074 | S01 | 111.6 | 114.7059 | 113.153 | -3.1059 | 3.1059 | 9.6467 | 97.22%
P074 | S02 | 112 | 114.5866 | 113.2933 | -2.5866 | 2.5866 | 6.6904 | 97.69%
P074 | S03 | 112 | 116.5253 | 114.2627 | -4.5253 | 4.5253 | 20.4783 | 95.96%
P074 | S04 | 113 | 123.5674 | 118.2837 | -10.5674 | 10.5674 | 111.6689 | 90.65%
P074 | S05 | 114 | 118.212 | 116.106 | -4.212 | 4.212 | 17.7412 | 96.31%
P074 | S06 | 114 | 120.0454 | 117.0227 | -6.0454 | 6.0454 | 36.5466 | 94.7%
P074 | S07 | 115 | 118.5887 | 116.7944 | -3.5887 | 3.5887 | 12.8791 | 96.88%
P074 | S08 | 115 | 116.873 | 115.9365 | -1.873 | 1.873 | 3.5081 | 98.37%
P074 | S09 | 115 | 113.3478 | 114.1739 | 1.6522 | 1.6522 | 2.7299 | 98.56%
P074 | S10 | 115.7 | 119.4074 | 117.5537 | -3.7074 | 3.7074 | 13.745 | 96.8%
P074 | S11 | 116 | 110.332 | 113.166 | 5.668 | 5.668 | 32.1267 | 95.11%
P074 | S12 | 116.9 | 115.4369 | 116.1684 | 1.4631 | 1.4631 | 2.1407 | 98.75%
P074 | S13 | 117 | 118.6377 | 117.8188 | -1.6377 | 1.6377 | 2.682 | 98.6%
P074 | S14 | 117.8 | 116.5178 | 117.1589 | 1.2822 | 1.2822 | 1.6441 | 98.91%
P074 | S15 | 118 | 116.2024 | 117.1012 | 1.7976 | 1.7976 | 3.2314 | 98.48%
P074 | S16 | 119 | 116.0233 | 117.5116 | 2.9767 | 2.9767 | 8.8609 | 97.5%
P075 | S01 | 115.3 | 110.1575 | 112.7287 | 5.1425 | 5.1425 | 26.4455 | 95.54%
P075 | S02 | 116 | 114.746 | 115.373 | 1.254 | 1.254 | 1.5724 | 98.92%
P075 | S03 | 116 | 116.4427 | 116.2213 | -0.44268 | 0.44268 | 0.19597 | 99.62%
P075 | S04 | 117 | 119.4009 | 118.2004 | -2.4009 | 2.4009 | 5.7641 | 97.95%
P075 | S05 | 118 | 117.2813 | 117.6406 | 0.71873 | 0.71873 | 0.51657 | 99.39%
P075 | S06 | 118 | 118.7605 | 118.3802 | -0.76049 | 0.76049 | 0.57835 | 99.36%
P075 | S07 | 119 | 118.541 | 118.7705 | 0.45896 | 0.45896 | 0.21064 | 99.61%
P075 | S08 | 119 | 119.8691 | 119.4346 | -0.86912 | 0.86912 | 0.75537 | 99.27%
P075 | S09 | 119 | 121.8028 | 120.4014 | -2.8028 | 2.8028 | 7.8555 | 97.64%
P075 | S10 | 120 | 119.6507 | 119.8254 | 0.34927 | 0.34927 | 0.12199 | 99.71%
P075 | S11 | 120 | 116.8651 | 118.4325 | 3.1349 | 3.1349 | 9.8278 | 97.39%
P075 | S12 | 121 | 115.8198 | 118.4099 | 5.1802 | 5.1802 | 26.8341 | 95.72%
P075 | S13 | 121 | 121.4282 | 121.2141 | -0.42824 | 0.42824 | 0.18339 | 99.65%
P075 | S14 | 122.4 | 118.9022 | 120.6511 | 3.4978 | 3.4978 | 12.2343 | 97.14%
P075 | S15 | 123 | 120.5322 | 121.7661 | 2.4678 | 2.4678 | 6.0898 | 97.99%
P075 | S16 | 119 | 115.5904 | 117.2952 | 3.4096 | 3.4096 | 11.6256 | 97.13%
P078 | S01 | 114 | 109.5596 | 111.7798 | 4.4404 | 4.4404 | 19.7169 | 96.1%
P078 | S02 | 114 | 116.4942 | 115.2471 | -2.4942 | 2.4942 | 6.2208 | 97.81%
P078 | S03 | 116 | 117.0426 | 116.5213 | -1.0426 | 1.0426 | 1.0869 | 99.1%
P078 | S04 | 116 | 118.9595 | 117.4798 | -2.9595 | 2.9595 | 8.7588 | 97.45%
P078 | S05 | 117 | 116.2659 | 116.633 | 0.73406 | 0.73406 | 0.53884 | 99.37%
P078 | S06 | 117 | 114.1028 | 115.5514 | 2.8972 | 2.8972 | 8.3935 | 97.52%
P078 | S07 | 117 | 114.0034 | 115.5017 | 2.9966 | 2.9966 | 8.9797 | 97.44%
P078 | S08 | 118 | 110.3925 | 114.1962 | 7.6075 | 7.6075 | 57.8742 | 93.55%
P078 | S09 | 119 | 114.4086 | 116.7043 | 4.5914 | 4.5914 | 21.0814 | 96.14%
P078 | S10 | 119 | 122.487 | 120.7435 | -3.487 | 3.487 | 12.159 | 97.07%
P078 | S11 | 120 | 119.8077 | 119.9039 | 0.1923 | 0.1923 | 0.036979 | 99.84%
P078 | S12 | 120 | 118.905 | 119.4525 | 1.095 | 1.095 | 1.1991 | 99.09%
P078 | S13 | 121 | 116.9383 | 118.9692 | 4.0617 | 4.0617 | 16.4973 | 96.64%
P078 | S14 | 121 | 118.9649 | 119.9824 | 2.0351 | 2.0351 | 4.1418 | 98.32%
P078 | S15 | 122 | 121.4008 | 121.7004 | 0.59924 | 0.59924 | 0.35909 | 99.51%
P078 | S16 | 122 | 117.2091 | 119.6046 | 4.7909 | 4.7909 | 22.9526 | 96.07%
P080 | S01 | 116 | 121.2713 | 118.6357 | -5.2713 | 5.2713 | 27.7869 | 95.46%
P080 | S02 | 113 | 113.9813 | 113.4907 | -0.98132 | 0.98132 | 0.96298 | 99.13%
P080 | S03 | 117 | 107.0418 | 112.0209 | 9.9582 | 9.9582 | 99.1659 | 91.49%
P080 | S04 | 118 | 113.3655 | 115.6828 | 4.6345 | 4.6345 | 21.4784 | 96.07%
P080 | S05 | 119 | 116.0429 | 117.5215 | 2.9571 | 2.9571 | 8.7443 | 97.52%
P080 | S06 | 121 | 111.7763 | 116.3882 | 9.2237 | 9.2237 | 85.0765 | 92.38%
P080 | S07 | 119 | 116.2955 | 117.6477 | 2.7045 | 2.7045 | 7.3144 | 97.73%
P080 | S08 | 127 | 120.5745 | 123.7872 | 6.4255 | 6.4255 | 41.2872 | 94.94%
P080 | S09 | 120 | 115.4017 | 117.7008 | 4.5983 | 4.5983 | 21.1447 | 96.17%
P080 | S10 | 119 | 115.0905 | 117.0452 | 3.9095 | 3.9095 | 15.2843 | 96.71%
P080 | S11 | 112 | 111.8959 | 111.948 | 0.10409 | 0.10409 | 0.010835 | 99.91%
P080 | S12 | 123.9 | 118.9067 | 121.4034 | 4.9933 | 4.9933 | 24.9326 | 95.97%
P080 | S13 | 119.6 | 118.7994 | 119.1997 | 0.80058 | 0.80058 | 0.64093 | 99.33%
P080 | S14 | 112 | 114.515 | 113.2575 | -2.515 | 2.515 | 6.3254 | 97.75%
P080 | S15 | 112 | 108.2986 | 110.1493 | 3.7014 | 3.7014 | 13.7003 | 96.7%
P080 | S16 | 112 | 115.8737 | 113.9368 | -3.8737 | 3.8737 | 15.0054 | 96.54%
P081 | S01 | 113 | 115.0868 | 114.0434 | -2.0868 | 2.0868 | 4.3548 | 98.15%
P081 | S02 | 114 | 115.9235 | 114.9617 | -1.9235 | 1.9235 | 3.6997 | 98.31%
P081 | S03 | 115 | 120.5265 | 117.7632 | -5.5265 | 5.5265 | 30.542 | 95.19%
P081 | S04 | 115 | 119.7318 | 117.3659 | -4.7318 | 4.7318 | 22.3902 | 95.89%
P081 | S05 | 116 | 122.2782 | 119.1391 | -6.2782 | 6.2782 | 39.4162 | 94.59%
P081 | S06 | 116 | 108.6876 | 112.3438 | 7.3124 | 7.3124 | 53.4715 | 93.7%
P081 | S07 | 116 | 120.3059 | 118.1529 | -4.3059 | 4.3059 | 18.5404 | 96.29%
P081 | S08 | 116 | 124.6004 | 120.3002 | -8.6004 | 8.6004 | 73.9664 | 92.59%
P081 | S09 | 116.6 | 115.5812 | 116.0906 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0379 | 99.13%
P081 | S10 | 117 | 118.2445 | 117.6223 | -1.2445 | 1.2445 | 1.5489 | 98.94%
P081 | S11 | 117 | 116.8503 | 116.9251 | 0.14974 | 0.14974 | 0.022422 | 99.87%
P081 | S12 | 117 | 118.5335 | 117.7668 | -1.5335 | 1.5335 | 2.3517 | 98.69%
P081 | S13 | 118 | 113.2425 | 115.6213 | 4.7575 | 4.7575 | 22.6335 | 95.97%
P081 | S14 | 118 | 113.1285 | 115.5643 | 4.8715 | 4.8715 | 23.7313 | 95.87%
P081 | S15 | 120 | 117.6418 | 118.8209 | 2.3582 | 2.3582 | 5.5612 | 98.03%
P081 | S16 | 120 | 114.0544 | 117.0272 | 5.9456 | 5.9456 | 35.3502 | 95.05%
P082 | S01 | 114 | 116.9229 | 115.4615 | -2.9229 | 2.9229 | 8.5435 | 97.44%
P082 | S02 | 115 | 112.5706 | 113.7853 | 2.4294 | 2.4294 | 5.9021 | 97.89%
P082 | S03 | 115 | 122.1867 | 118.5933 | -7.1867 | 7.1867 | 51.6482 | 93.75%
P082 | S04 | 115 | 118.3422 | 116.6711 | -3.3422 | 3.3422 | 11.1705 | 97.09%
P082 | S05 | 116 | 118.5533 | 117.2767 | -2.5533 | 2.5533 | 6.5194 | 97.8%
P082 | S06 | 117 | 118.583 | 117.7915 | -1.583 | 1.583 | 2.5059 | 98.65%
P082 | S07 | 117 | 116.3627 | 116.6813 | 0.63731 | 0.63731 | 0.40617 | 99.46%
P082 | S08 | 117 | 109.7234 | 113.3617 | 7.2766 | 7.2766 | 52.9486 | 93.78%
P082 | S09 | 117 | 117.5825 | 117.2912 | -0.58246 | 0.58246 | 0.33926 | 99.5%
P082 | S10 | 117 | 120.5608 | 118.7804 | -3.5608 | 3.5608 | 12.6794 | 96.96%
P082 | S11 | 117 | 118.6377 | 117.8188 | -1.6377 | 1.6377 | 2.682 | 98.6%
P082 | S12 | 117 | 119.7438 | 118.3719 | -2.7438 | 2.7438 | 7.5287 | 97.65%
P082 | S13 | 118.4 | 119.0323 | 118.7162 | -0.63235 | 0.63235 | 0.39987 | 99.47%
P082 | S14 | 119 | 114.2498 | 116.6249 | 4.7502 | 4.7502 | 22.5648 | 96.01%
P082 | S15 | 119.2 | 119.836 | 119.518 | -0.63604 | 0.63604 | 0.40455 | 99.47%
P082 | S16 | 122 | 118.7729 | 120.3864 | 3.2271 | 3.2271 | 10.4144 | 97.35%
P083 | S01 | 115.8 | 117.4921 | 116.6461 | -1.6921 | 1.6921 | 2.8634 | 98.54%
P083 | S02 | 116.8 | 118.0554 | 117.4277 | -1.2554 | 1.2554 | 1.576 | 98.93%
P083 | S03 | 117 | 112.566 | 114.783 | 4.434 | 4.434 | 19.6604 | 96.21%
P083 | S04 | 117 | 116.8608 | 116.9304 | 0.13924 | 0.13924 | 0.019388 | 99.88%
P083 | S05 | 118 | 113.8222 | 115.9111 | 4.1778 | 4.1778 | 17.4541 | 96.46%
P083 | S06 | 118 | 113.0334 | 115.5167 | 4.9666 | 4.9666 | 24.6669 | 95.79%
P083 | S07 | 119 | 112.1722 | 115.5861 | 6.8278 | 6.8278 | 46.6186 | 94.26%
P083 | S08 | 119.8 | 119.5064 | 119.6532 | 0.29357 | 0.29357 | 0.086183 | 99.75%
P083 | S09 | 120 | 109.3718 | 114.6859 | 10.6282 | 10.6282 | 112.9586 | 91.14%
P083 | S10 | 120 | 117.4025 | 118.7013 | 2.5975 | 2.5975 | 6.7469 | 97.84%
P083 | S11 | 121 | 119.5118 | 120.2559 | 1.4882 | 1.4882 | 2.2147 | 98.77%
P083 | S12 | 121.5 | 113.7192 | 117.6096 | 7.7808 | 7.7808 | 60.5413 | 93.6%
P083 | S13 | 122 | 119.0983 | 120.5492 | 2.9017 | 2.9017 | 8.4198 | 97.62%
P083 | S14 | 123 | 113.3874 | 118.1937 | 9.6126 | 9.6126 | 92.4017 | 92.18%
P083 | S15 | 124 | 118.4814 | 121.2407 | 5.5186 | 5.5186 | 30.4548 | 95.55%
P083 | S16 | 127 | 113.8508 | 120.4254 | 13.1492 | 13.1492 | 172.9012 | 89.65%
P086 | S01 | 115.6 | 119.6436 | 117.6218 | -4.0436 | 4.0436 | 16.3509 | 96.5%
P086 | S02 | 113 | 111.472 | 112.236 | 1.528 | 1.528 | 2.3347 | 98.65%
P086 | S03 | 113 | 117.9792 | 115.4896 | -4.9792 | 4.9792 | 24.7924 | 95.59%
P086 | S04 | 113 | 112.0218 | 112.5109 | 0.97817 | 0.97817 | 0.95681 | 99.13%
P086 | S05 | 113 | 115.7661 | 114.3831 | -2.7661 | 2.7661 | 7.6516 | 97.55%
P086 | S06 | 114 | 114.7672 | 114.3836 | -0.76718 | 0.76718 | 0.58857 | 99.33%
P086 | S07 | 114 | 114.6182 | 114.3091 | -0.61816 | 0.61816 | 0.38212 | 99.46%
P086 | S08 | 114 | 119.5673 | 116.7837 | -5.5673 | 5.5673 | 30.9949 | 95.12%
P086 | S09 | 114 | 115.9239 | 114.962 | -1.9239 | 1.9239 | 3.7015 | 98.31%
P086 | S10 | 114.2 | 116.2242 | 115.2121 | -2.0242 | 2.0242 | 4.0974 | 98.23%
P086 | S11 | 115 | 122.2444 | 118.6222 | -7.2444 | 7.2444 | 52.4813 | 93.7%
P086 | S12 | 115 | 114.5795 | 114.7898 | 0.42045 | 0.42045 | 0.17678 | 99.63%
P086 | S13 | 115.6 | 119.6436 | 117.6218 | -4.0436 | 4.0436 | 16.3509 | 96.5%
P086 | S14 | 116 | 114.0991 | 115.0496 | 1.9009 | 1.9009 | 3.6132 | 98.36%
P086 | S15 | 116.6 | 117.4112 | 117.0056 | -0.81119 | 0.81119 | 0.65803 | 99.3%
P086 | S16 | 117 | 114.1028 | 115.5514 | 2.8972 | 2.8972 | 8.3935 | 97.52%
P087 | S01 | 111.3 | 119.82 | 115.56 | -8.52 | 8.52 | 72.5907 | 92.34%
P087 | S02 | 113 | 113.8718 | 113.4359 | -0.87183 | 0.87183 | 0.76009 | 99.23%
P087 | S03 | 113 | 119.1437 | 116.0719 | -6.1437 | 6.1437 | 37.7455 | 94.56%
P087 | S04 | 114 | 118.7564 | 116.3782 | -4.7564 | 4.7564 | 22.6232 | 95.83%
P087 | S05 | 114.3 | 110.0628 | 112.1814 | 4.2372 | 4.2372 | 17.9539 | 96.29%
P087 | S06 | 114.8 | 119.8108 | 117.3054 | -5.0108 | 5.0108 | 25.1078 | 95.64%
P087 | S07 | 115 | 116.9888 | 115.9944 | -1.9888 | 1.9888 | 3.9554 | 98.27%
P087 | S08 | 115 | 117.4183 | 116.2091 | -2.4183 | 2.4183 | 5.848 | 97.9%
P087 | S09 | 115.4 | 119.4234 | 117.4117 | -4.0234 | 4.0234 | 16.1881 | 96.51%
P087 | S10 | 116 | 121.9739 | 118.9869 | -5.9739 | 5.9739 | 35.6873 | 94.85%
P087 | S11 | 116 | 113.6866 | 114.8433 | 2.3134 | 2.3134 | 5.3519 | 98.01%
P087 | S12 | 116.8 | 110.9801 | 113.8901 | 5.8199 | 5.8199 | 33.8711 | 95.02%
P087 | S13 | 117 | 122.4512 | 119.7256 | -5.4512 | 5.4512 | 29.7159 | 95.34%
P087 | S14 | 117 | 114.9312 | 115.9656 | 2.0688 | 2.0688 | 4.28 | 98.23%
P087 | S15 | 117.6 | 114.8057 | 116.2028 | 2.7943 | 2.7943 | 7.8083 | 97.62%
P087 | S16 | 119 | 112.5298 | 115.7649 | 6.4702 | 6.4702 | 41.8641 | 94.56%
P088 | S01 | 118 | 118.6704 | 118.3352 | -0.67042 | 0.67042 | 0.44947 | 99.43%
P088 | S02 | 118 | 119.3449 | 118.6725 | -1.3449 | 1.3449 | 1.8088 | 98.86%
P088 | S03 | 118.6 | 118.6665 | 118.6333 | -0.06652 | 0.06652 | 0.0044249 | 99.94%
P088 | S04 | 117 | 115.0998 | 116.0499 | 1.9002 | 1.9002 | 3.6108 | 98.38%
P088 | S05 | 117.7 | 116.7337 | 117.2168 | 0.96632 | 0.96632 | 0.93377 | 99.18%
P088 | S06 | 117.6 | 118.1179 | 117.859 | -0.5179 | 0.5179 | 0.26823 | 99.56%
P088 | S07 | 118 | 113.4966 | 115.7483 | 4.5034 | 4.5034 | 20.2808 | 96.18%
P088 | S08 | 116 | 112.645 | 114.3225 | 3.355 | 3.355 | 11.2558 | 97.11%
P088 | S09 | 115 | 118.2472 | 116.6236 | -3.2472 | 3.2472 | 10.5444 | 97.18%
P088 | S10 | 116 | 117.3118 | 116.6559 | -1.3118 | 1.3118 | 1.7209 | 98.87%
P088 | S11 | 117 | 117.5825 | 117.2912 | -0.58246 | 0.58246 | 0.33926 | 99.5%
P088 | S12 | 116 | 112.5097 | 114.2548 | 3.4903 | 3.4903 | 12.1824 | 96.99%
P088 | S13 | 117 | 113.59 | 115.295 | 3.41 | 3.41 | 11.6279 | 97.09%
P088 | S14 | 117 | 114.3266 | 115.6633 | 2.6734 | 2.6734 | 7.1471 | 97.72%
P088 | S15 | 118 | 115.5459 | 116.773 | 2.4541 | 2.4541 | 6.0224 | 97.92%
P088 | S16 | 116 | 109.6837 | 112.8419 | 6.3163 | 6.3163 | 39.8951 | 94.55%
P090 | S01 | 112 | 110.8787 | 111.4394 | 1.1213 | 1.1213 | 1.2572 | 99%
P090 | S02 | 112.5 | 115.5888 | 114.0444 | -3.0888 | 3.0888 | 9.541 | 97.25%
P090 | S03 | 112.7 | 113.7636 | 113.2318 | -1.0636 | 1.0636 | 1.1312 | 99.06%
P090 | S04 | 112.7 | 112.1071 | 112.4035 | 0.59293 | 0.59293 | 0.35157 | 99.47%
P090 | S05 | 112.8 | 116.6291 | 114.7146 | -3.8291 | 3.8291 | 14.662 | 96.61%
P090 | S06 | 113 | 118.9531 | 115.9765 | -5.9531 | 5.9531 | 35.4393 | 94.73%
P090 | S07 | 113 | 109.804 | 111.402 | 3.196 | 3.196 | 10.2147 | 97.17%
P090 | S08 | 113 | 114.1149 | 113.5574 | -1.1149 | 1.1149 | 1.2429 | 99.01%
P090 | S09 | 113 | 117.2252 | 115.1126 | -4.2252 | 4.2252 | 17.8527 | 96.26%
P090 | S10 | 113 | 114.3839 | 113.692 | -1.3839 | 1.3839 | 1.9153 | 98.78%
P090 | S11 | 113 | 115.7024 | 114.3512 | -2.7024 | 2.7024 | 7.3031 | 97.61%
P090 | S12 | 113.4 | 117.7537 | 115.5768 | -4.3537 | 4.3537 | 18.9544 | 96.16%
P090 | S13 | 113.4 | 111.5636 | 112.4818 | 1.8364 | 1.8364 | 3.3725 | 98.38%
P090 | S14 | 114 | 117.3282 | 115.6641 | -3.3282 | 3.3282 | 11.0766 | 97.08%
P090 | S15 | 114 | 119.9236 | 116.9618 | -5.9236 | 5.9236 | 35.0892 | 94.8%
P090 | S16 | 115 | 110.6751 | 112.8376 | 4.3249 | 4.3249 | 18.7047 | 96.24%
P091 | S01 | 120 | 119.414 | 119.707 | 0.58602 | 0.58602 | 0.34342 | 99.51%
P091 | S02 | 120 | 113.0415 | 116.5208 | 6.9585 | 6.9585 | 48.4202 | 94.2%
P091 | S03 | 120 | 114.6233 | 117.3117 | 5.3767 | 5.3767 | 28.9086 | 95.52%
P091 | S04 | 120 | 112.2675 | 116.1337 | 7.7325 | 7.7325 | 59.7922 | 93.56%
P091 | S05 | 121 | 118.6346 | 119.8173 | 2.3654 | 2.3654 | 5.5952 | 98.05%
P091 | S06 | 122 | 111.9764 | 116.9882 | 10.0236 | 10.0236 | 100.4727 | 91.78%
P091 | S07 | 122.9 | 120.1974 | 121.5487 | 2.7026 | 2.7026 | 7.304 | 97.8%
P091 | S08 | 123 | 118.3651 | 120.6826 | 4.6349 | 4.6349 | 21.482 | 96.23%
P091 | S09 | 123 | 113.0127 | 118.0063 | 9.9873 | 9.9873 | 99.747 | 91.88%
P091 | S10 | 124 | 116.8607 | 120.4303 | 7.1393 | 7.1393 | 50.9697 | 94.24%
P091 | S11 | 124 | 118.9781 | 121.489 | 5.0219 | 5.0219 | 25.2198 | 95.95%
P091 | S12 | 124 | 115.1635 | 119.5818 | 8.8365 | 8.8365 | 78.0836 | 92.87%
P091 | S13 | 125.7 | 117.6465 | 121.6733 | 8.0535 | 8.0535 | 64.8584 | 93.59%
P091 | S14 | 126 | 117.3649 | 121.6825 | 8.6351 | 8.6351 | 74.5646 | 93.15%
P091 | S15 | 126 | 121.5357 | 123.7678 | 4.4643 | 4.4643 | 19.9302 | 96.46%
P091 | S16 | 127 | 117.3719 | 122.186 | 9.6281 | 9.6281 | 92.6999 | 92.42%
P093 | S01 | 112 | 117.7732 | 114.8866 | -5.7732 | 5.7732 | 33.3294 | 94.85%
P093 | S02 | 113 | 111.6655 | 112.3328 | 1.3345 | 1.3345 | 1.7809 | 98.82%
P093 | S03 | 113 | 116.2797 | 114.6398 | -3.2797 | 3.2797 | 10.7564 | 97.1%
P093 | S04 | 113.6 | 116.5217 | 115.0609 | -2.9217 | 2.9217 | 8.5366 | 97.43%
P093 | S05 | 114 | 119.4243 | 116.7121 | -5.4243 | 5.4243 | 29.4228 | 95.24%
P093 | S06 | 114 | 118.3788 | 116.1894 | -4.3788 | 4.3788 | 19.1739 | 96.16%
P093 | S07 | 114 | 114.6182 | 114.3091 | -0.61816 | 0.61816 | 0.38212 | 99.46%
P093 | S08 | 114.4 | 119.3083 | 116.8541 | -4.9083 | 4.9083 | 24.0913 | 95.71%
P093 | S09 | 115 | 117.9863 | 116.4932 | -2.9863 | 2.9863 | 8.918 | 97.4%
P093 | S10 | 115 | 117.5448 | 116.2724 | -2.5448 | 2.5448 | 6.4758 | 97.79%
P093 | S11 | 115 | 111.5117 | 113.2558 | 3.4883 | 3.4883 | 12.1685 | 96.97%
P093 | S12 | 116 | 116.235 | 116.1175 | -0.23501 | 0.23501 | 0.05523 | 99.8%
P093 | S13 | 116 | 117.0254 | 116.5127 | -1.0254 | 1.0254 | 1.0515 | 99.12%
P093 | S14 | 116 | 113.4355 | 114.7177 | 2.5645 | 2.5645 | 6.5768 | 97.79%
P093 | S15 | 117 | 118.5955 | 117.7978 | -1.5955 | 1.5955 | 2.5456 | 98.64%
P093 | S16 | 117 | 118.7948 | 117.8974 | -1.7948 | 1.7948 | 3.2213 | 98.47%
P094 | S01 | 114 | 114.4855 | 114.2428 | -0.48554 | 0.48554 | 0.23575 | 99.57%
P094 | S02 | 114 | 114.1751 | 114.0876 | -0.17513 | 0.17513 | 0.030671 | 99.85%
P094 | S03 | 115 | 116.8529 | 115.9264 | -1.8529 | 1.8529 | 3.4331 | 98.39%
P094 | S04 | 115 | 121.0342 | 118.0171 | -6.0342 | 6.0342 | 36.4113 | 94.75%
P094 | S05 | 115 | 121.2299 | 118.1149 | -6.2299 | 6.2299 | 38.8115 | 94.58%
P094 | S06 | 115 | 118.3422 | 116.6711 | -3.3422 | 3.3422 | 11.1705 | 97.09%
P094 | S07 | 115.2 | 115.4353 | 115.3176 | -0.23529 | 0.23529 | 0.055364 | 99.8%
P094 | S08 | 115.2 | 116.7381 | 115.969 | -1.5381 | 1.5381 | 2.3657 | 98.66%
P094 | S09 | 115.6 | 110.4436 | 113.0218 | 5.1564 | 5.1564 | 26.5887 | 95.54%
P094 | S10 | 116 | 113.4577 | 114.7289 | 2.5423 | 2.5423 | 6.4631 | 97.81%
P094 | S11 | 116 | 114.9322 | 115.4661 | 1.0678 | 1.0678 | 1.1402 | 99.08%
P094 | S12 | 116.3 | 117.6142 | 116.9571 | -1.3142 | 1.3142 | 1.7271 | 98.87%
P094 | S13 | 116.9 | 117.802 | 117.351 | -0.90202 | 0.90202 | 0.81364 | 99.23%
P094 | S14 | 117 | 118.3588 | 117.6794 | -1.3588 | 1.3588 | 1.8463 | 98.84%
P094 | S15 | 117 | 115.0557 | 116.0278 | 1.9443 | 1.9443 | 3.7804 | 98.34%
P094 | S16 | 117 | 111.1374 | 114.0687 | 5.8626 | 5.8626 | 34.3705 | 94.99%
P095 | S01 | 114 | 111.1136 | 112.5568 | 2.8864 | 2.8864 | 8.3311 | 97.47%
P095 | S02 | 116 | 118.2538 | 117.1269 | -2.2538 | 2.2538 | 5.0795 | 98.06%
P095 | S03 | 112 | 110.2491 | 111.1245 | 1.7509 | 1.7509 | 3.0657 | 98.44%
P095 | S04 | 113 | 113.6702 | 113.3351 | -0.6702 | 0.6702 | 0.44917 | 99.41%
P095 | S05 | 113 | 114.4299 | 113.7149 | -1.4299 | 1.4299 | 2.0445 | 98.73%
P095 | S06 | 112 | 118.8248 | 115.4124 | -6.8248 | 6.8248 | 46.5776 | 93.91%
P095 | S07 | 113 | 111.9979 | 112.4989 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0043 | 99.11%
P095 | S08 | 113 | 117.4521 | 115.2261 | -4.4521 | 4.4521 | 19.8214 | 96.06%
P095 | S09 | 112 | 115.5603 | 113.7802 | -3.5603 | 3.5603 | 12.6758 | 96.82%
P095 | S10 | 113 | 108.946 | 110.973 | 4.054 | 4.054 | 16.4352 | 96.41%
P095 | S11 | 112 | 111.1388 | 111.5694 | 0.8612 | 0.8612 | 0.74167 | 99.23%
P095 | S12 | 112 | 118.8863 | 115.4432 | -6.8863 | 6.8863 | 47.4213 | 93.85%
P095 | S13 | 113.9 | 115.3506 | 114.6253 | -1.4506 | 1.4506 | 2.1041 | 98.73%
P095 | S14 | 114 | 118.1518 | 116.0759 | -4.1518 | 4.1518 | 17.2374 | 96.36%
P095 | S15 | 112 | 122.0546 | 117.0273 | -10.0546 | 10.0546 | 101.0949 | 91.02%
P095 | S16 | 112.6 | 112.9966 | 112.7983 | -0.39657 | 0.39657 | 0.15727 | 99.65%
P096 | S01 | 116 | 121.887 | 118.9435 | -5.887 | 5.887 | 34.6567 | 94.93%
P096 | S02 | 116 | 112.3522 | 114.1761 | 3.6478 | 3.6478 | 13.3065 | 96.86%
P096 | S03 | 115 | 116.7404 | 115.8702 | -1.7404 | 1.7404 | 3.029 | 98.49%
P096 | S04 | 115 | 116.1818 | 115.5909 | -1.1818 | 1.1818 | 1.3966 | 98.97%
P096 | S05 | 115 | 112.2395 | 113.6197 | 2.7605 | 2.7605 | 7.6206 | 97.6%
P096 | S06 | 115 | 114.565 | 114.7825 | 0.43504 | 0.43504 | 0.18926 | 99.62%
P096 | S07 | 115 | 116.5777 | 115.7888 | -1.5777 | 1.5777 | 2.4891 | 98.63%
P096 | S08 | 115 | 118.2232 | 116.6116 | -3.2232 | 3.2232 | 10.3893 | 97.2%
P096 | S09 | 115 | 117.2908 | 116.1454 | -2.2908 | 2.2908 | 5.2476 | 98.01%
P096 | S10 | 117 | 119.5966 | 118.2983 | -2.5966 | 2.5966 | 6.7423 | 97.78%
P096 | S11 | 116 | 117.4153 | 116.7076 | -1.4153 | 1.4153 | 2.003 | 98.78%
P096 | S12 | 116 | 116.235 | 116.1175 | -0.23501 | 0.23501 | 0.05523 | 99.8%
P096 | S13 | 117 | 114.8254 | 115.9127 | 2.1746 | 2.1746 | 4.7291 | 98.14%
P096 | S14 | 115 | 114.7386 | 114.8693 | 0.26144 | 0.26144 | 0.068351 | 99.77%
P096 | S15 | 116 | 117.1674 | 116.5837 | -1.1674 | 1.1674 | 1.3628 | 98.99%
P096 | S16 | 117 | 115.7803 | 116.3901 | 1.2197 | 1.2197 | 1.4877 | 98.96%
P100 | S01 | 124 | 125.3312 | 124.6656 | -1.3312 | 1.3312 | 1.7721 | 98.93%
P100 | S02 | 121 | 117.0138 | 119.0069 | 3.9862 | 3.9862 | 15.8898 | 96.71%
P100 | S03 | 126 | 113.4943 | 119.7472 | 12.5057 | 12.5057 | 156.3913 | 90.07%
P100 | S04 | 120 | 114.0224 | 117.0112 | 5.9776 | 5.9776 | 35.7316 | 95.02%
P100 | S05 | 121.6 | 121.2268 | 121.4134 | 0.37315 | 0.37315 | 0.13924 | 99.69%
P100 | S06 | 119.8 | 114.4891 | 117.1446 | 5.3109 | 5.3109 | 28.2054 | 95.57%
P100 | S07 | 119.3 | 118.6793 | 118.9897 | 0.62068 | 0.62068 | 0.38524 | 99.48%
P100 | S08 | 119.6 | 116.4367 | 118.0183 | 3.1633 | 3.1633 | 10.0067 | 97.36%
P100 | S09 | 120 | 117.8978 | 118.9489 | 2.1022 | 2.1022 | 4.4192 | 98.25%
P100 | S10 | 121.7 | 112.7985 | 117.2493 | 8.9015 | 8.9015 | 79.2359 | 92.69%
P100 | S11 | 120 | 114.284 | 117.142 | 5.716 | 5.716 | 32.6721 | 95.24%
P100 | S12 | 126 | 113.8295 | 119.9147 | 12.1705 | 12.1705 | 148.1217 | 90.34%
P100 | S13 | 120.4 | 117.5876 | 118.9938 | 2.8124 | 2.8124 | 7.9098 | 97.66%
P100 | S14 | 119 | 117.7434 | 118.3717 | 1.2566 | 1.2566 | 1.579 | 98.94%
P100 | S15 | 126 | 118.2256 | 122.1128 | 7.7744 | 7.7744 | 60.4419 | 93.83%
P100 | S16 | 120.9 | 118.6492 | 119.7746 | 2.2508 | 2.2508 | 5.066 | 98.14%
P102 | S01 | 119 | 118.6123 | 118.8062 | 0.3877 | 0.3877 | 0.15031 | 99.67%
P102 | S02 | 117.4 | 114.3998 | 115.8999 | 3.0002 | 3.0002 | 9.001 | 97.44%
P102 | S03 | 117.9 | 115.8719 | 116.8859 | 2.0281 | 2.0281 | 4.1133 | 98.28%
P102 | S04 | 117 | 118.3246 | 117.6623 | -1.3246 | 1.3246 | 1.7546 | 98.87%
P102 | S05 | 116 | 115.6255 | 115.8128 | 0.37449 | 0.37449 | 0.14024 | 99.68%
P102 | S06 | 117 | 114.2638 | 115.6319 | 2.7362 | 2.7362 | 7.4868 | 97.66%
P102 | S07 | 117 | 113.4424 | 115.2212 | 3.5576 | 3.5576 | 12.6562 | 96.96%
P102 | S08 | 119 | 109.9546 | 114.4773 | 9.0454 | 9.0454 | 81.8187 | 92.4%
P102 | S09 | 115 | 113.3184 | 114.1592 | 1.6816 | 1.6816 | 2.8278 | 98.54%
P102 | S10 | 117 | 115.51 | 116.255 | 1.49 | 1.49 | 2.2202 | 98.73%
P102 | S11 | 117 | 107.7011 | 112.3506 | 9.2989 | 9.2989 | 86.469 | 92.05%
P102 | S12 | 118 | 113.858 | 115.929 | 4.142 | 4.142 | 17.1558 | 96.49%
P102 | S13 | 118 | 114.9465 | 116.4732 | 3.0535 | 3.0535 | 9.3239 | 97.41%
P102 | S14 | 117.5 | 118.4915 | 117.9957 | -0.99147 | 0.99147 | 0.98301 | 99.16%
P102 | S15 | 116.1 | 121.5207 | 118.8103 | -5.4207 | 5.4207 | 29.384 | 95.33%
P102 | S16 | 117 | 114.878 | 115.939 | 2.122 | 2.122 | 4.5027 | 98.19%
P103 | S01 | 111.4 | 111.9317 | 111.6658 | -0.53169 | 0.53169 | 0.28269 | 99.52%
P103 | S02 | 113 | 113.8773 | 113.4386 | -0.8773 | 0.8773 | 0.76966 | 99.22%
P103 | S03 | 113 | 116.6491 | 114.8245 | -3.6491 | 3.6491 | 13.3156 | 96.77%
P103 | S04 | 113 | 113.6243 | 113.3121 | -0.62427 | 0.62427 | 0.38971 | 99.45%
P103 | S05 | 113 | 116.9715 | 114.9858 | -3.9715 | 3.9715 | 15.7731 | 96.49%
P103 | S06 | 114 | 115.2351 | 114.6176 | -1.2351 | 1.2351 | 1.5255 | 98.92%
P103 | S07 | 111.2 | 116.1348 | 113.6674 | -4.9348 | 4.9348 | 24.3522 | 95.56%
P103 | S08 | 112 | 116.0078 | 114.0039 | -4.0078 | 4.0078 | 16.0627 | 96.42%
P103 | S09 | 113 | 116.2384 | 114.6192 | -3.2384 | 3.2384 | 10.4873 | 97.13%
P103 | S10 | 112 | 120.256 | 116.128 | -8.256 | 8.256 | 68.1621 | 92.63%
P103 | S11 | 113 | 113.5651 | 113.2826 | -0.5651 | 0.5651 | 0.31934 | 99.5%
P103 | S12 | 112 | 117.3523 | 114.6762 | -5.3523 | 5.3523 | 28.6475 | 95.22%
P103 | S13 | 112 | 109.1316 | 110.5658 | 2.8684 | 2.8684 | 8.2277 | 97.44%
P103 | S14 | 113 | 112.1778 | 112.5889 | 0.82222 | 0.82222 | 0.67605 | 99.27%
P103 | S15 | 114.3 | 112.2784 | 113.2892 | 2.0216 | 2.0216 | 4.0869 | 98.23%
P103 | S16 | 114 | 119.5087 | 116.7543 | -5.5087 | 5.5087 | 30.3456 | 95.17%
P104 | S01 | 115 | 114.2589 | 114.6294 | 0.7411 | 0.7411 | 0.54924 | 99.36%
P104 | S02 | 115 | 119.4435 | 117.2217 | -4.4435 | 4.4435 | 19.7446 | 96.14%
P104 | S03 | 116 | 115.3124 | 115.6562 | 0.68763 | 0.68763 | 0.47284 | 99.41%
P104 | S04 | 116 | 120.0745 | 118.0372 | -4.0745 | 4.0745 | 16.6013 | 96.49%
P104 | S05 | 116 | 117.2875 | 116.6438 | -1.2875 | 1.2875 | 1.6577 | 98.89%
P104 | S06 | 116 | 120.5924 | 118.2962 | -4.5924 | 4.5924 | 21.0903 | 96.04%
P104 | S07 | 117 | 111.0541 | 114.0271 | 5.9459 | 5.9459 | 35.3534 | 94.92%
P104 | S08 | 117 | 113.04 | 115.02 | 3.96 | 3.96 | 15.6812 | 96.62%
P104 | S09 | 117 | 112.7533 | 114.8766 | 4.2467 | 4.2467 | 18.0345 | 96.37%
P104 | S10 | 117 | 117.0599 | 117.0299 | -0.05989 | 0.05989 | 0.0035868 | 99.95%
P104 | S11 | 117 | 110.2481 | 113.624 | 6.7519 | 6.7519 | 45.5886 | 94.23%
P104 | S12 | 117.2 | 112.7425 | 114.9712 | 4.4575 | 4.4575 | 19.8696 | 96.2%
P104 | S13 | 118 | 112.6404 | 115.3202 | 5.3596 | 5.3596 | 28.7255 | 95.46%
P104 | S14 | 118 | 115.4071 | 116.7036 | 2.5929 | 2.5929 | 6.7231 | 97.8%
P104 | S15 | 118.4 | 119.263 | 118.8315 | -0.86295 | 0.86295 | 0.74469 | 99.27%
P104 | S16 | 119 | 122.243 | 120.6215 | -3.243 | 3.243 | 10.5172 | 97.27%
P150 | S01 | 50 | 50.6741 | 50.3371 | -0.67413 | 0.67413 | 0.45445 | 98.65%
P150 | S02 | 50 | 51.6939 | 50.8469 | -1.6939 | 1.6939 | 2.8692 | 96.61%
P150 | S03 | 50 | 55.641 | 52.8205 | -5.641 | 5.641 | 31.8208 | 88.72%
P150 | S04 | 52 | 53.8504 | 52.9252 | -1.8504 | 1.8504 | 3.4241 | 96.44%
P150 | S05 | 52 | 51.909 | 51.9545 | 0.09099 | 0.09099 | 0.0082792 | 99.83%
P150 | S06 | 53 | 52.1942 | 52.5971 | 0.80577 | 0.80577 | 0.64926 | 98.48%
P150 | S07 | 53.9 | 49.2476 | 51.5738 | 4.6524 | 4.6524 | 21.6447 | 91.37%
P150 | S08 | 54 | 54.8081 | 54.4041 | -0.80812 | 0.80812 | 0.65306 | 98.5%
P150 | S09 | 54.1 | 52.3165 | 53.2082 | 1.7835 | 1.7835 | 3.1809 | 96.7%
P150 | S10 | 54.6 | 52.9796 | 53.7898 | 1.6204 | 1.6204 | 2.6257 | 97.03%
P150 | S11 | 55 | 53.1805 | 54.0902 | 1.8195 | 1.8195 | 3.3107 | 96.69%
P150 | S12 | 55 | 54.4467 | 54.7233 | 0.55333 | 0.55333 | 0.30617 | 98.99%
P150 | S13 | 55 | 51.1964 | 53.0982 | 3.8036 | 3.8036 | 14.4674 | 93.08%
P150 | S14 | 56 | 51.6955 | 53.8478 | 4.3045 | 4.3045 | 18.5286 | 92.31%
P150 | S15 | 57 | 53.8008 | 55.4004 | 3.1992 | 3.1992 | 10.2347 | 94.39%
P150 | S16 | 57 | 52.5881 | 54.7941 | 4.4119 | 4.4119 | 19.4645 | 92.26%
P153 | S01 | 55 | 50.3758 | 52.6879 | 4.6242 | 4.6242 | 21.3831 | 91.59%
P153 | S02 | 54.1 | 51.3101 | 52.705 | 2.7899 | 2.7899 | 7.7837 | 94.84%
P153 | S03 | 54 | 55.3776 | 54.6888 | -1.3776 | 1.3776 | 1.8978 | 97.45%
P153 | S04 | 53 | 52.5583 | 52.7791 | 0.44174 | 0.44174 | 0.19514 | 99.17%
P153 | S05 | 51 | 51.9725 | 51.4862 | -0.97248 | 0.97248 | 0.94573 | 98.09%
P153 | S06 | 52 | 47.3407 | 49.6703 | 4.6593 | 4.6593 | 21.7093 | 91.04%
P153 | S07 | 55 | 51.0141 | 53.007 | 3.9859 | 3.9859 | 15.8874 | 92.75%
P153 | S08 | 57 | 51.84 | 54.42 | 5.16 | 5.16 | 26.6255 | 90.95%
P153 | S09 | 57 | 52.3014 | 54.6507 | 4.6986 | 4.6986 | 22.0769 | 91.76%
P153 | S10 | 53 | 48.1382 | 50.5691 | 4.8618 | 4.8618 | 23.637 | 90.83%
P153 | S11 | 51.2 | 49.8094 | 50.5047 | 1.3906 | 1.3906 | 1.9337 | 97.28%
P153 | S12 | 56 | 52.471 | 54.2355 | 3.529 | 3.529 | 12.4537 | 93.7%
P153 | S13 | 54 | 53.1714 | 53.5857 | 0.82862 | 0.82862 | 0.68661 | 98.47%
P153 | S14 | 51.6 | 49.7673 | 50.6837 | 1.8327 | 1.8327 | 3.3587 | 96.45%
P153 | S15 | 53 | 52.5976 | 52.7988 | 0.40237 | 0.40237 | 0.1619 | 99.24%
P153 | S16 | 52 | 50.4956 | 51.2478 | 1.5044 | 1.5044 | 2.2633 | 97.11%
p166 | S2972 | 56 | 52.4748 | 54.2374 | 3.5252 | 3.5252 | 12.4271 | 93.7%
p166 | S2973 | 52 | 51.1652 | 51.5826 | 0.83478 | 0.83478 | 0.69686 | 98.39%
p166 | S2974 | 53 | 53.3107 | 53.1554 | -0.31072 | 0.31072 | 0.096544 | 99.41%
p166 | S2975 | 51.6 | 52.9889 | 52.2944 | -1.3889 | 1.3889 | 1.929 | 97.31%
p166 | S3045 | 55 | 51.5657 | 53.2828 | 3.4343 | 3.4343 | 11.7946 | 93.76%
p166 | S3046 | 56 | 50.797 | 53.3985 | 5.203 | 5.203 | 27.0708 | 90.71%
p166 | S3047 | 52 | 51.8356 | 51.9178 | 0.16436 | 0.16436 | 0.027016 | 99.68%
p166 | S3079 | 54 | 54.4482 | 54.2241 | -0.44819 | 0.44819 | 0.20088 | 99.17%
p166 | S3080 | 55 | 49.4424 | 52.2212 | 5.5576 | 5.5576 | 30.8867 | 89.9%
p166 | S3081 | 56 | 53.6311 | 54.8156 | 2.3689 | 2.3689 | 5.6115 | 95.77%
p166 | S3082 | 54 | 54.2104 | 54.1052 | -0.21036 | 0.21036 | 0.044251 | 99.61%
p166 | S3083 | 50 | 54.2915 | 52.1458 | -4.2915 | 4.2915 | 18.4174 | 91.42%
p166 | S3084 | 54 | 52.8755 | 53.4378 | 1.1245 | 1.1245 | 1.2645 | 97.92%
p166 | S3105 | 54.1 | 52.2775 | 53.1888 | 1.8225 | 1.8225 | 3.3214 | 96.63%
p166 | S3106 | 57 | 53.8059 | 55.403 | 3.1941 | 3.1941 | 10.2021 | 94.4%
p166 | S3107 | 54.6 | 49.617 | 52.1085 | 4.983 | 4.983 | 24.8299 | 90.87%
P167 | S01 | 49.3 | 50.688 | 49.994 | -1.388 | 1.388 | 1.9267 | 97.18%
P167 | S02 | 49.4 | 50.1966 | 49.7983 | -0.79664 | 0.79664 | 0.63464 | 98.39%
P167 | S03 | 50.5 | 49.378 | 49.939 | 1.122 | 1.122 | 1.259 | 97.78%
P167 | S04 | 51 | 52.9887 | 51.9943 | -1.9887 | 1.9887 | 3.9548 | 96.1%
P167 | S05 | 51 | 50.6854 | 50.8427 | 0.31458 | 0.31458 | 0.098961 | 99.38%
P167 | S06 | 51 | 52.2441 | 51.6221 | -1.2441 | 1.2441 | 1.5478 | 97.56%
P167 | S07 | 52 | 49.8948 | 50.9474 | 2.1052 | 2.1052 | 4.432 | 95.95%
P167 | S08 | 52.5 | 52.7203 | 52.6101 | -0.22028 | 0.22028 | 0.048522 | 99.58%
P167 | S09 | 53 | 53.5828 | 53.2914 | -0.58276 | 0.58276 | 0.33961 | 98.9%
P167 | S10 | 53 | 50.8713 | 51.9357 | 2.1287 | 2.1287 | 4.5312 | 95.98%
P167 | S11 | 53.4 | 54.1347 | 53.7673 | -0.73468 | 0.73468 | 0.53975 | 98.62%
P167 | S12 | 55 | 54.0268 | 54.5134 | 0.97318 | 0.97318 | 0.94708 | 98.23%
P167 | S13 | 55 | 48.9316 | 51.9658 | 6.0684 | 6.0684 | 36.8259 | 88.97%
P167 | S14 | 55 | 52.0489 | 53.5244 | 2.9511 | 2.9511 | 8.7091 | 94.63%
P167 | S15 | 55 | 54.1725 | 54.5863 | 0.82746 | 0.82746 | 0.6847 | 98.5%
P167 | S16 | 57 | 53.3955 | 55.1977 | 3.6045 | 3.6045 | 12.9925 | 93.68%
P168 | S01 | 50 | 49.5765 | 49.7883 | 0.42349 | 0.42349 | 0.17935 | 99.15%
P168 | S02 | 50.4 | 51.086 | 50.743 | -0.68599 | 0.68599 | 0.47058 | 98.64%
P168 | S03 | 51 | 51.6096 | 51.3048 | -0.60956 | 0.60956 | 0.37157 | 98.8%
P168 | S04 | 51 | 54.2167 | 52.6084 | -3.2167 | 3.2167 | 10.3473 | 93.69%
P168 | S05 | 51 | 50.2231 | 50.6116 | 0.77688 | 0.77688 | 0.60354 | 98.48%
P168 | S06 | 52 | 51.7377 | 51.8689 | 0.26228 | 0.26228 | 0.068792 | 99.5%
P168 | S07 | 52 | 52.1943 | 52.0972 | -0.19431 | 0.19431 | 0.037756 | 99.63%
P168 | S08 | 52 | 50.8655 | 51.4327 | 1.1345 | 1.1345 | 1.2871 | 97.82%
P168 | S09 | 52 | 53.0949 | 52.5475 | -1.0949 | 1.0949 | 1.1989 | 97.89%
P168 | S10 | 52.4 | 52.4309 | 52.4155 | -0.03092 | 0.03092 | 0.00095605 | 99.94%
P168 | S11 | 55 | 54.3144 | 54.6572 | 0.68556 | 0.68556 | 0.47 | 98.75%
P168 | S12 | 55 | 52.8401 | 53.92 | 2.1599 | 2.1599 | 4.6654 | 96.07%
P168 | S13 | 56 | 55.8708 | 55.9354 | 0.12922 | 0.12922 | 0.016699 | 99.77%
P168 | S14 | 57 | 57.1406 | 57.0703 | -0.14063 | 0.14063 | 0.019777 | 99.75%
P168 | S15 | 57 | 56.8258 | 56.9129 | 0.17423 | 0.17423 | 0.030357 | 99.69%
P168 | S16 | 57 | 56.2197 | 56.6098 | 0.78034 | 0.78034 | 0.60893 | 98.63%
P171 | S01 | 52 | 52.1627 | 52.0814 | -0.16274 | 0.16274 | 0.026485 | 99.69%
P171 | S02 | 52 | 51.215 | 51.6075 | 0.78499 | 0.78499 | 0.61621 | 98.49%
P171 | S03 | 52 | 51.9334 | 51.9667 | 0.066635 | 0.066635 | 0.0044402 | 99.87%
P171 | S04 | 52 | 51.6496 | 51.8248 | 0.35036 | 0.35036 | 0.12276 | 99.33%
P171 | S05 | 52 | 51.6862 | 51.8431 | 0.31377 | 0.31377 | 0.098449 | 99.4%
P171 | S06 | 52.5 | 51.5712 | 52.0356 | 0.92885 | 0.92885 | 0.86276 | 98.23%
P171 | S07 | 55 | 53.5807 | 54.2903 | 1.4193 | 1.4193 | 2.0144 | 97.42%
P171 | S08 | 55 | 50.8295 | 52.9147 | 4.1705 | 4.1705 | 17.3934 | 92.42%
P171 | S09 | 55 | 54.9826 | 54.9913 | 0.017418 | 0.017418 | 0.00030339 | 99.97%
P171 | S10 | 56 | 52.9805 | 54.4903 | 3.0195 | 3.0195 | 9.1172 | 94.61%
P171 | S11 | 56 | 48.5467 | 52.2734 | 7.4533 | 7.4533 | 55.551 | 86.69%
P171 | S12 | 56 | 55.3082 | 55.6541 | 0.69183 | 0.69183 | 0.47863 | 98.76%
P171 | S13 | 56 | 56.0456 | 56.0228 | -0.045563 | 0.045563 | 0.002076 | 99.92%
P171 | S14 | 57 | 55.1063 | 56.0531 | 1.8937 | 1.8937 | 3.5861 | 96.68%
P171 | S15 | 57 | 55.0987 | 56.0493 | 1.9013 | 1.9013 | 3.615 | 96.66%
P171 | S16 | 57 | 57.1406 | 57.0703 | -0.14055 | 0.14055 | 0.019755 | 99.75%
P181 | S01 | 50 | 50.8445 | 50.4223 | -0.84452 | 0.84452 | 0.71322 | 98.31%
P181 | S02 | 51 | 50.3735 | 50.6867 | 0.62653 | 0.62653 | 0.39254 | 98.77%
P181 | S03 | 51 | 50.941 | 50.9705 | 0.05904 | 0.05904 | 0.0034857 | 99.88%
P181 | S04 | 51 | 53.287 | 52.1435 | -2.287 | 2.287 | 5.2304 | 95.52%
P181 | S05 | 51.1 | 50.7588 | 50.9294 | 0.34124 | 0.34124 | 0.11644 | 99.33%
P181 | S06 | 52 | 50.1075 | 51.0537 | 1.8925 | 1.8925 | 3.5816 | 96.36%
P181 | S07 | 53 | 52.6107 | 52.8053 | 0.38934 | 0.38934 | 0.15159 | 99.27%
P181 | S08 | 54 | 51.5904 | 52.7952 | 2.4096 | 2.4096 | 5.8062 | 95.54%
P181 | S09 | 54 | 53.452 | 53.726 | 0.54798 | 0.54798 | 0.30028 | 98.99%
P181 | S10 | 54 | 53.9465 | 53.9732 | 0.053535 | 0.053535 | 0.002866 | 99.9%
P181 | S11 | 54 | 53.1136 | 53.5568 | 0.88641 | 0.88641 | 0.78573 | 98.36%
P181 | S12 | 54 | 51.5886 | 52.7943 | 2.4114 | 2.4114 | 5.8149 | 95.53%
P181 | S13 | 55 | 51.2089 | 53.1044 | 3.7911 | 3.7911 | 14.3725 | 93.11%
P181 | S14 | 55 | 54.4954 | 54.7477 | 0.50464 | 0.50464 | 0.25466 | 99.08%
P181 | S15 | 56.6 | 52.4174 | 54.5087 | 4.1826 | 4.1826 | 17.4943 | 92.61%
P181 | S16 | 57 | 55.4616 | 56.2308 | 1.5384 | 1.5384 | 2.3668 | 97.3%
P191 | S01 | 51 | 51.564 | 51.282 | -0.56397 | 0.56397 | 0.31806 | 98.89%
P191 | S02 | 51 | 51.5941 | 51.297 | -0.59408 | 0.59408 | 0.35293 | 98.84%
P191 | S03 | 51 | 51.4153 | 51.2077 | -0.41532 | 0.41532 | 0.17249 | 99.19%
P191 | S04 | 52 | 52.8611 | 52.4306 | -0.86115 | 0.86115 | 0.74157 | 98.34%
P191 | S05 | 53 | 50.5234 | 51.7617 | 2.4766 | 2.4766 | 6.1338 | 95.33%
P191 | S06 | 53 | 51.3638 | 52.1819 | 1.6362 | 1.6362 | 2.6773 | 96.91%
P191 | S07 | 53 | 52.5084 | 52.7542 | 0.49159 | 0.49159 | 0.24166 | 99.07%
P191 | S08 | 54 | 51.475 | 52.7375 | 2.525 | 2.525 | 6.3756 | 95.32%
P191 | S09 | 54 | 51.9944 | 52.9972 | 2.0056 | 2.0056 | 4.0226 | 96.29%
P191 | S10 | 54 | 54.3321 | 54.166 | -0.33206 | 0.33206 | 0.11026 | 99.39%
P191 | S11 | 54.6 | 53.8678 | 54.2339 | 0.73215 | 0.73215 | 0.53605 | 98.66%
P191 | S12 | 55 | 52.3674 | 53.6837 | 2.6326 | 2.6326 | 6.9308 | 95.21%
P191 | S13 | 55 | 53.1243 | 54.0622 | 1.8757 | 1.8757 | 3.5181 | 96.59%
P191 | S14 | 56 | 51.5486 | 53.7743 | 4.4514 | 4.4514 | 19.8153 | 92.05%
P191 | S15 | 56 | 55.1759 | 55.588 | 0.82407 | 0.82407 | 0.6791 | 98.53%
P191 | S16 | 56.9 | 55.1318 | 56.0159 | 1.7682 | 1.7682 | 3.1264 | 96.89%
P237 | S01 | 45 | 45.6575 | 45.3287 | -0.65745 | 0.65745 | 0.43225 | 98.54%
P237 | S02 | 45 | 45.1868 | 45.0934 | -0.18681 | 0.18681 | 0.034898 | 99.58%
P237 | S03 | 46 | 51.1487 | 48.5744 | -5.1487 | 5.1487 | 26.5092 | 88.81%
P237 | S04 | 46.8 | 48.818 | 47.809 | -2.018 | 2.018 | 4.0725 | 95.69%
P237 | S05 | 47 | 48.4702 | 47.7351 | -1.4702 | 1.4702 | 2.1615 | 96.87%
P237 | S06 | 47 | 56.3386 | 51.6693 | -9.3386 | 9.3386 | 87.2102 | 80.13%
P237 | S07 | 47 | 52.1907 | 49.5953 | -5.1907 | 5.1907 | 26.9433 | 88.96%
P237 | S08 | 47 | 43.5973 | 45.2987 | 3.4027 | 3.4027 | 11.5782 | 92.76%
P237 | S09 | 47 | 48.9231 | 47.9615 | -1.9231 | 1.9231 | 3.6982 | 95.91%
P237 | S10 | 47.6 | 45.7839 | 46.6919 | 1.8161 | 1.8161 | 3.2982 | 96.18%
P237 | S11 | 47.9 | 47.0966 | 47.4983 | 0.80337 | 0.80337 | 0.64541 | 98.32%
P237 | S12 | 48 | 48.9468 | 48.4734 | -0.94677 | 0.94677 | 0.89638 | 98.03%
P237 | S13 | 48 | 47.2584 | 47.6292 | 0.74159 | 0.74159 | 0.54996 | 98.46%
P237 | S14 | 48 | 44.0421 | 46.021 | 3.9579 | 3.9579 | 15.665 | 91.75%
P237 | S15 | 49 | 48.9468 | 48.9734 | 0.053226 | 0.053226 | 0.002833 | 99.89%
P237 | S16 | 49 | 42.9544 | 45.9772 | 6.0456 | 6.0456 | 36.5494 | 87.66%

## 임상_피험자별_샘플_제출
피험자간 데이터
| 피험자ID | Sample | Sensor | CardiVu
| P001 | S01 | 73.7 | 74.8084
| P001 | S02 | 74 | 74.5697
| P001 | S03 | 75.0667 | 72.4074
| P001 | S04 | 77.5 | 71.8513
| P001 | S05 | 78.1333 | 71.9816
| P001 | S06 | 78.5667 | 82.4674
| P001 | S07 | 78.6774 | 80.9173
| P001 | S08 | 78.7419 | 82.6911
| P001 | S09 | 78.8125 | 81.3962
| P001 | S10 | 79.0882 | 82.107
| P001 | S11 | 79.3 | 80.0196
| P001 | S12 | 79.3667 | 79.6255
| P001 | S13 | 79.8 | 78.657
| P001 | S14 | 87 | 87.8645
| P001 | S15 | 87.7 | 86.8672
| P001 | S16 | 88.3 | 86.6502
| P002 | S01 | 79.2759 | 80.706
| P002 | S02 | 79.5862 | 77.1288
| P002 | S03 | 83.9333 | 79.7737
| P002 | S04 | 84.0333 | 79.4365
| P002 | S05 | 84.1 | 74.8436
| P002 | S06 | 84.1667 | 82.9169
| P002 | S07 | 84.6129 | 79.1806
| P002 | S08 | 86.4194 | 79.989
| P002 | S09 | 87.0968 | 83.1902
| P002 | S10 | 87.1333 | 84.4291
| P002 | S11 | 87.6667 | 83.233
| P002 | S12 | 87.8 | 87.2094
| P002 | S13 | 87.8667 | 76.2987
| P002 | S14 | 93.3333 | 93.1806
| P002 | S15 | 94.1667 | 90.6224
| P002 | S16 | 94.2333 | 90.6421
| P003 | S01 | 65.3103 | 67.2521
| P003 | S02 | 65.4186 | 58.7182
| P003 | S03 | 65.5 | 60.529
| P003 | S04 | 65.5714 | 64.7153
| P003 | S05 | 65.6 | 61.1796
| P003 | S06 | 65.6585 | 61.06
| P003 | S07 | 65.8667 | 58.2628
| P003 | S08 | 66 | 60.8975
| P003 | S09 | 66 | 64.9682
| P003 | S10 | 66.5 | 60.6822
| P003 | S11 | 66.5 | 58.8914
| P003 | S12 | 66.5238 | 62.5475
| P003 | S13 | 66.7179 | 62.0367
| P003 | S14 | 67.3333 | 60.6716
| P003 | S15 | 71.9667 | 66.2195
| P003 | S16 | 72.2333 | 66.5242
| P004 | S01 | 65.0333 | 61.1486
| P004 | S02 | 65.5161 | 67.5127
| P004 | S03 | 65.8 | 63.1356
| P004 | S04 | 65.8387 | 63.7502
| P004 | S05 | 66.129 | 62.3586
| P004 | S06 | 67.2333 | 63.0374
| P004 | S07 | 68.4333 | 63.6976
| P004 | S08 | 68.6452 | 61.4328
| P004 | S09 | 68.7333 | 67.8098
| P004 | S10 | 70.3333 | 60.6315
| P004 | S11 | 70.3871 | 63.4714
| P004 | S12 | 70.8 | 66.6869
| P004 | S13 | 70.875 | 59.0431
| P004 | S14 | 71.1515 | 63.1978
| P004 | S15 | 71.2667 | 60.8364
| P004 | S16 | 72.4333 | 66.3827
| P005 | S01 | 62.8548 | 63.7557
| P005 | S02 | 63.2034 | 62.6123
| P005 | S03 | 69.0333 | 62.1031
| P005 | S04 | 71.7931 | 60.6609
| P005 | S05 | 71.7931 | 66.1591
| P005 | S06 | 71.8621 | 67.3543
| P005 | S07 | 71.9773 | 69.9216
| P005 | S08 | 72.0286 | 63.1942
| P005 | S09 | 72.0333 | 65.9625
| P005 | S10 | 72.0333 | 64.0153
| P005 | S11 | 72.2069 | 60.9806
| P005 | S12 | 72.3 | 62.8337
| P005 | S13 | 72.3947 | 67.2198
| P005 | S14 | 72.4211 | 71.8709
| P005 | S15 | 72.4359 | 70.4709
| P005 | S16 | 77.5333 | 70.825
| P006 | S01 | 66.2222 | 74.297
| P006 | S02 | 66.3929 | 72.7442
| P006 | S03 | 66.75 | 66.1424
| P006 | S04 | 67.129 | 71.0917
| P006 | S05 | 67.1429 | 65.9268
| P006 | S06 | 67.75 | 70.1597
| P006 | S07 | 71.5227 | 65.7396
| P006 | S08 | 73.1 | 72.8185
| P006 | S09 | 73.4667 | 75.1353
| P006 | S10 | 73.9667 | 75.4083
| P006 | S11 | 74.2903 | 68.9175
| P006 | S12 | 74.6 | 72.3199
| P006 | S13 | 74.8065 | 71.9123
| P006 | S14 | 75.2581 | 72.2181
| P006 | S15 | 75.6 | 76.976
| P006 | S16 | 77.1333 | 70.2756
| P007 | S01 | 67.7931 | 63.669
| P007 | S02 | 68.5357 | 64.2458
| P007 | S03 | 69 | 68.6954
| P007 | S04 | 69.5357 | 68.0638
| P007 | S05 | 70.2414 | 65.3722
| P007 | S06 | 71.25 | 64.8569
| P007 | S07 | 76 | 73.3579
| P007 | S08 | 76.5758 | 75.6973
| P007 | S09 | 76.6452 | 70.9782
| P007 | S10 | 77.25 | 72.5805
| P007 | S11 | 77.2667 | 72.689
| P007 | S12 | 77.4667 | 72.5985
| P007 | S13 | 77.6875 | 74.6194
| P007 | S14 | 77.7879 | 75.4062
| P007 | S15 | 78.0312 | 75.4146
| P007 | S16 | 79.7667 | 77.1665
| P008 | S01 | 69.75 | 64.295
| P008 | S02 | 70.8571 | 65.6885
| P008 | S03 | 71.8571 | 64.7048
| P008 | S04 | 72.0357 | 64.6851
| P008 | S05 | 75.375 | 73.3676
| P008 | S06 | 75.7 | 76.635
| P008 | S07 | 76.4412 | 70.3616
| P008 | S08 | 76.6562 | 70.4049
| P008 | S09 | 76.7 | 69.887
| P008 | S10 | 76.8125 | 72.3507
| P008 | S11 | 77.0938 | 69.6584
| P008 | S12 | 77.9032 | 73.7091
| P008 | S13 | 78.2903 | 75.6376
| P008 | S14 | 78.7333 | 80.6726
| P008 | S15 | 79 | 78.8519
| P008 | S16 | 79.7333 | 77.3857
| P009 | S01 | 85.7 | 88.4397
| P009 | S02 | 86.4333 | 85.7878
| P009 | S03 | 86.9667 | 87.88
| P009 | S04 | 87.3 | 82.1971
| P009 | S05 | 87.6667 | 75.4373
| P009 | S06 | 87.9 | 83.6701
| P009 | S07 | 88.0333 | 74.2795
| P009 | S08 | 88.6667 | 94.4084
| P009 | S09 | 88.8667 | 94.0536
| P009 | S10 | 90 | 93.4066
| P009 | S11 | 90.1333 | 91.4319
| P009 | S12 | 90.1333 | 92.39
| P009 | S13 | 90.3 | 89.8278
| P009 | S14 | 91.5667 | 82.887
| P009 | S15 | 92.1 | 93.2523
| P009 | S16 | 92.1667 | 91.5921
| P010 | S01 | 83.8 | 85.0291
| P010 | S02 | 84.5135 | 85.6024
| P010 | S03 | 87.6 | 84.7137
| P010 | S04 | 88.3333 | 82.7749
| P010 | S05 | 89.3667 | 97.0428
| P010 | S06 | 89.4333 | 92.324
| P010 | S07 | 89.5 | 96.2858
| P010 | S08 | 89.8667 | 97.8731
| P010 | S09 | 89.9667 | 93.4732
| P010 | S10 | 90.2667 | 99.9616
| P010 | S11 | 90.3333 | 95.9244
| P010 | S12 | 90.6667 | 92.0073
| P010 | S13 | 90.7 | 91.768
| P010 | S14 | 91.1667 | 94.7614
| P010 | S15 | 91.1667 | 91.9566
| P010 | S16 | 91.6333 | 93.0012
| P011 | S01 | 83.0333 | 85.1938
| P011 | S02 | 83.2 | 89.27
| P011 | S03 | 83.5333 | 86.9319
| P011 | S04 | 83.6333 | 83.5019
| P011 | S05 | 83.8 | 90.2405
| P011 | S06 | 84.0968 | 85.0721
| P011 | S07 | 84.2333 | 85.4856
| P011 | S08 | 84.5667 | 87.2073
| P011 | S09 | 84.6333 | 84.9854
| P011 | S10 | 84.8333 | 89.845
| P011 | S11 | 85.1333 | 87.2223
| P011 | S12 | 85.7 | 88.0726
| P011 | S13 | 85.9 | 85.7643
| P011 | S14 | 86.2333 | 86.8899
| P011 | S15 | 88.1667 | 87.3795
| P011 | S16 | 88.2 | 85.2884
| P012 | S01 | 85 | 86.572
| P012 | S02 | 87.5 | 85.0357
| P012 | S03 | 88.4 | 87.9981
| P012 | S04 | 88.6667 | 87.5425
| P012 | S05 | 88.9667 | 85.6355
| P012 | S06 | 89.0333 | 84.6069
| P012 | S07 | 89.0667 | 94.6143
| P012 | S08 | 89.2667 | 94.4551
| P012 | S09 | 89.6667 | 95.7245
| P012 | S10 | 89.8333 | 89.6181
| P012 | S11 | 90.1 | 89.2106
| P012 | S12 | 90.5667 | 90.2887
| P012 | S13 | 91.2903 | 91.5482
| P012 | S14 | 92.0323 | 95.1907
| P012 | S15 | 92.7742 | 91.8428
| P012 | S16 | 93.1 | 86.3095
| P013 | S01 | 69.5 | 67.2552
| P013 | S02 | 71.3889 | 65.7493
| P013 | S03 | 72.5 | 69.0174
| P013 | S04 | 73.7647 | 71.1372
| P013 | S05 | 74.5161 | 68.7686
| P013 | S06 | 74.7188 | 72.3535
| P013 | S07 | 75.9355 | 74.1868
| P013 | S08 | 76.2 | 74.0759
| P013 | S09 | 76.4839 | 76.7623
| P013 | S10 | 76.6875 | 72.7469
| P013 | S11 | 76.7667 | 71.452
| P013 | S12 | 77.0833 | 70.3078
| P013 | S13 | 77.1212 | 70.8448
| P013 | S14 | 77.1818 | 74.2557
| P013 | S15 | 77.5152 | 72.7048
| P013 | S16 | 77.7188 | 69.2913
| P014 | S01 | 63.1579 | 60.5945
| P014 | S02 | 63.2069 | 63.3942
| P014 | S03 | 63.7551 | 61.9095
| P014 | S04 | 63.7755 | 64.0596
| P014 | S05 | 63.7959 | 62.9937
| P014 | S06 | 64.5238 | 64.5105
| P014 | S07 | 68.7419 | 62.9612
| P014 | S08 | 69.1515 | 64.6395
| P014 | S09 | 69.4375 | 63.8877
| P014 | S10 | 69.5312 | 62.2661
| P014 | S11 | 70 | 61.6013
| P014 | S12 | 70.1667 | 58.9882
| P014 | S13 | 70.2667 | 66.6877
| P014 | S14 | 70.3 | 63.9691
| P014 | S15 | 70.6667 | 61.8679
| P014 | S16 | 70.7667 | 58.6025
| P015 | S01 | 62.4333 | 64.6374
| P015 | S02 | 62.875 | 62.7055
| P015 | S03 | 63.1935 | 63.0163
| P015 | S04 | 63.1944 | 60.5975
| P015 | S05 | 64.75 | 62.1649
| P015 | S06 | 65.2333 | 61.4497
| P015 | S07 | 67.4167 | 64.7477
| P015 | S08 | 68.2333 | 62.7537
| P015 | S09 | 68.8333 | 61.0851
| P015 | S10 | 69.1 | 65.261
| P015 | S11 | 69.1 | 63.2627
| P015 | S12 | 69.3 | 63.9116
| P015 | S13 | 70.8571 | 64.9222
| P015 | S14 | 71.0303 | 64.4553
| P015 | S15 | 71.5 | 61.9723
| P015 | S16 | 72.2333 | 59.8317
| P016 | S01 | 73.0278 | 65.5502
| P016 | S02 | 73.0294 | 71.1312
| P016 | S03 | 73.3438 | 69.9942
| P016 | S04 | 73.7273 | 68.1429
| P016 | S05 | 73.7368 | 63.6707
| P016 | S06 | 73.9688 | 69.1922
| P016 | S07 | 75.0625 | 72.0649
| P016 | S08 | 75.0968 | 71.5844
| P016 | S09 | 75.2667 | 70.1029
| P016 | S10 | 75.6111 | 67.064
| P016 | S11 | 76.3548 | 72.6347
| P016 | S12 | 78.5 | 82.3928
| P016 | S13 | 78.5625 | 83.6194
| P016 | S14 | 78.6333 | 78.7255
| P016 | S15 | 78.9394 | 78.9763
| P016 | S16 | 83.5455 | 83.7607
| P017 | S01 | 73.3333 | 70.5696
| P017 | S02 | 74.1 | 68.6255
| P017 | S03 | 74.1935 | 71.0713
| P017 | S04 | 74.4 | 74.489
| P017 | S05 | 74.5577 | 71.9282
| P017 | S06 | 75.7955 | 70.2227
| P017 | S07 | 75.8696 | 74.9648
| P017 | S08 | 76.75 | 73.7674
| P017 | S09 | 77 | 73.4122
| P017 | S10 | 77.5667 | 71.4101
| P017 | S11 | 78.1613 | 73.161
| P017 | S12 | 78.3103 | 71.7749
| P017 | S13 | 78.4839 | 70.9161
| P017 | S14 | 78.4839 | 71.9209
| P017 | S15 | 78.5484 | 78.7683
| P017 | S16 | 79.0938 | 77.8007
| P018 | S01 | 65.5667 | 62.4037
| P018 | S02 | 65.8 | 64.941
| P018 | S03 | 67.7742 | 69.9331
| P018 | S04 | 72.7333 | 74.1177
| P018 | S05 | 73.1 | 70.6571
| P018 | S06 | 73.175 | 70.8846
| P018 | S07 | 73.4118 | 70.5859
| P018 | S08 | 73.6286 | 69.8504
| P018 | S09 | 73.9286 | 70.7139
| P018 | S10 | 74.1 | 72.1293
| P018 | S11 | 74.1562 | 70.5559
| P018 | S12 | 74.2273 | 73.75
| P018 | S13 | 75.125 | 72.5655
| P018 | S14 | 75.6129 | 71.8891
| P018 | S15 | 75.8667 | 73.8081
| P018 | S16 | 77.5667 | 66.7779
| P019 | S01 | 65.5806 | 69.0232
| P019 | S02 | 67.5312 | 70.9843
| P019 | S03 | 68.5 | 68.8365
| P019 | S04 | 69.6353 | 69.6124
| P019 | S05 | 69.8412 | 65.9261
| P019 | S06 | 70.2812 | 72.3215
| P019 | S07 | 70.6364 | 62.9449
| P019 | S08 | 72.6667 | 74.0024
| P019 | S09 | 72.9 | 77.5188
| P019 | S10 | 73.5333 | 72.2454
| P019 | S11 | 73.7333 | 71.7875
| P019 | S12 | 74.4 | 71.7337
| P019 | S13 | 74.5625 | 74.9131
| P019 | S14 | 74.9375 | 73.1669
| P019 | S15 | 74.9688 | 75.8829
| P019 | S16 | 76.1333 | 70.4365
| P020 | S01 | 62.5333 | 64.1798
| P020 | S02 | 69.9298 | 64.2024
| P020 | S03 | 72.6333 | 72.038
| P020 | S04 | 73.2258 | 73.5058
| P020 | S05 | 74.1 | 69.8443
| P020 | S06 | 74.25 | 70.3553
| P020 | S07 | 74.5625 | 72.3152
| P020 | S08 | 74.5938 | 71.5995
| P020 | S09 | 74.6875 | 66.3953
| P020 | S10 | 74.8667 | 68.3946
| P020 | S11 | 75.4242 | 73.2263
| P020 | S12 | 75.5 | 71.0971
| P020 | S13 | 75.9767 | 65.1159
| P020 | S14 | 76.4375 | 72.1797
| P020 | S15 | 78.7419 | 79.636
| P020 | S16 | 79.0645 | 78.6361
| P021 | S01 | 71.3143 | 65.3749
| P021 | S02 | 72.9333 | 67.6315
| P021 | S03 | 73.4 | 65.6475
| P021 | S04 | 73.7742 | 68.3104
| P021 | S05 | 74 | 67.8444
| P021 | S06 | 74.8684 | 69.072
| P021 | S07 | 74.9032 | 73.0612
| P021 | S08 | 74.9667 | 67.8514
| P021 | S09 | 75.1 | 69.6656
| P021 | S10 | 75.1515 | 70.7843
| P021 | S11 | 75.3 | 68.1634
| P021 | S12 | 75.4062 | 73.3848
| P021 | S13 | 75.7667 | 66.8876
| P021 | S14 | 75.8667 | 69.31
| P021 | S15 | 76.2667 | 69.8281
| P021 | S16 | 77.4516 | 68.6358
| P022 | S01 | 79.2 | 80.5832
| P022 | S02 | 79.3 | 80.3614
| P022 | S03 | 79.9091 | 80.5786
| P022 | S04 | 83.3611 | 82.6748
| P022 | S05 | 83.6286 | 87.9336
| P022 | S06 | 84.4688 | 82.7192
| P022 | S07 | 85.7812 | 88.1564
| P022 | S08 | 86.0667 | 86.1771
| P022 | S09 | 89.0333 | 95.1459
| P022 | S10 | 89.0667 | 92.5946
| P022 | S11 | 89.3 | 98.4474
| P022 | S12 | 90.2333 | 86.8145
| P022 | S13 | 90.9667 | 88.7957
| P022 | S14 | 91.2667 | 99.453
| P022 | S15 | 92.2667 | 91.1662
| P022 | S16 | 93.1333 | 93.1503
| P023 | S01 | 98 | 101.6947
| P023 | S02 | 98.1667 | 102.8289
| P023 | S03 | 98.3333 | 104.1599
| P023 | S04 | 98.6 | 105.5031
| P023 | S05 | 98.8333 | 106.0526
| P023 | S06 | 99.0667 | 98.7918
| P023 | S07 | 99.4 | 95.5563
| P023 | S08 | 99.4667 | 95.6544
| P023 | S09 | 99.6 | 95.2104
| P023 | S10 | 99.8333 | 98.1266
| P023 | S11 | 100.1 | 103.8528
| P023 | S12 | 101.0333 | 93.8237
| P023 | S13 | 101.2667 | 96.4506
| P023 | S14 | 101.9333 | 98.263
| P023 | S15 | 103.8333 | 96.0874
| P023 | S16 | 104.8333 | 88.5505
| P024 | S01 | 101.0323 | 99.2244
| P024 | S02 | 101.0968 | 106.6477
| P024 | S03 | 101.2581 | 98.6782
| P024 | S04 | 102.3333 | 102.7776
| P024 | S05 | 102.4 | 91.5963
| P024 | S06 | 102.9333 | 99.1933
| P024 | S07 | 103.1935 | 101.8096
| P024 | S08 | 103.3667 | 99.0658
| P024 | S09 | 103.697 | 103.6303
| P024 | S10 | 103.7 | 105.613
| P024 | S11 | 103.8667 | 95.4046
| P024 | S12 | 104.5667 | 107.5988
| P024 | S13 | 104.7097 | 95.6798
| P024 | S14 | 104.9394 | 98.7375
| P024 | S15 | 105.8065 | 106.6005
| P024 | S16 | 106.303 | 98.0334
| P025 | S01 | 68.6765 | 67.4822
| P025 | S02 | 68.7429 | 69.587
| P025 | S03 | 68.8108 | 68.9575
| P025 | S04 | 69 | 66.3951
| P025 | S05 | 70.6667 | 67.9786
| P025 | S06 | 72.7333 | 67.0982
| P025 | S07 | 73.0667 | 69.2769
| P025 | S08 | 73.2333 | 66.9867
| P025 | S09 | 75.4194 | 70.936
| P025 | S10 | 75.7667 | 70.9792
| P025 | S11 | 76.4333 | 68.9253
| P025 | S12 | 76.5 | 68.0012
| P025 | S13 | 77.8667 | 71.2308
| P025 | S14 | 78.2667 | 72.1549
| P025 | S15 | 78.4333 | 69.2719
| P025 | S16 | 79.2 | 81.0493
| P026 | S01 | 72.5862 | 72.5188
| P026 | S02 | 72.7 | 70.8678
| P026 | S03 | 73.0667 | 68.6797
| P026 | S04 | 73.2143 | 71.5182
| P026 | S05 | 73.5161 | 76.535
| P026 | S06 | 73.7333 | 71.3083
| P026 | S07 | 73.9286 | 75.6457
| P026 | S08 | 74.069 | 71.1552
| P026 | S09 | 74.2353 | 73.8065
| P026 | S10 | 74.3871 | 70.1135
| P026 | S11 | 74.5312 | 69.7919
| P026 | S12 | 74.6333 | 68.9666
| P026 | S13 | 74.8387 | 71.3344
| P026 | S14 | 75.4194 | 67.5309
| P026 | S15 | 76.3226 | 75.2429
| P026 | S16 | 77.0645 | 70.6073
| P027 | S01 | 73.7931 | 74.4684
| P027 | S02 | 73.8571 | 71.5683
| P027 | S03 | 74.3448 | 72.593
| P027 | S04 | 75.3448 | 71.8878
| P027 | S05 | 75.4333 | 70.6949
| P027 | S06 | 75.5714 | 74.0952
| P027 | S07 | 75.8065 | 70.145
| P027 | S08 | 76 | 69.9692
| P027 | S09 | 76.871 | 70.9313
| P027 | S10 | 77.3 | 68.4331
| P027 | S11 | 77.4516 | 68.0067
| P027 | S12 | 78.6333 | 78.312
| P027 | S13 | 78.8667 | 83.4346
| P027 | S14 | 79.4 | 80.0482
| P027 | S15 | 79.6333 | 79.4856
| P027 | S16 | 79.9355 | 78.816
| P028 | S01 | 72.9667 | 71.5521
| P028 | S02 | 73.1667 | 71.5492
| P028 | S03 | 73.5 | 71.9665
| P028 | S04 | 74.7333 | 70.5813
| P028 | S05 | 75.1333 | 71.8142
| P028 | S06 | 76.7 | 69.9728
| P028 | S07 | 76.7667 | 68.7611
| P028 | S08 | 77.5 | 71.5289
| P028 | S09 | 77.6207 | 72.1678
| P028 | S10 | 77.931 | 70.1531
| P028 | S11 | 78.0345 | 69.9606
| P028 | S12 | 78.2333 | 72.2356
| P028 | S13 | 78.25 | 70.9739
| P028 | S14 | 78.9355 | 77.6437
| P028 | S15 | 79.8 | 83.2677
| P028 | S16 | 79.9032 | 80.3005
| P029 | S01 | 69.3333 | 68.8493
| P029 | S02 | 69.4375 | 72.2093
| P029 | S03 | 69.9 | 73.2848
| P029 | S04 | 70.8 | 69.5165
| P029 | S05 | 71.7 | 72.5168
| P029 | S06 | 71.8 | 77.8145
| P029 | S07 | 73.1935 | 68.3359
| P029 | S08 | 73.2424 | 67.7879
| P029 | S09 | 75.0882 | 69.1798
| P029 | S10 | 75.1935 | 70.8135
| P029 | S11 | 75.8 | 68.2092
| P029 | S12 | 76.9 | 80.7061
| P029 | S13 | 76.9677 | 70.9978
| P029 | S14 | 77.6667 | 77.9788
| P029 | S15 | 77.7667 | 67.5588
| P029 | S16 | 78.4 | 70.3016
| P030 | S01 | 67.3226 | 69.421
| P030 | S02 | 67.8065 | 65.4586
| P030 | S03 | 67.8387 | 63.3671
| P030 | S04 | 67.8667 | 62.7561
| P030 | S05 | 68.4 | 62.1306
| P030 | S06 | 68.4194 | 64.0145
| P030 | S07 | 68.6 | 61.0118
| P030 | S08 | 68.871 | 63.0743
| P030 | S09 | 69.0333 | 63.2169
| P030 | S10 | 69.3 | 62.2013
| P030 | S11 | 69.3333 | 61.2238
| P030 | S12 | 70.1667 | 62.9114
| P030 | S13 | 70.3548 | 61.0315
| P030 | S14 | 70.4667 | 63.6208
| P030 | S15 | 72.4 | 70.7635
| P030 | S16 | 72.4667 | 68.7808
| P031 | S01 | 78.9667 | 77.601
| P031 | S02 | 79.1515 | 74.9179
| P031 | S03 | 79.4 | 83.4079
| P031 | S04 | 79.6562 | 79.0026
| P031 | S05 | 79.9333 | 77.4895
| P031 | S06 | 83.4 | 84.3998
| P031 | S07 | 84.8 | 86.1051
| P031 | S08 | 86.1333 | 83.0766
| P031 | S09 | 86.1667 | 85.0461
| P031 | S10 | 86.4667 | 86.8064
| P031 | S11 | 86.5667 | 90.7125
| P031 | S12 | 87.4062 | 89.903
| P031 | S13 | 87.4333 | 83.6434
| P031 | S14 | 87.4688 | 86.7431
| P031 | S15 | 87.5 | 86.31
| P031 | S16 | 88.4333 | 79.8158
| P032 | S01 | 83.9 | 85.9543
| P032 | S02 | 85.5333 | 89.6597
| P032 | S03 | 87.2 | 83.5564
| P032 | S04 | 87.9333 | 87.2961
| P032 | S05 | 88.4667 | 84.4034
| P032 | S06 | 88.9 | 101.6577
| P032 | S07 | 88.9333 | 86.924
| P032 | S08 | 88.9667 | 96.3479
| P032 | S09 | 89.1667 | 85.9459
| P032 | S10 | 89.2 | 89.1597
| P032 | S11 | 89.2333 | 88.782
| P032 | S12 | 89.6 | 91.4368
| P032 | S13 | 89.8 | 91.3764
| P032 | S14 | 89.9333 | 87.3398
| P032 | S15 | 90.0667 | 97.0728
| P032 | S16 | 91.6333 | 93.7112
| P033 | S01 | 78.6 | 79.0709
| P033 | S02 | 85.5 | 81.0746
| P033 | S03 | 85.6667 | 83.7319
| P033 | S04 | 85.8667 | 84.4239
| P033 | S05 | 86.7 | 85.5253
| P033 | S06 | 89.3667 | 91.031
| P033 | S07 | 89.5333 | 90.0265
| P033 | S08 | 89.5667 | 96.1808
| P033 | S09 | 89.7667 | 95.5783
| P033 | S10 | 89.9 | 89.7038
| P033 | S11 | 90.6333 | 88.1959
| P033 | S12 | 91.6333 | 96.7079
| P033 | S13 | 91.8 | 94.6232
| P033 | S14 | 92.0667 | 96.0244
| P033 | S15 | 93.5 | 91.2709
| P033 | S16 | 94.0667 | 93.5733
| P034 | S01 | 83.0333 | 87.0582
| P034 | S02 | 83.1 | 85.8683
| P034 | S03 | 83.4333 | 88.0624
| P034 | S04 | 84.1667 | 84.8424
| P034 | S05 | 85.8 | 88.1032
| P034 | S06 | 86.4 | 85.2757
| P034 | S07 | 86.9667 | 82.9809
| P034 | S08 | 87.0667 | 86.8986
| P034 | S09 | 87.2667 | 86.9573
| P034 | S10 | 88.4 | 89.0961
| P034 | S11 | 88.5667 | 87.8353
| P034 | S12 | 88.6552 | 94.7923
| P034 | S13 | 89.1613 | 93.9007
| P034 | S14 | 90.5333 | 96.5722
| P034 | S15 | 93.5 | 97.0314
| P034 | S16 | 94.0323 | 90.0957
| P035 | S01 | 78.8065 | 81.9136
| P035 | S02 | 79.0667 | 80.0261
| P035 | S03 | 83.7931 | 84.9323
| P035 | S04 | 85.6667 | 85.7494
| P035 | S05 | 86.2667 | 82.6331
| P035 | S06 | 86.3333 | 86.6819
| P035 | S07 | 86.7 | 84.314
| P035 | S08 | 87.6667 | 87.4239
| P035 | S09 | 87.9 | 86.1681
| P035 | S10 | 88.4138 | 85.0656
| P035 | S11 | 88.4667 | 85.2753
| P035 | S12 | 88.4667 | 86.1366
| P035 | S13 | 88.4839 | 80.958
| P035 | S14 | 93.1 | 92.0977
| P035 | S15 | 93.9355 | 94.0305
| P035 | S16 | 95.6 | 99.4909
| P036 | S01 | 83.1 | 87.4739
| P036 | S02 | 83.5667 | 85.0412
| P036 | S03 | 84.1333 | 90.4523
| P036 | S04 | 85.1 | 87.886
| P036 | S05 | 85.7333 | 88.7743
| P036 | S06 | 85.9667 | 85.8756
| P036 | S07 | 87.0667 | 89.3461
| P036 | S08 | 87.7667 | 85.9277
| P036 | S09 | 87.8667 | 87.0824
| P036 | S10 | 87.9032 | 84.8213
| P036 | S11 | 88 | 79.9147
| P036 | S12 | 94.2333 | 90.2318
| P036 | S13 | 94.4333 | 93.4197
| P036 | S14 | 94.4667 | 93.4474
| P036 | S15 | 94.8065 | 94.8094
| P036 | S16 | 94.8387 | 93.8687
| P037 | S01 | 88.5161 | 95.3489
| P037 | S02 | 88.8 | 87.8111
| P037 | S03 | 88.9667 | 88.1853
| P037 | S04 | 89.5333 | 90.6486
| P037 | S05 | 89.6 | 92.5407
| P037 | S06 | 90.2 | 88.1819
| P037 | S07 | 90.6 | 90.4134
| P037 | S08 | 92.8333 | 90.0425
| P037 | S09 | 93.3871 | 98.4817
| P037 | S10 | 94.8 | 91.6527
| P037 | S11 | 94.9667 | 91.5901
| P037 | S12 | 95.6333 | 97.9086
| P037 | S13 | 96.4 | 102.7865
| P037 | S14 | 97 | 103.0393
| P037 | S15 | 97.3333 | 102.3865
| P037 | S16 | 97.8 | 102.1444
| P038 | S01 | 73.75 | 72.3928
| P038 | S02 | 73.7742 | 71.0642
| P038 | S03 | 74.1935 | 68.7173
| P038 | S04 | 74.4194 | 71.4142
| P038 | S05 | 74.4333 | 70.7425
| P038 | S06 | 74.4839 | 72.0994
| P038 | S07 | 74.6667 | 71.1285
| P038 | S08 | 75.7576 | 74.4915
| P038 | S09 | 76.9 | 69.7793
| P038 | S10 | 77.9394 | 70.466
| P038 | S11 | 77.9697 | 72.9344
| P038 | S12 | 79.2 | 77.6855
| P038 | S13 | 79.4333 | 76.7322
| P038 | S14 | 79.4667 | 82.629
| P038 | S15 | 79.6667 | 75.4245
| P038 | S16 | 79.7097 | 78.4749
| P039 | S01 | 78.5312 | 81.4071
| P039 | S02 | 78.5333 | 84.3485
| P039 | S03 | 78.7692 | 81.4036
| P039 | S04 | 79.3667 | 76.5934
| P039 | S05 | 79.4333 | 79.0435
| P039 | S06 | 79.4839 | 79.6233
| P039 | S07 | 79.5938 | 79.9175
| P039 | S08 | 79.9333 | 80.5661
| P039 | S09 | 80.9 | 82.1922
| P039 | S10 | 82.2333 | 79.3874
| P039 | S11 | 84.8333 | 85.5506
| P039 | S12 | 84.9333 | 83.0511
| P039 | S13 | 85.8333 | 87.4072
| P039 | S14 | 86.1 | 82.077
| P039 | S15 | 88.2667 | 83.961
| P039 | S16 | 90.9 | 93.271
| P040 | S01 | 69.8333 | 63.3192
| P040 | S02 | 71.1667 | 59.6076
| P040 | S03 | 71.3 | 59.2818
| P040 | S04 | 72.4333 | 63.3359
| P040 | S05 | 72.5333 | 75.1651
| P040 | S06 | 73.4 | 67.4202
| P040 | S07 | 73.8 | 69.6864
| P040 | S08 | 75.1667 | 71.8642
| P040 | S09 | 77.3125 | 68.2151
| P040 | S10 | 78.0667 | 70.2292
| P040 | S11 | 80.1 | 76.6963
| P040 | S12 | 80.1667 | 85.4788
| P040 | S13 | 80.7419 | 81.1447
| P040 | S14 | 81.5333 | 79.1037
| P040 | S15 | 82.1935 | 81.6991
| P040 | S16 | 88.2667 | 85.5266
| P041 | S01 | 76.2258 | 69.0618
| P041 | S02 | 76.4667 | 66.9757
| P041 | S03 | 76.7 | 66.473
| P041 | S04 | 76.8667 | 70.5216
| P041 | S05 | 77.5667 | 70.1102
| P041 | S06 | 77.6333 | 71.0907
| P041 | S07 | 78.3 | 69.5807
| P041 | S08 | 78.4333 | 70.0933
| P041 | S09 | 81.2581 | 80.4084
| P041 | S10 | 81.6 | 80.8195
| P041 | S11 | 82.25 | 82.7265
| P041 | S12 | 82.2667 | 76.4928
| P041 | S13 | 82.4 | 80.8595
| P041 | S14 | 82.6 | 78.9485
| P041 | S15 | 82.9333 | 78.7456
| P041 | S16 | 82.973 | 80.8248
| P042 | S01 | 72.5938 | 77.0585
| P042 | S02 | 73.9667 | 77.3072
| P042 | S03 | 74.4848 | 76.8075
| P042 | S04 | 74.8378 | 76.5667
| P042 | S05 | 75.6757 | 79.1091
| P042 | S06 | 75.9667 | 74.3439
| P042 | S07 | 76 | 75.8386
| P042 | S08 | 76.1333 | 73.6801
| P042 | S09 | 76.3667 | 75.072
| P042 | S10 | 76.7 | 72.141
| P042 | S11 | 77.1333 | 70.7669
| P042 | S12 | 77.4333 | 71.4136
| P042 | S13 | 77.5 | 72.4989
| P042 | S14 | 77.6333 | 74.6588
| P042 | S15 | 77.6667 | 73.7666
| P042 | S16 | 78.129 | 69.0543
| P043 | S01 | 72.7667 | 79.8475
| P043 | S02 | 72.931 | 80.851
| P043 | S03 | 72.9333 | 81.9866
| P043 | S04 | 73.1 | 76.7165
| P043 | S05 | 73.1613 | 83.8844
| P043 | S06 | 73.5333 | 80.4654
| P043 | S07 | 74.2258 | 76.4573
| P043 | S08 | 74.5312 | 80.9893
| P043 | S09 | 74.9333 | 75.3436
| P043 | S10 | 75.0312 | 78.7174
| P043 | S11 | 80.3667 | 80.2136
| P043 | S12 | 81.1 | 76.2734
| P043 | S13 | 81.3667 | 76.9476
| P043 | S14 | 82.2667 | 79.2137
| P043 | S15 | 82.5 | 80.2063
| P043 | S16 | 82.6667 | 77.3733
| P044 | S01 | 84.3 | 86.8576
| P044 | S02 | 85.3667 | 85.9304
| P044 | S03 | 85.4333 | 82.7314
| P044 | S04 | 85.5333 | 85.5302
| P044 | S05 | 85.6 | 84.8824
| P044 | S06 | 85.9667 | 88.9152
| P044 | S07 | 86.9 | 84.7697
| P044 | S08 | 87 | 86.51
| P044 | S09 | 87.4667 | 87.0927
| P044 | S10 | 87.5667 | 86.625
| P044 | S11 | 88.2667 | 86.6253
| P044 | S12 | 88.3333 | 84.0428
| P044 | S13 | 88.4333 | 85.1702
| P044 | S14 | 89.8 | 96.6604
| P044 | S15 | 90.9 | 92.5149
| P044 | S16 | 91.7333 | 91.8893
| P045 | S01 | 72.5333 | 80.2752
| P045 | S02 | 74.5333 | 69.6703
| P045 | S03 | 74.7333 | 70.9506
| P045 | S04 | 74.7667 | 69.7856
| P045 | S05 | 76.8667 | 70.6695
| P045 | S06 | 77.0333 | 74.9135
| P045 | S07 | 77.1 | 72.9062
| P045 | S08 | 77.1613 | 70.2739
| P045 | S09 | 78.1 | 69.2116
| P045 | S10 | 78.2258 | 69.1344
| P045 | S11 | 80.3 | 80.5208
| P045 | S12 | 80.9333 | 76.7524
| P045 | S13 | 81 | 79.6161
| P045 | S14 | 81.1667 | 74.7885
| P045 | S15 | 81.7333 | 79.3425
| P045 | S16 | 81.9 | 78.1688
| P046 | S01 | 63.1 | 65.4857
| P046 | S02 | 63.2 | 65.7501
| P046 | S03 | 63.6452 | 65.1612
| P046 | S04 | 63.8485 | 62.6234
| P046 | S05 | 64.0588 | 61.7948
| P046 | S06 | 64.5 | 63.5596
| P046 | S07 | 64.6667 | 63.9035
| P046 | S08 | 64.8571 | 61.951
| P046 | S09 | 69.9677 | 72.5163
| P046 | S10 | 70.1 | 60.4429
| P046 | S11 | 70.1 | 71.5998
| P046 | S12 | 70.5588 | 70.2388
| P046 | S13 | 70.7576 | 76.1758
| P046 | S14 | 71.0625 | 74.5352
| P046 | S15 | 71.9412 | 74.9176
| P046 | S16 | 71.9667 | 60.3034
| P047 | S01 | 60.7812 | 62.5001
| P047 | S02 | 61.1562 | 64.0868
| P047 | S03 | 61.7097 | 63.0187
| P047 | S04 | 61.7667 | 64.2606
| P047 | S05 | 61.8065 | 64.0501
| P047 | S06 | 61.9677 | 65.2694
| P047 | S07 | 62 | 65.524
| P047 | S08 | 62.2333 | 64.5288
| P047 | S09 | 62.3548 | 67.1317
| P047 | S10 | 62.7 | 65.5512
| P047 | S11 | 62.7 | 63.3833
| P047 | S12 | 63.1 | 64.4557
| P047 | S13 | 63.2059 | 65.1449
| P047 | S14 | 63.2903 | 63.2934
| P047 | S15 | 63.5161 | 62.0385
| P047 | S16 | 63.5882 | 65.7913
| P049 | S01 | 65.3548 | 65.073
| P049 | S02 | 65.7333 | 61.8959
| P049 | S03 | 65.7647 | 66.1186
| P049 | S04 | 66.6452 | 61.8474
| P049 | S05 | 72.5946 | 77.6647
| P049 | S06 | 74.4333 | 65.8589
| P049 | S07 | 74.4667 | 66.7918
| P049 | S08 | 74.6667 | 65.7954
| P049 | S09 | 75.5 | 66.2144
| P049 | S10 | 75.9333 | 76.4979
| P049 | S11 | 76 | 71.007
| P049 | S12 | 76 | 72.3015
| P049 | S13 | 76.4 | 78.5116
| P049 | S14 | 76.4333 | 70.0263
| P049 | S15 | 76.7667 | 70.3988
| P049 | S16 | 78.2667 | 69.8152
| P050 | S01 | 65.9697 | 63.2181
| P050 | S02 | 68.2424 | 61.6137
| P050 | S03 | 72.5 | 68.6929
| P050 | S04 | 74.9333 | 69.972
| P050 | S05 | 75.2812 | 73.0436
| P050 | S06 | 75.3333 | 68.9209
| P050 | S07 | 75.4333 | 69.2973
| P050 | S08 | 75.5667 | 69.8175
| P050 | S09 | 75.6667 | 67.8924
| P050 | S10 | 76.3438 | 75.8424
| P050 | S11 | 76.9333 | 75.8412
| P050 | S12 | 76.9375 | 74.3069
| P050 | S13 | 77.1667 | 73.3512
| P050 | S14 | 77.2333 | 73.478
| P050 | S15 | 77.2667 | 74.3311
| P050 | S16 | 81.2258 | 77.3527
| P051 | S01 | 66.4 | 61.2419
| P051 | S02 | 70.1515 | 71.9111
| P051 | S03 | 72.2581 | 67.8093
| P051 | S04 | 73.2667 | 68.889
| P051 | S05 | 74.8667 | 70.2128
| P051 | S06 | 75.7667 | 68.4304
| P051 | S07 | 76.3667 | 72.1816
| P051 | S08 | 76.75 | 72.1014
| P051 | S09 | 76.7812 | 71.5346
| P051 | S10 | 77.6667 | 70.4444
| P051 | S11 | 78.0645 | 72.4744
| P051 | S12 | 78.2 | 73.721
| P051 | S13 | 78.4 | 69.6732
| P051 | S14 | 80.4194 | 80.8469
| P051 | S15 | 80.5 | 80.5007
| P051 | S16 | 81.8065 | 77.6744
| P052 | S01 | 68.5 | 67.2431
| P052 | S02 | 68.9 | 62.7294
| P052 | S03 | 69.1667 | 64.4923
| P052 | S04 | 69.4667 | 61.0387
| P052 | S05 | 70.1613 | 61.5945
| P052 | S06 | 70.4667 | 66.2571
| P052 | S07 | 71.1 | 64.7157
| P052 | S08 | 71.6667 | 66.374
| P052 | S09 | 71.6774 | 61.7702
| P052 | S10 | 71.8333 | 63.8866
| P052 | S11 | 71.9333 | 64.3407
| P052 | S12 | 72 | 59.648
| P052 | S13 | 72.1333 | 64.139
| P052 | S14 | 72.4 | 64.4731
| P052 | S15 | 72.4062 | 61.5712
| P052 | S16 | 78.2368 | 72.8347
| P053 | S01 | 75.2333 | 73.1676
| P053 | S02 | 75.3871 | 72.9334
| P053 | S03 | 75.9333 | 72.1881
| P053 | S04 | 76.129 | 73.0304
| P053 | S05 | 76.4 | 68.489
| P053 | S06 | 76.8065 | 68.2239
| P053 | S07 | 76.875 | 68.7259
| P053 | S08 | 77.2188 | 67.2531
| P053 | S09 | 77.2424 | 71.595
| P053 | S10 | 77.5625 | 74.7098
| P053 | S11 | 77.6129 | 73.4909
| P053 | S12 | 77.6333 | 71.5014
| P053 | S13 | 77.7179 | 71.7993
| P053 | S14 | 78.027 | 74.8268
| P053 | S15 | 78.0312 | 66.887
| P053 | S16 | 78.1875 | 72.0246
| P054 | S01 | 72.6774 | 70.1394
| P054 | S02 | 73.2258 | 67.7927
| P054 | S03 | 73.3333 | 75.7308
| P054 | S04 | 74.5 | 69.6436
| P054 | S05 | 75.1613 | 68.1614
| P054 | S06 | 75.3 | 70.1208
| P054 | S07 | 75.4516 | 68.8771
| P054 | S08 | 75.8333 | 70.53
| P054 | S09 | 80.4667 | 83.0382
| P054 | S10 | 81 | 79.3917
| P054 | S11 | 81.5 | 79.1582
| P054 | S12 | 84.2667 | 79.0921
| P054 | S13 | 84.6 | 81.1489
| P054 | S14 | 86 | 85.3901
| P054 | S15 | 86.3 | 82.9831
| P054 | S16 | 86.9333 | 87.0619
| P055 | S01 | 83.0667 | 84.5266
| P055 | S02 | 83.1333 | 85.6407
| P055 | S03 | 83.1667 | 89.4149
| P055 | S04 | 83.2 | 85.7202
| P055 | S05 | 83.2333 | 86.9804
| P055 | S06 | 83.2667 | 84.7342
| P055 | S07 | 83.2667 | 85.222
| P055 | S08 | 83.75 | 85.5761
| P055 | S09 | 84.1667 | 87.7796
| P055 | S10 | 84.5625 | 86.789
| P055 | S11 | 85.871 | 91.821
| P055 | S12 | 85.9667 | 86.2513
| P055 | S13 | 87.1667 | 86.7437
| P055 | S14 | 87.6667 | 83.739
| P055 | S15 | 89.5 | 94.4363
| P055 | S16 | 91.3333 | 91.7069
| P056 | S01 | 73.3 | 69.4818
| P056 | S02 | 75.9667 | 72.2173
| P056 | S03 | 80.2333 | 79.3266
| P056 | S04 | 80.2667 | 75.3961
| P056 | S05 | 80.3667 | 76.0167
| P056 | S06 | 80.6333 | 79.2334
| P056 | S07 | 81.1 | 81.0915
| P056 | S08 | 81.8 | 77.043
| P056 | S09 | 81.9333 | 75.6703
| P056 | S10 | 82.1667 | 80.3669
| P056 | S11 | 82.5 | 83.1838
| P056 | S12 | 82.871 | 78.0891
| P056 | S13 | 87.9333 | 86.4888
| P056 | S14 | 93.1 | 88.3754
| P056 | S15 | 93.8 | 88.5016
| P056 | S16 | 94.3667 | 92.6358
| P057 | S01 | 91.5333 | 86.0245
| P057 | S02 | 92.8158 | 97.3571
| P057 | S03 | 93 | 91.5906
| P057 | S04 | 93.2273 | 95.3282
| P057 | S05 | 93.4516 | 86.1228
| P057 | S06 | 93.5667 | 89.5224
| P057 | S07 | 93.7273 | 86.6343
| P057 | S08 | 93.8571 | 86.0313
| P057 | S09 | 94.4333 | 89.7342
| P057 | S10 | 94.6061 | 90.8549
| P057 | S11 | 94.7 | 86.7153
| P057 | S12 | 95.4 | 96.6969
| P057 | S13 | 96.0333 | 101.363
| P057 | S14 | 96.4 | 95.5134
| P057 | S15 | 96.4667 | 104.7923
| P057 | S16 | 96.9 | 108.6619
| P058 | S01 | 95.1333 | 99.9054
| P058 | S02 | 96.1333 | 100.4371
| P058 | S03 | 96.2 | 98.3906
| P058 | S04 | 97.1 | 101.9467
| P058 | S05 | 97.5667 | 99.093
| P058 | S06 | 98.5 | 97.2979
| P058 | S07 | 98.7667 | 96.2076
| P058 | S08 | 98.7667 | 95.6194
| P058 | S09 | 98.9333 | 94.1414
| P058 | S10 | 99.0667 | 101.7298
| P058 | S11 | 99.1667 | 94.6458
| P058 | S12 | 99.2 | 93.115
| P058 | S13 | 99.4333 | 102.6006
| P058 | S14 | 99.4333 | 93.3416
| P058 | S15 | 99.4333 | 97.195
| P058 | S16 | 99.6333 | 90.7205
| P059 | S01 | 98.9024 | 99.5987
| P059 | S02 | 99.4082 | 98.7195
| P059 | S03 | 99.7667 | 95.6596
| P059 | S04 | 99.8333 | 101.4251
| P059 | S05 | 99.9355 | 97.513
| P059 | S06 | 100.2258 | 99.4066
| P059 | S07 | 100.3514 | 100.0817
| P059 | S08 | 100.359 | 102.6767
| P059 | S09 | 101.2424 | 96.3348
| P059 | S10 | 101.35 | 102.3773
| P059 | S11 | 101.4062 | 98.9323
| P059 | S12 | 101.625 | 94.0066
| P059 | S13 | 101.8049 | 97.0955
| P059 | S14 | 102.125 | 95.8817
| P059 | S15 | 102.9062 | 100.1045
| P059 | S16 | 104.0938 | 104.8667
| P060 | S01 | 97.9333 | 103.924
| P060 | S02 | 99.1613 | 98.8167
| P060 | S03 | 99.3333 | 110.3658
| P060 | S04 | 99.7879 | 101.2868
| P060 | S05 | 99.8387 | 110.2255
| P060 | S06 | 99.9375 | 97.5712
| P060 | S07 | 100.0625 | 98.5105
| P060 | S08 | 100.5 | 97.2314
| P060 | S09 | 101.5333 | 98.6773
| P060 | S10 | 101.6 | 98.1693
| P060 | S11 | 101.6222 | 99.4699
| P060 | S12 | 102.2 | 98.5653
| P060 | S13 | 103.6452 | 110.4914
| P060 | S14 | 103.7097 | 106.4032
| P060 | S15 | 103.8667 | 106.0467
| P060 | S16 | 104.5484 | 108.9187
| P061 | S01 | 72.5 | 70.0884
| P061 | S02 | 72.5667 | 71.9732
| P061 | S03 | 72.7333 | 66.7965
| P061 | S04 | 72.9333 | 71.7246
| P061 | S05 | 73.5161 | 69.476
| P061 | S06 | 74.4516 | 72.2152
| P061 | S07 | 74.5 | 70.0421
| P061 | S08 | 75 | 74.5436
| P061 | S09 | 75.7812 | 71.6214
| P061 | S10 | 75.8667 | 70.7676
| P061 | S11 | 76.1333 | 70.8828
| P061 | S12 | 76.2 | 72.3498
| P061 | S13 | 76.6667 | 69.8337
| P061 | S14 | 80.4 | 79.7713
| P061 | S15 | 82.1667 | 81.9604
| P061 | S16 | 82.6333 | 82.4564
| P062 | S01 | 73.1333 | 70.1458
| P062 | S02 | 74.2667 | 67.793
| P062 | S03 | 75.0667 | 69.6471
| P062 | S04 | 77.4333 | 71.0737
| P062 | S05 | 80.3 | 78.9984
| P062 | S06 | 80.625 | 80.2961
| P062 | S07 | 80.8 | 78.1892
| P062 | S08 | 80.8667 | 76.0984
| P062 | S09 | 81.1 | 77.2605
| P062 | S10 | 81.125 | 80.741
| P062 | S11 | 81.5625 | 78.9659
| P062 | S12 | 81.5667 | 77.9915
| P062 | S13 | 82.1667 | 76.9029
| P062 | S14 | 85.9333 | 82.3412
| P062 | S15 | 87.0667 | 86.7388
| P062 | S16 | 88.2 | 84.159
| P063 | S01 | 93.1 | 95.0979
| P063 | S02 | 94.4412 | 92.6705
| P063 | S03 | 94.8667 | 93.6718
| P063 | S04 | 95.2571 | 95.1925
| P063 | S05 | 95.3 | 98.3036
| P063 | S06 | 95.8065 | 96.6681
| P063 | S07 | 96.6591 | 96.5569
| P063 | S08 | 97.5 | 97.3534
| P063 | S09 | 98.2162 | 91.5089
| P063 | S10 | 98.7 | 90.801
| P063 | S11 | 98.8667 | 91.6915
| P063 | S12 | 99.3 | 93.5946
| P063 | S13 | 99.5 | 98.4862
| P063 | S14 | 100.3333 | 94.0619
| P063 | S15 | 100.8182 | 92.4583
| P063 | S16 | 101.8788 | 91.9377
| P064 | S01 | 88.8 | 92.4234
| P064 | S02 | 88.8667 | 84.0912
| P064 | S03 | 93 | 94.8605
| P064 | S04 | 94.1778 | 88.3286
| P064 | S05 | 95.3 | 99.6053
| P064 | S06 | 97.1892 | 93.037
| P064 | S07 | 97.6857 | 97.836
| P064 | S08 | 99.4524 | 98.8705
| P064 | S09 | 99.8065 | 105.9438
| P064 | S10 | 100.7419 | 97.9841
| P064 | S11 | 100.75 | 92.3975
| P064 | S12 | 101.2353 | 99.9463
| P064 | S13 | 103.1429 | 98.2263
| P064 | S14 | 104.6562 | 106.7464
| P064 | S15 | 105.2258 | 105.6645
| P064 | S16 | 105.5946 | 101.0747
| P065 | S01 | 89.8667 | 88.5654
| P065 | S02 | 90.6667 | 93.4892
| P065 | S03 | 90.9667 | 90.9524
| P065 | S04 | 91.2667 | 92.5078
| P065 | S05 | 91.3 | 89.9516
| P065 | S06 | 91.8667 | 92.3361
| P065 | S07 | 92.3333 | 89.9587
| P065 | S08 | 95.1622 | 104.6086
| P065 | S09 | 95.5106 | 103.7991
| P065 | S10 | 95.5152 | 99.6516
| P065 | S11 | 95.575 | 95.1807
| P065 | S12 | 95.9394 | 99.1783
| P065 | S13 | 96.8125 | 97.6199
| P065 | S14 | 97.3784 | 97.3274
| P065 | S15 | 97.45 | 95.7327
| P065 | S16 | 97.8605 | 97.0887
| P066 | S01 | 83.3793 | 84.6913
| P066 | S02 | 83.7 | 83.593
| P066 | S03 | 83.7 | 83.5229
| P066 | S04 | 83.8621 | 86.2989
| P066 | S05 | 84.1 | 87.0865
| P066 | S06 | 84.2667 | 88.6007
| P066 | S07 | 85.5 | 88.7813
| P066 | S08 | 86.8333 | 84.1568
| P066 | S09 | 88.2333 | 85.419
| P066 | S10 | 89.8125 | 92.8095
| P066 | S11 | 90.3871 | 93.0785
| P066 | S12 | 90.5938 | 95.6454
| P066 | S13 | 92.2667 | 87.8678
| P066 | S14 | 92.8387 | 89.525
| P066 | S15 | 93.129 | 94.3576
| P066 | S16 | 93.6129 | 93.8662
| P067 | S01 | 80.3667 | 80.6781
| P067 | S02 | 80.7097 | 74.8971
| P067 | S03 | 80.8 | 79.3799
| P067 | S04 | 81.3333 | 78.8294
| P067 | S05 | 81.5333 | 80.761
| P067 | S06 | 81.5667 | 78.5446
| P067 | S07 | 81.7333 | 82.9825
| P067 | S08 | 82.3448 | 78.1835
| P067 | S09 | 82.6333 | 82.3662
| P067 | S10 | 82.7333 | 80.816
| P067 | S11 | 83.3667 | 91.011
| P067 | S12 | 83.8667 | 88.0048
| P067 | S13 | 84.1 | 85.0516
| P067 | S14 | 84.1667 | 85.5807
| P067 | S15 | 84.1935 | 85.2739
| P067 | S16 | 84.6333 | 88.069
| P068 | S01 | 80.1333 | 74.5154
| P068 | S02 | 81.2333 | 78.8915
| P068 | S03 | 82.2258 | 82.7098
| P068 | S04 | 82.3 | 79.9091
| P068 | S05 | 82.6333 | 80.3768
| P068 | S06 | 82.7333 | 83.5061
| P068 | S07 | 82.7667 | 79.9245
| P068 | S08 | 82.8667 | 85.8804
| P068 | S09 | 82.871 | 79.2347
| P068 | S10 | 82.9 | 83.3955
| P068 | S11 | 84.8 | 81.7751
| P068 | S12 | 85.2667 | 85.1708
| P068 | S13 | 85.3 | 84.9655
| P068 | S14 | 86.9 | 85.3479
| P068 | S15 | 87.3333 | 78.3954
| P068 | S16 | 87.8 | 84.6283
| P069 | S01 | 83.7333 | 84.1675
| P069 | S02 | 84.4667 | 84.5516
| P069 | S03 | 84.5667 | 81.6697
| P069 | S04 | 85 | 84.6657
| P069 | S05 | 85.2333 | 81.2772
| P069 | S06 | 85.3333 | 93.6546
| P069 | S07 | 85.4286 | 83.8631
| P069 | S08 | 85.4571 | 86.1446
| P069 | S09 | 85.5667 | 85.7806
| P069 | S10 | 85.5667 | 86.6572
| P069 | S11 | 85.5938 | 88.2541
| P069 | S12 | 86 | 81.776
| P069 | S13 | 86.129 | 83.6067
| P069 | S14 | 86.1667 | 81.3168
| P069 | S15 | 86.3143 | 87.5334
| P069 | S16 | 86.8333 | 86.5954
| P070 | S01 | 117 | 117.1771
| P070 | S02 | 116 | 112.8522
| P070 | S03 | 118 | 113.8243
| P070 | S04 | 118.9 | 113.8845
| P070 | S05 | 117 | 109.2507
| P070 | S06 | 121 | 115.1154
| P070 | S07 | 119.9 | 113.9216
| P070 | S08 | 117 | 117.2546
| P070 | S09 | 115.8 | 117.8736
| P070 | S10 | 118 | 115.7388
| P070 | S11 | 113.6 | 114.0272
| P070 | S12 | 114 | 110.4928
| P070 | S13 | 113 | 110.5552
| P070 | S14 | 117 | 121.812
| P070 | S15 | 114.8 | 116.4629
| P070 | S16 | 118 | 120.3645
| P072 | S01 | 116 | 117.0897
| P072 | S02 | 117 | 117.6184
| P072 | S03 | 117 | 119.3516
| P072 | S04 | 117 | 118.0242
| P072 | S05 | 117.5 | 118.1843
| P072 | S06 | 117.7 | 120.304
| P072 | S07 | 118 | 108.3109
| P072 | S08 | 118 | 111.8086
| P072 | S09 | 119 | 120.3727
| P072 | S10 | 120 | 112.8302
| P072 | S11 | 120 | 116.7334
| P072 | S12 | 120.7 | 115.75
| P072 | S13 | 121 | 118.1303
| P072 | S14 | 122 | 116.4301
| P072 | S15 | 123 | 115.8295
| P072 | S16 | 123 | 117.2364
| P073 | S01 | 112 | 111.7658
| P073 | S02 | 112 | 112.8431
| P073 | S03 | 113 | 116.9902
| P073 | S04 | 113 | 113.004
| P073 | S05 | 113 | 111.5176
| P073 | S06 | 113 | 123.5674
| P073 | S07 | 113 | 122.3632
| P073 | S08 | 113 | 121.1985
| P073 | S09 | 113 | 114.8885
| P073 | S10 | 113 | 115.7661
| P073 | S11 | 114 | 117.144
| P073 | S12 | 115 | 119.7158
| P073 | S13 | 115 | 116.0611
| P073 | S14 | 115 | 119.9905
| P073 | S15 | 115 | 114.7505
| P073 | S16 | 116 | 115.7829
| P074 | S01 | 111.6 | 114.7059
| P074 | S02 | 112 | 114.5866
| P074 | S03 | 112 | 116.5253
| P074 | S04 | 113 | 123.5674
| P074 | S05 | 114 | 118.212
| P074 | S06 | 114 | 120.0454
| P074 | S07 | 115 | 118.5887
| P074 | S08 | 115 | 116.873
| P074 | S09 | 115 | 113.3478
| P074 | S10 | 115.7 | 119.4074
| P074 | S11 | 116 | 110.332
| P074 | S12 | 116.9 | 115.4369
| P074 | S13 | 117 | 118.6377
| P074 | S14 | 117.8 | 116.5178
| P074 | S15 | 118 | 116.2024
| P074 | S16 | 119 | 116.0233
| P075 | S01 | 115.3 | 110.1575
| P075 | S02 | 116 | 114.746
| P075 | S03 | 116 | 116.4427
| P075 | S04 | 117 | 119.4009
| P075 | S05 | 118 | 117.2813
| P075 | S06 | 118 | 118.7605
| P075 | S07 | 119 | 118.541
| P075 | S08 | 119 | 119.8691
| P075 | S09 | 119 | 121.8028
| P075 | S10 | 120 | 119.6507
| P075 | S11 | 120 | 116.8651
| P075 | S12 | 121 | 115.8198
| P075 | S13 | 121 | 121.4282
| P075 | S14 | 122.4 | 118.9022
| P075 | S15 | 123 | 120.5322
| P075 | S16 | 119 | 115.5904
| P078 | S01 | 114 | 109.5596
| P078 | S02 | 114 | 116.4942
| P078 | S03 | 116 | 117.0426
| P078 | S04 | 116 | 118.9595
| P078 | S05 | 117 | 116.2659
| P078 | S06 | 117 | 114.1028
| P078 | S07 | 117 | 114.0034
| P078 | S08 | 118 | 110.3925
| P078 | S09 | 119 | 114.4086
| P078 | S10 | 119 | 122.487
| P078 | S11 | 120 | 119.8077
| P078 | S12 | 120 | 118.905
| P078 | S13 | 121 | 116.9383
6 | P078 | S14 | 121 | 118.9649
| P078 | S15 | 122 | 121.4008
| P078 | S16 | 122 | 117.2091
| P080 | S01 | 116 | 121.2713
| P080 | S02 | 113 | 113.9813
| P080 | S03 | 117 | 107.0418
| P080 | S04 | 118 | 113.3655
| P080 | S05 | 119 | 116.0429
| P080 | S06 | 121 | 111.7763
| P080 | S07 | 119 | 116.2955
| P080 | S08 | 127 | 120.5745
| P080 | S09 | 120 | 115.4017
| P080 | S10 | 119 | 115.0905
| P080 | S11 | 112 | 111.8959
| P080 | S12 | 123.9 | 118.9067
| P080 | S13 | 119.6 | 118.7994
| P080 | S14 | 112 | 114.515
7 | P080 | S15 | 112 | 108.2986
| P080 | S16 | 112 | 115.8737
| P081 | S01 | 113 | 115.0868
| P081 | S02 | 114 | 115.9235
| P081 | S03 | 115 | 120.5265
| P081 | S04 | 115 | 119.7318
| P081 | S05 | 116 | 122.2782
| P081 | S06 | 116 | 108.6876
| P081 | S07 | 116 | 120.3059
| P081 | S08 | 116 | 124.6004
| P081 | S09 | 116.6 | 115.5812
| P081 | S10 | 117 | 118.2445
| P081 | S11 | 117 | 116.8503
| P081 | S12 | 117 | 118.5335
| P081 | S13 | 118 | 113.2425
| P081 | S14 | 118 | 113.1285
| P081 | S15 | 120 | 117.6418
| P081 | S16 | 120 | 114.0544
| P082 | S01 | 114 | 116.9229
| P082 | S02 | 115 | 112.5706
| P082 | S03 | 115 | 122.1867
| P082 | S04 | 115 | 118.3422
| P082 | S05 | 116 | 118.5533
| P082 | S06 | 117 | 118.583
| P082 | S07 | 117 | 116.3627
| P082 | S08 | 117 | 109.7234
| P082 | S09 | 117 | 117.5825
| P082 | S10 | 117 | 120.5608
| P082 | S11 | 117 | 118.6377
| P082 | S12 | 117 | 119.7438
| P082 | S13 | 118.4 | 119.0323
| P082 | S14 | 119 | 114.2498
| P082 | S15 | 119.2 | 119.836
| P082 | S16 | 122 | 118.7729
| P083 | S01 | 115.8 | 117.4921
| P083 | S02 | 116.8 | 118.0554
| P083 | S03 | 117 | 112.566
| P083 | S04 | 117 | 116.8608
| P083 | S05 | 118 | 113.8222
| P083 | S06 | 118 | 113.0334
| P083 | S07 | 119 | 112.1722
| P083 | S08 | 119.8 | 119.5064
| P083 | S09 | 120 | 109.3718
| P083 | S10 | 120 | 117.4025
| P083 | S11 | 121 | 119.5118
| P083 | S12 | 121.5 | 113.7192
| P083 | S13 | 122 | 119.0983
| P083 | S14 | 123 | 113.3874
| P083 | S15 | 124 | 118.4814
| P083 | S16 | 127 | 113.8508
| P086 | S01 | 115.6 | 119.6436
| P086 | S02 | 113 | 111.472
| P086 | S03 | 113 | 117.9792
| P086 | S04 | 113 | 112.0218
| P086 | S05 | 113 | 115.7661
| P086 | S06 | 114 | 114.7672
| P086 | S07 | 114 | 114.6182
| P086 | S08 | 114 | 119.5673
| P086 | S09 | 114 | 115.9239
| P086 | S10 | 114.2 | 116.2242
| P086 | S11 | 115 | 122.2444
| P086 | S12 | 115 | 114.5795
| P086 | S13 | 115.6 | 119.6436
| P086 | S14 | 116 | 114.0991
| P086 | S15 | 116.6 | 117.4112
| P086 | S16 | 117 | 114.1028
| P087 | S01 | 111.3 | 119.82
| P087 | S02 | 113 | 113.8718
| P087 | S03 | 113 | 119.1437
| P087 | S04 | 114 | 118.7564
| P087 | S05 | 114.3 | 110.0628
| P087 | S06 | 114.8 | 119.8108
| P087 | S07 | 115 | 116.9888
| P087 | S08 | 115 | 117.4183
| P087 | S09 | 115.4 | 119.4234
| P087 | S10 | 116 | 121.9739
| P087 | S11 | 116 | 113.6866
| P087 | S12 | 116.8 | 110.9801
| P087 | S13 | 117 | 122.4512
| P087 | S14 | 117 | 114.9312
| P087 | S15 | 117.6 | 114.8057
| P087 | S16 | 119 | 112.5298
| P088 | S01 | 118 | 118.6704
| P088 | S02 | 118 | 119.3449
| P088 | S03 | 118.6 | 118.6665
| P088 | S04 | 117 | 115.0998
| P088 | S05 | 117.7 | 116.7337
| P088 | S06 | 117.6 | 118.1179
| P088 | S07 | 118 | 113.4966
| P088 | S08 | 116 | 112.645
| P088 | S09 | 115 | 118.2472
| P088 | S10 | 116 | 117.3118
| P088 | S11 | 117 | 117.5825
| P088 | S12 | 116 | 112.5097
| P088 | S13 | 117 | 113.59
| P088 | S14 | 117 | 114.3266
| P088 | S15 | 118 | 115.5459
| P088 | S16 | 116 | 109.6837
| P090 | S01 | 112 | 110.8787
| P090 | S02 | 112.5 | 115.5888
| P090 | S03 | 112.7 | 113.7636
| P090 | S04 | 112.7 | 112.1071
| P090 | S05 | 112.8 | 116.6291
| P090 | S06 | 113 | 118.9531
| P090 | S07 | 113 | 109.804
| P090 | S08 | 113 | 114.1149
| P090 | S09 | 113 | 117.2252
| P090 | S10 | 113 | 114.3839
| P090 | S11 | 113 | 115.7024
| P090 | S12 | 113.4 | 117.7537
| P090 | S13 | 113.4 | 111.5636
| P090 | S14 | 114 | 117.3282
| P090 | S15 | 114 | 119.9236
| P090 | S16 | 115 | 110.6751
| P091 | S01 | 120 | 119.414
| P091 | S02 | 120 | 113.0415
| P091 | S03 | 120 | 114.6233
| P091 | S04 | 120 | 112.2675
| P091 | S05 | 121 | 118.6346
| P091 | S06 | 122 | 111.9764
| P091 | S07 | 122.9 | 120.1974
| P091 | S08 | 123 | 118.3651
| P091 | S09 | 123 | 113.0127
| P091 | S10 | 124 | 116.8607
| P091 | S11 | 124 | 118.9781
| P091 | S12 | 124 | 115.1635
| P091 | S13 | 125.7 | 117.6465
| P091 | S14 | 126 | 117.3649
| P091 | S15 | 126 | 121.5357
| P091 | S16 | 127 | 117.3719
| P093 | S01 | 112 | 117.7732
| P093 | S02 | 113 | 111.6655
| P093 | S03 | 113 | 116.2797
| P093 | S04 | 113.6 | 116.5217
| P093 | S05 | 114 | 119.4243
| P093 | S06 | 114 | 118.3788
| P093 | S07 | 114 | 114.6182
| P093 | S08 | 114.4 | 119.3083
| P093 | S09 | 115 | 117.9863
| P093 | S10 | 115 | 117.5448
| P093 | S11 | 115 | 111.5117
| P093 | S12 | 116 | 116.235
| P093 | S13 | 116 | 117.0254
| P093 | S14 | 116 | 113.4355
| P093 | S15 | 117 | 118.5955
| P093 | S16 | 117 | 118.7948
| P094 | S01 | 114 | 114.4855
| P094 | S02 | 114 | 114.1751
| P094 | S03 | 115 | 116.8529
| P094 | S04 | 115 | 121.0342
| P094 | S05 | 115 | 121.2299
| P094 | S06 | 115 | 118.3422
| P094 | S07 | 115.2 | 115.4353
| P094 | S08 | 115.2 | 116.7381
| P094 | S09 | 115.6 | 110.4436
| P094 | S10 | 116 | 113.4577
| P094 | S11 | 116 | 114.9322
| P094 | S12 | 116.3 | 117.6142
| P094 | S13 | 116.9 | 117.802
| P094 | S14 | 117 | 118.3588
| P094 | S15 | 117 | 115.0557
| P094 | S16 | 117 | 111.1374
| P095 | S01 | 114 | 111.1136
| P095 | S02 | 116 | 118.2538
| P095 | S03 | 112 | 110.2491
| P095 | S04 | 113 | 113.6702
| P095 | S05 | 113 | 114.4299
| P095 | S06 | 112 | 118.8248
| P095 | S07 | 113 | 111.9979
| P095 | S08 | 113 | 117.4521
| P095 | S09 | 112 | 115.5603
| P095 | S10 | 113 | 108.946
| P095 | S11 | 112 | 111.1388
| P095 | S12 | 112 | 118.8863
| P095 | S13 | 113.9 | 115.3506
| P095 | S14 | 114 | 118.1518
| P095 | S15 | 112 | 122.0546
| P095 | S16 | 112.6 | 112.9966
| P096 | S01 | 116 | 121.887
| P096 | S02 | 116 | 112.3522
| P096 | S03 | 115 | 116.7404
| P096 | S04 | 115 | 116.1818
| P096 | S05 | 115 | 112.2395
| P096 | S06 | 115 | 114.565
| P096 | S07 | 115 | 116.5777
| P096 | S08 | 115 | 118.2232
| P096 | S09 | 115 | 117.2908
| P096 | S10 | 117 | 119.5966
| P096 | S11 | 116 | 117.4153
| P096 | S12 | 116 | 116.235
| P096 | S13 | 117 | 114.8254
| P096 | S14 | 115 | 114.7386
| P096 | S15 | 116 | 117.1674
| P096 | S16 | 117 | 115.7803
| P100 | S01 | 124 | 125.3312
| P100 | S02 | 121 | 117.0138
| P100 | S03 | 126 | 113.4943
| P100 | S04 | 120 | 114.0224
| P100 | S05 | 121.6 | 121.2268
| P100 | S06 | 119.8 | 114.4891
| P100 | S07 | 119.3 | 118.6793
| P100 | S08 | 119.6 | 116.4367
| P100 | S09 | 120 | 117.8978
| P100 | S10 | 121.7 | 112.7985
| P100 | S11 | 120 | 114.284
| P100 | S12 | 126 | 113.8295
| P100 | S13 | 120.4 | 117.5876
| P100 | S14 | 119 | 117.7434
| P100 | S15 | 126 | 118.2256
| P100 | S16 | 120.9 | 118.6492
| P102 | S01 | 119 | 118.6123
| P102 | S02 | 117.4 | 114.3998
| P102 | S03 | 117.9 | 115.8719
| P102 | S04 | 117 | 118.3246
| P102 | S05 | 116 | 115.6255
| P102 | S06 | 117 | 114.2638
| P102 | S07 | 117 | 113.4424
| P102 | S08 | 119 | 109.9546
| P102 | S09 | 115 | 113.3184
| P102 | S10 | 117 | 115.51
| P102 | S11 | 117 | 107.7011
| P102 | S12 | 118 | 113.858
| P102 | S13 | 118 | 114.9465
| P102 | S14 | 117.5 | 118.4915
| P102 | S15 | 116.1 | 121.5207
| P102 | S16 | 117 | 114.878
| P103 | S01 | 111.4 | 111.9317
| P103 | S02 | 113 | 113.8773
| P103 | S03 | 113 | 116.6491
| P103 | S04 | 113 | 113.6243
| P103 | S05 | 113 | 116.9715
| P103 | S06 | 114 | 115.2351
| P103 | S07 | 111.2 | 116.1348
| P103 | S08 | 112 | 116.0078
| P103 | S09 | 113 | 116.2384
| P103 | S10 | 112 | 120.256
| P103 | S11 | 113 | 113.5651
| P103 | S12 | 112 | 117.3523
| P103 | S13 | 112 | 109.1316
| P103 | S14 | 113 | 112.1778
| P103 | S15 | 114.3 | 112.2784
| P103 | S16 | 114 | 119.5087
| P104 | S01 | 115 | 114.2589
| P104 | S02 | 115 | 119.4435
| P104 | S03 | 116 | 115.3124
| P104 | S04 | 116 | 120.0745
| P104 | S05 | 116 | 117.2875
| P104 | S06 | 116 | 120.5924
| P104 | S07 | 117 | 111.0541
| P104 | S08 | 117 | 113.04
| P104 | S09 | 117 | 112.7533
| P104 | S10 | 117 | 117.0599
| P104 | S11 | 117 | 110.2481
| P104 | S12 | 117.2 | 112.7425
| P104 | S13 | 118 | 112.6404
| P104 | S14 | 118 | 115.4071
| P104 | S15 | 118.4 | 119.263
| P104 | S16 | 119 | 122.243
| P150 | S01 | 50 | 50.6741
| P150 | S02 | 50 | 51.6939
| P150 | S03 | 50 | 55.641
| P150 | S04 | 52 | 53.8504
| P150 | S05 | 52 | 51.909
| P150 | S06 | 53 | 52.1942
| P150 | S07 | 53.9 | 49.2476
| P150 | S08 | 54 | 54.8081
| P150 | S09 | 54.1 | 52.3165
| P150 | S10 | 54.6 | 52.9796
| P150 | S11 | 55 | 53.1805
| P150 | S12 | 55 | 54.4467
| P150 | S13 | 55 | 51.1964
| P150 | S14 | 56 | 51.6955
| P150 | S15 | 57 | 53.8008
| P150 | S16 | 57 | 52.5881
| P153 | S01 | 55 | 50.3758
| P153 | S02 | 54.1 | 51.3101
| P153 | S03 | 54 | 55.3776
| P153 | S04 | 53 | 52.5583
| P153 | S05 | 51 | 51.9725
| P153 | S06 | 52 | 47.3407
| P153 | S07 | 55 | 51.0141
| P153 | S08 | 57 | 51.84
| P153 | S09 | 57 | 52.3014
| P153 | S10 | 53 | 48.1382
| P153 | S11 | 51.2 | 49.8094
| P153 | S12 | 56 | 52.471
| P153 | S13 | 54 | 53.1714
| P153 | S14 | 51.6 | 49.7673
| P153 | S15 | 53 | 52.5976
| P153 | S16 | 52 | 50.4956
| p166 | S2972 | 56 | 52.4748
| p166 | S2973 | 52 | 51.1652
| p166 | S2974 | 53 | 53.3107
| p166 | S2975 | 51.6 | 52.9889
| p166 | S3045 | 55 | 51.5657
| p166 | S3046 | 56 | 50.797
| p166 | S3047 | 52 | 51.8356
| p166 | S3079 | 54 | 54.4482
| p166 | S3080 | 55 | 49.4424
| p166 | S3081 | 56 | 53.6311
| p166 | S3082 | 54 | 54.2104
| p166 | S3083 | 50 | 54.2915
| p166 | S3084 | 54 | 52.8755
| p166 | S3105 | 54.1 | 52.2775
| p166 | S3106 | 57 | 53.8059
| p166 | S3107 | 54.6 | 49.617
| P167 | S01 | 49.3 | 50.688
| P167 | S02 | 49.4 | 50.1966
| P167 | S03 | 50.5 | 49.378
| P167 | S04 | 51 | 52.9887
| P167 | S05 | 51 | 50.6854
| P167 | S06 | 51 | 52.2441
| P167 | S07 | 52 | 49.8948
| P167 | S08 | 52.5 | 52.7203
| P167 | S09 | 53 | 53.5828
| P167 | S10 | 53 | 50.8713
| P167 | S11 | 53.4 | 54.1347
| P167 | S12 | 55 | 54.0268
| P167 | S13 | 55 | 48.9316
| P167 | S14 | 55 | 52.0489
| P167 | S15 | 55 | 54.1725
| P167 | S16 | 57 | 53.3955
| P168 | S01 | 50 | 49.5765
| P168 | S02 | 50.4 | 51.086
| P168 | S03 | 51 | 51.6096
| P168 | S04 | 51 | 54.2167
| P168 | S05 | 51 | 50.2231
| P168 | S06 | 52 | 51.7377
| P168 | S07 | 52 | 52.1943
| P168 | S08 | 52 | 50.8655
| P168 | S09 | 52 | 53.0949
| P168 | S10 | 52.4 | 52.4309
| P168 | S11 | 55 | 54.3144
| P168 | S12 | 55 | 52.8401
| P168 | S13 | 56 | 55.8708
| P168 | S14 | 57 | 57.1406
| P168 | S15 | 57 | 56.8258
| P168 | S16 | 57 | 56.2197
| P171 | S01 | 52 | 52.1627
| P171 | S02 | 52 | 51.215
| P171 | S03 | 52 | 51.9334
| P171 | S04 | 52 | 51.6496
| P171 | S05 | 52 | 51.6862
| P171 | S06 | 52.5 | 51.5712
| P171 | S07 | 55 | 53.5807
| P171 | S08 | 55 | 50.8295
| P171 | S09 | 55 | 54.9826
| P171 | S10 | 56 | 52.9805
| P171 | S11 | 56 | 48.5467
| P171 | S12 | 56 | 55.3082
| P171 | S13 | 56 | 56.0456
| P171 | S14 | 57 | 55.1063
| P171 | S15 | 57 | 55.0987
| P171 | S16 | 57 | 57.1406
| P181 | S01 | 50 | 50.8445
| P181 | S02 | 51 | 50.3735
| P181 | S03 | 51 | 50.941
| P181 | S04 | 51 | 53.287
| P181 | S05 | 51.1 | 50.7588
| P181 | S06 | 52 | 50.1075
| P181 | S07 | 53 | 52.6107
| P181 | S08 | 54 | 51.5904
| P181 | S09 | 54 | 53.452
| P181 | S10 | 54 | 53.9465
| P181 | S11 | 54 | 53.1136
| P181 | S12 | 54 | 51.5886
| P181 | S13 | 55 | 51.2089
| P181 | S14 | 55 | 54.4954
| P181 | S15 | 56.6 | 52.4174
| P181 | S16 | 57 | 55.4616
| P191 | S01 | 51 | 51.564
| P191 | S02 | 51 | 51.5941
| P191 | S03 | 51 | 51.4153
| P191 | S04 | 52 | 52.8611
| P191 | S05 | 53 | 50.5234
| P191 | S06 | 53 | 51.3638
| P191 | S07 | 53 | 52.5084
| P191 | S08 | 54 | 51.475
| P191 | S09 | 54 | 51.9944
| P191 | S10 | 54 | 54.3321
| P191 | S11 | 54.6 | 53.8678
| P191 | S12 | 55 | 52.3674
| P191 | S13 | 55 | 53.1243
| P191 | S14 | 56 | 51.5486
| P191 | S15 | 56 | 55.1759
| P191 | S16 | 56.9 | 55.1318
| P237 | S01 | 45 | 45.6575
| P237 | S02 | 45 | 45.1868
| P237 | S03 | 46 | 51.1487
| P237 | S04 | 46.8 | 48.818
| P237 | S05 | 47 | 48.4702
| P237 | S06 | 47 | 56.3386
| P237 | S07 | 47 | 52.1907
| P237 | S08 | 47 | 43.5973
| P237 | S09 | 47 | 48.9231
| P237 | S10 | 47.6 | 45.7839
| P237 | S11 | 47.9 | 47.0966
| P237 | S12 | 48 | 48.9468
| P237 | S13 | 48 | 47.2584
| P237 | S14 | 48 | 44.0421
| P237 | S15 | 49 | 48.9468
| P237 | S16 | 49 | 42.9544